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	Жиынтықталуына қойылатын талаптар
	№
р/с
	МТ-ға арналған жиынтықтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	МТ-ға арналған жиынтықтауыштың моделі/маркасы, каталогтық нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Қажетті саны
(өлшем бірлігі көрсетіле отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар

	
	
	1
	Негізгі блок
	Анестезиологиялық жұмыс станциясы (наркоздық-тыныс алу аппараты) төмен ағынды және ең аз ағынды анестезияны қоса алғанда, ингаляциялық анестезияның барлық стандартты әдістерін 200 мл/мин-тан аспайтын және 18 л/мин-тан кем емес диапазонда жүргізуге мүмкіндік береді.
Пациенттер санаттары: ересектер, балалар.
Аппаратқа қойылатын негізгі конструкциялық талаптар:
Пневматикалық жетегі және электрлік басқаруы бар, ілулі сильфоны бар желдеткіш; қысымды шектеуді және комплаенсті өтеуді қамтамасыз етеді.
Таза газ беру қондырғыларының ротаметрлерінің болуы.
Буландырғыштарға арналған бекіткіштің болуы: бір мезгілде 2 буландырғышқа дейін орнату.
Аппарат жұмыс істеп тұрған кезде контурды герметизациялауды бұзбай абсорбер ыдысын «ыстық» ауыстыру мүмкіндігі. Абсорбер ыдысы болмаған немесе дұрыс орналастырылмаған кезде датчик пен дабылдың болуы. Сорбент сыйымдылығы кемінде: 1750 мл.
Аппаратта тыныс алу контуры арқылы емес, жеке тыныс алу шлангісін қосу арқылы пациентке бет маскасы арқылы оттегін ингаляциялау үшін пайдаланылатын қосымша шығу тесігінің болуы.
4 антистатикалық дөңгелегі бар арба, барлығы тежегіш механизмімен жабдықталған.
Жазбаларға арналған жылжымалы сөренің болуы (DIN 3 стандарты), өлшемі кемінде 45 х 31 см.
Төменгі бөлігінде керек-жарақтарды сақтауға арналған доводчиктері бар кемінде 3 сыйымды жәшіктің болуы.
Керек-жарақтарды сақтауға арналған есігі бар шкафтың болуы.
Аппараттың бүйір беттеріне қосымша жабдықты бекіту және орналастыру мүмкіндігі.
Аппаратты жылжытуға ыңғайлы болуы үшін бүйір беттерінде тұтқалардың болуы.
Газ баллондарын аппараттың артқы бетіне бекіту мүмкіндігі.
Электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар:
Аппарат 100–240 В, 50/60 Гц айнымалы ток кернеуі бар электр желісінен, қажет болған жағдайда тұрақты токтан жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.
Қосымша қосылатын жабдықты жалғауға арналған кемінде 4 қосалқы розетканың болуы.
Аппарат кіріктірілген аккумулятордан кемінде 100 минут автономды жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.
Батарея зарядының деңгейі монитор экранында, ал зарядтау процесі алдыңғы панельде орналасқан индикатор арқылы көрсетіледі.
Газбен қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:
Аппарат жоғары қысымды оттегінің O2 стандартты көзінен (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, оттегі баллондары), сығылған Air ауасынан (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, портативті компрессор), азот тотығынан N2O (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, азот тотығы баллондары) жұмыс істеуге есептелген.
Қысым диапазоны: 2,8-ден 6 Bar-ға дейін.
Қысымды бақылау және оның көрсеткішін басқару дисплейіне шығару.
Қосылу түрі: NIST стандарты.
Газды реттеуге қойылатын талаптар:
Таза газ генераторы: 3 газға арналған классикалық ротаметрлер блогы.
Баптау параметрлері:
O2: кемінде 0,1–10 л/мин, N2O тасымалдаушы газ ретінде пайдаланылған кезде O2 көлемдік үлесі 25–100%.
N2O: кемінде 0,1–10 л/мин.
Air: кемінде 0,1–12 л/мин.
O2 үрлеуі: > 35 л/мин.
Басқару дисплейіне қойылатын талаптар:
Ұсынылатын барлық ақпарат жалпыға қабылданған халықаралық аббревиатуралар мен терминдерді қоспағанда, қазақ тілінде берілуі тиіс.
Басқару сенсорлық экран арқылы да, айналмалы-басу құрылғысы (энкодер) арқылы да, сондай-ақ жылдам қол жеткізуге арналған қосымша функционалдық батырмалар арқылы да жүзеге асырылуы тиіс.
Сенсорлық экранның істен шығуы функциялардың шектелуіне әкелмеуі тиіс.
Басқарудың үш қадамды тұжырымдамасының болуы: таңдау–баптау–растау.
Басқару дисплейі диагоналі кемінде 15 дюйм болатын түрлі-түсті сенсорлық TFT экран болып табылады.
Желдету режимдері мен әдістеріне қойылатын талаптар:
Көлем бойынша басқарылатын ӨЖЖ-нің 2 режимінің болуы:
Көлем бойынша бақыланатын желдету (IMV).
Синхрондалған үзік-үзік міндетті желдету (SIMV).
Қысым бойынша басқарылатын ӨЖЖ-нің 2 режимінің болуы:
Бақыланатын қысыммен желдету (PCV).
Қысым бойынша басқарылатын синхрондалған желдету (S-PCV).
Қысым/ағын бойынша басқарылатын ӨЖЖ режимінің болуы:
Қысымды қолдаумен желдету (PSV).
ӨЖЖ-нің қолмен/өздігінен тыныс алу режимінің болуы:
Пациенттің өздігінен тыныс алу мүмкіндігі бар резервуарлық қапшықпен қолмен желдету (Manual/Spont).
Реттелетін параметрлерге қойылатын талаптар:
Көлем бойынша бақыланатын желдету (IMV):
Тыныс алу көлемі: 20–1600 мл аралығы (опция бойынша 3–1600 мл).
Тыныс алу жиілігі: минутына 4–80 (опция бойынша минутына 4–100).
Дем алу мен дем шығару арақатынасы: 1:4–4:1.
PEEP: 1–20 mbar.
Қысымды шектеу: 10–80 mbar.
Синхрондалған үзік-үзік міндетті желдету (SIMV):
Тыныс алу көлемі: 20–1600 мл аралығы.
Тыныс алу жиілігі: минутына 4–60.
PEEP: 1–20 mbar.
Қысымды шектеу: 10–80 mbar.
Дем алу уақыты: 0,2–10 сек.
Ағын бойынша триггер сезімталдығы: 0,1–10 л/мин.
Бақыланатын қысыммен желдету (PCV):
Тыныс алу жиілігі: минутына 4–80 (опция бойынша минутына 4–100).
Дем алу мен дем шығару арақатынасы: 1:4–4:1.
Инспираторлық қысым: 5–60 mbar.
PEEP: 1–20 mbar.
Қысым бойынша басқарылатын синхрондалған желдету (S-PCV):
Тыныс алу жиілігі: минутына 4–60.
Ересектер үшін дем алу уақыты: 0,3–10 сек.
Балалар үшін дем алу уақыты: 0,2–2,9 сек.
Инспираторлық қысым: 5–60 mbar.
PEEP: 1–20 mbar.
Ағын бойынша триггер сезімталдығы: 0,1–10 л/мин.
Тыныс алу және газ мониторингіне қойылатын талаптар:
Тыныс алу жолдарындағы қысым:
Шыңдық, орташа, PEEP, плато, CPAP. Түрі: пьезорезистивті. Диапазоны: -10 – 100 Pa × 100 (mbar). Дәлдігі: кемінде ±4%.
Тыныс алу көлемі Vt:
Диапазоны 0–5000 мл. Көрсету дәлдігі ±10% немесе 5 мл. Ажыратымдылығы 1 мл.
Минуттық көлем:
Диапазоны 0–50 л. Көрсету дәлдігі ±10% немесе 50 мл. Ажыратымдылығы 10 мл.
Жиілік (өздігінен):
Диапазоны 0–150 1/мин. Дәлдігі ±1/мин. Көрсету ажыратымдылығы 1/мин.
Ағынды өлшеу:
Түрі – термоанемометриялық шығын өлшегіш. Диапазоны -200–200 л/мин. Дәлдігі ±10%. Көрсету ажыратымдылығы 0,1 л/мин.
Өкпе функциясы:
Статикалық/динамикалық комплаенс. C20/C. Кедергі. Ілмектер.
Графикалық бейнелерді көрсету:
Нақты уақыт режимінде бір мезгілде 4 қисыққа дейін көрсету мүмкіндігі. Тренд (үрдіс) көрсеткішімен деректерді толық басқару.
Трендтер:
Трендтерді кемінде 72 сағат сақтау, кемінде 12 мәнді кесте түрінде бір мезгілде көрсету; кесте әр бес секунд сайын жаңартылады.
Жады:
Аппарат кемінде соңғы 3000 оқиғаны сақтайды және оқиғалар журналын кейіннен қарауға мүмкіндік береді.
Оқиғалар журналы мына параметрлерді саралап көрсетеді:
аппаратты тестілеу нәтижелері;
барлық дабылдар;
желдетуді бастау/тоқтату;
таңдалған желдету режимдері;
аппарат баптаулары;
аппарат баптауларының өзгерістері.
Қисықтарды құру:
Қысым. Ағын. Көлем. O2. CO2. N2O. Ұшқыш анестетик (опция болған жағдайда).
Тыныс алу ілмектері:
көлем-қысым, көлем-ағын, қысым-ағын.
Экран жарықтығы деңгейін өзгерту.
Дабыл сигнализациясына қойылатын талаптар:
Аппарат маңыздылық дәрежесіне қарай басымдықтарды ескеретін көп деңгейлі жарықтық, түстік және дыбыстық сигнализацияны қамтамасыз етеді.
Аппарат экранға тиісті мәтіндік хабарламаларды шығарады.
Дабыл дыбысын уақытша өшіру мүмкіндігі.
Дабыл дыбысының деңгейін реттеу мүмкіндігі.
Аппарат келесі жағдайларда іске қосылады:
берілетін ауаның қысымы жеткіліксіз;
берілетін оттегінің қысымы жеткіліксіз;
аппаратқа берілетін ауаның қысымы шамадан тыс жоғары;
орталық электрмен жабдықтаудың үзілуі;
аккумулятор батареясының разряды. Екі деңгей: елеулі разряд және толық дерлік разряд (10–15 минут жұмыс);
аккумулятор батареясының ақауы;
аккумулятор батареясының дұрыс орнатылмауы;
абсорбер ыдысының болмауы;
тыныс алу контурының ажырауы (герметизацияның бұзылуы);
аппараттың техникалық ақауы;
ағын датчигінің ақауы;
ағын датчигінің болмауы (қосылмауы);
оттегі датчигін қайта калибрлеу қажеттілігі;
оттегі датчигінің ақауы;
газ араластырғыштың ақауы;
қажетті PEEP мәніне қол жеткізілмейді;
тыныс алу жолдарындағы жоғары/төмен қысым;
жоғары/төмен тыныс алу көлемі;
желдетудің жоғары/төмен минуттық көлемі;
қолмен/өздігінен тыныс алу режиміндегі жоғары/төмен тыныс алу жиілігі;
апноэ (қолмен/өздігінен тыныс алу режимінде және қысымды қолдау кезінде);
дем алудағы оттегі концентрациясының жоғары/төмен болуы.
Қауіпсіздікке қойылатын талаптар:
O2 ең төменгі концентрациясы: таза газды баптауды электрондық басқару арқылы O2/N2O газ қоспасындағы O2 концентрациясы 25%-дан төмендемейді. Таза O2 (100%) газының ағынын 200 мл/мин мөлшерінде қамтамасыз ету (HLM-нен басқа). O2 жетіспеген кезде N2O бұғатталады.
Сақтандырғыш клапандар: қысымды реттелетін түсіруі бар клапандар. Шамадан тыс жоғары қысымнан туындайтын қауіпті ескертетін автоматты сақтандырғыш клапан. Шамадан тыс төмен қысымнан туындайтын қауіпті ескертетін автоматты сақтандырғыш клапан.
Интерфейстерге қойылатын талаптар:
Сериялық: COM1, COM2 D-SUB, гальваникалық оқшаулануы 3 кВ болатын (стандартты, 9 істікшелі) ұя.
Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5.
USB: жаңарту.
VGA: D-SUB, гальваникалық оқшаулануы 5 кВ болатын (стандартты, 15 істікшелі) ұя.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Компрессор
	Мобильді негізде орналасқан портативті компрессор. Қоршаған ортадағы тазартылған ауаны медициналық сығылған ауаға дайындауға және кейіннен оны НТА-ға беруге арналған. Бұдан әрі медициналық оттегімен араластырылып, медициналық газдар түзіледі. Өнімділігі 40–60 л/мин. Көлемі 2 литр ресивердің болуы. Жұмыс қысымы – 3,0–6,0 бар. Сақтандырғыш клапан 7 бар кезінде іске қосылады. Шу деңгейі ≤50 дБ.
	1 дана

	
	
	1
	Буландырғыш
	Севофлуранға арнайы калибрленген ұшқыш анестетиктер буландырғышы. Әртүрлі температуралар мен ағын жылдамдықтарында, әсіресе төмен және ең аз ағындарда дозалау дәлдігін қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	

	
	
	2
	Тыныс алу контурының модулі
	Циркуляциялық жүйе: таза газды ажыратуымен, конденсат түзілуін болдырмау үшін қыздырумен, абсорбер ыдысымен бірге (пайдалану барысында ауыстыру мүмкіндігі).
Дем алу және дем шығару кезіндегі ағынды (шығынды) өлшеу, APL клапаны.
Тыныс алу жүйесінің барлық компоненттерінде латекс жоқ.
Пациентті қосу: сыртқы диаметрі 22 мм/ішкі диаметрі 15 мм, ISO-конустар.
Салмағы (абсорберсіз) 9,3 кг-нан аспайды.
Ағып кету: <150 мл/мин.
APL клапанын реттеу диапазоны: өздігінен тыныс алу және реттелетін тыныс алу параметрлері кемінде 90Pa × 100 дейін, бекіткіште айқын фиксациямен. Дәлдігі: ±5%.
	1 дана

	
	
	3
	Екі буландырғышқа арналған бекіту жүйесі
	Қосылу түрі: Selectatec-пен үйлесімді анестетиктер буландырғышын бекіту, Inter-Lok маркасымен үйлесімді 2 анестетик буландырғышына арналған.
	1 дана

	
	
	4
	Опция: Көпгазды анализатор
	Көпгазды анализатор газ мониторингін қамтамасыз етеді: дем алу және дем шығару кезіндегі оттегі концентрациясы, жауап беру уақыты 600 мс; дем алу және дем шығару кезіндегі CO2 мөлшері, жауап беру уақыты 250 мс; дем алу және дем шығару кезіндегі N2O концентрациясы, жауап беру уақыты 250 мс; дем алу және дем шығару кезіндегі ұшқыш анестетиктердің 5 түрінің көлемдік концентрациясы, жауап беру уақыты 300–350 мс. Ең төменгі альвеолалық концентрацияны (MAC) анықтау.
Техникалық ерекшеліктері:
Дәлдігі:
CO2 – ±0,1% – ±0,5%
N2O – ±2% – ±3%
Анестетик – ±0,15% – ±0,6%
Жауап беру уақыты:
CO2 – 250 мс
N2O – 250 мс
Анестетик – 300–350 мс.
	1 дана

	
	
	5
	Шлангілер: оттегі, ауа, азот тотығы.
	Шлангілер мына мақсаттарда пайдаланылады: медициналық оттегі көзіне қосу, DIN стандарты, ұзындығы 5 метр; медициналық ауа көзіне қосу, DIN стандарты, ұзындығы 5 метр; азот тотығы көзіне қосу, DIN стандарты, ұзындығы 5 метр.
	1 жиынтық

	
	
	Шығыс материалдар және тозатын тораптар:

	
	
	1
	Ересектерге арналған тыныс алу контуры (бір реттік)
	Ересек пациенттерге арналған, бір рет қолданылатын тыныс алу контуры.
	5 дана

	
	
	2
	Датчиктер: ағын датчигі
	Көп рет қолданылатын (автоклавтауға болатын) термоанемометриялық ағын датчигі.
	2 дана

	
	
	3
	Ауа беру желісінің ылғал жинағышы
	Газ беру желісінің ылғал жинағышы газды талдау функциясы болған кезде пайдаланылады. (ересектерге немесе балаларға арналған, бір реттік, жиынтықта 10 дана)
	1 жиынтық

	
	
	4
	Сорбент
	Көмірқышқыл газын сіңіруге арналған, әрқайсысында 5 кг натронды әк бар сорбент канистрлері.
	1 дана

	3
	Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар
	Электрмен жабдықтау. Айнымалы кернеу: 100–240 V+ 10%, 50/60 Hz.
Медициналық ауа компрессоры үшін: 207–253 В, 50/60 Гц
Медициналық газдардың қысымы: 2,8–6 Bar.

	4
	МТ жеткізу шарттары
(INCOTERMS 2010 сәйкес)
	DDP межелі пункті

	5
	МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күн, 

мекенжайы: Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының "Абай аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кокбая, 1


	6
	Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе құзыретті үшінші тұлғаларды тарта отырып МТ-ға кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары
	МТ-ға кепілдік сервистік қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 ай.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы және мыналарды қамтуы тиіс:
- ресурсы аяқталған құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- МТ-ның жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда бөлшектеп жинау;
- бұйым корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (блок-тораптық ішінара бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген, бұйымның нақты түріне тән өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады.

Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.


Техническая спецификация
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Наркозно-дыхательный аппарат

Анестезиологическая рабочая станция LEON Рlus (наркозно-дыхательный аппарат) в комплекте

Lowenstein Medical SE & Co. KG (Германия)

РК-МТ-7№004285

Дата регистрации: 21.04.2020

Дата истечения: бессрочно.

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1


	Базовый блок 
	Анестезиологическая рабочая станция (наркозно-дыхательный аппарат) обеспечивает возможность проведения всех стандартных методов ингаляционной анестезии, включая низкопотоковую и минимально потоковую анестезиюв в диапазоне от не более 200 мл/мин до не менее 18 л/мин.  

Категории пациентов: взрослые, дети.

Основные конструктивные требования к аппарату:

Вентилятор с пневматическим приводом и электрическим управлением, с висящим мехом и обеспечивает ограничение давления и компенсацию податливости. 

Наличие ротаметров установками свежего газа.

Наличие крепления для испарителей: установка до 2-ух испарителей одновременно. 

Возможность «горячей» замены емкости абсорбера во время работы аппарата, без разгерметизации контура. Наличие датчика и сигнализации при отсутствии или неправильного положения емкости абсорбера. Емкость заполнения сорбента не менее: 1750 мл.

Наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через дыхательный контур) ингаляции пациенту кислорода через лицевую маску. 

Тележка с 4-мя антистатическими колесами, все с тормозным механизмом. 

Наличие выдвигаемой полки для записей (DIN 3 стандарт), размером не менее 45 х 31 см.
Наличие не менее 3-х вместительных ящиков у основания с доводчиками для хранения принадлежностей.
Наличие шкафчика с дверцей для хранения принадлежностей.
Возможность крепления и размещения дополнительного оборудования на боковых поверхностях аппарата.

Наличие на боковых поверхностях поручней для удобства перемещения аппарата.

Возможность крепления газовых баллонов на задней поверхности аппарата. 

Требования к электропитанию:

Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц, а при необходимости от постоянного тока.

Наличие не менее 4-ех вспомогательных розеток для дополнительного подключаемого оборудования.

Аппарат обеспечивает автономную работу от встроенного аккумулятора, с временем работы не менее 100 минут. 

Степень заряда батареи отображается на экране монитора, а процесс зарядки индикатором, расположенным на передней панели.

Требования к газообеспечению:

Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого давления кислорода O2 (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, кислородные баллоны), сжатого воздуха Air (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, портативный компрессор), закиси азота N2O (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, баллоны для закиси азота).

Давление в диапазоне: от 2,8 до 6 Bar.

Контроль за давлением с выводом индикации на дисплей управления.

Тип подсоединения: стандарт NIST.
Требования к регулированию газа: 

Генератор свежего газа: Блок классических ротаметров для 3-х газов. 

Параметры настройки: 

О2 не менее: 0,1 -10 л/мин. при N2O в качестве газа носителя 25-100 объ. % О2.

N2O не менее: 0,1 -10 л/мин.

Air не менее: 0,1 -12 л/мин.

Продувка О2: ˃ 35 л/мин.

Требования к дисплею управления:

Вся предоставляемая информация на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. 
Управление осуществляться как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью поворотно-нажимного устройства (энкодер), а также с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа. 
Неисправный сенсорный экран не приводит к ограничению функции. 
Наличие трех-шаговой концепции управления: выбор-настройка-подтверждение.

Дисплей управления – представляет собой цветной, сенсорный TFT экран с диагональю не менее 15 дюймов.
Требование к режимам и методам вентиляции:

Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управление по объему:

Вентиляция с контролем по объему (IMV). 

Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV). 

Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управление по давлению:

Вентиляция с контролируемым давлением (PCV). 

Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-PCV).

Наличие режима ИВЛ с управлением по давлению/потоку:

Вентиляция с поддержкой давлением (PSV).

Наличие ручного режима ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ: 

Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). 

Требования к регулируемым параметрам:

Вентиляция с контролем по объему (IMV): 

Дыхательный объем в пределах в пределах: 20 – 1600 мл. (опционально 3-1600 мл.).
Частота дыхания в пределах: 4-80 в минуту. (опционально 4-100 в минуту). 

Соотношение вдоха к выдоху в пределах: 1:4 – 4:1. 

PEEP: 1-20 mbar.
Ограничение давление в пределах: 10-80 mbar.
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV):

Дыхательный объем в пределах в пределах: 20 – 1600 мл.

Частота дыхания в пределах: 4-60 в минуту. 

PEEP: 1-20 mbar.

Ограничение давление в пределах: 10-80 mbar.

Время вдоха в пределах: 0,2 -10 сек.

Чувствительность триггера по потоку в пределах: 0.1 – 10 л/мин.

Вентиляция с контролируемым давлением (PCV):

Частота дыхания в пределах: 4-80 в минуту. (опционально 4-100 в минуту). 

Соотношение вдоха к выдоху в пределах: 1:4 – 4:1. 

Инспираторное давление в пределах: 5-60 mbar.
PEEP: 1-20 mbar.

Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-PCV):

Частота дыхания в пределах: 4-60 в минуту. 

Время вдоха в пределах: 0,3 -10 сек. для взрослых.

Время вдоха в пределах: 0,2 -2,9 сек. для детей.

Инспираторное давление в пределах: 5-60 mbar.

PEEP: 1-20 mbar.

Чувствительность триггера по потоку в пределах: 0.1 – 10 л/мин.

Требования к дыхательному и газовому мониторингу:

Давление в дыхательных путях: 
Пик, среднее, PEEP, плато, CPAP. Тип: пьезорезистивный. Диапазон: -10 − 100 Pa × 100 (mbar). Точность не более: ± 4% мин.

Дыхательный объем Vt: 
Диапазон 0 − 5000 мл. Точность индикации ±10 % или 5 мл. Разрешение 1 мл.

Минутный объем: 
Диапазон 0 − 50 л. Точность индикации ±10 % или 50 мл. Разрешение 10 мл.

Частота (спонтанная): 
Диапазон 0 – 150 1/мин. Точность ± 1/мин. Разрешение индикации 1/мин.
Измерение потока: 
Тип термоанемометрический расходомер. Диапазон -200 − 200 л/мин. Точность ±10 %. Разрешение индикации 0,1 л/мин.

Функция легких: 
Статическая/динамическая податливость. C20/C. Сопротивление. Петли.
Презентация графических изображений: 
Выбор одновременной презентации до 4-х кривых в реальном времени. Полный объем управления данными с индикацией тренда (тенденции).

Тренды: 
Сохранение трендов не менее 72 часов с одновременным отображением не менее 12-ти значений в виде таблицы, которая обновляется через каждые пять секунд.

Память: 
Аппарат сохраняет последние не менее 3000 событий с возможностью последующего просмотра журнала событий. 

Журнал событий дифференцированно выделяет следующие параметры:

результаты тестирования аппарата;

все тревоги;

начало/остановка вентиляции;

выбранные режимы вентиляции;

установки аппарата;

изменения настроек аппарата.

Построение кривых: 
Давление. Поток. Объем. O2. CO2. N2O. Летучие анестетик (при наличии опции).

Дыхательные петли: 
объем-давление, объем-поток, давление-поток. 

Изменение степени яркости экрана. 

Требования к тревожной сигнализации:

Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. 

Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения. 

Возможность временного отключения звука тревоги. 

Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. 

Аппарат срабатывает при следующих состояниях:

Недостаточное давление подаваемого воздуха. 

Недостаточное давление подаваемого кислорода. 

Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. 

Утрата централизованного электропитания. 

Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (10-15 минут работы). 

Неисправность аккумуляторной батареи. 

Неправильная установка аккумуляторной батареи. 

Отсутствие емкости абсорбера. 

Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. 

Техническая неисправность аппарата. 

Неисправность потокового датчика. 

Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. 

Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. 

Неисправность газового смесителя. 

Не достигается желаемое РЕЕР. 

Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. 

Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). 

Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). 

Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. 

Требования к безопасности:

Минимальная концентрация O2: Электронное управление настройкой свежего газа, за счет чего в газовой смеси O2/N2O концентрация O2 не падает ниже 25%. Обеспечение поток свежего газа O2 (100%) - 200 мл/мин (за исключением HLM). Блокировка N2O при нехватке O2

Предохранительные клапаны: Клапаны с настраиваемым сбросом давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком высокого давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком низкого давления

Требования к интерфейсам:

Последовательный: COM1, COM2 D-SUB, гнездо (стандартное, 9-полюсное) с гальванической развязкой, 3 кВ.

Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5.

USB: обновление.

VGA: D-SUB, гнездо (стандартное, 15-полюсное) с гальванической развязкой, 5 кВ.
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Компрессор 
	Портативный компрессор, расположенный на мобильном основании. Предназначен для подготовки очищенного воздуха из окружающей среды до медицинского сжатого воздуха и последующей его подачи в НДА. В дальнейшем происходит смешивание с медицинским кислородом и образование медицинских газов. Производительность от 40 до 60 л/мин. Наличие ресивера объемом 2 литра. Рабочее давление – от 3,0 до 6,0 бар. Срабатывание предохранительного клапана при 7 бар. Шум ≤50 дБ.
	1 шт.

	
	
	1
	Испаритель 
	Испаритель летучих анестетиков, специально калиброванный для Севофлюрана. Обеспечивает точность дозировки при различных температурах и скоростях потока, особенно при низких и минимальных потоках.
	1 шт.

	
	

	
	
	2
	Модуль дыхательного контура
	Циркуляционная система: с развязкой свежего газа, с обогревом (для предотвращения образования конденсата), в комплекте с емкостью абсорбера (возможность замены в процессе эксплуатации). 

Измерение потока (расхода) на вдохе и выдохе, клапан APL

Все компоненты дыхательной системы не содержат латекс.

Подсоединение пациента: 22 мм снаружи/15 мм внутри, ISO-конусы.

Вес (без абсорбера) не более: 9,3 кг.

Утечка: ˂ 150 мл/мин.

Диапазон настройки клапана APL: Спонтанное дыхание и настраиваемые параметры дыхания до минимум 90Pa × 100 с ощутимой фиксацией в креплении. Точность: ± 5%.
	1 шт.

	
	
	3
	Система крепления для двух испарителей
	Тип соединения: Крепление испарителя анестезирующих средств, совместимое с Selectatec, для 2-х испарителей анестезирующих средств, совместимых с маркой Inter-Lok.
	1 шт.

	
	
	4
	Опция: Мультигазовый анализатор 
	Мультигазовый анализатор обеспечивает газовый мониторинг: концентрация кислорода на вдохе и выдохе, время отклика 600 мс; Содержание СО2 на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс;. Концентрация N2O на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс; Объемная концентрация 5 видов летучих анестетиков на вдохе и выдохе, время отклика 300-350 мс,. Определение минимальной альвеолярной концентрации (MAC).

Техническая спецификация:

Точность: 

СО2 - ± 0,1% - ± 0,5%

N2O - ± 2% - ± 3%

Анестетик - ± 0,15% - ± 0,6%

Время отклика:

СО2 – 250 мс

N2O – 250 мс

Анестетик – 300-350 мс.
	1 шт.

	
	
	5
	Шланги: кислородный, воздушный, закиси азота.
	Шланги служат для: подключения к источнику медицинского кислорода, DIN стандарт, длина 5 метра; подключения к источнику медицинского воздуха, DIN стандарт, длина 5 метра; подключения к источнику закиси азота, DIN стандарт, длина 5 метра.
	1 комп.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Дыхательный контур (одноразовый) для взрослых
	Дыхательный контур для взрослых пациентов, однократного применения.
	5 шт.

	
	
	2
	Датчики: потоковый
	Термоанемометрический датчик потока многократного применения (автоклавируемый).
	2 шт.

	
	
	  3
	Влагосборник линии подачи воздуха 
	Влагосборник с линией подачи газа используются при наличии функции газоанализа. (взрослый или детский, одноразовый, 10 шт в комплекте)
	1 комп.

	
	
	  4
	Сорбент 
	Канистры сорбента, содержащие по 5 кг натронной извести для поглощения углекислого газа.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электроснабжение. Переменное напряжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. 

Для компрессора медицинского воздуха: 207 – 253 В, 50/60 Гц

Давление медицинских газов: 2,8 – 6 Bar.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	30 дней с момента подписания договора, 
Адрес: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Абайская районная больница" управления здравоохранения области Абай, область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кокбая, 1

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


