

Медициналық техника туралы ақпарат

	№ р/с
	Өлшемшарттар
	Сипаттамасы

	1
	Саудалық атауы 
медициналық техниканың 
(моделін, өндірушінің атауын, елін, тіркеу нөмірін және тіркеудің қолданылу мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік тізілімге сәйкес)
	Лор-комбайн моделі CU-5000
Өндіруші: CHAMMED CO., LTD., Корея Республикасы
ҚР-МТ-7№013067
Тіркелген күні: 14.06.2021ж.
Дейін жарамды: мерзімсіз

	2
	Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Ол отоларингологтың әртүрлі процедураларын орындау үшін қолданылады, мысалы: науқасты қарау, құлақ қуыстарын, құлақ арналарын, мұрын қуыстарын жуу, сұйық және май тәрізді препараттарды бүрку арқылы емдеу және т.б.

	
3
	Жиынтықтауға қойылатын талаптар
	№
р/с
	Медициналық техникаға жиынтықтаушының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес жиынтықтаушының атауы)
	Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы 
медициналық техникаға
	Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1.
	Консоль 

	CU-5000 лор комбайнының консолі кешеннің негізгі блогы болып табылады және құралдар мен керек-жарақтарды орналастыру үшін басқару элементтерін, бүрку және сору жүйесін, қуат көздерін және жұмыс беттерін біріктіреді. Отоларингологиялық процедураларды жүргізуге арналған: пациентті қарау, құлақ қуысы мен құлақ арналарын жуу, мұрын қуысын суару, сұйық және май тәрізді дәрілерді шашырату. Эргономикалық үстіңгі бөлік қабылдау кезінде құралдарды ыңғайлы сақтауды және оларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ауа резервуары бар компрессор және дыбыссыз жылыту жүйесі отоларинголог кабинетінде жұмыс істегенде шу деңгейін төмендетеді.
-	Тұманға қарсы функция 10-30 секундтан кейін автоматты түрде өшеді
-	Жасанды мәрмәр беті — шаң өткізбейтін, тазалау оңай
- Эндоскоптардың санитарлық жағдайына арналған ультракүлгін шамы бар эндоскоптарды сақтауға арналған жылжымалы жәшік
-	Жиналмалы бұрылмалы кронштейндері (2 секция) және ДК-ге арналған тұғыры бар пернетақта тұғыры
-	Ыңғайлы ауыстыруға арналған бағыттағышы бар құты-жинағыштың ұстағышы
-	Жеңіл қозғалуға арналған доңғалақ дөңгелектері
- Құрал науасы шаң өткізбейтін сырғымалы қақпақпен және алдын ала қыздыру функциясымен жабдықталған
-	Құты-жинағыштың қарау терезесі сұйықтық деңгейін бақылауға мүмкіндік береді
- Бұрылмалы және жылжымалы кронштейні бар дәрілерге арналған құтылар
-	Аспирациялық құрылғылар мен жаңбырлатқыштар автоматты режимде жұмыс істейді
Компрессорлық қозғалтқыш: 
Резервуар түрі: 1,5 кгс/см2 ±0,3 кгс/см2; 
Шағын компрессор: 2,2 кгс/см2 ±0,7 кгс/см2
Мотор-аспиратор: 680 мм рт.ст. Негізгі: 250 Вт / 100 л; Қосымша: 100 Вт / 40 л
Ультракүлгін сәулелермен дезинфекциялау: 253,7 нм ±5%
Габариттік өлшемдері: 1800 мм (Е) × 710 мм (Г) × 800 мм (Е)
Салмағы: 176 келі
Дыбыссыз жылыту жүйесі
Құралдарды сақтауға және пайдалануға арналған эргономикалық үстіңгі бөлік
Эндоскопиялық визуалды жүйенің негізгі корпусы
-	Пайдаланушының қалауы бойынша көлденең немесе тік дизайнды таңдау
-	Суреттерді сақтаған кезде файл атауын өңдеуге болады (21 таңбаға дейін)
-	Экран USB қосылымының күйін, камера арнасын және экран бөлімдерінің санын көрсетеді
-	Камера ілгіш магнитінің сенсоры арқылы автоматты түрде іске қосылады
-	Қауіпсіздік мақсатында 3 минут әрекетсіздіктен кейін жарық диоды автоматты түрде өшеді
-	Камера басының шеткі қосқышы электрлік және механикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді
-	Камераны қосу үшін екі порт қарастырылған
-	3 алдын ала орнату режимі (құлақ, мұрын, тамақ), ЛОР-диагностикасы үшін оңтайландырылған
-	Икемді эндоскоп үшін муар функциясы
-	USB 2.0 High Speed арқылы суреттерді ыңғайлы сақтау және бейнелерді жазу
-	Бөлек жылжымалы арбаға немесе ЛОР жұмыс станциясына орнату
-	Буланған балшықпен қапталған камера кабелі ластанудың жиналуын азайтады және үйкелісті азайтады
-	Фотосуреттерді басып шығаруды қолдау
-	Микробағдарламаны оңай жаңарту

"Қалам" типті камера
Адаптерлік объектив (18 мм)
Қуат кабелі / HDMI кабелі
Аяқ қосқышы
24" СК-монитор
Пайдаланушы нұсқаулығы / USB-жинақтауыш

Габариттік өлшемдері: 245 мм (W) × 283 мм (D) × 90 мм (H) ±10%
Салмағы: Басқару блогы: 3 кг ±10% / Камера басы: 380 г ±10%
Камера
Түрі: 1-чипті Full HD (1080P)
Басқару интерфейсі: түйме түрі
Қолдану саласы: тек ЛОР (құлақ / мұрын / тамақ)
Камера басының түрі: тұтқа
АББ типі (ақ түстің автобалансы): Авто
Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX8
Сканерлеу жүйесі: Желілік сыпыру (Progressive Scan)
Кадр жиілігі: 50/60 кадр/с
Матрица: 1/3" 1CMOS FHD / 1/2.52" 1CMOS FHD (Global Shutter)
Рұқсат: Full HD 1920×1080 пиксель өлшемі. (PAL/NTSC)
Суреттерді тасымалдау: Суреттерді немесе бейнелерді USB флэш-дискісіне сақтау
Сақтау форматы: Суреттер: JPEG / Бейне: MPEG4
Бейне шығысы: 1×HDMI, 1×DVI, 1×CVBS
Жарық көзі
Жарық ағыны: 1710 лм
Шамның қызмет ету мерзімі: 30 000 сағаттан астам
Қуат / LED режимдері: LED (3,3 В / 700 мА) / Жарықтықтың 1 сатысы / 2,1 Вт
Жарықтандырылуы: 50 000 лк
Түс температурасы: 5 600 К
Жарық бағыттағыш
Жарық бағыттағыштың жарық ағыны: 260 лм

Тұтқасы, иығы, микроскопиялық жарық кабелі бар микроскопиялық блок
визуалды жүйенің
Объектив: 250 мм
Объектив тұтқасымен жұқа фокустау: 11 мм
Бинокулярлық қондырма: көлбеу 180° немесе түзу, F = 170 мм
Қарашық аралық қашықтық диапазоны: 55-75 мм
Окулярлардың ұлғаюы: 12,5× / 17,7B, диоптрияларды реттеу: ±7 дптр
Ұлғайтуды ауыстыру барабаны (×):0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2; 3
Жалпы ұлғаю (×): 2,8; 4,2; 6,7; 10,4; 17,0; 25,6
Көру өрісінің диаметрі (мм): 78,0; 52,0; 32,0; 21,0; 13,0; 9,0
Коаксиалды жарықтандыру: 50 000 люкс
Жарық нүктесінің диаметрі (мм): Ø62
Штатив (негіз, тірек, бірінші және екінші қол)
Екінші қол: Ұзындығы: 600 мм
Бұрылу бұрышы: ±150°
Орын ауыстыру: ±300 мм
Бірінші қол: Ұзындығы: 500 мм
Бұрылу бұрышы: 360°
Биіктігі: 1750 мм
Негіз өлшемдері: 610 × 600 мм

Микроскопиялық визуалды жүйенің СКД мониторы
Экран диагоналы 24" (60,5 см)
IPS матрицасының түрі
Ажыратымдылығы 1920 × 1080 (Full HD)
Тараптардың арақатынасы 16:9
Жарықтық	 250 кд/м2 (типтік)
Контраст коэффициенті 1000:1 (статикалық)
Көру бұрышы 178°/178° (тау./верт.)
Жауап беру уақыты 5 мс (GtG)
Жаңарту жиілігі 60 Гц
HDMI, VGA (D-Sub) бейне кірістері; қосымша DVI
VESA бекіткіші 100 × 100 мм
Қуат көзі AC 100-240В, 50/60 Гц
	1 дана.

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Бүрку / сору жүйесі
	Аспирация
Өнімділік (еркін ағын): 100 л/мин
Қосымша арна: 40 л/мин
Вакуум: 680 мм сын.бағ. (90 кПА, 907 мбар), вакуумметр 
Аспирациялық сыйымдылық (негізгі 3000 мл / қосымша 1000 мл)

Бүріккіш бөтелке
Ауаны беру: 10 л/мин
Қысым: Майсыз вакуумдық сорғы (250 Вт). Макс. ауа қысымы 2,2 кгс/см2 (2,25 бар) ±0,7 кгс/см2 (реттелетін)
Бүрку түрі: Сұйық (стандартты), ұнтақ (қажет болған жағдайда)
	6 дана.

	
	
	2
	Қақпағы бар құрал-саймандарға арналған тұғыр
	Құралдар мен керек-жарақтарды сақтауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстар.
11 металл контейнерлер
	11 дана.

	
	
	3
	Медициналық бөтелкелер
	Дәрілік немесе пайдаланылған сұйықтықтарды сақтауға арналған ыдыстар.
Құрамында: дәрі-дәрмектерге арналған құтылар + аспирациялық құтылар
	1 жиынтық

	
	
	5
	Электрогидравликалық емделуші креслосы
	Электрогидравликалық емделуші креслосы CU-5000 ЛОР комбайнында отоларингологиялық процедураларды жүргізу кезінде емделушіні орналастыруға, бекітуге және оның жағдайын реттеуге арналған. Тексеру, құлақ қуыстарын және құлақ арналарын жуу, мұрын қуысын суару және дәрілік заттарды емдік бүрку кезінде дененің қолайлы жағдайын қамтамасыз етеді. Электрогидравликалық жетек зерттелетін аумақты дәрігердің жұмыс аймағына шығару үшін орындық пен арқалықтың биіктігі мен еңісін біркелкі өзгертуге мүмкіндік береді. 

Арқаның еңкеюі: 2°-92° ±9%
Тік жүріс: 210 мм ±10%
Бұрылу бұрышы: 340° (қолмен)
Бас сүйегі: қолмен реттеледі 
Шынтақшалар: айналмалы 0-360° (қолмен айналдыру) 
Басқару элементтері: аяқ педалі 
Тексеру және процедуралар кезінде пациентті ыңғайлы орналастыруға, оңтайлы орналастыруға және бекітуге арналған.
-	Дыбыссыз бірқалыпты қозғалыс (электр жетегі)
-	Қозғалысты басқару: аяқ қосқышымен, артқы жағындағы түймелермен немесе басқару блогының қосқышымен
-	Қозғалыс бағыттары: жоғары/төмен, алға/артқа
-	340° дейін қолмен оңай айналдыру
-	Позицияны аяқ тежегішімен бекіту
-	Орындықтың қаптамасын тазалау оңай
-	Максималды жүктеме -250 кг
-	Төзімді болат конструкциясы
-	Болат элементтері коррозияға және сызаттарға төзімді бояумен қапталған
-	Автоматты қалпына келтіру түймесі орындықты бастапқы орнына қайтарады
ЭЛЕКТРЛІК ПАРАМЕТРЛЕР:
Кернеу: Айнымалы ток 220В, 60Гц
Тұтынылатын қуат: 460ВА ±10%

ӨЛШЕМДЕРІ: 570 мм (Вт) × 1120 мм (мин.) × 1120 мм (макс.) ±10%
Салмағы: 85 кг ±10%
	1 дана.

	
	
	6
	Суарушы
	Тип ұштығы: тік (стандартты)
Мақсаты: дәрілік ерітінділермен құлақ пен мұрын қуысын шаю және суару, сондай-ақ сұйық және майлы препараттармен емдеу
Азықтандыру әдісі: комбайнның сенсорлық панелінен басқарылатын мөлшерленген бүрку/суару
Ұштықтардың материалы: медициналық тот баспайтын болат (автоклавталатын, қайта пайдалануға болатын)
Адаптерлер жинағы: құлақ арнасы мен мұрын жолдарының әртүрлі диаметріне арналған ауыстырылатын саптамалар жинағы (әртүрлі өлшемдегі құлақ және мұрын ұштары — ересектер/балалар)
	1 дана.

	
	
	7
	Қоректендіру көзі
	Электрмен жабдықтау кернеуі: 220 В / 50 Гц (бір фазалы желі)
Тұтынылатын қуат: 450-1550ВА
Қосылу түрі: ашасы бар желілік кабель, жерге қосу міндетті болып табылады
Қорғаныс: консоль корпусындағы сақтандырғыштар/ажыратқыш
Кернеуді тұрақтандыру: кернеудің жоғарылауын сүзгілейтін кіріктірілген қуат көзі
Модульдердің қосымша қуат көзі: компрессорға (~250 Вт), аспирациялық сорғыға (~180 Вт), сәулелендіргішке, мониторға және ультракүлгін стерилизаторға арналған бөлек қуат беру желілері
	1 дана.

	
	
	8
	Жарықтандыру шамы
	Жарық көзінің түрі: жарықдиодты (LED)
Түс температурасы: 5000 K / 3350 K / 3400 K (әртүрлі тексеру тапсырмалары үшін ауыстырылатын режимдер)
Жарықтықты реттеу: тегіс, сенсорлық басқару панелінен
Бекіту әдісі: жарықты тексеру аймағына дәл бағыттау үшін икемді кабельде (қаз мойын)
Тағайындалуы: отоскопия, риноскопия, ларингоскопия және эндоскопиялық зерттеулер кезінде операциялық алаңды жарықтандыру
	1 дана.

	
	
	9
	Дәрігердің орындығы
	Дәрігердің креслосы отоларинголог-дәрігерді тексеру және емдік манипуляцияларды жүргізу кезінде ЛОР-комбайнының CU-5000 жұмыс аймағына орналастыруға арналған. Пациентті қабылдау кезінде консольмен, құралдармен және бүрку және сору жүйелерімен жұмыс істегенде дәрігердің тұрақты және ыңғайлы орналасуын қамтамасыз етеді. Дәрілік заттарды тексеру, жуу, суару және бүрку процедураларын орындау кезінде қолданылады. Доңғалақ базасындағы орындық.
Орындықтың диаметрі: 370 мм
Биіктігін реттеу: 49 - 69 см
Өлшемдері: 560 мм (W) × 560 мм (D) × 720 мм (H) ±10%
Салмағы: 10 кг
	1 дана.

	
	
	10
	Диаметрі 3 отоскоп; ұзындығы (мм): 110.
	Оториноларингологияға арналған қатты эндоскоп. Сыртқы есту жолын және құлақ қалқанын тексеруге арналған.
көру бұрышы 0°
диаметрі 3,0 мм
ұзындығы 110 мм
	1 дана.

	
	
	11
	Диаметрі 4 синускоп; ұзындығы: 175мм
	Маңдай және жоғарғы жақ қуыстарының жағдайын бағалау үшін отоларингологияда қолданылатын құрылғы.
көру бұрышы 30°
диаметрі 4 мм
ұзындығы 175 мм
	1 дана.

	
	
	12
	Диаметрі 6 ларингоскоп; ұзындығы 185мм
	Қатты телескопиялық ларингоскоп (қарау түріндегі эндоскоп)
Мақсаты: көмей мен жұтқыншақты ларингоскопиялық сұқпаны енгізбей қарау
көру бұрышы 70° 
диаметрі 6 мм 
ұзындығы 185 мм
	1 дана.

	
	
	13
	Жылжымалы небулайзер
	Жоғарғы және төменгі тыныс жолдарын ингаляциялық емдеуге арналған ЛОР комбайнының корпусына тартылатын модульде/сөреде орнатылған компрессорлық ингалятор.
Түрі: Компрессорлық (пневматикалық) небулайзер
Құрылымы: Тартылатын модуль (комбайнның тірегіне/корпусына біріктірілген)
Аэрозоль бөлшектерінің мөлшері: 2-5 мкм (тыныс алатын фракция)
Бүрку өнімділігі: 0,2–0,4 мл/мин
Дәріге арналған резервуардың көлемі: 6-8 мл
Қалдық көлемі: ≤ 1 мл
Ауа ағынының қысымы: 0,15–0,4 бар
Шу деңгейі: ≤ 60дБ
	1 дана.

	
	
	
	
	
	

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Қуат көзі: Айнымалы ток 220В, 50/60 Гц
Температура: +10 бастап∘C ~+40 дейін∘C
Салыстырмалы ылғалдылық: 50-70% конденсатсыз.

	5
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) 
	DDP межелі пункт

	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	АО ДСБ «Курчатов қалалық ауруханасы»ШЖҚ КМК

Мекенжайы:  Абай облысы, Курчатов қаласы, Курчатов көшесі, 9-ғимарат

	7
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары 
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі керек. 
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы керек: 
- пайдаланылған ресурс құрамдас бөліктерін ауыстыру; 
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; 
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар; 
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қалқалау; 
- медициналық жабдық корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-түйінді бөлшектеумен); 
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. 

	8
	Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларымен және осы кестенің әрбір тармағы (жабдық жинағы немесе бірлігі) үшін жеке-жеке барлық конфигурациямен сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электрмен жабдықтау. Аспаптармен бірге жеткізілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді бағдарламалық жасақтама. Өнім беруші тауарды жеткізу процесіне білікті мамандардың сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асырған кезде Жеткізуші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық қызмет кодтарын ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты монтаждауға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті орнату алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Стандартты есік саңылауларынан (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) өтетін сыртқы өлшемдері бойынша үй-жайларды монтаждау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпейтін үлкен жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізу, түсіру, орауыштан шығару, монтаждау, баптау және іске қосу, олардың сипаттамаларын осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеру, медициналық (қолданбалы дайындық) және техникалық персоналды оқыту (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс берушіні Жабдықтаушы тиісті мамандар болмаған жағдайда өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып жүзеге асырады. 


 







Информация о медицинской технике

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование 
медицинской техники 
(в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Лор-комбайн модель CU-5000
Производитель: CHAMMED CO., LTD., Республика Корея
РК-МТ-7№013067
Дата регистрации: 14.06.2021г.
Действительно до: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Применяется для проведения различных процедур врачом-отоларингологом, таких как: осмотр больного, промывание ушных полостей, слуховых проходов, пазух носа, лечение с помощью распыления жидких и маслообразных лекарственных препаратов и т.д.

	
3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего 
к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Консоль 

	Консоль лор-комбайна CU-5000 является основным блоком комплекса и объединяет органы управления, систему распыления и отсоса, источники питания и рабочие поверхности для размещения инструментов и принадлежностей. Предназначена для проведения отоларингологических процедур: осмотра пациента, промывания ушных полостей и слуховых проходов, ирригации пазух носа, распыления жидких и маслообразных лекарственных препаратов. Эргономичная верхняя часть обеспечивает удобное хранение и доступ к инструментам в ходе приёма. Компрессор с воздушным резервуаром и система бесшумного обогрева снижают уровень шума при эксплуатации в кабинете врача-отоларинголога.
-	Противотуманная функция автоматически отключается  через 10–30 секунд
-	Поверхность из искусственного мрамора — пыленепроницаемая, легко чистится
-             Выдвижной ящик для хранения эндоскопов с УФ-лампой для санитарного состояния эндоскопов
-	Подставка для клавиатуры со складными поворотными кронштейнами (2 секции) и стойкой для ПК
-	Держатель флакона-сборника с направляющей для удобной замены
-	Колёсные ролики для лёгкого перемещения
-             Лоток для инструментов оснащен пыленепроницаемой выдвижной крышкой и функцией предварительного нагрева
-	Смотровое окно флакона-сборника позволяет контролировать уровень жидкости
-             Флаконы для лекарств с поворотным и выдвижным кронштейном
-	Устройства аспирации и разбрызгиватели работают в автоматическом режиме
Компрессорный двигатель: 
Резервуарный тип: 1,5 кгс/см² ±0,3 кгс/см²; 
Малый компрессор: 2,2 кгс/см² ±0,7 кгс/см²
Мотор-аспиратор: 680 мм рт. ст. Основной: 250 Вт / 100 л; Дополнительный: 100 Вт / 40 л
УФ-дезинфекция: 253,7 нм ±5%
Габаритные размеры: 1800 мм (Ш) × 710 мм (Г) × 800 мм (В) 
Масса: 176 кг
Система бесшумного обогрева
Эргономическая верхняя часть для хранения и использования инструментов
Основной корпус эндоскопической визуальной системы
-	Выбор горизонтального или вертикального исполнения по предпочтению пользователя
-	Имя файла можно редактировать при сохранении снимков (до 21 символа)
-	Экран отображает статус подключения USB, канал камеры и количество делений экрана
-	Камера автоматически активируется датчиком магнита вешалки
-	Светодиод автоматически отключается после 3 минут бездействия в целях безопасности
-	Краевой разъём головки камеры обеспечивает электрическую и механическую стабильность
-	Предусмотрены два порта для подключения камеры
-	3 режима предварительной настройки (ухо, нос, горло), оптимизированных для ЛОР-диагностики
-	Функция муара для гибкого эндоскопа
-	Удобное сохранение снимков и запись видео через USB 2.0 High Speed
-	Установка на отдельную мобильную тележку или ЛОР-рабочую станцию
-	Кабель камеры с покрытием из парилена снижает накопление загрязнений и уменьшает трение
-	Поддержка печати фотографий
-	Простое обновление прошивки

Камера типа «ручка»
Адаптерный объектив (18 мм)
Кабель питания / Кабель HDMI
Ножной переключатель
24" ЖК-монитор
Руководство пользователя / USB-накопитель

Габаритные размеры: 245 мм (Ш) × 283 мм (Г) × 90 мм (В) ±10%
Масса: Блок управления: 3 кг ±10% / Головка камеры: 380 г ±10%
Камера
Тип: 1-чиповый Full HD (1080P)
Интерфейс управления: кнопочный тип
Область применения: только ЛОР (ухо / нос / горло)
Тип головки камеры: ручка
Тип АББ (автобаланс белого): Авто
Степень защиты от влаги: IPX8
Система сканирования: Построчная развёртка (Progressive Scan)
Частота кадров: 50/60 кадр/с
Матрица: 1/3" 1CMOS FHD / 1/2.52" 1CMOS FHD (Global Shutter)
Разрешение: Full HD 1920×1080 пикс. (PAL/NTSC)
Передача изображений: Сохранение снимков или видео на USB-накопитель
Формат хранения: Снимки: JPEG / Видео: MPEG4
Видеовыход: 1×HDMI, 1×DVI, 1×CVBS
Источник света
Световой поток: 1710 лм
Срок службы лампы: более 30 000 часов
Мощность / режимы LED: LED (3,3 В / 700 мА) / 1 ступень яркости / 2,1 Вт
Освещённость: 50 000 лк
Цветовая температура: 5 600 К
Световод
Световой поток световода: 260 лм

Микроскопный блок с ручкой, плечом, светокабелем микроскопной
визуальной системы
Объектив: 250мм
Тонкая фокусировка ручкой объектива: 11 мм
Бинокулярная насадка: наклонная 180° или прямая, F = 170 мм
Диапазон межзрачкового расстояния: 55–75 мм
Увеличение окуляров: 12,5× / 17,7B, регулировка диоптрий: ±7 дптр
Барабан смены увеличения (×):0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2; 3
Общее увеличение (×): 2,8; 4,2; 6,7; 10,4; 17,0; 25,6
Диаметр поля зрения (мм): 78,0; 52,0; 32,0; 21,0; 13,0; 9,0
Коаксиальное освещение: 50 000 лк
Диаметр светового пятна (мм): Ø62
Штатив (основание, стойка, первое и второе плечо)
Второе плечо: Длина: 600 мм
Угол поворота: ±150°
Перемещение: ±300 мм
Первое плечо: Длина: 500 мм
Угол поворота: 360°
Высота: 1750 мм
Размеры основания: 610 × 600 мм

Монитор ЖК микроскопной визуальной системы
Диагональ экрана 24" (60,5 см)
Тип матрицы IPS
Разрешение 1920 × 1080 (Full HD)
Соотношение сторон 16:9
Яркость	 250 кд/м² (типовое)
Контрастность 1000:1 (статическая)
Угол обзора 178°/178° (гор./верт.)
Время отклика 5 мс (GtG)
Частота обновления 60 Гц
Видеовходы HDMI, VGA (D-Sub); опционально DVI
Крепление VESA 100 × 100 мм
Питание AC 100–240 В, 50/60 Гц
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система распыления / отсоса
	Аспирация
Производительность (свободный поток): 100 л/мин
Дополнительный канал: 40 л/мин
Вакуум: 680 мм рт. ст. (90 кПа, 907 мбар), вакуумметр 
Аспирационная ёмкость (основная 3000 мл / дополнительная 1000 мл)

Распылитель
Подача воздуха: 10 л/мин
Давление: Безмасляный вакуумный насос (250 Вт). Макс. давление воздуха 2,2 кгс/см² (2,25 бар) ±0,7 кгс/см² (регулируемое)
Тип распыления: Жидкость (стандарт), порошок (при необходимости)
	6 шт.

	
	
	2
	Подставка для инструментов с крышкой
	Ёмкости из нержавеющей стали для хранения инструментов и расходных материалов.
11 металлических контейнеров
	11 шт.

	
	
	3
	Медицинские бутыли
	Ёмкости для хранения лекарственных или отработанных жидкостей.
В составе: флаконы для медикаментов + аспирационные флаконы
	1 комплект

	
	
	5
	Кресло пациента электрогидравлическое
	Электрогидравлическое кресло пациента предназначено для размещения, фиксации и регулировки положения пациента при проведении отоларингологических процедур на лор-комбайне CU-5000. Обеспечивает комфортное положение тела во время осмотра, промывания ушных полостей и слуховых проходов, ирригации полости носа и лечебного распыления лекарственных препаратов. Электрогидравлический привод позволяет плавно изменять высоту и наклон сиденья и спинки для выведения исследуемой области в рабочую зону врача. 

Наклон спинки: 2°–92° ±9%
Вертикальный ход: 210 мм ±10%
Угол поворота: 340° (ручной)
Подголовник: регулируемый вручную 
Подлокотники: поворотные 0–360° (ручное вращение) 
Управление: ножная педаль 
Предназначено для удобного размещения, оптимального позиционирования и фиксации пациента в ходе осмотра и процедур.
-	Бесшумное плавное перемещение (электропривод)
-	Управление движением: ножным переключателем, кнопками на спинке или переключателем блока управления
-	Направления движения: вверх/вниз, вперёд/назад
-	Лёгкое ручное вращение до 340°
-	Фиксация положения ножным тормозом
-	Обивка сиденья легко очищается
-	Максимальная нагрузка —250 кг
-	Прочная стальная конструкция
-	Стальные элементы покрыты антикоррозионной и царапиностойкой краской
-	Кнопка авто-сброса возвращает кресло в исходное положение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение: AC 220 В, 60 Гц
Потребляемая мощность: 460 ВА ±10%

ГАБАРИТЫ: 570 мм (Ш) × 1120 мм (В мин.) × 1120 мм (В макс.) ±10%
Масса: 85 кг ±10%
	1 шт.
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	Ирригатор
	Тип наконечника: прямой (стандартный)
Назначение: промывание и орошение уха и носовой полости лекарственными растворами, а также лечение с помощью жидких и масляных препаратов
Способ подачи: дозированное распыление/ирригация под управлением с сенсорной панели комбайна
Материал наконечников: медицинская нержавеющая сталь (автоклавируемые, многоразового использования)
Комплект адаптеров: набор сменных насадок под разный диаметр слухового прохода и носовых ходов (ушные и носовые наконечники разного размера — взрослые/детские)
	1 шт.
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	Источник питания
	Напряжение электропитания: 220 В / 50 Гц (однофазная сеть)
Потребляемая мощность: 450–1550 ВА
Тип подключения: сетевой кабель с вилкой, заземление обязательно
Защита: предохранители/автоматический выключатель в корпусе консоли
Стабилизация напряжения: встроенный блок питания с фильтрацией скачков напряжения
Дополнительное электропитание модулей: раздельные линии питания для компрессора (~250 Вт), насоса аспирации (~180 Вт), осветителя, монитора и УФ-стерилизатора
	1 шт.
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	Лампа освещения
	Тип источника света: светодиодный (LED)
Цветовая температура: 5000 K / 3350 K / 3400 K (переключаемые режимы под разные задачи осмотра)
Регулировка яркости: плавная, с сенсорной панели управления
Способ крепления: на гибком кабеле (гусиная шея) для точного направления света в зону осмотра
Назначение: освещение операционного поля при отоскопии, риноскопии, ларингоскопии и эндоскопических исследованиях
	1 шт.
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	Стул доктора
	Стул доктора предназначен для размещения врача-отоларинголога в рабочей зоне лор-комбайна CU-5000 при проведении осмотра и лечебных манипуляций. Обеспечивает устойчивое и удобное положение врача при работе с консолью, инструментами и системами распыления и отсоса в течение приёма пациента. Используется при выполнении процедур осмотра, промывания, ирригации и распыления лекарственных средств. Стул на колесной базе.
Диаметр сиденья: 370 мм
Регулировка высоты: 49 - 69 см
Габариты: 560 мм (Ш) × 560 мм (Г) × 720 мм (В) ±10%
Масса: 10 кг
	1 шт.
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	Отоскоп диаметром  3; длиной (мм): 110.
	Жёсткий эндоскоп для оториноларингологии. Предназначен для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки.
угол обзора 0°
диаметр 3,0 мм
длина 110 мм
	1 шт.
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	Синускоп диаметром  4; длиной: 175мм
	Прибор, применяемый в отоларингологии для оценки состояния лобной и гайморовой пазух.
угол обзора 30°
диаметр 4 мм
длина 175 мм
	1 шт.
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	Ларингоскоп диаметром 6; длиной 185мм
	Жёсткий телескопический ларингоскоп (эндоскоп смотрового типа)
Назначение: осмотр гортани и глотки без введения ларингоскопического клинка
угол обзора 70° 
диаметр 6 мм 
длина 185 мм
	1 шт.
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	Выдвижной небулайзер
	Компрессорный ингалятор, встроенный в корпус ЛОР-комбайна на выдвижном модуле/полке, для ингаляционной терапии верхних и нижних дыхательных путей.
Тип: Компрессорный (пневматический) небулайзер
Конструкция: Выдвижной модуль (интегрирован в стойку/корпус комбайна)
Размер аэрозольных частиц: 2–5 мкм (респирабельная фракция)
Производительность распыления: 0,2–0,4 мл/мин
Объём резервуара для лекарства: 6–8 мл
Остаточный объём: ≤ 1 мл
Давление воздушного потока: 0,15–0,4 бар
Уровень шума: ≤ 60 дБ
	1 шт.
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	Требования к условиям эксплуатации
	Источник питания: AC 220 В, 50/60 Гц
Температура: от +10∘C до ~+40∘C
Относительная влажность: 50-70% без конденсата.

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» УЗ ОА
Адрес: Область Абай, г.Курчатов, ул.Курчатова 9

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


 

