| - Медициналық техника туралы ақпарат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Өлшемшарттар | Сипаттау |  |  |  |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделі, өндірушінің атауы және елі көрсетіле отырып) | ASR-4000E цифрлық маммография жүйесі керек-жарақтарымен Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Қытай ҚР МБ (МТ)-0№025973, 20.02.2023 ж. Мерзімсіз |  |  |  |
| 2 | Медициналық техниканың атауы | Бұл жүйе сүт бездеріне рентгенографиялық зерттеу жүргізуге арналған |  |  |  |
| 3 | Жиынтықтауға талаптар | Р/с № | Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы | Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар: |  |  |  |
|  |  | 1 | ASR-4000E цифрлық маммография жүйесі керек-жарақтарымен | РЕНТГЕН ТҮТІГІ ЖӘНЕ C-ДОҒАСЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫС ЖҮЙЕСІ БАР НЕГІЗГІ БЛОК Пациент тіреуінің жоғарғы бетінің ортасы мен негізгі блок табанының төменгі беті арасындағы қашықтық 620±10 мм. Көлбеу бұрышының диапазоны: -160°-тан +180°-қа дейін Айналу диапазоны: -22°-тан +22°-қа дейін Қуатты тарату блогы Қуат беру кернеуі: 220–230 В. Жиілігі: 50/60 Гц Ең жоғары қуаты: 10 кВА Мақсаты: электр қуатын тарату және жүйенің электр тізбектерін қорғау. Басқару блогы – маммографты басқару жүйесі. Компрессияны орындау түймесі. Өшіру/қосу түймесі. Пациенттермен дауыстық байланыс жасау түймесі. Динамик пен микрофонның дыбыс деңгейін реттеу. Қуат индикациясы түймесі. Дабыл индикациясы түймесі. Экспозицияның жарықдиодты индикаторы. Алдын ала экспозицияның жарықдиодты индикаторы. | 1 дана |
|  |  | 2 | Жоғары кернеулі генератор | ГЕНЕРАТОР: ең жоғары қуаты 5 кВт Түтік тогының диапазоны: 10 мА–200 мА. Экспозиция уақыты: 10–10 000 мс. Кернеу диапазоны: 20–40 кВ Генератор жиілігі: 50 Гц/60 Гц | 1 дана |
|  |  | 3 | Рентген түтігінің жинағы | РЕНТГЕН ТҮТІГІ Айналмалы аноды бар жоғары өнімді рентген түтігі. Анод бұрышы: 15° Фокустық дақ: 0,1–0,3 мм. Анодтың жылу сыйымдылығы: 300 мың жылу бірлігі. Түтіктегі номиналды кернеу: 49 кВ. | 1 дана |
|  |  | 4 | Коллиматор | Автоматты КОЛЛИМАТОР. Өлшемдері (детектордың белсенді өрісі: 24×30/18×24 см/5×18 см/0×0) LED жарықтандыруы > 160 лк. Кіріктірілген сәулелену сүзгісі: алюминий баламасы бойынша 0,3 мм | 1 дана |
|  |  | 5 | Рентгендік детектор | ЖАЛПАҚ ПАНЕЛЬДІ ДЕТЕКТОР Детектор материалы – аморфты кремний негізіндегі жалпақ панельді детектор Детектор өлшемі (детектордың тиімді бейнелеу аймағы) – 24×30 см. Матрицасы: 4096×3072 пиксель Кеңістіктік (жоғары контрастылы) ажыратымдылығы – кемінде 7,0 жұп сызық/мм Пиксель өлшемі: 77 мкм × 77 мкм | 1 дана |
|  |  | 6 | Консоль | Мониторы бар жұмыс станциясы – қатқыл дискі 1 ТБ, жедел жады 8,0 ГБ. Дисплейі: 24 дюйм. Дисплей ажыратымдылығы: 1920×1200. Операциялық жүйесі: Windows 10. Бағдарламалық жасақтама: DICOM 3.0 Worklist стандартты сұрау сервисі: HIS/PACS жүйелерінен ақпаратты сұрату және алу мүмкіндігі | 1 жиынтық |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қоршаған орта температурасы: 15°C–35°C Үй-жайдағы салыстырмалы ылғалдылық: 30%–75% Атмосфералық қысым: 70 кПа–106 кПа Электрмен қоректендіру параметрлері – кернеу 220–230 В, жиілік 50 Гц/60 Гц, кедергі ≤0,6 Ом, қуат 10 кВА |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС талаптарына сәйкес) | DDP: белгіленген пункт |  |  |  |
| 6 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн АО ДСБ «Курчатов қалалық ауруханасы»ШЖҚ КМК Мекенжайы: Абай облысы, Курчатов қаласы, Курчатов көшесі, 9-ғимарат |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсетіледі. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: қызмет ету ресурсы аяқталған құрамдас бөліктерді ауыстыру; медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән арнайы жұмыстар; негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда бөлшектеп жинау; медициналық техника корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, тоттану және тотығу іздерін кетіру (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| Осы арқылы ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін әрі растаймын. |  |  |  |  |  |

| Информация о медицинской технике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система цифровой маммографии ASR-4000E с принадлежностями Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай № РК МИ (МТ)-0№025973 от 20.02.2023г. Бессрочно |  |  |  |
| 2 | Назначение (в соответствии с государственным реестром | Эта система подходит для радиографического обследования грудной части тела |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Система цифровой маммографии ASR-4000E с принадлежностями | ОСНОВНОЙ БЛОК С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ И СИСТЕМОЙ С-дужного движения Расстояние между центром верхней поверхности стойки пациента и нижней поверхностью основания основного блока 620±10 мм. Диапазон наклона -160°- +180° Диапазон вращения -22°- +22° Блок распределения питания Напряжение питания: 220–230 В Частота: 50/60 Гц Максимальная мощность: 10 кВА Назначение: распределение электропитания и защита электрических цепей системы. Блок управления – система управления маамографом. Кнопка для выполнения компрессии, Кнопка выключения/включения. Кнопка для голосовой коммуникации с пациентами. Регулировка громкости динамика и микрофона. Кнопка индикации питания. Кнопка индикации сигнализации. Светодиод индикации экспозиции. Светодиод индикации предварительное экспозиции. | 1шт. |
|  |  | 2 | Генератор высокого напряжения | ГЕНЕРАТОР: Макс. мощность 5 кВт Диапазон силы тока трубки 10мА-200мА. Время экспозиции 10-10 000мс. Диапазон напряжения 20 – 40 кВ Частота генератора 50 Гц/60 Гц | 1шт. |
|  |  | 3 | Сборка рентгеновской трубки | РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА Высокопроизводительная рентгеновская трубка с вращающимся анодом. Угол анода 15° Фокусное пятно: 0,1 – 0,3мм. Теплоемкость анода 300 тыс. тепловых единиц. Номинальное напряжение на трубке 49кВ. | 1шт. |
|  |  | 4 | Коллиматор | КОЛЛИМАТОР автоматический. Размеры (активное поле детектора 24×30/18×24см/5×18см/0×0) Подсветка LED > 160Lux. Встроенная фильтрация излучения: 0,3мм по эквиваленту алюминия | 1шт. |
|  |  | 5 | Рентгеновский детектор | ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР Материал детектора – Аморфный кремниевый плоскопанельный детектор Размеры детектора (Эффективная площадь визуализации детектора) – 24х30см. Матрица 4096×3072 пикселей Пространственное (высококонтрастное) разрешение - не менее 7.0lp/mm Размер пикселя77μm *77 μm | 1шт. |
|  |  | 6 | Консоль | Рабочая станция с монитором – жесткий диск 1ТБ, ОЗУ 8,0ГБ. Дисплей 24дюйма. Разрешение дисплея 1920х1200. Операционная система Windows 10. Программное обеспечение: Стандартный сервис запросов DICOM 3.0 Worklist: возможность запроса и информации из HIS/PACS | 1компл. |
| 4 | Требования условиям эксплуатации | Температура окружающей среды 15°C～35°C Относительная влажность в помещении 30%~75% Атмосферное давление 70kPa～106kPa Параметры электропитания – Напряжение 220-230V～, частота 50Hz/60Hz, сопротивление ≤0.6Ω, мощность 10kVA |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» УЗ ОА Адрес: Область Абай, г.Курчатов, ул.Курчатова 9 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов. |  |  |  |  |  |