| - Медициналық жабдықтар туралы ақпарат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Өлшемшарттар | Сипаттау |  |  |  |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделі, өндірушінің атауы және елі көрсетіле отырып) | ASR-4000E цифрлық маммография жүйесі керек-жарақтарымен Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Қытай ҚР МБ (МТ)-0№025973, 20.02.2023 ж. Мерзімсіз |  |  |  |
| 2 | Мақсаты (мемлекеттік тізілімге сәйкес) | Бұл жүйе сүт бездерін рентгенографиялық зерттеп-қарауға арналған |  |  |  |
| 3 | Жиынтықтауға талаптар | Р/с № | Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы | Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  | 1 | ASR-4000E цифрлық маммография жүйесі керек-жарақтарымен | РЕНТГЕН ТҮТІГІ ЖӘНЕ С-ТӘРІЗДІ ДОҒАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫС ЖҮЙЕСІ БАР НЕГІЗГІ БЛОК — цифрлық маммография жүргізуге арналған стационарлық рентген-диагностикалық қондырғы. Пациент тіреуінің жоғарғы бетінің орталығы мен негізгі блок табанының төменгі беті арасындағы қашықтық: 620±10 мм. Еңкею диапазоны: -160°-тан +180°-қа дейін. Айналу диапазоны: -22°-тан +22°-қа дейін. Қуатты тарату блогы: Қорек кернеуі: 220–230 В. Жиілігі: 50/60 Гц. Ең жоғары қуаты: 10 кВА. Мақсаты: электр қорегін тарату және жүйенің электр тізбектерін қорғау. Басқару блогы — маммографтың жұмысын және рентгенографиялық зерттеу параметрлерін басқаруға арналған функционалдық модуль. Компрессия жасау түймесі. Өшіру/қосу түймесі. Пациенттермен дауыстық байланыс түймесі. Динамик пен микрофонның дыбыс деңгейін реттеу. Қуат индикациясының түймесі. Дабыл индикациясының түймесі. Экспозицияның жарықдиодты индикаторы. Алдын ала экспозицияның жарықдиодты индикаторы. Компрессор — маммография кезінде сүт безін бақыланатын түрде қысуға арналған электрмеханикалық торап. Компрессиялық пластинаның бірқалыпты төмендеуі мен көтерілуін, тіндердің біркелкі қысылуын және экспозиция барысында белгіленген күштің сақталуын қамтамасыз етеді. | 1 дана |
|  |  | 2 | Жоғары кернеу генераторы | ГЕНЕРАТОР — цифрлық маммография жүргізу үшін рентген түтігіне тұрақтандырылған жоғары кернеуді қалыптастыруға және беруге арналған. Экспозицияның белгіленген параметрлерін орнатуды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді. Ең жоғары қуаты: 5 кВт. Түтік тогының диапазоны: 10–200 мА. Экспозиция уақыты: 10–10 000 мс. Кернеу диапазоны: 20–40 кВ. Генератор жиілігі: 50/60 Гц. | 1 дана |
|  |  | 3 | Рентген түтігінің жинағы | РЕНТГЕН ТҮТІГІ — маммографиялық зерттеулерді орындау кезінде дозаланған рентген сәулелерінің шоғын қалыптастыруға арналған рентген сәулелену көзі. Айналмалы аноды бар жоғары өнімді рентген түтігі. Анод бұрышы: 15°. Фокустық дақ: 0,1–0,3 мм. Анодтың жылу сыйымдылығы: 300 мың жылу бірлігі. Түтіктегі номиналды кернеу: 49 кВ. | 1 дана |
|  |  | 4 | Коллиматор | АВТОМАТТЫ КОЛЛИМАТОР — зерттелетін аймақтың өлшеміне және цифрлық детектордың жұмыс өрісіне сәйкес рентген сәулесінің шоғын қалыптауға және шектеуге арналған құрылғы. Өлшемдері (детектордың белсенді өрісі): 24×30/18×24 см/5×18 см/0×0. LED жарықтандыруы: >160 лк. Кіріктірілген сәулелену сүзгісі: алюминий баламасы бойынша 0,3 мм. | 1 дана |
|  |  | 5 | Рентгендік детектор | ЖАЛПАҚ ПАНЕЛЬДІ ДЕТЕКТОР — рентген сәулесін қабылдайтын цифрлық жалпақ панельді қабылдағыш; алынған деректерді өңдеу, көрсету, сақтау және медициналық ақпараттық жүйеге беру үшін жұмыс станциясына жібереді. Детектор материалы: аморфты кремний негізіндегі жалпақ панельді детектор. Детектор өлшемі (тиімді бейнелеу аумағы): 24×30 см. Матрицасы: 4096×3072 пиксель. Кеңістіктік (жоғары контрастты) ажыратымдылығы: кемінде 7,0 жұп сызық/мм. Пиксель өлшемі: 77×77 мкм. | 1 дана |
|  |  | 6 | Консоль | Мониторы бар жұмыс станциясы — маммографиялық зерттеуді басқаруға, пациент туралы деректерді тіркеуге, рентген детекторынан цифрлық кескіндерді қабылдауға және өңдеуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешен. Қатты диск: 1 ТБ. Жедел жады: 8,0 ГБ. Дисплей: 24 дюйм. Дисплей ажыратымдылығы: 1920×1200. Операциялық жүйе: Windows 10. Бағдарламалық қамтамасыз ету: DICOM 3.0 Worklist стандартты сұрау сервисі, HIS/PACS жүйесінен ақпарат сұрату және алу мүмкіндігі. | 1 жиынтық |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: | Қоршаған орта температурасы: 15–35 °C Үй-жайдағы салыстырмалы ылғалдылық: 30–75% Атмосфералық қысым: 70–106 кПа Электр қорегінің параметрлері: кернеуі 220–230 В~, жиілігі 50/60 Гц, кедергісі ≤0,6 Ом, қуаты 10 кВА |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС талаптарына сәйкес) | DDP белгіленген пункт |  |  |  |
| 6 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Индекс 180600 ҚР, Абай облысы, Ақсуат ауданы, Ақсуат ауылы, Сейфуллин к-сі , ғимарат 9. Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Ақсуат аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе тартылған үшінші құзыретті тұлғалардың медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: ресурсы таусылған құрамдас бөліктерді ауыстыру; медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән арнайы жұмыстар; негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта жинау; медициналық техника корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін кетіру (блоктар мен тораптарды ішінара бөлшектеумен); нақты медициналық техника түріне тән және пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |

Осы арқылы мен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.

| Информация о медицинской технике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система цифровой маммографии ASR-4000E с принадлежностями Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай № РК МИ (МТ)-0№025973 от 20.02.2023г. Бессрочно |  |  |  |
| 2 | Назначение (в соответствии с государственным реестром | Эта система подходит для радиографического обследования грудной части тела. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Система цифровой маммографии ASR-4000E с принадлежностями | ОСНОВНОЙ БЛОК С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ И СИСТЕМОЙ С-дужного движения - стационарная рентгенодиагностическая установка, предназначенная для проведения цифровой маммографии Расстояние между центром верхней поверхности стойки пациента и нижней поверхностью основания основного блока 620±10 мм. Диапазон наклона -160°- +180° Диапазон вращения -22°- +22° Блок распределения питания: Напряжение питания: 220–230 В Частота: 50/60 Гц Максимальная мощность: 10 кВА Назначение: распределение электропитания и защита электрических цепей системы. Блок управления – функциональный модуль, предназначенный для управления работой маммографа и параметрами рентгенографического исследования. Кнопка для выполнения компрессии, Кнопка выключения/включения. Кнопка для голосовой коммуникации с пациентами. Регулировка громкости динамика и микрофона. Кнопка индикации питания. Кнопка индикации сигнализации. Светодиод индикации экспозиции. Светодиод индикации предварительной экспозиции. Компрессор - электромеханический узел для контролируемой компрессии молочной железы при проведении маммографии. Обеспечивает плавное опускание и подъём компрессионной пластины, равномерное прижатие тканей и поддержание заданного усилия в процессе экспозиции | 1шт. |
|  |  | 2 | Генератор высокого напряжения | ГЕНЕРАТОР - предназначен для формирования и подачи стабилизированного высокого напряжения на рентгеновскую трубку, для проведения цифровой маммографии. Обеспечивает установку и поддержание заданных параметров экспозиции. Макс. мощность 5 кВт Диапазон силы тока трубки 10мА-200мА. Время экспозиции 10-10 000мс. Диапазон напряжения 20 – 40 кВ Частота генератора 50 Гц/60 Гц | 1шт. |
|  |  | 3 | Сборка рентгеновской трубки | РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА - источник рентгеновского излучения, предназначенный для формирования дозированного пучка рентгеновских лучей при выполнении маммографических исследований. Высокопроизводительная рентгеновская трубка с вращающимся анодом. Угол анода 15° Фокусное пятно: 0,1 – 0,3мм. Теплоемкость анода 300 тыс. тепловых единиц. Номинальное напряжение на трубке 49кВ. | 1шт. |
|  |  | 4 | Коллиматор | КОЛЛИМАТОР автоматический - устройство для формирования и ограничения рентгеновского пучка в соответствии с размером исследуемой области и рабочим полем цифрового детектора. Размеры (активное поле детектора 24×30/18×24см/5×18см/0×0) Подсветка LED > 160Lux. Встроенная фильтрация излучения: 0,3мм по эквиваленту алюминия | 1шт. |
|  |  | 5 | Рентгеновский детектор | ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР - цифровой плоскопанельный приемник рентгеновского излучения, передает полученные данные на рабочую станцию для обработки, отображения, хранения и передачи в медицинскую информационную систему. Материал детектора – Аморфный кремниевый плоскопанельный детектор Размеры детектора (Эффективная площадь визуализации детектора) – 24х30см. Матрица 4096×3072 пикселей Пространственное (высококонтрастное) разрешение - не менее 7.0lp/mm Размер пикселя77μm *77 μm | 1шт. |
|  |  | 6 | Консоль | Рабочая станция с монитором – аппаратно-программный комплекс для управления проведением маммографического исследования, регистрации данных пациентки, приема и обработки цифровых изображений от рентгеновского детектора. Жесткий диск 1ТБ, ОЗУ 8,0ГБ. Дисплей 24дюйма. Разрешение дисплея 1920х1200. Операционная система Windows 10. Программное обеспечение: Стандартный сервис запросов DICOM 3.0 Worklist: возможность запроса и информации из HIS/PACS | 1компл. |
| 4 | Требования условиям эксплуатации | Температура окружающей среды 15°C～35°C Относительная влажность в помещении 30%~75% Атмосферное давление 70kPa～106kPa Параметры электропитания – Напряжение 220-230V～, частота 50Hz/60Hz, сопротивление ≤0.6Ω, мощность 10kVA |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес:индекс 180600 РК, Область Абай , Аксуатский район с.Аксуат ул. Сейфуллина , 9. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуатская районная больница» управление здравоохранения области Абай |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов. |  |  |  |  |  |