Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	PerfoX цифрлық рентгенография жүйесі, орындалу нұсқалары:PerfoX 3000В-1 керек-жарақтармен жиынтықта, 
Өндіруші:Шэньчжэнь Броуинер Тех Ко., Лтд, Қытай
ҚР-МБ (МТ)-0№026055
Тіркелген күні: 17.03.2023
Жарамдылық мерзімі: Мерзімсіз

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с 
№
	Медициналық техниканың жиынтықтаушыларының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушыларының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	PerfoХ 3000 B-1 цифрлық рентгенография жүйесі
	Моторландырылған едендік рентгенографиялық жүйе көтергіш үстелмен және кескіндерді біріктіру (сшивка) функциясымен жабдықталған.

PACS жүйесімен ақпарат алмаса алады. Аяқпен басқарылатын қосқыш арқылы бұғаттан босату функциясы бар. Омыртқаның толық кескінін алу үшін бірнеше кескінді бір кескінге біріктіруге мүмкіндік береді.

Түсірілім үстелі алты бағытта қозғалатын қалқымалы үстел бетімен жабдықталған; негізгі функцияларды басқару сәуле шығарғыштың басына біріктірілген сенсорлық панель арқылы жүзеге асырылады. Конструкция түтігі бар бағананы 180°-қа бұруды қарастырады, бұл каталкадағы және кресло-арбалардағы пациенттерді зерттеуге мүмкіндік береді.

мА диапазоны: 10–800 мА, ±20%

Ток күшінің мА мәндерін сандық орнату: 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800.

кВ диапазоны: 40–150 кВ, қадамы 1 кВ, ±10%.

Максималды шығыс қуаты: 40 кВт (400 мА, 100 кВ).

Номиналды қуаты: 40 кВт (400 мА, 100 кВ, 0,1 с).

Жүктеме уақыты:

Диапазоны: 1–10000 мс, ±(10% + 1 мс).

Уақыт мәндерін сандық орнату: 1.0, 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3200, 3600, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000.

мАс диапазоны: 0,4–1000 мАс, ±(10% + 0,2 мА).

мАс мәндерін сандық орнату: 0.4, 0.45, 0.5, 0.56, 0.63, 0.71, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.

Жұмыс режимі: үзілісті жүктемемен үздіксіз жұмыс.

Салқындату режимі: жұмыс ортасындағы ауаның табиғи конвекциясы.

Артық жүктемеден қорғау:

 Ең ұзақ уақыт кезеңінде (6,3 с) кернеу мен токтың максималды үйлесімі: 125 кВ / 16 мА;
 Бұйымның максималды ток күші үшін (630 мА) кернеу мен ток күшінің максималды үйлесімі: 40 кВ / 56 мА / 6,3 с;
 Ең жоғары кернеу үшін (150 кВ) ток пен уақыттың максималды үйлесімі: 12,5 мА / 3,2 с;
 Ең жоғары қуат үшін (56 кВт) кернеу, ток және уақыттың максималды үйлесімі: 100 кВ / 560 мА / 100 мс.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар

	
	
	1
	PSG-HR65 Жоғары кернеу генераторы
	PSG-HR65 жоғары жиілікті рентген генераторы жүйе құрамында экспозиция жүргізу үшін анодтық кернеу мен токты қалыптастыруды және тұрақтандыруды қамтамасыз етеді. Микропроцессорлық басқару және инверторлық технология әртүрлі анатомиялық аймақтарды рентгенографиялау кезінде түсіру параметрлерінің қайталанғыштығын қамтамасыз етеді.

 Түрі: жоғары кернеулі генератор
 Номиналды қуаты: 65 кВт-қа дейін
 Анодтық кернеу диапазоны: 40–150 кВ
 Ток диапазоны: 10–800 мА
 мА·с диапазоны: 0,1–1000 мА·с
 Өсу уақыты: 1–20000 мс
 Инвертор жиілігі: 220 / 500 кГц
 Басқару: экспозицияның автоматты және қолмен басқару режимдері
	1 дана

	
	
	2
	E7876X рентген түтігінің торабы
	Рентген түтігін бекіту және позициялау механикалық торабы — PerfoX 3000 B-1 жүйесінің құрамындағы E7876 рентген түтігін бекітуге және позициялауға арналған. Сәуле шығарғыштың тік және бойлық бағытта қозғалуын және айналуын, цифрлық детекторға қатысты синхрондалған позициялауды (автоматты бақылау — автотрекинг) және стандартты әрі арнайы проекцияларда рентгенография жүргізу үшін көлбеу бұрыштарын басқаруды қамтамасыз етеді.

 Рентген түтігі мен детекторды автоматты бақылау (автотрекинг)
 Тік қозғалыс диапазоны: 460–1960 мм
 Бойлық қозғалыс диапазоны: 1780 мм
 Тораптың айналуы: ±180°, қадамы 90°
 Рентген түтігінің айналуы: ±180°
	1 дана

	
	
	3
	E7876 рентген түтігі
	Айналмалы анодты E7876 рентген түтігі жүйеде рентгенографиялық зерттеулер жүргізу кезінде рентген сәулелерін генерациялауға арналған. Әртүрлі анатомиялық аймақтардың диагностикалық кескіндерін алу үшін белгіленген фокустау параметрлері мен жылулық жүктемесі бар рентген сәулелері шоғырын қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

 Фокустық дақтар: 0,6 / 1,2 мм
 Анод: айналмалы
 Анодтық кернеу диапазоны: 40–150 кВ
 Анодтың айналу жылдамдығы: 10800 айн/мин
 Анодтың жылу сыйымдылығы: 400 кТЕ
 Жинақталған рентген түтігінің жылу сыйымдылығы: 1410 кТЕ
 Анодтың номиналды кіріс қуаты:

   кіші фокус 0,6 мм — 54 кВт
   үлкен фокус 1,2 мм — 80 кВт
 Анод бұрышы: 12°
 Тұрақты сүзгілеу: 75 кВ кезінде 0,9–1,3 мм Al (экв.)
 Анодтың жылуды таратуының максималды қуаты: 475 Вт
	1 дана

	
	
	4
	Цифрлық детектор (опция) Mars1717X
	Mars1717X сымсыз жазық панельді цифрлық детекторы — PerfoX 3000 B-1 жүйесінде рентгендік кескіндерді тіркеуге арналған, өлшемі 17×17 дюйм. CsI қабаты бар аморфты кремний негізіндегі тікелей түрлендіру технологиясы кеуде қуысының, аяқ-қолдардың, омыртқаның және басқа да анатомиялық аймақтардың рентгенографиясы үшін жоғары кеңістіктік ажыратымдылықты және кең динамикалық диапазонды қамтамасыз етеді.
 Түрі: жазық панельді цифрлық детектор
 Белсенді аймағы: 17×17 дюйм (430×430 мм)
 Технологиясы: аморфты кремний, CsI, тұтас панель
 Пиксель өлшемі: 139 / 150 мкм
 Матрицасы: 3072×3072 пиксельге дейін
 Кеңістіктік ажыратымдылығы: 3,6 пл/мм
 АЦТ (түрлендіру): 16 бит
 Байланыс: Wi-Fi
	1 дана

	
	
	5
	BRC-51 коллиматоры
	Коллиматор сәулелену өрісінің өлшемін анатомиялық аймаққа сәйкес реттеуге арналған. Коллиматордың алдыңғы панелінде коллиматор шамын қосуға арналған түйме және бүйірлік панельде орналасқан SID шкаласының көмегімен ашық аймақтағы экспозиция өрісінің өлшемін реттеуге арналған екі айналмалы реттегіш бар.
Жарық өрісі мен кіріктірілген жарықтандыру пациентті дәл орналастыруды жеңілдетеді және диагностикалық аймақтан тыс артық сәулеленуді азайтады.
Жарықдиодты жарық көзі пациентке алдағы рентгендік сәулелену аймағына сәйкес келетін жарық өрісін проекциялайды. Экспозиция кезінде рентген сәулелері тек шторкалар арасындағы қалыптастырылған саңылау арқылы өтеді, осылайша сәулеленуді тек зерттелетін анатомиялық аймақпен шектейді.
Минималды жарық өрісі: ≤ 20 × 20 мм (SID = 1000 мм)
Максималды жарық өрісі: ≥ 430 × 430 мм (SID = 1000 мм)
Сүзгілеу: 1,2 мм Al / 70 кВ
Жарықтандыру: 160 люкстен жоғары
Жарықтандыру шамының автоматты өшу уақыты: 30 с
Жарықтандыру шамының қоректенуі: рентгенографиялық жүйеден.
Коллиматордың айналу бұрышы: ±90°
Басқару түрі: электромеханикалық.
Шторкалар жұбының саны: 2
Шторкалардың материалы: қорғасын.
	1 дана

	
	
	6
	BWT-003 суретке түсіруге арналған кереует
	Көтергіш үстел, 4 бағытта еркін қозғалатын және аяқпен басқару қосқышы арқылы биіктігі реттелетін.
Өлшемі: 2200 × 800 мм
Бойлық қозғалыс диапазоны: 760 мм
Көлденең қозғалыс диапазоны: 200 мм
Детектордың қозғалыс диапазоны: 600 мм
Биіктігі: 500–770 мм
Жүк көтерімділігі: 250 кг
Электромагниттік тежегіштер
	1 дана

	
	
	7
	BWCS-003 Баки сандығына арналған тұғыр
	Кеуде түсіріліміне арналған тұғыр пациентті тік тұрған күйінде рентгенографиядан өткізу үшін қолданылады және кассеталық бөліктен, қалпын реттеуге арналған тұтқадан және бағанадан тұрады.
Тік бағыттағы қозғалыс диапазоны: 350–1890 мм (1540 мм).
Моторландырылған қозғалыс.
	1 дана

	
	
	8
	MOC кескін өңдеу жүйесі (V05)
	MOC (V05) кескіндерді өңдеу жүйесі цифрлық рентгенография жүйесі арқылы алынған рентгенографиялық кескіндерді цифрлық өңдеуге, оңтайландыруға, визуализациялауға, сақтауға және беруге арналған.
Жүйе PerfoX 3000B-1 рентгенографиялық жүйесінің жұмыс станциясының құрамына кіретін медициналық кескіндерді цифрлық өңдеуге арналған интеграцияланған аппараттық-бағдарламалық жүйе болып табылады.
Жазық панельді детектордан кескін алынғаннан кейін жүйе контрастылықты, жарықтықты оңтайландыруға, шуды басуға, айқындықты және динамикалық диапазонды арттыруға арналған мамандандырылған алгоритмдерді пайдалана отырып, кескінді автоматты түрде өңдейді.

Техникалық сипаттамалары:
 Процессор: Intel Core i3
 Жедел жады: 4 ГБ
 Қатты диск (HDD): 500 ГБ
 Операциялық жүйе: WIN 10
 Монитор өлшемі: 21,5 дюйм
 Ажыратымдылығы: 1920 × 1080
Бағдарламалық қамтамасыз ету:
 Авторизация: әртүрлі рұқсат деңгейлері бар бірнеше пайдаланушы есептік жазбаларын құру мүмкіндігі.
 Пациенттерді тіркеу: пациент туралы ақпаратты қолмен енгізу.
 RIS/HIS жүйелерінен деректерді алу: Worklist функциясы арқылы.
 Параметрлерді баптау: бірнеше APR параметрін таңдауға мүмкіндік береді.
 кВ, мА, мс параметрлерін және фокус өлшемін реттеу.
 Жарықтық пен контрастылықты реттеу: терезе ені/деңгейін басқару.
 Кескінді масштабтау, қию, бұру, инверсиялау, аннотациялау, жылжыту, аудару және т.б.
 LUT параметрлерін баптау.
 DICOM 3.0 стандартымен үйлесімділік.
 Сақтау, жұмыс тізімі, MPPS, басып шығару, сұрау/алу, кезектерді ұйымдастыру.
 Рентген түтігінің, детектордың және т.б. жұмыс күйінің индикаторы.
 Қате кодының индикаторы.
	1 дана

	
	
	9
	DAP (міндетті емес) BWDAP
	Доза мен ауданның көбейтіндісі (DAP) алынған сәулелену мөлшерін негізді түрде көрсету үшін қолданылады.

DAP (ауадағы сәулелену дозасы) — пациент алатын сәулеленудің жалпы дозасын бақылау және сандық бағалау үшін қолданылатын физикалық шама. Ол ауадағы жұтылған дозаның рентген сәулелері шоғырының көлденең қимасының ауданына көбейтіндісін білдіреді (әдетте сГр·см² немесе мкГр·м² бірліктерімен өлшенеді).
	1 дана

	
	
	10
	Ионизация камерасы (опция) BR AEC
	Ионизациялық камера рентгенографиялық зерттеулер жүргізу кезінде экспозицияны автоматты түрде басқаруға арналған.

Құрылғы пациент арқылы өткен рентген сәулеленуінің белгіленген мөлшеріне қол жеткізілгеннен кейін рентгендік экспозицияны автоматты түрде тоқтатуды қамтамасыз етеді. Бұл қажетті ең төменгі сәулелік жүктеме кезінде тұрақты сападағы кескіндерді алуға мүмкіндік береді. Жүйе экспозицияны автоматты бақылау (AEC) функциясын қолдайды.

AEC (Average Electrode Exposure) – цифрлық рентгенография (DR) жүйелерінде экспозиция уақытын автоматты түрде басқаратын технология. Ол детектордың алдында орналасқан ионизациялық камера арқылы адам денесіне өтетін сәулелену мөлшерін өлшейді. Оңтайлы кескін алу үшін қажетті сәулеленудің белгіленген деңгейіне жеткен кезде AEC рентген сәулелерінің берілуін автоматты түрде тоқтатады. Бұл дене бітімі әртүрлі пациенттер үшін кескін сапасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді және артық сәулеленудің алдын алады.

Жүйенің жауап беру уақыты: 1 мс-тан аз.

Экспозицияның қайталанғыштығы: ≤ ±5%.

Өлшеу өрістерінің саны: 3 (орталық, сол жақ, оң жақ).
	1 дана

	
	
	11
	BWP-001 бүкіл корпусты қосуға арналған Станция (опция)
	BWP-001 станциясы PerfoX 3000 B-1 рентгенографиялық жүйесінің негізгі модульдерін бір корпус торабына механикалық және электрлік түрде біріктіруге арналған. Станция рентгенографиялық кешеннің компоненттерін орталықтандырылған түрде қосуға, генератор, жұмыс станциясы, жазық панельді детектор, рентген түтігі, экспозицияны автоматты бақылау жүйесі (AEC), коллиматор және жабдықтың басқа да тораптары арасында басқару сигналдарын, электр қуатын және цифрлық деректерді беруге мүмкіндік береді.

Бүкіл корпусты біріктіруге арналған станцияның сипаттамалары: биіктігі – 2130 мм, тұтқасының ұзындығы – 1500 мм, платформаның толық жүк көтерімділігі – 300 кг. Тұтқалары қозғалмайтын түрде бекітілген.

Функционалдық мүмкіндіктері:

 жүйе компоненттерін орталықтандырылған коммутациялау;
 басқару сигналдарын тарату;
 рентгенографиялық кешен тораптарының жұмысын синхрондау;
 цифрлық деректерді беру;
 негізгі аппараттық модульдерді қосу;
 жұмыс станциясы мен атқарушы құрылғылар арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ету;
 жүйенің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
	1 дана

	
	
	12
	Тор (опция) BRGD-004
	Перевод на казахский в техническом стиле:

Шашыраңқы сәулелерді азайтатын тор кескіндегі шашыраңқы сәулелердің әсерін сүзуге және кескін сапасын қамтамасыз етуге арналған.

Коэффициенті: 10:1

Фокустық қашықтығы: 130 см

Сызық саны: 40 л/см
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Электрмен қоректендіру: үш фазалы 
Кернеу: 380–400 В айнымалы ток, ±10% 
Жиілік: 50–60 Гц 
Жұмыс температурасы: 10 °C ~ 40 °C 
Салыстырмалы ылғалдылық: 30% ~ 75% 
Жұмыс кезіндегі атмосфералық қысым: 700 гПа ~ 1060 гПа

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Үржар ауданы, Үржар ауылдық округі, Үржар ауылы, Семушкин көшесі, 1Б 

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.
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	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000В-1 в комплекте с принадлежностями
Производитель: Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай
РК-МИ(МТ)-0№026055
Дата регистрации: 17.03.2023
Дата истечения: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Система цифровой
рентгенографии PerfoX 3000 B-1
	Моторизованная напольная рентгенографическая система, оснащенная подъемным столом и сшивкой изображений.
Может обмениваться информацией с системой PACS. Имеет разблокировку ножным переключателем. Может сшивать несколько изображений вместе, чтобы получить изображение всего позвоночника.
Стол снимков имеет плавающую деку с перемещением в шести направлениях; управление ключевыми функциями осуществляется с сенсорной панели, интегрированной в головку излучателя. Конструкция предусматривает поворот колонны с трубкой на 180° для выполнения исследований пациентов на каталках и в креслах-колясках.
Диапазон мА: 10 мА ~ 800 мА, ±20 % Числовые настройки значения силы тока мА: 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630,710,800.
Диапазон кВ: от 40 кВ до 150 кВ, с шагом 1 кВ, ± 10 %.
Максимальная выходная мощность: 40 кВт (400 мА, 100 кВ).
Номинальная мощность: 40 кВт (400 мА, 100 кВ, 0,1 с).
Время загрузки: Диапазон: 1 мс ~ 10000 мс, ± (10 % + 1 мс) Числовые настройки значения времени: 1.0, 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, , 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3200, 3600, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000.
Диапазон мАс: 0,4 мА ~ 1000 мА, ± (10 % + 0,2 мА). Числовые настройки значения мАс: 0.4,0.45,0.5,0.56,0.63,0.71,0.8,0.9,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450,500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.
Режим работы: Непрерывная работа с прерывистой нагрузкой.
Режим охлаждения: Естественная конвекция воздуха в рабочей среде.
Предотвращение перегрузки: При самом длительном периоде времени (6,3 с) максимальное сочетание напряжения и тока составляет: 125 кВ / 16 мА; 
 Максимальное время силы тока для изделия (630 мА) максимальное сочетание напряжения и силы тока составляет: 40 кВ / 56 мА / 6,3 с;
 Для самого высокого напряжения (150 кВ) максимальное сочетание тока и времени составляет: 12,5 мА / 3,2 с; • Для наибольшей мощности (56 кВт) максимальное напряжение, ток и временное сочетание составляет: 100 кВ / 560 мА / 100 мс
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Генератор высокого Напряжения
PSG-HR65
	Высокочастотный рентгеновский генератор PSG-HR65 обеспечивает формирование и стабилизацию анодного напряжения и тока для экспозиции в составе системы. Микропроцессорное управление и инверторная технология обеспечивают воспроизводимые параметры съёмки при рентгенографии различных анатомических областей.

- Тип: генератор высокого напряжения
- Номинальная мощность: до 65 кВт
- Диапазон анодного напряжения: 40–150 кВ
- Диапазон тока: 10–800 мА
- Диапазон мА·с: 0,1–1000 мА·с
- Время нарастания: 1–20000 мс
- Частота инвертора: 220 / 500 кГц
- Управление: автоматический и ручной режимы экспозиции
	1 шт.

	
	
	2
	Узел рентгеновской
трубки E7876X
	Механический узел крепления и позиционирования рентгеновской трубки E7876 в составе системы PerfoX 3000 B-1. Обеспечивает вертикальное, продольное перемещение и вращение излучателя, синхронизированное позиционирование относительно цифрового детектора (автотрекинг) и управление углами наклона для рентгенографии в стандартных и специальных проекциях.

Автоматическое отслеживание рентгеновской трубки и детектора (автотрекинг)
Вертикальный ход 460-1960 мм
Продольный ход 1780 мм
Вращение узла: ±180°, шаг 90°
Вращение трубки: ±180°

	1 шт.

	
	
	3
	Рентгеновская трубка E7876
	Рентгеновская трубка E7876 с вращающимся анодом предназначена для генерации рентгеновского излучения при рентгенографических исследованиях в системе. Обеспечивает формирование рентгеновского пучка с заданными параметрами фокусировки и тепловой нагрузки для диагностических снимков различных анатомических зон.

Фокусные пятна  0,6/1,2 мм
Вращающийся анод
Диапазон анодного напряжения: 40–150 кВ

Скорость вращения анода: 10800 об/мин
Теплоемкость анода 1250 кТЕ
Теплосодержание рентгеновской трубки в сборе 1410 кТЕ
Номинальная входная мощность анода: малый фокус 0,6 мм-54 кВт, большой фокус 1,2 мм-80 кВт
Угол анода 12°
Постоянная фильтрация: 0,9–1,3 мм Al (экв.) при 75 кВ
Максимальное рассеивание тепла анода 475 Вт

	1 шт.

	
	
	4
	Цифровой детектор Mars1717X
	Беспроводной плоскопанельный цифровой детектор Mars1717X формата 17×17 дюймов для регистрации рентгеновского изображения в системе PerfoX 3000 B-1. Прямое преобразование на основе аморфного кремния с CsI-слоем обеспечивает высокое пространственное разрешение и широкий динамический диапазон для рентгенографии грудной клетки, конечностей, позвоночника и других областей.

- Тип: плоскопанельный цифровой детектор
- Активная область: 17×17 дюймов (430×430 мм)
- Технология: аморфный кремний, CsI, цельная панель
- Размер пикселя: 139 / 150 мкм
- Матрица: до 4300×4300 пикселей
- Пространственное разрешение: 3,6 пл/мм
- АЦП (преобразование): 16 бит
- Связь: Wi-Fi

	1 шт.

	
	
	5
	Коллиматор BRC-51
	Предназначен для настройки  размера поля излучения в соответствии с анатомией. Передняя панель коллиматора состоит из кнопки для включения лампы коллиматора, и двух поворотных регуляторов, для регулировки размера экспозиции в открытой области с помощью шкалы SID, расположенной на боковой панели.
Световое поле и встроенная подсветка облегчают точное позиционирование пациента и снижают лишнее облучение за пределами диагностического поля.
Светодиодный источник света проецирует на пациента световое поле, соответствующее области будущего рентгеновского облучения. Во время экспозиции рентгеновское излучение проходит только через сформированное отверстие между шторками, ограничивая облучение исключительно исследуемой анатомической зон
Минимальное световое поле	≤ 20 x 20 мм (SID=1000 мм)
Максимальное световое поле	≥ 430 x 430 мм (SID=1000 мм)
Фильтрация: 1,2 ммAl/70 кВ
Освещение: Более 160 ЛЮКС
Время автоматического отключения лампы подсветки: 30 с. 
Питание лампы подсветки: от рентгеновской системы.
Поворот коллиматора: ±90°
Тип управления: электромеханический. 
Количество пар шторок: 2. 
Материал шторок: свинец.
	1 шт.

	
	
	6
	Кровать для фотосъемки BWT-003
	Подъемный стол, плавающий в 4 направлениях и регулируемый по высоте с помощью ножного переключателя 
Размер 2200х800 мм
Продольный ход 760 мм
Поперечный ход 200 мм
Ход детектора 600 мм
Высота 500 – 770 мм 
Грузоподъемность 250 кг
Электромагнитные тормоза
	1 шт.

	
	
	7
	Подставка для сундука Баки BWCS-003
	Стойка для груди применяется для проведения рентгенографии в стоячем положении пациента, и состоит из кассетного отсека, рукоятки для регулировки положения и колонны.
Вертикальный ход 350-1890 мм (1540 мм)
Моторизированнное движение
	1 шт.

	
	
	8
	Система обработки изображений 
MOC(V05)
	Система обработки изображений MOC (V05) предназначена для цифровой обработки, оптимизации, визуализации, хранения и передачи рентгенографических изображений, полученных системой цифровой рентгенографии. 
Система представляет собой интегрированную программно-аппаратную систему цифровой обработки медицинских изображений, входящую в состав рабочей станции рентгенографической системы PerfoX 3000B-1.
После получения изображения от плоскопанельного детектора система автоматически выполняет обработку изображения с использованием специализированных алгоритмов оптимизации контрастности, яркости, подавления шумов, повышения резкости и динамического диапазона.
Процессор Intel Core i3  
Оперативная память 4 ГБ
Жесткий диск (HDD) 500 ГБ    
Операционная система WIN 10
Размер монитора: 21.5" (дюймов)	
Разрешение 1920 X 1080
Программное обеспечение:
Авторизация: Можно создавать разные учетные записи с разными разрешениями.
Регистрация пациентов: ручной ввод информаций о пациенте.
Получение данных из RIS/HIS через функцию Worklist
Настройка параметров: позводяет выбрать несколько APR
Регулировка кВ, мА, мс, размер фокуса
Регулировка яркости и контрастности, управление шириной/уровнем окна
Масштабирование, обрезка, поворот, инверсия, аннотация, перемещение изображения, переворот изображения и т. д.
настройка LUT
Совместимость с DICOM 3.0
Хранение, рабочий список, MPPS, печать, запрос/извлечение, организация очередей.
Индикатор рабочего состояния рентгеновской трубки, детектора и т. д.
Индикатор кода ошибки
	1 шт.
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	DAP (необязательно) BWDAP
	Произведение дозы на площадь (DAP) применяется для обеспечения обоснованного показания количества полученного излучения.
DAP (дозировка облучения в воздухе) — это физическая величина, используемая для мониторинга и количественной оценки суммарной дозы облучения, получаемой пациентом. Она представляет собой произведение поглощенной дозы в воздухе и площади поперечного сечения рентгеновского пучка (обычно измеряемой в сГр·см² или мкГр·м²).
	1 шт.
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	Ионизационная камера (опция) BR-AEC
	Ионизационная камера предназначена для автоматического управления экспозицией при выполнении рентгенографических исследований в составе. 
Устройство обеспечивает автоматическое прекращение рентгеновской экспозиции после достижения заданного количества рентгеновского излучения, прошедшего через пациента, что позволяет получать изображения стабильного качества при минимально необходимой лучевой нагрузке. Система поддерживает функцию автоматического контроля экспозиции (AEC).
AEC (Average Electrode Exposure) - технология в системах цифровой рентгенографии (DR), которая автоматически контролирует время экспозиции. Она измеряет количество излучения, проникающего в тело человека, через ионизационную камеру, расположенную перед детектором. Когда достигается заданный уровень излучения, необходимый для оптимального получения изображения, AEC автоматически прекращает подачу рентгеновских лучей. Это обеспечивает стабильное качество изображения для пациентов с разным телосложением и предотвращает переоблучение.
Время отклика системы: менее 1 мс. 
Повторяемость экспозиции: ≤ ±5 %.
Количество измерительных полей: 3 (центральное, левое, правое).
	1 шт.

	
	
	11
	Станция для соединения 
всего корпуса (опция)
BWP-001
	Станция BWP-001 предназначена для механического и электрического соединения основных модулей рентгенографической системы PerfoX 3000 B-1 в единый корпусный узел. Станция обеспечивает централизованное подключение компонентов рентгенографического комплекса, передачу сигналов управления, электропитания и цифровых данных между генератором, рабочей станцией, плоскопанельным детектором, рентгеновской трубкой, системой автоматического контроля экспозиции (AEC), коллиматором и другими узлами оборудования.
Станция для соединения всего корпуса: высота 2130 мм, длина рукоятки 1500 мм, грузоподъемность полностью платформы составляет 300 кг, рукоятки закреплены неподвижны.
Функциональные возможности:
- централизованная коммутация компонентов системы;
- распределение управляющих сигналов;
- синхронизация работы узлов рентгенографического комплекса;
- передача цифровых данных;
- подключение основных аппаратных модулей;
- обеспечение обмена информацией между рабочей станцией и исполнительными устройствами;
- поддержка стабильной работы системы.
	1 шт.
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	Сетка BRGD-004
	Отсеивающая решетка используется для фильтрации эффектов рассеянных лучей на изображении, чтобы гарантировать качество изображения.
Коэффициент 10:1,
Фокусное расстояние 130 см, 
Линия 40 л/см
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
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	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание трехфазное
Напряжение: 380-400 В переменного тока, ± 10%
Частота: 50-60 Гц
Рабочая температура: 10 ⁰С ~ 40 ⁰С
Относительная влажность: 30 %~ 75 %
Рабочее атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Адрес: Казахстан, Абай область, Урджарский район, Урджарский сельский округ, село Урджар, улица Семушкина, здание 1Б

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 



