Медициналық техника туралы ақпарат

| № р/с | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Орындау нұсқаларындағы импульстік вакуумдық стерилизатор: XG1.U Өндіруші, ел: SHINVA MEDICAL INSTRUMENT Co. Ltd., Қытай ҚР МБ (МТ)-0№028898 Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 09.01.2025 ж. Жарамдылық мерзімі: Мерзімсіз |  |  |  |
| 2 | Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес). | Емдеу-профилактикалық ұйымдардың стерилизация бөлімшелері, медициналық ұйымдарда инфекциялардың таралуын бақылау және алдын алу |  |  |  |
| 3 | Жиынтықталымға қойылатын талаптар | № р/с | Медициналық техниканың атауы (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің атауын және елін көрсете отырып) | Медициналық техникаға арналған жинақтауыштың моделі және (немесе) маркасы, каталогтық нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтауыштар: |  |  |  |
|  |  |  | Орындау нұсқаларындағы импульстік вакуумдық стерилизатор: XG1.U | XG1.UCD-100D-Е Қуат көзі: үш фазалы 380 В, 50/60 Гц электр желісі; Жұмыс істеу әдісі:жоғары қысымдағы жоғары температуралы су буымен стерилизациялау; Стерилизатор түрі: алдын ала вакуумды (форвакуумды) – стерилизация алдында камерадан атмосфералық ауаны толық сорып алу, стерилизация тиімділігін арттыру үшін вакуумдық пульсация Конфигурациясы: еденге орнатылатын, бір есікті. Дөңгелек ашылмалы есік, қолмен бұғаттау механизмі Есіктер саны – 1 дана Есік тақтасының болат қалыңдығы:5 мм; Есіктің құлыптау механизмі:қолмен бұрылатын радиалды вентиль; Стерилизациядан кейін материалдарды вакуумдық кептіру Стерилизатордың массасы: 295 кг; Стерилизатордың өлшемдері (Е×Т×Б): 730×1250×1660 мм. Цилиндрлік камера, материалы: тот баспайтын болат Камера көлемі: 100 литр; Камера өлшемдері(Диаметр×Тереңдігі):модельге байланысты: 400×850 мм Стерилизация температурасы – 115-138 °C, қысымы: -0,1 - 0,23 МПа; Температураны көрсету қателігі: 0,1℃; Қысымды көрсету қателігі: 1 кПа; Пульсация циклдерінің саны: реттелетін, диапазоны – 0-99 Бумен стерилизациялау фазасының уақыты: реттелетін, диапазоны – 120-7200 секунд Вакуумдық кептіру фазасының уақыты: реттелетін, диапазоны – 0 – 7200 секунд Тұтынылатын қуат: 11 кВт; Стерилизаторды басқару: сенсорлық СК-дисплей, диагоналі – 5,7 дюйм; Бағдарламаланатын циклдары бар микропроцессор көмегімен стерилизатордың жұмысын басқару Стандартты стерилизация бағдарламалары – 11 Пайдаланушы анықтайтын қосымша стерилизация бағдарламалары – 2 Стерилизаторлық агент: шамадан тыс қыздырылған су буы, жоғары қысым, вакуумдық пульсация Орнатылған электр бу генераторы; Бугенераторының материалы: тот баспайтын болат; Бу генераторының көлемі: 23 литр; Бу генераторының қуаты: 6,6 кВт; Стерилизатордың қаптамасы болаттан жасалған және ұнтақ бояумен қапталған; Камераның оқшаулағыш жабыны: бедерлі алюминий табақ және шыны мақта, қалыңдығы – 10 мм; Тасымалдау дөңгелектері Тасымалдау дөңгелектерінің саны – 4 дана Стерилизатордың қозғалысын бекіту және алдын алу жүйесі Медициналық бұйымдарды жүктеу (қосымша): себеттердегі сөрелерге қолмен жүктеу, сыртқы көлік арбаларының көмегімен жүктеу. | 1 дана |
|  |  | Қосымша жиынтықтауыштар: |  |  |  |
|  |  |  | Жүктеу сөресі | н/ж Медициналыққұрылғыларғаарналған жіктеусөресі | 1 дана |
|  |  |  | Кірістірілген термопринтер (міндеттіемес) | н/ж Орнатылған термопринтер Стерилизация циклінің орындалу есептерін басып шығару | 1 дана |
|  |  |  | СК-дисплейі | н/ж Стерилизаторды басқаруға арналған түрлі-түсті сенсорлы сұйық кристалды дисплей Сенсорлы дисплейдің диагоналі: 5,7 дюйм; | 1 дана |
|  |  |  | Вакуумды кептіру функциясы | н/ж Вакуумдық кептіру функциясы Вакуумдық кептіру қысымы: -0,08 МПа Вакуумдық кептіру фазасының уақыты: реттелетін, диапазоны – 0–7200 секунд Кептіруден кейінгі медициналық құралдардың қалдық ылғалдылығы: 0,2% Кептіруден кейінгі тоқыма бұйымдарының қалдық ылғалдылығы: 1% | 1 дана |
|  |  |  | Камераға түсетін ауаны сүзужүйесі | н/ж Камераға түсетін ауаны сүзу жүйесі Ауаның қайта ластануын болдырмауға арналған HEPA сүзгісінің ұяшық диаметрі: 0,22 мкм | 1 дана |
|  |  |  | Стерилизатордың өзін-өзі диагностикалау функциясы | н/ж Стерилизатордың өзін-өзі диагностикалау функциясы Стерилизатордың өзін-өзі диагностикалау функциясы, күйі, техникалық жағдайы және цикл параметрлері туралы ескерту хабарламалары, цикл кезінде есікті автоматы түрде бұғаттау | 1 дана |
|  |  |  | Температура мен қысымды үздіксіз бақылау жүйесі | н/ж Температура мен қысымды үздіксіз бақылау жүйесі Қызып кетуден автоматы түрде қорғау Буды апатты түрде шығару арқылы артық қысымнан қорғайтын арнайы клапан Стерилизаторды қысқа тұйықталудан және кернеудің секіруінен қорғау | 1 дана |
|  |  |  | Цикл кезінде есікті автоматы түрде құлыптау мүмкіндігі | н/ж Цикл кезінде есікті автоматты түрде бұғаттау функциясы | 1 дана |
|  |  |  | Суды жұмсарту жүйесі | Waters-S-500 Суды жұмсартужүйесі Суды тазарту технологиясы – ион алмасу шайырының қабаттары арқылы өткен кезде кермектік тұздарының (кальций мен магний) иондарын натрий иондарына алмастыру; Өнімділігі: сағатына 500 литр тазартылған су | 1 дана |
|  |  | Шығыс материалдары және тозатын түйіндер: |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |
|  |  | Керек-жарақтар: |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |
|  |  | Бағдарламалық қамтамасыз ету: |  |  |  |
|  |  | 1 | Импульстік вакуумдық стерилизаторлардың бағдарламалық жасақтамасы (ZPAEMonitorCenter 1.6) | н/ж Ипульстік вакуумдық стерилизатордың бағдарламалық жасақтамасы Стандартты стерилизация бағдарламалары – 11 Пайдаланушы анықтайтын қосымша стерилизация бағдарламалары – 2 | 1 дана |
| 4 | Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар | Электрмен жабдықтау: үш фазалы электр желісі 380 В, 50/60 Гц |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP межелі пункті: |  |  |  |
| 6 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен жайы: 070200, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Рахимова көш., 1/1. «Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Аягөз ауданының көпсалалы орталық ауруханасы» шаруашылық жургізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны» |  |  |  |
| 7 | Медициналық техникаға жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы және мыналарды қамтуы тиіс: - ресурсын өтеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән арнайы жұмыстар; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта жинау; - медициналық техника корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін кетіру (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.

Информация о медицинской технике

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Импульсный вакуумный стерилизатор в вариантах исполнения: XG1.U Производитель, страна: SHINVA MEDICAL INSTRUMENT Co. Ltd., Китай РК МИ (МТ)-0№028898 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 09.01.2025г. Действительнодо: Бессрочно |  |  |  |
| 2 | Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Стерилизационные отделения лечебно-профилактических учреждений, контроль и предотвращение распространения инфекций в медицинских учреждениях |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование медицинской Техники (в соответствии с государственным реестром Лекарственных средств и Медицинских изделий с Указанием модели наименования производителя, страны) | Модель и (или) марка каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Импульсный вакуумный стерилизатор в варианте исполнения: XG1.U | XG1.UCD-100D-Е Питание: электросеть трехфазная 380 В, 50/60 Гц; Принцип работы: высокотемпературная стерилизация водяным паром под высоким давлением; Тип стерилизатора: форвакуумный – полная откачка атмосферного воздуха из камеры перед стерилизацией, вакуумная пульсация для повышения эффективности стерилизации Конфигурация: напольный, однодверный Круглая распашная дверь, ручной механизм блокировки Количество дверей –1 штука Толщина стали дверной плиты: 5 мм; Запирающий механизм двери – радиальный вентиль, поворачиваемый вручную; Вакуумная сушка материалов после стерилизации – наличие Масса стерилизатора: 295 кг; Габариты стерилизатора (Ш×Г×В): 730×1250×1660 мм Камера цилиндрическая, материал – нержавеющая сталь Объем камеры: 100 литров; Размер камеры (Диаметр×Глубина): в зависимости от модели: 400×850 мм Температура стерилизации –115-138 С, давление: - 0,1 - 0,23 МПа; Погрешность отображения температуры: 0,1℃; Погрешность отображения давления: 1 кПа; Количество циклов пульсации: регулируемое, диапазон - 0 - 99 Время фазы паровой стерилизации: регулируемое, в диапазоне - 120 - 7200 секунд Время фазы вакуумной сушки: регулируемое, диапазон - 0 - 7200 секунд Мощность энергопотребления: 11 кВт; Управление стерилизатором: сенсорный ЖК-дисплей, диагональ –5,7 дюйма; Контроль работы стерилизатора при помощи микропроцессора с программируемыми циклами Стандартные программ стерилизации –11 Дополнительные программы стерилизации, определяемые пользователем –2 Стерилизующий агент: перегретый водяной пар, высокое давление, вакуумная пульсация Встроенный электрический парогенератор – наличие; Материал парогенератора: нержавеющая сталь; Объем парогенератор: 23 литра; Мощность парогенератора: 6,6 кВт; Кожух стерилизатора выполнен из стали и покрыт порошковой краской; Изоляционное покрытие камеры: тисненый алюминиевый лист и стекловата, толщина – 10 мм; Колеса транспортировочные – наличие Количество транспортировочных колес –4 штуки Система фиксации и предотвращения движения стерилизатора – наличие Загрузка медицинских изделий (опционально): загрузка вручную на полки в корзинах, загрузка при помощи внешних транспортных тележек. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Стеллаж для загрузки | б/н Стеллаж с полкой для загрузки изделий медицинского назначения - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Встроенный термопринтер(опция) | б/н Встроенный термопринтер – наличие Печать отчетов о выполненных циклах стерилизации - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | ЖК-дисплей | б/н Сенсорный цветной жидкокристаллический дисплей для управления стерилизатором – наличие Диагональ сенсорного дисплея: 5,7 дюйма; | 1 шт. |
|  |  |  | Функция вакуумной сушки | б/н Функция вакуумной сушки – наличие Давление вакуумной сушки: - 0,08 Мпа Время фазы вакуумной сушки: регулируемое, диапазон –0 - 7200 секунд Остаточная влажность медицинских инструментов после сушки: 0,2% Остаточная влажность текстиля после сушки: 1% | 1 шт. |
|  |  |  | Система фильтрации воздуха, поступающего в камеру | б/н Система фильтрации воздуха, поступающего в камеру-наличие Диаметр ячеи HEPA фильтра для предотвращения реконтаминации воздуха: 0,22 мкм | 1 шт. |
|  |  |  | Функция самодиагностики стерилизатора | б/н Функция самодиагностикистерилизатора – наличие Функция самодиагностики стерилизатора, предупреждающие сообщения о статусе, техническом состоянии и параметрах цикла, автоматическая блокировка двери во время цикла - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Система непрерывного мониторинга температуры и давления | б/н Система непрерывногомониторингатемпературы и давления – наличие Автоматическая защита от перегрева – наличие Специальный клапан для защиты от избыточного давления аварийного сброса пара – наличие Защита стерилизатора от короткого замыкания и скачков напряжения - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Функция автоматической блокировки двери во время цикла | б/н Функция автоматической блокировки двери во время цикла - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Система смягчения воды | Waters-S-500 Система смягчения воды – наличие Технология очистки воды - обмен ионов солей жесткости (кальция и магния) на ионы натрия при прохождении ее через слои ионообменной смолы; Производительность: 500 литров очищенной воды в час | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
|  |  | Программное обеспечение: |  |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение импульсных вакуумных стерилизаторов (ZPAEMonitorCenter 1.6) | б/н Программноеобеспечение импульсного вакуумного стерилизатора - наличие Стандартные программ стерилизации –11 Дополнительные программы стерилизации, определяемые пользователем –2 | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Тип электросети питания: трехфазное, напряжение 380 В ± 5%, частота входного тока: 50/60 Гц ± 1%; Температура окружающей среды: 5~40°C; Относительная влажность: 30~85%; Атмосферное давление: 70~106 кПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: 070200 область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Рахимова,1/1. «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай» |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.