Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	PerfoX цифрлық рентгенография жүйесі, орындалу нұсқалары:PerfoX 3000В-1 керек-жарақтармен жиынтықта, 
Өндіруші:Шэньчжэнь Броуинер Тех Ко., Лтд, Қытай
ҚР-МБ (МТ)-0№026055
Тіркелген күні: 17.03.2023
Жарамдылық мерзімі: Мерзімсіз

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с 
№
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	PerfoХ 3000 B-1 цифрлық рентгенография жүйесі
	Көтергіш үстелмен және кескіндерді тігу (сшивка) функциясымен жабдықталған моторландырылған едендік рентгенографиялық жүйе.
PACS жүйесімен ақпарат алмасу мүмкіндігі бар. Аяқпен басқарылатын қосқыш арқылы бұғаттан босату функциясымен жабдықталған. Бірнеше кескінді біріктіріп, бүкіл омыртқаның кескінін алуға мүмкіндік береді.
Суретке түсіру үстелінде алты бағытта қозғала алатын қалқымалы дека (үстел беті) бар; негізгі функцияларды басқару сәулелендіргіш басына біріктірілген сенсорлық панель арқылы жүзеге асырылады. Конструкция рентген түтігі бар бағананы 180°-қа бұруға мүмкіндік береді, бұл зембілдегі және кресло-арбалардағы пациенттерді тексеруге мүмкіндік береді
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар:

	
	
	
	PSG-HR65 Жоғары кернеу генераторы
	Қуат: 65 кВт
Кернеу ауқымы: 40–150 кВ
mA ауқымы: 10–800 мА
mAs ауқымы: 0,1–800 мА·с
Зарядтау уақыты: 1–6 300 мс
Жіілік: 500 кГц
	1 дана

	
	
	2
	E7876X рентген түтігінің торабы
	Рентген түтігі мен детекторді автоматты қадағалау (авто-трекинг)
Тігінен қозғалу: 460–1960 мм
Бойымен қозғалу: 1780 мм
Түтіктің айналуы: ±180°
Стандың айналуы: ±180°
	1 дана

	
	
	3
	E7876 рентген түтігі
	Фокустық нүктелер: 0,6/1,2 мм
Айналмалы анод
Анод айналу жылдамдығы: 10 800 айн/мин
Анодтың жылу сыйымдылығы: 400 кТЭ
Рентген түтігі жинағының жылу мөлшері: 1 410 кТЭ
Номиналды анодқа берілетін қуат: кіші фокус 0,6 мм – 54 кВт, үлкен фокус 1,2 мм – 80 кВт
Анод бұрышы: 12°
Тұрақты сүзу: 1,0 мм Al/75 кВ
Анодтың максималды жылу бөлуі: 475 Вт
	1 дана

	
	
	4
	цифрлық детектор (опция) Mars1717X
	Монолитті панель технологиясы
Сымсыз
Қабылдағыш түрі – аморфты кремний
Өлшемдері: 17 × 17 дюйм
Тиімді аудан: 430 × 430 мм
Пиксельдердің жалпы саны: 3 072 × 3 072 пиксель
Бит тереңдігі: 16 бит
Кеңістіктік ажыратымдылық: 3,6 сызық/мм
Пиксель өлшемі: 139 мкм
	1 дана

	
	
	5
	BRC-51 коллиматоры
	Пациенттің анатомиясына сәйкес сәулелену алаңының өлшемін реттеуге арналған. Коллиматордың алдыңғы панелінде коллиматор шамын қосуға арналған түйме және бүйірлік панельде орналасқан SID шкаласын пайдалана отырып, ашық аймақтағы экспозиция алаңының өлшемін реттеуге арналған екі айналмалы басқару элементі бар.
Минималды жарық өрісі ≤ 20 x 20 мм (SID=1000 мм)
Максималды жарық өрісі ≥ 430 x 430 мм (SID=1000 мм)
Филтрация: 1,2 мм Al/70 кВ
Жарықтандыру: 160 люкс-тен жоғары
	1 дана

	
	
	6
	BWT-003 суретке түсіруге арналған кереует
	4 бағытта қозғалатын және аяқ тетігі арқылы биіктігі реттелетін көтеру үстелі
Өлшемдері: 2200 × 800 мм
Бойлық қозғалыс: 760 мм
Көлбеу қозғалыс: 200 мм
Детектор қозғалысы: 600 мм
Биіктік: 500–770 мм
Жүк сыйымдылығы: 250 кг
Электромагниттік тежегіштер
	1 дана

	
	
	7
	BWCS-003 Баки сандығына арналған тұғыр
	Кеуде тұтқышы пациент тұрған күйде рентгендік зерттеулер жүргізу үшін қолданылады және кассета ұяшығынан, позициясын реттеуге арналған тұтқадан және бағанадан тұрады.
Тігінен қозғалу диапазоны: 350–1 890 мм (1 540 мм)
Моторлық қозғалыс
	
	1 дана

	
	
	8
	MOC кескін өңдеу жүйесі (V05)
	Intel Core i3 процессоры
4 ГБ жедел жады
500 ГБ қатты диск (HDD)
Windows 10 операциялық жүйесі
Монитор өлшемі: 21,5" (дюйм)
Ажыратымдылығы: 1920 x 1080
Бағдарламалық қамтамасыз ету:
Рұқсат беру: Әртүрлі рұқсаттары бар бірнеше есептік жазбаларды құруға болады.
Науқасты тіркеу: Науқастың мәліметтерін қолмен енгізу.
Worklist функциясы арқылы RIS/HIS жүйелерінен деректерді алу
Параметрлерді баптау: бірнеше APR таңдауға мүмкіндік береді
kV, mA, ms және фокус өлшемін реттеу
Жарықтық пен контрастты реттеу; терезе ені/деңгейін басқару
Суретті үлкейту, қиып алу, айналдыру, кері айналдыру, аннотациялау, жылжыту, айналдыру және т.б.
LUT конфигурациясы
DICOM 3.0 стандартымен үйлесімділік
Сақтау, жұмыс тізімі, MPPS, басып шығару, сұрау/алу, кезекті басқару.
Рентген түтігінің, детектордің және т.б. жұмыс күйін көрсететін индикатор.
Қате кодын көрсететін индикатор
	1 дана

	
	
	9
	DAP (міндетті емес) BWDAP
	Доза-аймақ өнімі (DAP) сәулелену мөлшерін мағыналы түрде өлшеу үшін қолданылады.
DAP (ауадағы доза) – науқасқа түскен жалпы сәулелік дозаны бақылау және сандық бағалау үшін қолданылатын физикалық шама. Бұл ауадағы сіңірілген доза мен рентген сәулесінің көлденең қимасының көлемінің көбейтіндісі (әдетте sGr·cm² немесе μGr·m² бірлігінде өлшенеді).
	1 дана

	
	
	10
	Ионизация камерасы (опция) BR AEC
	Иондау камерасы автоматты экспозицияны басқару үшін қолданылады. Қызметкерлердің алған сәуле дозасын анықтау қауіпсіздік шараларының тиімділігін бағалауда маңызды қосымша тексеру мүмкіндігін береді. Бұл кескін сапасын жақсартып, науқастың сәуле дозасын азайта алады.
AEC (орташа электродтық экспозиция) – сандық радиография (DR) жүйелерінде экспозиция уақытын автоматты түрде басқаратын технология. Ол детектордың алдына орналастырылған иондау камерасы арқылы адам ағзасына енген сәуле мөлшерін өлшейді. Оптималды кескін алу үшін қажетті белгіленген сәуле деңгейіне жеткенде AEC рентген сәулесін автоматты түрде тоқтатады. Бұл әртүрлі дене бітіміндегі науқастарға біркелкі кескін сапасын қамтамасыз етіп, артық сәулеленуден сақтайды.
	1 дана

	
	
	11
	Тор (опция) BRGD-004
	Суреттің сапасын қамтамасыз ету үшін экрандау тор көмегімен шашыраған жарықтың әсері сүзіледі.
Қатынасы 10:1,
Фокус ұзындығы 130 см,
Сызық тығыздығы 40 с/см
	1 дана

	
	
	12
	BWP-001 бүкіл корпусты қосуға арналған Станция (опция)
	Бүкіл корпусты құрастыру станциясы: биіктігі 2 130 мм, тұтқаның ұзындығы 1 500 мм, платформаның жалпы жүктеме сыйымдылығы 300 кг; тұтқалар орнына бекітілген.
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Үш фазалы қуат көзі
Кернеу: 380–400 В ауыспалы ток, ±10%
Жіілік: 50–60 Гц
Жұмыс температурасы: 10 °C-тан 40 °C-қа дейін
Салыстырмалы ылғалдылық: 30%-дан 75%-ға дейін
Жұмыс атмосфералық қысымы: 700 gPa-дан 1060 gPa-ға дейін

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	90 күнтізбелік күн
Қазақстан, Абай облысы, Семей қ., Квартал 35, 18Г
АО ДСБ «Семей қаласының № 4 емханасы» ШЖҚ ҚМК

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.


	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.


    Техникалық сипаттама тігіліп, беттері нөмірленген күйде жіберіледі, соңғы беті ДСҰ басшысының қолымен және мөрімен немесе (электрондық өтінім         қабылдауда) электрондық цифрлық қолтаңбамен расталады.


























Техническая спецификация
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000В-1 в комплекте с принадлежностями
Производитель: Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай
РК-МИ(МТ)-0№026055
Дата регистрации: 17.03.2023
Дата истечения: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Система цифровой
рентгенографии PerfoX 3000 B-1
	Моторизованная напольная рентгенографическая система, оснащенная подъемным столом и сшивкой изображений.
Может обмениваться информацией с системой PACS. Имеет разблокировку ножным переключателем. Может сшивать несколько изображений вместе, чтобы получить изображение всего позвоночника.
Стол снимков имеет плавающую деку с перемещением в шести направлениях; управление ключевыми функциями осуществляется с сенсорной панели, интегрированной в головку излучателя. Конструкция предусматривает поворот колонны с трубкой на 180° для выполнения исследований пациентов на каталках и в креслах-колясках
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Генератор высокого Напряжения
PSG-HR65
	Мощность 65 кВт
Диапазон изменения напряжения 40-150 кВ
Диапазон мА: 10-800 мА
Диапазон мАс: 0,1-800 мАс
Время загрузки 1 - 6300 мс
Частота 500 кГц
	1 шт.

	
	
	2
	Узел рентгеновской
трубки E7876X
	Автоматическое отслеживание рентгеновской трубки и детектора (автотрекинг)
Вертикальный ход 460-1960 мм
Продольный ход 1780 мм
Вращение трубки ±180°
Вращение стенда ±180°
	1 шт.

	
	
	3
	Рентгеновская трубка E7876
	Фокусные пятна  0,6/1,2 мм
Вращающийся анод
Скорость вращения анода: 10800 об/мин
Теплоемкость анода 400 кТЕ
Теплосодержание рентгеновской трубки в сборе 1410 кТЕ
Номинальная входная мощность анода: малый фокус 0,6 мм-54 кВт, большой фокус 1,2 мм-80 кВт
Угол анода 12°
Постоянная фильтрация 1,0 мм Ал/75 кВ
Максимальное рассеивание тепла анода 475 Вт
	1 шт.

	
	
	4
	Цифровой детектор Mars1717X
	Технология цельной панели
беспроводной
Тип рецептора - аморфный кремний
Размер 17 х 17 дюймов
Эффективная площадь 430х430 мм
Общее количество пикселей 3072 x 3072 пикселей
Преобразование 16 бит
Пространственное разрешение 3,6 пл/ мм
Размер пикселя 139 мкм
	1 шт.

	
	
	5
	Коллиматор BRC-51
	Предназначен для настройки  размера поля излучения в соответствии с анатомией. Передняя панель коллиматора состоит из кнопки для включения лампы коллиматора, и
двух поворотных регуляторов, для регулировки размера экспозиции в открытой области с помощью шкалы SID, расположенной на боковой панели.
Минимальное световое поле	≤ 20 x 20 мм (SID=1000 мм)
Максимальное световое поле	≥ 430 x 430 мм (SID=1000 мм)
Фильтрация: 1,2 ммAl/70 кВ
Освещение: Более 160 ЛЮКС
	1 шт.

	
	
	6
	Кровать для фотосъемки BWT-003
	Подъемный стол, плавающий в 4 направлениях и регулируемый по высоте с помощью ножного переключателя 
Размер 2200х800 мм
Продольный ход 760 мм
Поперечный ход 200 мм
Ход детектора 600 мм
Высота 500 – 770 мм 
Грузоподъемность 250 кг
Электромагнитные тормоза
	1 шт.

	
	
	7
	Подставка для сундука Баки BWCS-003
	Стойка для груди применяется для проведения рентгенографии в стоячем положении пациента, и состоит из кассетного отсека, рукоятки для регулировки положения и колонны.
Вертикальный ход 350-1890 мм (1540 мм)
Моторизированнное движение
	1 шт.

	
	
	8
	Система обработки изображений 
MOC(V05)
	Процессор Intel Core i3  
Оперативная память 4 ГБ
Жесткий диск (HDD) 500 ГБ    
Операционная система WIN 10
Размер монитора: 21.5" (дюймов)	
Разрешение 1920 X 1080
Программное обеспечение:
Авторизация: Можно создавать разные учетные записи с разными разрешениями.
Регистрация пациентов: ручной ввод информаций о пациенте.
Получение данных из RIS/HIS через функцию Worklist
Настройка параметров: позводяет выбрать несколько APR
Регулировка кВ, мА, мс, размер фокуса
Регулировка яркости и контрастности, управление шириной/уровнем окна
Масштабирование, обрезка, поворот, инверсия, аннотация, перемещение изображения, переворот изображения и т. д.
настройка LUT
Совместимость с DICOM 3.0
Хранение, рабочий список, MPPS, печать, запрос/извлечение, организация очередей.
Индикатор рабочего состояния рентгеновской трубки, детектора и т. д.
Индикатор кода ошибки
	1 шт.

	
	
	9
	DAP (необязательно) BWDAP
	Произведение дозы на площадь (DAP) применяется для обеспечения обоснованного показания количества полученного излучения.
DAP (дозировка облучения в воздухе) — это физическая величина, используемая для мониторинга и количественной оценки суммарной дозы облучения, получаемой пациентом. Она представляет собой произведение поглощенной дозы в воздухе и площади поперечного сечения рентгеновского пучка (обычно измеряемой в сГр·см² или мкГр·м²).
	1 шт.

	
	
	10
	Ионизационная камера (опция) BR-AEC
	Ионизационная камера применяется для автоматического контроля экспозиции. Мониторинг персонала, необходимый для определения объема излучения, которому он подвергся, обеспечивает ценную перекрестную проверку для определения степени адекватности предпринимаемых мер безопасности. Способна улучшить качество изображения и снизить дозу облучения пациента.
AEC (Average Electrode Exposure) — технология в системах цифровой рентгенографии (DR), которая автоматически контролирует время экспозиции. Она измеряет количество излучения, проникающего в тело человека, через ионизационную камеру, расположенную перед детектором. Когда достигается заданный уровень излучения, необходимый для оптимального получения изображения, AEC автоматически прекращает подачу рентгеновских лучей. Это обеспечивает стабильное качество изображения для пациентов с разным телосложением и предотвращает переоблучение.
	1 шт.

	
	
	11
	Станция для соединения 
всего корпуса (опция)
BWP-001
	Станция для соединения всего корпуса: высота 2130 мм, длина рукоятки 1500 мм, грузоподъемность полностью платформы составляет 300 кг, рукоятки закреплены неподвижны.
	1 шт.

	
	
	12
	Сетка BRGD-004
	Отсеивающая решетка используется для фильтрации эффектов рассеянных лучей на изображении, чтобы гарантировать качество изображения.
Коэффициент 10:1,
Фокусное расстояние 130 см, 
Линия 40 л/см
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание трехфазное
Напряжение: 380-400 В переменного тока, ± 10%
Частота: 50-60 Гц
Рабочая температура: 10 ⁰С ~ 40 ⁰С
Относительная влажность: 30 %~ 75 %
Рабочее атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Казахстан, область Абай, город Семей, квартал 35, дом 18Г
КГП  на  ПХВ «Поликлиника №4 г.Семей» УЗ ОА

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


Техническая спецификация направляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью руководителя ОЗ и печатью ОЗ или заверенная ЭЦП (при электронном приеме заявок).
