Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	Logiq TOTUS керек-жарақтарымен медициналық диагностикалық ультрадыбыстық жүйесі. 
Өндіруші: GE Ultrasound Korea, Ltd., Корея Республикасы. Т
іркеу куәлігі: № ҚР МБ (МТ)-0№029172, 09.04.2025 ж., 
мерзімсіз.

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с 
№
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Logiq Totus медициналық диагностикалық ультрадыбыстық жүйесі
	Каталог нөмірі H46222LT. Жасанды интеллекттің озық технологиялары мен автоматтандырылған процестер енгізілген, көп мақсатты жалпы визуализацияға арналған сараптамалық кластағы медициналық ультрадыбыстық диагностикалық жүйенің негізгі консолі.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Ақ-қара медициналық ультрадыбыстық кескіндерді басып шығаруға арналған құрылғы
	Каталог нөмірі H46102LS. Қосуға арналған жиынтығы бар SONY UP-D898DC ақ-қара принтері. Цифрлық УДЗ жүйелерімен біріктіруге және УДЗ сканерінен кескіндерді басып шығаруға арналған.
	1 дана

	
	
	2
	Датчик ұстағышы
	Каталог нөмірі H43352LE. Қуыстық датчикке арналған ұстағыш (TVTR Probe Holder).
	1 дана

	
	
	3
	Гель жылытқышы
	Каталог нөмірі H46003BB. Ультрадыбыстық гельді жылы күйде, әдетте 37-40 °C диапазонында ұстауға арналған құрылғы.
	1 дана

	
	
	4
	Орыс тіліндегі құжаттама жиынтығы
	Каталог нөмірі H46202LW. Пайдаланушыға арналған орыс тіліндегі құжаттама жиынтығы.
	1 дана

	
	
	5
	Қазақ тіліндегі құжаттама жиынтығы
	Каталог нөмірі H46212LW. Пайдаланушыға арналған орыс тіліндегі құжаттама жиынтығы.
	1 дана

	
	
	6
	Орыстандырылған пернетақта
	Каталог нөмірі H46003BH. Орыс тіліндегі пернетақта.
	1 дана

	
	
	7
	ML6-15-D сызықтық датчигі
	Каталог нөмірі H40452LG. Матрицалық сызықтық, кең жолақты, мультижиілікті датчик; жиілік диапазоны 4-17 МГц. Клиникалық қолданылуы: беткей орналасқан ағзалар мен құрылымдар, педиатрия, неонатология, шеткері қантамырлар. B-режимдегі тірек жиіліктер саны - 6. Жанасу беті - 50 мм. Элементтер саны - 1008.
	1 дана

	
	
	8
	C1-6-D конвексті датчигі
	Каталог нөмірі H40472LT. XDclear технологиясы бар монокристалды конвексті, кең жолақты, мультижиілікті датчик; жиілік диапазоны 1,0-6,5 МГц. Клиникалық қолданылуы: құрсақ қуысы, құрсақ қуысының қантамырлары, урология, акушерлік/гинекология, педиатрия. Екінші гармоника жиіліктерінің саны - 6. Допплерлік жиіліктер саны - 5. Сканерлеу бұрышы - 80°. Қисықтық радиусы - 56,8 мм. Элементтер саны - 192.
	1 дана

	
	
	9
	IC5-9D қуыстық микроконвексті датчигі
	Каталог нөмірі H40442LK. Әмбебап қуыстық микроконвексті, кең жолақты, мультижиілікті датчик; жиілік диапазоны 3,0-10,0 МГц. Клиникалық қолданылуы: трансвагиналдық, трансректалдық және қуыстық зерттеулер. B-режимдегі тірек жиіліктер саны - 6. Сканерлеу бұрышы - 179°. Қисықтық радиусы - 10,5 мм. Элементтер саны - 192.
	1 дана

	
	
	10
	M5Sc-D секторлық фазаланған датчигі
	Каталог нөмірі H44901AE. Матрицалық монокристалды секторлық фазаланған, кең жолақты, мультижиілікті датчик; жиілік диапазоны 1,0-5,0 МГц. Клиникалық қолданылуы: кардиология, құрсақ қуысы, транскраниалдық зерттеулер. Екінші гармоника жиіліктерінің саны - 7. Сканерлеу бұрышы - 120°. Жанасу беті - 28 мм. Элементтер саны - 240.
	1 дана

	
	
	Бағдарламалық жасақтама

	
	
	11
	Үздіксіз толқынды W Doppler режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген модуль
	Каталог нөмірі H46003BA. Секторлық фазаланған, өңеш арқылы енгізілетін және қарындаш тәрізді датчиктерге арналған үздіксіз толқынды допплер режимі.
	1 дана

	
	
	12
	B-flow режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46004BG. Допплерлік емес құралдармен гемодинамиканы нақты уақытта жоғары дәлдікпен визуализациялау опциясы.
	1 дана

	
	
	13
	Соноэластография режиміндегі ультрадыбыстық кескіндерді сандық талдауға арналған Quantitative Elastography бағдарламалық жасақтамасы
	Каталог нөмірі H46004BM. Elasto QA - эластографияны және ТДК мен энергетикалық допплер режимінде васкуляризацияны сандық талдау бағдарламасы.
	1 дана

	
	
	14
	Соноэластография режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған Elastography бағдарламалық жасақтамасы
	Каталог нөмірі H46004BL. Компрессиялық эластография режимі - Strain Elastography.
	1 дана

	
	
	15
	FLOW QA режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46004BH. Қан ағынының көлемін сандық бағалау бағдарламасы.
	1 дана

	
	
	16
	UGAP режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46004BP. B-режимінде бауыр стеатозын бағалау үшін дыбыс толқынының әлсіреуін нақты уақытта өлшеу опциясы.
	1 дана

	
	
	17
	Auto Preset Assistant режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46162LR. Ағымдағы кескін негізінде зерттеу моделін автоматты таңдауға арналған жасанды интеллект технологиясы.
	1 дана

	
	
	18
	Auto Abdominal Color Assistant режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46162LW. Құрсақ қуысының ағымдағы кескіні негізінде зерттеу моделін автоматты таңдауға арналған жасанды интеллект технологиясы.
	1 дана

	
	
	19
	Compare Assistant режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46005BB. Ағымдағы және бұрын сақталған ультрадыбыстық кескіндерді, сондай-ақ басқа модальдылықтардағы кескіндерді салыстыру және сәйкестендіру бағдарламасы.
	1 дана

	
	
	20
	Breast Productivity Package режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған бағдарламалық жасақтама
	Каталог нөмірі H46005BD. Сүт безіндегі түзілістерді белгілеуге, өлшеуге және сипаттауға арналған бағдарламалық хаттама. BI-RADS стандарты бойынша зерттеу жүргізу.
	1 дана

	
	
	21
	Measure Assist Breast режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46004BJ. Сүт безіндегі түзілістерді автоматты анықтау, контурлау және өлшеу бағдарламасы.
	1 дана

	
	
	22
	Thyroid Productivity режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған бағдарламалық жасақтама
	Каталог нөмірі H46005BC. Қалқанша бездегі түйіндер мен түзілістерді белгілеуге, есепке алуға, өлшеуге және сипаттауға арналған бағдарламалық хаттама.
	1 дана

	
	
	23
	DICOM режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған кіріктірілген бағдарламалық модуль
	Каталог нөмірі H46003BT. DICOM режимінде медициналық ультрадыбыстық кескіндерді алуға арналған бағдарлама.
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ғимараттың ауданы: талап көрсетілмеген.
Электрмен жабдықтау: кернеу 110-240 В, жиілік 50-60 Гц, ток күші кемінде 10 А. Тұтынылатын қуат: ең көбі 650 ВА; әдеттегі қуаты шамамен 195 ВА.
Сумен жабдықтау: талап етілмейді.
Кәріз: талап етілмейді.
Желдету жүйесі: арнайы талап көрсетілмеген.
Басқа: пайдалану кезіндегі температура диапазоны 5-35 °C (41-95 °F). Салыстырмалы ылғалдылық 30-75%, конденсат түзілмейді. Атмосфералық қысым 700-1060 гПа.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт: 

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	90 күнтізбелік күн. 
Мекенжайы: Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, 35-орам, 18Г үй, пошта индексі 071408. Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының №4 емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.
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Техническая спецификация 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq TOTUS с принадлежностями
GE Ultrasound Korea, Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
№ РК МИ (МТ)-0№029172 от 09.04.2025г.  
бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Totus
	Каталожный номер H46222LT
Основная консоль медицинской ультразвуковой диагностической системы экспертного класса, разработанная для многоцелевой общей визуализации, с внедрением передовых технологий искусственного интеллекта и автоматизированными процессами.
	1шт

	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Устройство для печати черно-белых медицинских ультразвуковых изображений
	Каталожный номер H46102LS 
Черно-белый принтер SONY UP-D898DC с комплектом для подключения. Предназначен для интеграции с цифровыми УЗИ-системами и печати изображений с УЗ-сканера.
	1шт.

	
	
	2
	Держатель для датчика
	Каталожный номер H43352LE
Держатель для внутриполостного датчика (TVTR Probe Holder)
	1 шт.

	
	
	3
	Подогреватель геля
	Каталожный номер H46003BB
Устройство для поддержания ультразвукового геля в теплом состоянии (обычно в диапазоне 37°C - 40°C)
	1 шт.

	
	
	4
	Комплект документации на русском языке
	Каталожный номер H46202LW
Комплект документации для пользователя на русском языке
	1шт.

	
	
	5
	Комплект документации на казахском языке
	Каталожный номер H46212LW
Комплект документации для пользователя на русском языке
	1шт.

	
	
	6
	Русифицированная клавиатура
	Каталожный номер H46003BH
Русскоязычная клавиатура
	1шт.

	
	
	7
	Датчик линейный ML6-15-D
	Каталожный номер H40452LG
Матричный линейный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4-17 МГц
Клиническое применение - Поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия, неонатология, периферические сосуды
Количество опорных частот в B-режиме — 6
Контактная поверхность — 50 мм
Количество элементов — 1008
	1 шт.

	
	
	8
	Датчик конвексный C1-6-D
	Каталожный номер H40472LT
Конвексный монокристальный датчик с технологией XDclear, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 1,0-6,5 МГц 
Клиническое применение: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, урология, акушерство/гинекология, педиатрия.
Количество частот второй гармоники — 6
Количество допплеровских частот — 5
Угол сканирования — 80°
Радиус кривизны — 56,8 мм.
Количество элементов — 192
	1 шт.

	
	
	9
	Датчик микроконвексный внутриполостной IC5-9D
	Каталожный номер H40442LK
Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик, широкополосный, мультичастотный  с диапазоном частот 3,0-10,0 МГц
Клиническое применение: Трансвагинальные, трансректальные, внутриполостные исследования
Количество опорных частот в B-режиме — 6
Угол сканирования — 179
Радиус кривизны — 10,5мм
Количество элементов — 192
	1 шт.

	
	
	10
	Датчик секторный фазированный 
M5Sc-D
	Каталожный номер H44901AE
Матричный монокристальный секторный фазированный датчик, широкополосный мультичастотный с диапазоном частот 1,0-5,0 МГц
Клиническое применение: Кардиология, брюшная полость, транскраниальные исследования
Количество частот второй гармоники — 7
Угол сканирования — 120
Контактная поверхность – 28мм
Количество элементов — 240

	1 шт.

	
	
	Программное обеспечение

	
	
	11
	Модуль встроенный, для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме непрерывно-волнового W Doppler
	Каталожный номер H46003BA
Режим постоянно-волнового допплера для секторных фазированных, чреспищеводных и карандашных датчиков
	1 шт.

	
	
	12
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме B-flow
	Каталожный номер H46004BG
Опция высокоточной визуализации гемодинамики в режиме реального времени недопплеровскими средствами.
	1 шт.

	
	
	13
	Программное обеспечение для количественного анализа ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии - Quantitative Elastography.
	Каталожный номер H46004BM
Elasto QA - Программа количественного анализа для эластографии и анализа васкуляризации в режиме ЦДК и ЭД
	1 шт.

	
	
	14
	Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии – Elastography
	Каталожный номер H46004BL
Режим компресионной эластографии - Strain Elastography 

	1 шт.

	
	
	15
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме FLOW QA
	Каталожный номер H46004BH
Программа количественной оценки объема кровотока
	1 шт.

	
	
	16
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме UGAP
	Каталожный номер H46004BP
Опция измерения ослабления звуковой волны в режиме реального времени для оценки стеатоза печени в В-режиме
	1 шт.

	
	
	17
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Auto Preset Assistant
	Каталожный номер H46162LR
Специальная технология на базе искусственного интеллекта для автоматического выбора модели исследования на основе текущего изображения
	1 шт.

	
	
	18
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Auto Abdominal Color Assistant
	Каталожный номер H46162LW
Специальная технология на базе искусственного интеллекта для автоматического выбора модели исследования на основе текущего изображения в брюшной полости
	1 шт.

	
	
	19
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Compare Assistant
	Каталожный номер H46005BB
Программа для сравнения и сопоставления текущего и ранее сохраненных ультразвуковых изображений, а также изображений других модальностей
	1 шт.

	
	
	20
	Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Breast Productivity Package
	Каталожный номер H46005BD
Программный протокол для маркировки, измерения и описания образований в молочной железе. Проведение исследования по стандарту BI-RADS
	1 шт.

	
	
	21
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Measure Assist Breast
	Каталожный номер H46004BJ
Программа для автоматического определения, оконтуривания и измерения образований в молочной железе
	1 шт.

	
	
	22
	Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Thyroid Productivity
	Каталожный номер H46005BC
Программный протокол для маркировки, учета, измерения и описания узлов и образований в щитовидной железе.
	1 шт.

	
	
	23
	Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме DICOM
	Каталожный номер H46003BT
Программа для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме DICOM
	1 шт.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Площадь: - 
Электроснабжение: Напряжение 110 - 240 В/50-60Гц, не менее 10 Ампер.
 Потребляемая мощность: макс.650ВА. Типичная мощность – около 195 ВА
Водоснабжение: - 
Канализация: - 
Вентиляция: - 
Другое: Температурный диапазон при эксплуатации: от 5 до 35°C (от 41 до 95°F). 
Относительная влажность 30-75%, без образования конденсата.
Атмосферное давление: от 700 до 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения: 


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней, Адрес: Казахстан, область Абай, город Семей, 35 квартал, дом 18Г, почтовый индекс 071408. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 4 города Семей" управления здравоохранения области Абай

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 



