Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	LEON MRI анестезиологиялық жұмыс станциясы (наркоздық-тыныс алу аппараты), жиынтықта; 
өндіруші: Löwenstein Medical SE & Co. KG, Германия; 
тіркеу куәлігі: РК-МТ-5№017722, 24.03.2023 ж., 
мерзімсіз.

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с 
№
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Базалық блок
	LEON MRI анестезиологиялық жұмыс станциясы 1,5 Тл және 3,0 Тл МРТ кабинеттерінде, магнит өрісінің кернеулігі 40 мТл-ге дейінгі аймақта жаңа туған нәрестелерге, балаларға және ересектерге төмен ағынды және минималды ағынды анестезияны қоса алғанда, ингаляциялық анестезияның стандартты әдістерін жүргізуге арналған. LEON MRI құрылғысын МРТ аппаратына қатысты оңтайлы орналастыру үшін магнит өрісінің кернеулігін өлшейтін кіріктірілген монитор бар.
Құрылымы: екі буландырғышты бір мезгілде орнатуға арналған бекітпе; газ араластырғышты айналып өтіп O₂ инсуффляциясын қамтамасыз ететін сыртқы O₂ шығысы, ағынды реттеу 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 және 15 л/мин; төрт антистатикалық дөңгелегі және барлық дөңгелекті бір уақытта бұғаттайтын орталық аяқ тежегіші бар жылжымалы арба; 25 × 32 см жылжымалы жазу үстелі; керек-жарақтарға арналған үш жәшік және есігі бар шкаф; қосымша жабдықты бекітуге арналған бүйірлік шиналар мен тасымалдау тұтқалары; артқы панельде газ баллондарын бекіту мүмкіндігі. Дыбыс қысымының деңгейі күту режимінде 34,5 дБА-дан, желдету кезінде 40 дБА-дан аспайды.
Электрмен қоректендіру: 115-240 В айнымалы ток, 50/60 Гц, қажет болғанда тұрақты ток; қосымша жабдыққа арналған 4 розетка; кіріктірілген аккумулятордан кемінде 100 минут автономды жұмыс; заряд деңгейі экранда көрсетіледі. Пневматикалық жетекті, электрондық басқарылатын желдеткіш қысымды шектейді және комплаенсті өтейді; дем алу кезіндегі ең жоғары ағын 180 л/мин.
Газбен қамту: O₂, Air және N₂O орталық жүйесінен немесе баллондардан; қысымы 2,8-6 бар; әр газға жеке манометр; NIST қосылысы; жұмыс газы ретінде Air, N₂O немесе O₂ таңдау. Үш газға арналған механикалық араластырғыш және O₂, Air, N₂O түтікті шығын өлшегіштері. O₂: 0,1-1,0 және 1,0-10,0 л/мин; N₂O пайдаланылғанда O₂ 25-100 көл.% арақатынас жүйесі; N₂O: 0,1-1,0 және 1,0-10,0 л/мин; Air: 0,1-12,0 л/мин; O₂ үрлеуі >35 л/мин.
Тыныс алу модулі: жаңа газды ажырататын және жылытылатын айналым жүйесі; контурдың герметикалығын бұзбай 1750 мл көп рет қолданылатын CO₂ абсорберін жұмыс кезінде ауыстыру; абсорбер болмаған немесе дұрыс орнатылмаған жағдайда дабыл; дем алу және дем шығару ағындарын өлшеу; APL клапаны 10, 20, 30, 50, 70 және 90 мбар деңгейлерінде; латекссіз компоненттер. Механикалық ӨЖЖ кезіндегі комплаенс 5,3 мл/(100 Па), қолмен/өздігінен желдетуде 2,6 мл/(100 Па); ағып кету <150 мл/мин, 30 мбар кезінде. Пациент қосылысы: сыртынан 22 мм/ішінен 15 мм ISO конустары.
Пайдаланушы интерфейсі: жалпыға танылған халықаралық қысқартулардан басқа ақпарат орыс тілінде; «таңдау-реттеу-растау» қағидаты; 12 дюймдік түрлі түсті сенсорлық TFT/LCD дисплей, бұрылмалы-басылатын реттегіш және жылдам қол жеткізу пернелері.
Желдету режимдері: көлем бойынша IMV және SIMV; қысым бойынша PCV және S-PCV; қысым/ағын қолдауымен PSV; Manual/Spont қолмен және өздігінен желдету; CPAP мониторингі және оттегі терапиясы. Реттелетін параметрлер: тыныс алу көлемі 20-1600 мл; жиілік 4-80/мин; I:E 1:4-тен 4:1-ге дейін, қадам 0,1; дем алу уақыты 0,2-10 с; дем алу/PSV қысымы 5-60 мбар; плато көлеммен басқаруда 10-50%, қысыммен басқаруда 10-90% немесе өшірулі; PEEP 1-20 мбар немесе өшірулі; Pmax 10-80 мбар; ағын триггері 0,1-10 л/мин; апноэ уақыты 4, 6, 8, 10, 15, 30 немесе 45 с; O₂ 21-100%. Идеал дене салмағы бойынша бастапқы параметрлерді автоматты есептеу және өзара қайшы параметрлерді бұғаттау қарастырылған.
Мониторинг: тыныс жолдарының шыңдық, орташа, PEEP, плато және CPAP қысымы (-50-200 мбар, дәлдігі ±4%, ажыратымдылығы 1 мбар); ағын -200-200 л/мин (±10%, 0,1 л/мин); Vt 0-5000 мл (±10%); минуттық көлем 0-50 л/мин; тыныс жиілігі 0-300/мин; өздігінен тыныс үлесі 0-100%; комплаенс, кедергі, ағып кету, I:E және тыныс уақыттары. Трендтер, ілмектер және нақты уақыт қисықтары экранда көрсетіледі; дабылдар басымдығы бойынша түспен және дыбыспен беріледі.
Қауіпсіздік: іске қосу кезінде автоматты жүйелік тест; газдар, датчиктер, клапандар, аккумулятор және герметикалылық бақыланады; O₂ және электр қуаты ажырағанда пневматикалық авариялық желдету мүмкіндігі; шұғыл жағдайда тестсіз жедел іске қосу. Интерфейстер: гальваникалық оқшауланған COM1/COM2, Ethernet IEEE 802.3 100BaseT CAT5, USB; HL7 хаттамасын қолдау. Пайдаланылған газды шығару блогы - опция.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Компрессор
	Жылжымалы тұғырдағы портативті компрессор қоршаған ауаны тазартып, медициналық сығылған ауа дайындайды және оны НДА-ға береді. Өнімділігі 40-60 л/мин; ресивер көлемі 2 л; жұмыс қысымы 3,0-6,0 бар; сақтандырғыш клапан 7 барда іске қосылады; шу деңгейі ≤50 дБ.
	1 дана

	
	
	2
	Буландырғыш
	Севофлуранға арнайы калибрленген ұшпа анестетик буландырғышы. Әртүрлі температура мен ағын жылдамдығында, оның ішінде төмен және минималды ағындарда дәл мөлшерлеуді қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	3
	Буландырғыш
	Изофлуранға арнайы калибрленген ұшпа анестетик буландырғышы. Әртүрлі температура мен ағын жылдамдығында, оның ішінде төмен және минималды ағындарда дәл мөлшерлеуді қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	4
	Тыныс алу контурының модулі
	Жаңа газды ажырататын және конденсаттың түзілуін болдырмайтын жылытқышы бар айналым жүйесі; жұмыс кезінде ауыстырылатын абсорбер ыдысы; дем алу және дем шығару ағынын өлшеу; APL клапаны. Латекссіз. Пациент қосылысы: сыртынан 22 мм/ішінен 15 мм ISO конустары. Абсорберсіз салмағы 9,3 кг; ағып кетуі <150 мл/мин; APL реттелуі өздігінен тыныс алудан кемінде 90×100 Па-ға дейін, дәлдігі ±5%.
	1 дана

	
	
	5
	Екі буландырғышқа арналған бекіту жүйесі
	Selectatec немесе Dräger жүйелерімен үйлесімді, Inter-Lok типті екі анестетик буландырғышына арналған бекітпе. Бір уақытта пайдаланушы таңдаған бір ғана буландырғыштың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	6
	Опция: анестезиологиялық газды автоматты сәйкестендіретін мультигаз анализаторы
	Жанама ағынмен дем алу және дем шығару газдарының сынамасын алады. Сынама алу жылдамдығы: ересектерге 120-200 мл/мин, жаңа туғандарға 70-120 мл/мин; ≤40 мл/мин кезінде бітелу дабылы. Жауап беру уақыты: O₂ 500-600 мс, CO₂ және N₂O 250 мс, бес ұшпа анестетик 300-350 мс. Анестетикті 0,15%-дан автоматты тану және екінші агентті тану; жасқа түзетілген MAC 0-10, ажыратымдылығы 0,1. CO₂: 0-10%, дәлдігі ±0,1-0,5% абс.; N₂O: 0-100%, ±2-3% абс.; галотан/энфлуран: 0-5%, ±0,15-0,2% абс.; изофлуран: 0-15%, ±0,15-2% абс.; севофлуран: 0-24%, ±0,15-2,5% абс.; десфлуран: 0-32%, дәлдігі ±0,15-1% абс.-тан -2,2/+8,0% абс.-қа дейін. Парамагниттік O₂ датчигінің дәлдігі ±1% абс.-тан +4% салыст. дейін. Анестетиктер, CO₂ және O₂ бойынша дабылдар бар.
	1 дана

	
	
	7
	Шлангтар: оттегі, ауа және азот тотығы
	Медициналық O₂, Air және N₂O көздеріне қосуға арналған DIN стандартты, ұзындығы 5 м шлангтар. Аппарат жағындағы қосылыс түрі - NIST. Әр газға бір шланг.
	1 жиынтық

	
	
	8
	Ересектерге арналған бір рет қолданылатын тыныс алу контуры
	Салмағы 20 кг және одан жоғары пациенттерге арналған бір рет қолданылатын тыныс алу контуры.
	10 дана

	
	
	9
	Оттегі датчигі
	Дем алатын газ қоспасындағы O₂ нақты концентрациясын анықтайтын парамагниттік датчик; мультигаз анализаторының құрамына кіреді.
	1 дана

	
	
	10
	Ағын датчигі
	Көп рет қолданылатын, автоклавтауға жарамды термоанемометриялық ағын датчигі.
	1 дана

	
	
	11
	Ауа беру желісінің ылғал ұстағышы
	Газ талдау функциясында қолданылатын газ беру желісі бар бір рет қолданылатын ылғал ұстағыш; ересектерге немесе балаларға арналған, жиынтықта 10 дана.
	1 жиынтық

	
	
	12
	Сорбент
	Көмірқышқыл газын сіңіруге арналған 5 кг натронды әгі бар сорбент канистрасы.
	1 дана

	
	
	13
	Анестезиологиялық маскалар
	№0, 1, 2, 3, 4 және 5 өлшемді анестезиологиялық маскалар, әр өлшемнен бір дана; жиынтықта 6 дана.

	1 жиынтық

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ғимараттың ауданы: -
Электрмен жабдықтау: айнымалы кернеу 115-240 В ±10%, 50/60 Гц. Медициналық ауа компрессоры үшін: 230 В, 50/60 Гц.
Сумен жабдықтау: талап етілмейді.
Кәріз: талап етілмейді.
Желдету жүйесі: медициналық үй-жайларға қойылатын талаптарға сәйкес.
Басқа: медициналық газдардың қысымы 2,8-6 бар.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт: 

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	120 күнтізбелік күн. Мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Кабельный тұйық көшесі, 1-үй. Пошта индексі 071409. 
Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Семей қаласының № 1 қалалық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.
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	1
	Базовый блок 
	Анестезиологическая рабочая станция (наркозно-дыхательный аппарат) обеспечивает возможность проведения всех стандартных методов ингаляционной анестезии, включая низкопоточную и минимально поточную анестезию у пациентов всех возрастов, от новорожденных до взрослых в кабинетах МРТ с магнитами в 1,5Тл и 3,0Тл и напряженностью магнитного поля до 40 мТл (миллиТесла). 
Интегрированный монитор, измеряющий напряженность магнитного поля для оптимального позиционирования Leon MRI относительно аппарата МРТ. 
Основные конструктивные требования к аппарату:
Наличие крепления для испарителей: установка 2-ух испарителей одновременно.
Наличие внешнего выхода для О2. Обеспечивает инсуффляцию О2 минуя газовый смеситель (при использовании местной анестезии). 
Диапазон настройки потока: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 л/мин. 
Тележка с 4-мя антистатическими колесами, центральный ножной тормоз для одновременной блокировки всех колес аппарата. 
Наличие выдвижного письменного столика 25 х 32см.
Наличие 3-х вместительных ящиков для хранения принадлежностей.
Наличие шкафчика с дверцей для хранения принадлежностей.
Наличие шин на боковых поверхностях аппарата для крепления дополнительного оборудования.
Наличие на боковых поверхностях поручней для удобства перемещения аппарата.
Возможность крепления газовых баллонов на задней панели аппарата. 
Уровень звукового давления: до 34,5 дБА в режиме ожидания и до 40 дБА в режиме вентиляции. 
Требования к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока 115 – 240 Вольт, 50/60 Гц, а при необходимости от постоянного тока.
Наличие 4-ех вспомогательных розеток для дополнительного подключаемого оборудования.
Аппарат обеспечивает автономную работу от встроенного аккумулятора, с временем работы - 100 минут. Степень заряда батареи отображается на экране пользователя.
Вентилятор с пневматическим приводом и электронным управлением, с ограничением давления и компенсацией податливости. 
Обеспечивает максимальный поток на вдохе: до 180 л/мин. 
Система подачи газов:
Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого давления кислорода O2, сжатого воздуха Air, закиси азота N2O от центральной газораспределительной сети медицинских газов или от газовых баллонов.
Давление в централизованной системе подачи газов: от 2,8 до 6 Бар.
Наличие манометра на каждый газ. 
Тип подсоединения: стандарт NIST.
Возможность выбора воздуха, N2O либо О2 в качестве рабочего газа. 
Система дозировки газов: 
смеситель газов с механическим управлением (на три газа). 
Наличие трубчатых измерителей потока для О2, воздуха и N2O.
Параметры настройки: O2: 0,1 − 1,0 / 1,0 − 10,0 л/мин;
при N2O в качестве газа-носителя 25 − 100 объ. %O2 (система соотношений).
N2O: 0,1 − 1,0 / 1,0 − 10,0 л/мин;   воздух: 0,1 − 12,0 л/мин.
Продувка О2: ˃ 35 л/мин.
Дыхательный модуль пациента:
Циркуляционная система с развязкой (декаплингом) свежего газа и с обогревом. 
Возможность «горячей» замены емкости абсорбера во время работы аппарата, без разгерметизации контура (так как в удаленном состоянии вход и выход абсорбера CO2 замкнуты накоротко). При отсутствии ёмкости с абсорбером или неплотном его прилегании на экране аппарата появляется соответствующее аварийное сообщение.  
Емкость заполнения сорбента, многоразовая - 1750 мл.
Измерение потока на вдохе и выдохе. Клапан APL с декаплингом.
Клапан APL может быть открыт (для спонтанного дыхания) или настроен на ограничение давления на уровнях 10, 20, 30, 50, 70, 90 мбар.  
Клапаны вдоха и выдоха визуально доступны, что позволяет контролировать их функционирование. 
Компоненты дыхательного модуля не содержат латекса, чем обеспечивается его гипоаллергенность. 
Комплайнс дыхательного модуля, в режимах механической ИВЛ: 5,3 мл/Ра ×100. 
Комплайнс дыхательного модуля, в режимах ручной/спонтанной вентиляции: 2,6 мл/Ра ×100.
Утечка согласно DIN EN ISO 80601-2-13:  <150 мл/мин при 30 Pa ×100 (мбар).
Сопротивление согласно DIN EN ISO 80601-2-13: 2,5 Pa ×100 (мбар) при 2,5 л/мин;    5,0 Pa ×100 (мбар) при 15 л/мин;   5,4 Pa ×100 (мбар) при 30 л/мин.
Интерфейс пользователя:
Вся предоставляемая информация на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. 
Трех-шаговая концепция управления: выбор-настройка-подтверждение.
С помощью сенсорного экрана осуществляется выбор параметра, с помощью поворотно-нажимной ручки - настройка значения параметра и его подтверждение. Доступно управление с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа на пленочной клавиатуре. 
Дисплей: цветной, сенсорный TFT дисплей, 12 дюймов. 
Режимы и методы вентиляции:
Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управлением по объему:
Вентиляция с управлением по объему (IMV). 
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV). 
Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управлением по давлению:
Вентиляция с управлением по давлению (PCV). 
Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-PCV).
Наличие режима ИВЛ с управлением по давлению/потоку:
Вентиляция с поддержкой давлением (PSV).
Наличие ручного режима ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ: 
Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). 
Спонтанная вентиляция с мониторингом и возможностью кислородотерапии. Контролируемые параметры в данном режиме: MV - минутный объём вентиляции, Vt – дыхательный объём на выдохе, давление пиковое, давление плато, давление СРАР, концентрация О2 на вдохе, etCO2 на выдохе, Частота дыхания (спонтанного).
Параметры настройки вентиляции:
Дыхательный объем в пределах: 20 – 1600 мл. 
Частота принудительной вентиляции в пределах: 4 – 80 в минуту. 
Соотношение вдоха к выдоху в пределах: 1:4 – 4:1, (поэтапно 0,1). 
Время вдоха – 0,2 -10 сек (для синхронизированных режимов).
Рвд – давление на вдохе (или поддерживающее давление PSV): 5 – 60 мбар.
Плато (отношение времени плато ко времени вдоха): выключено, 10-50% в режимах с управлением по объёму, 10-90% в режимах с управлением по давлению.
ПДКВ: выключено, 1-20 мбар.
Ограничение давления (Pмакс): 10-80 мбар.
Чувствительность триггера по потоку: 0.1 – 10 л/мин. (синхронизир. режимы).
Поддерживающий режим PSV (ASSIST), продолжительность апноэ: 4, 6, 8, 10, 15, 30, 45 секунд, после чего автоматически запускается механическая вентиляция.
Возможность ручного вдоха, запускаемого пользователем. 
Концентрация кислорода: 21-100%.
Возможность быстрого выбора предварительно сконфигурированных параметров вентиляции и пределов сигнала тревоги путем ввода идеальной массы тела (ИМТ). В соответствии с введенным значением ИМТ рассчитываются предварительные настройки для минутного объема вентиляции МО, дыхательного объема на вдохе (VTвд, VTГ), для частоты вентиляции. 
Наличие блокировки установок взаимопротиворечащих параметров вентиляции: невозможно установить слишком высокий ПДКВ без увеличения давления на вдохе в режиме PCV; изменение частоты вентиляции допускается при соответствующем изменении соотношения вдох/выдох и длительности вдоха.
При изменении режима вентиляции настройки для нового режима могут автоматически импортироваться из настроек предыдущего режима вентиляции, если они имеются в распоряжении и действительны в качестве заданных настроек в новом режиме ИВЛ. Достигнутый Vt в режимах с управлением по давлению перенимается как предварительная настройка для Vt в режимах с управлением по объёму. Давление плато в режиме с управлением по объёму перенимается как предварительная настройка для давления на вдохе для режима с управлением по давлению.  
Дыхательный и газовый мониторинг:
Давление в дыхательных путях, пиковое, среднее, ПДКВ, плато, CPAP. 
Тип датчика: пьезорезистивный. 
Диапазон: -50 − 200 мбар. Точность: ± 4% мин. Разрешение: 1 мбар.
Измерение потока. Тип датчика: термоанемометрический. 
Диапазон -200 − 200 л/мин. Точность ±10 %. Разрешение индикации: 0,1 л/мин.
Дыхательный объем: Vt вд. – на вдохе, Vt выд. – на выдохе. 
Диапазон 0 – 5000 мл. Точность индикации ±10 %. Разрешение 1мл в диапазоне 0-100мл и 10мл в диапазоне 100-5000мл.
Минутный объем. 
Диапазон 0 – 50 л/мин. Точность индикации ±10 %. Разрешение: 0,1 л/мин. 
Частота дыхания: общая, спонтанная. 
Диапазон 0 – 300 1/мин. Точность ± 1/мин.  Разрешение индикации 1/мин.
% Спонт. - доля спонтанных дыхательных движений в общей частоте дыхания.
Диапазон: 0 – 100%.  Разрешение индикации: 1%.
Твд. спонт. - время вдоха в спонтанном дыхании. 
Диапазон: 0-10сек. Разрешение индикации: 0,1сек.
Время выдоха.
Соотношение вдоха к выдоху. 
Утечка (%).  Диапазон: 10 – 100%.  Разрешение индикации: 1%.
С – податливость: статическая / динамическая (мбар/мл). 
Диапазон: 0 – 1000 мл/мбар.  Разрешение индикации: 1 мл/мбар.
C20/C - комплайнс в течение последних 20% фазы вдоха относительно общего комплайнса (характеризует степень растяжения лёгких).
Диапазон: 0 – 200.  Разрешение индикации: 1.
R – сопротивление: 
Диапазон: 0 – 1000мбар/л/с. Разрешение индикации: 1мбар/л/с.
Все измерения, связанные с потоком и объёмом, производятся с учетом BTPS (температура тела 37 0С, атмосферное давление, насыщение водяными парами 100%).
Давление газов от системы централизованной подачи, от резервных газовых баллонов (кПа х 100 или Бар). 
Презентация графических изображений: 
Доступно одномоментное отображение на экране до четырех кривых в реальном времени из числа следующих параметров: давление, поток, объем, O2, CO2, N2O, летучие анестетики (при наличии опции).
На кривых реального времени, в режимах SIMV, S-PCV и PSV, триггерные запуски вдоха отображаются в виде вертикальных линий. 
Полный объем управления данными с индикацией тренда (тенденции).
Тренды: Сохранение трендов до 72 часов с одновременным отображением до 12-ти значений в виде таблицы, которая обновляется через каждые пять секунд. Графические и табличные тренды по параметрам: Давление в дыхательных путях, Минутный объём, частота, О2, N2O, CO2, летучие анестетики, МАС, Податливость статическая / динамическая, Сопротивление, Давление пиковое, давление среднее, ПДКВ.
Память: Аппарат сохраняет последние 1000 событий с возможностью последующего просмотра журнала событий. 
Журнал событий дифференцированно выделяет следующие параметры:
Включение/отключение аппарата; 
начало/остановка вентиляции;
изменение режима ИВЛ;
изменение параметров режима ИВЛ;
изменение пределов сигналов тревог;
калибровка;
результаты тестирования аппарата;
все тревоги;
Требования к тревожной сигнализации:
Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. 
Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения. 
Возможность временного отключения звука сигнала тревоги. Отключенный сигнал высокого и среднего приоритета через 2 минуты повторяется вновь. 
Новая высокоприоритетная тревога, возникшая в течение указанных 2 минут не блокируется. 
Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала в диапазоне от 50 дБА до 70 дБА. 
Аппарат срабатывает при следующих состояниях:
Недостаточное (или высокое) давление подаваемого воздуха. 
Недостаточное (или высокое) давление подаваемого кислорода. 
Эксплуатация от резервных газобаллонов.
Рабочий газ переключен на воздух (или на О2).
Работа от аккумуляторных батарей. 
Низкий уровень заряда аккум. батареи (оставшееся время работы 10 мин.). 
Аккумуляторная батарея неисправна. 
Аккумуляторная батарея не подсоединена. 
Ёмкость абсорбера удалена или недостаточно зафиксирована. 
Отказ вентилятора.
Модуль пациента не блокирован.
Отсутствие водяной ловушки. 
Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура (на вдохе/на выдохе, между Y-тройником и воздуховодом, между воздуховодом и пациентом). 
Неисправность потокового датчика (на вдохе либо на выдохе). 
Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. 
Не откалибрована нулевая точка датчика потока.
Необходимость калибровки кислородного датчика. 
Неисправность кислородного датчика. 
Неисправность газового смесителя. 
Слишком малая/большая подача свежего газа. 
Давление на снижается на выдохе. 
Высокое/низкое давление в дыхательных путях. 
Высокое/низкое давление СРАР.
Не достигается настроенное давление ПДКВ.
Параметр Pmax достигнут преждевременно.  
Высокий/Низкий дыхательный объем. 
Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. 
Не выполнено условие для выдоха (в режиме PSV).
Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). 
Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). 
Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. 
Высокая утечка.
Возможность согласования пределов сигналов тревог с актуальными результатами измерений при помощи функции автонастройки в случае превышения предельных значений. Автонастройка доступна для параметров минутного объёма вентиляции, дыхательного объёма, давления на вдохе.  
Требования к безопасности:
Минимальная концентрация O2: электронное управление настройкой свежего газа, за счет чего в газовой смеси O2/N2O концентрация O2 не падает ниже 25%. Обеспечение потока свежего газа O2 (100%) - 200 мл/мин (за исключением HLM). Блокировка N2O при нехватке O2.
Предохранительные клапаны: клапаны с настраиваемым сбросом давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком высокого давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком низкого давления.
Выход из строя газового смесителя автоматически переключает аппарат на режим ИВЛ Ручной/Спонтанный.
Отказоустойчивость: блок ИВЛ, интерфейс пользователя и мониторинг являются независимыми друг от друга модулями. Сбой блока ИВЛ не приводит к ограничению функций других модулей: возможна ручная ИВЛ при полном объеме функций мониторинга. 
При отказе интерфейса пользователя (сенсорный экран, ручка настроек, клавиатура) и мониторинга, ИВЛ продолжается с текущими настройками параметров свежего газа и ИВЛ. Подача свежего газа осуществляется в соответствии с параметрами установки блока измерительных трубок. Доступны настройки потоков воздуха и N2O, доступна продувка O2. Возможна регулировка концентрации газообразного анестетика с интерфейса испарителя. Если выходит из строя и механическая ИВЛ, вентиляция продолжается в ручном режиме. 
При выходе из строя датчика потока возможно продолжение ИВЛ в режиме с управлением по давлению, либо в ручном или спонтанном режимах.
В экстренных случаях возможен быстрый пуск аппарата без проведения системного теста. 
Требования к интерфейсам:
Последовательный: COM1, COM2, гнездо (стандартное, 9-полюсное) с гальванической развязкой, 3 кВ.
Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5.
USB: обновление.
Поддержка протокола HL7.
	


1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Компрессор 
	Портативный компрессор, расположенный на мобильном основании. Предназначен для подготовки очищенного воздуха из окружающей среды до медицинского сжатого воздуха и последующей его подачи в НДА. В дальнейшем происходит смешивание с медицинским кислородом и образование медицинских газов. Производительность от 40 до 60 л/мин. Наличие ресивера объемом 2 литра. Рабочее давление – от 3,0 до 6,0 бар. Срабатывание предохранительного клапана при 7 бар. Шум ≤50 дБ.
	1 шт.

	
	
	2
	Испаритель 
	Испаритель летучих анестетиков, специально калиброванный для Севофлюрана. Обеспечивает точность дозировки при различных температурах и скоростях потока, особенно при низких и минимальных потоках.
	1 шт.

	
	
	3
	Испаритель 
	Испаритель летучих анестетиков, специально калиброванный для Изофлюрана. Обеспечивает точность дозировки при различных температурах и скоростях потока, особенно при низких и минимальных потоках.
	1 шт.

	
	
	4
	Модуль дыхательного контура
	Циркуляционная система: с развязкой свежего газа, с обогревом (для предотвращения образования конденсата), в комплекте с емкостью абсорбера (возможность замены в процессе эксплуатации). 
Измерение потока (расхода) на вдохе и выдохе, клапан APL
Компоненты дыхательной системы не содержат латекс.
Подсоединение пациента: 22 мм снаружи/15 мм внутри, ISO-конусы.
Вес (без абсорбера): 9,3 кг.
Утечка: ˂ 150 мл/мин.
Диапазон настройки клапана APL: Спонтанное дыхание и настраиваемые параметры дыхания до минимум 90Pa × 100 с ощутимой фиксацией в креплении. Точность: ± 5%.
	1 шт.

	
	
	5
	Система крепления для двух испарителей
	Тип соединения: Крепление испарителя анестезирующих средств, совместимое с Selectatec или Drager, для 2-х испарителей анестезирующих средств, совместимых с маркой Inter-Lok. Система гарантирует возможность эксплуатации только одного испарителя из двух на выбор пользователя. 
	1 шт.

	
	
	6
	Опция: Мультигазовый анализатор с функцией автоматической идентификации анестезиологического газа 

	Мультигазовый анализатор: 
Способ измерения: отбор проб в боковом потоке газа на вдохе и на выдохе.
Скорость отбора проб: 120-200 мл/мин – взрослые; 
70-120 мл/мин – новорожденные. 
Сигнал тревоги закупорки при потоке 40мл/мин или менее.
Время отклика для концентрации О2 на вдохе/выдохе: 500-600 мс; 
Время отклика для концентрации СО2 на вдохе/выдохе: 250 мс;
Время отклика для концентрации N2O на вдохе/выдохе: 250 мс; 
Время отклика для объемной концентрации 5 видов летучих анестетиков на вдохе и выдохе: 300-350 мс.
Автоматическая идентификация анестезиологического газа начиная с концентрации 0,15%.  Возможность распознавания второго анестезиологического газа.
Определение минимальной альвеолярной концентрации (MAC) с поправкой на возраст. Диапазон: 0-10. Разрешение индикации: 0,1.
Техническая спецификация:
СО2 – Диапазон измерений: 0 - 10%отн.      Точность:  ± 0,1 - 0,5%абс.
N2O – Диапазон измерений: 0 - 100%отн.   Точность:  ±   2 - 3%абс.
Галотан, Энфлюран - Диапазон измерений: 0 - 5%отн.;   Точность: ± 0,15 - 0,2%абс.
Изофлюран - Диапазон измерений: 0 - 15%отн.;   Точность: ± 0,15 - 2%абс.
Севофлюран - Диапазон: 0 - 24%отн.   Точность: ± 0,15 - 2,5%абс.
Десфлюран   - Диапазон: 0 - 32%отн.   Точность: от ± 0,15 - 1%абс.  до -2,2/+8,0%абс.   
Погрешность измерения находится в прямой зависимости от значения измеряемого параметра. 
Парамагнитный кислородный датчик:
Точность: ±1%абс. - +4%отн.   
Наличие тревожной сигнализации по параметрам концентрации газообразных анестетиков, СО2 и О2. 
	1 шт.

	
	
	7
	Шланги: кислородный, воздушный, закиси азота.

	Шланги служат для: подключения к источнику медицинского кислорода, DIN стандарт, длина 5 метра; подключения к источнику медицинского воздуха, DIN стандарт, длина 5 метра; подключения к источнику закиси азота, DIN стандарт, длина 5 метра.
	1 комп.

	
	
	8
	Дыхательный контур (одноразовый) для взрослых
	Дыхательный контур для пациентов весом от 20 кг. и выше, однократного применения.

	10 шт.

	
	
	9
	Датчик кислородный
	Кислородный датчик, парамагнитный, предназначен для определения реальной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси. (Входит в состав Мультигазового анализатора)
	1 шт.

	
	
	10
	Датчики: потоковый

	Термоанемометрический датчик потока многократного применения (автоклавируемый).
	1 шт.

	
	
	11
	Влагосборник линии подачи воздуха 
	Влагосборник с линией подачи газа используются при наличии функции газоанализа. (взрослый или детский , одноразовый, 10 шт в комплекте)
	1 комп.

	
	
	12
	Сорбент 
	Канистры сорбента, содержащие по 5 кг натронной извести для поглощения углекислого газа.
	1 шт.

	
	
	13
	Маски анестезиологические
	Комплект масок анестезиологических размеров № 0, 1, 2, 3, 4, 5, по одной маске каждого размера.  (комплект 6 шт).
	1 комп.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	
	
	

	3
	Требования условиям эксплуатации
	Электроснабжение. Переменное напряжение: 115 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. 
Для компрессора медицинского воздуха: 230 В, 50/60 Гц
Давление медицинских газов: 2,8 – 6 Bar.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 календарных дней
Адрес: область Абай, г.Семей, ул.Кабельный переулок 1
 КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей» УЗ области Абай

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
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