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	Негізгі жиынтықтауыштар
	№
р/с
	Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар:

	
	
	1
	Жуу-дезинфекциялау машинасы орындау нұсқаларында: PLUSHER WDS 12
	Медициналық құралдарды жууға арналған Автомат. Жуу және жылу үшін арналған
медициналық мақсаттағы бұйымдарды, қолмен ашылатын екі есігі бар өтпелі орындалатын хирургиялық құралдарды дезинфекциялау. Камера жасау материалы-Тот баспайтын болат AISI 316-дан кем емес; жақтау-тот баспайтын болаттан жасалған AISI 304-тен кем емес. Шыңдалған шыны есіктер. Автомат өзара құлыпталатын екі есікпен жабдықталуы керек: біреуі арбаларды тиеу үшін, екіншісі оларды түсіру үшін. Есіктердің бір мезгілде құлпын ашуға жол берілмейді. Түсіру жағында есіктің құлпын ашу цикл сәтті аяқталғаннан кейін ғана мүмкін болады. Регенерацияланатын тұзы бар кіріктірілген су жұмсартқыш жүйесінің болуы. Циклдің орташа уақыты 45 минуттан аспайды.
Температура диапазонында ММБ термиялық дезинфекциясы 90-93 С0 кем емес. Химиялық заттарды мөлшерлеу шығын өлшегіштердің көмегімен жүзеге асырылады. Химиялық заттар деңгейінің датчиктерінің болуы.
H14 сүзгі НЕРІНІҢ болуы. Кіріктірілген HEPA сүзгісінің ластану сенсоры. Суды жылыту-кем емес тікелей кептіру үшін үздіксіз. Ауаның ағып кетуін анықтау үшін қысым датчигінің болуы. Өлшемі кемінде 70х50 мм сенсорлық пернетақтасы бар СКД дисплей-болуы. Дисплейде динамикалық график пен мәтінді, сондай-ақ камерада орналасқан екі датчиктің температура мәндерін қолдана отырып, машинаның күйі нақты уақыт режимінде көрсетілуі керек; кептіру ауа температурасының датчигі, сондай-ақ дезинфекция мәндері A0, бағдарлама аяқталғанға дейін қалған уақыт және жұмыс істеп тұрған бағдарламаның нөмірі. Автоматты жуу бағдарламалары-кемінде 40 бағдарлама (кемінде 10 орнатылған + кемінде 30 теңшелетін). Ағылшын, орыс тілдерінде бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы. Ескертулерді тексеру жүйесінің болуы (қатені автоматты түрде анықтау және дисплейде пайда болу себебін көрсету). RS232 портының болуы. Камерадағы қосымша жуғыш рокер. Химиялық заттармен бірге 5 литрден 4 канистрді орналастыруға арналған бөлім. Техникалық параметрлер: салмағы, кг, 240-тан аспайды. сыртқы Өлшемдері (А), 56-дан аспайды. Кернеу, В - N-Hz 400-3-50.
Қуат: белгіленген / максималды тұтыну, кВт, 16/12 аспайды. Кептіру желдеткішінің өнімділігі, м3 / сағ, кемінде 150. Сорғылардың саны, дана, кемінде 2.
	1 дана

	
	
	Қосымша жинақтаушы бөлшектер

	
	
	2
	- 8 себетке арналған х деңгейлі раковина
	Екі бекітілген дөңгелегі бар медициналық арба,
жабдықты бекітуге және жылжытуға арналған себет, шланг ілгегі және бағыттағыштар. AISI 304 баспайтын болаттан жасалған. Стандартты себеттерді орналастыруға арналған, кемінде 4 деңгей болуы керек. Максималды орналастыру кем дегенде 8 стандартты себет (әр деңгейде 2). Әр деңгейдің пайдалы өлшемдері 480 x 500 x 75V h ММ.
	1 дана

	
	
	3
	Din деңгейінің стандартына сәйкес алынбалы себет
	Нерж-дан жасалған. AISI 304 болаттары. Хирургиялық құралдарды орналастыруға арналған өлшемі 480x250x50 мм. ұяшық өлшемі 5х5 мм

	8 дана

	
	
	4
	Жүктеу жағында кіріктірілген принтер
	Ендірілген, әріптік-цифрлық Принтер процесс деректерін егжей-тегжейлі жазады. Мәндерді көрсетеді: өткізілген цикл (фазалар, параметрлер, нәтиже) туралы ақпаратты қамтиды. Есептің жарықтығын 20 жылға дейін сақтай отырып, тұрақты басып шығару.
	1 дана

	
	
	5
	C модельдеріне арналған жүк көлігі
жылжымалы есік
	AISI 304 баспайтын болаттан жасалған. Тиеу/түсіру кезінде дезинфекторға құлыптау жүйесі бар толтырылған жуу арбаларын тиеуді/түсіруді жеңілдетуге арналған. Ағып жатқан сұйықтықты жинау жүйесі. Доңғалақты құлыптау жүйесі. Аударылуға қарсы құрылым.
	1 дана

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шығын материалдары және тозу түйіндері:

	
	
	6
	Бейтарап ферментативті тазартқыш, 5 л канистр.
	Құралдарды тазартуға және дезинфекциялауға арналған, құрамында N, N-диметилдециламин N-оксиді, иондық емес беттік белсенді заттар <5%, амфотерлі беттік белсенді заттар <5%, ферменттер <5%, фосфаттар <5%, поликарбоксилаттар <5%. Кеден одағының аумағында тіркеудің болуы.
	1 дана

	
	
	7
	Бейтараптандырғыш және шаю құралы, 5 кг канистр.
	Бейорганикалық қышқыл негізіндегі жуу ерітіндісін бейтараптандыруға арналған. Негізгі тазалау аяқталған кезде арнайы жуу машиналарында қолданылатын қышқыл түрлендіргіш. Бұл жағдайда тазартылатын материалдардың бетінен сілтілік қалдықтар тиімді түрде жойылады. Осының салдарынан тазартылатын материалдарда дақтардың пайда болуына немесе соңғы өңдеу (мысалы, зарарсыздандыру) кезінде олардың сілтілер қалдықтарымен қайтымсыз зақымдалуына жол берілмейді. Концентраттың түсі-түссізден ашық сарыға дейінгі мөлдір сұйықтық. Концентраттың тығыздығы 1.07 г / мл ; рН деңгейі-1% dem су ok. . 2.3 . 93/42/EEC Директивасына сәйкес келеді. Құрамы: бейорганикалық қышқыл / массалық үлес: ≥ 1 - < 5%. Кеден одағының аумағында тіркеудің болуы.
	1 дана

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Машина еденнің тегіс бетіне орнатылады. Сыртқы g½" (25 мм) жіптерімен аяқталатын шар клапандарын орната отырып, суық және ыстық су магистральдарының автоматқа жеткізілуін қамтамасыз ету қажет. Суық және ыстық су желілерінде суды өрескел тазарту сүзгілерін орнатыңыз. Сондай-ақ, судан барлық қоспаларды кетіретін "ОСМО АВТО" жүйесіне негізделген су дайындау жүйесі арқылы тазартылған суық суды жеткізуді қамтамасыз ету қажет! (Барлығы үш Магистраль: 1 ыстық, 2 суық). Суық және ыстық су құбырларындағы вентильдер еденнен 150 мм аспайтын биіктікте орналасуға тиіс, орналасуы ерікті (еденнен немесе қабырғадан). Олармен ықтимал манипуляциялар (жабу/ашу) үшін персонал тарапынан суық және ыстық су қақпаларына еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет. G½" (25 мм) Сыртқы бұрандалы арматура машинасына кірістер.
Машинаны клапандармен қосу g½" (25 мм) гайкалары бар икемді шлангтармен жүзеге асырылады. Магистральдардағы суық және ыстық судың қысымы 2 шегінде болуы тиіс Машина кептіру кезеңінде қолданылатын ыстық ауаны шығаратын құбырмен жабдықталған. Бу шығаратын құбырдың сыртқы диаметрі 60 мм. бұл бу өткізгіштің мәжбүрлі сору желдету жүйесіне қосылуын қамтамасыз ету қажет. Үй-жайды стандартты сору-сору желдеткішімен жабдықтаған жөн, үй-жайдағы ауа шығыны 150м3/сағ болуы керек.қондырғыны электр желісіне қосу Тарату қалқанынан кемінде 6 мм2 өзек қимасы бар мыс бес ядролы кабельмен жүргізілуі керек. Кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц үш фазалы айнымалы токтың электр желісі қажет. Кабельді құбырда немесе металл жеңде 380В 20а автоматын орната отырып, еденнен 1,5 м биіктікте, машинадан 0,3 м аспайтын қашықтықта, машинаның сол немесе оң жағында жүргізу керек. Қажет болған жағдайда машинаны шұғыл ажырату мүмкіндігі үшін персонал тарапынан автоматқа еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет. Пайдалану мерзімі 5 жыл.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) 
	DDP жеткізу пункті:

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	Мекен - жайы: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Бекен Жамақаев көшесі, 100-құрылыс, № 1 корпус, Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық перинаталдық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, жаңа туған нәрестелерді Реанимациялау және қарқынды терапия бөлімшесі

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары 
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.- бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.




























Техническая спецификация
								
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Машина моюще-дезинфекционная в вариантах исполнения: PLUSHER WDS 12 
Производство: TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция
№ РК-МТ-5№021527  
Дата регистрации (перерегистрации): 09.06.2025 г.
Дата истечения: Бессрочный      

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Машина моюще-дезинфекционная
	Автомат для мойки медицинских инструментов. Предназначен для мойки и термической
дезинфекции изделий медицинского назначения, хирургических инструментов проходного исполнения с двумя дверями с ручным открыванием. Материал изготовления камеры - нержавеющая сталь не хуже AISI 316; каркас – из нержавеющей стали не хуже AISI 304. Двери из закаленного стекла. Автомат должен быть оснащен двумя взаимно блокируемыми дверями: одна для загрузки тележек, вторая для их выгрузки. Не допускается одновременная разблокировка дверей. На стороне выгрузки разблокировка двери возможна только после успешного завершения цикла. Наличие встроенной системы смягчения воды с регенерируемой солью. Среднее время цикла – не более 45 минут.
Термическая дезинфекция ИМН в диапазоне температур не менее 90-93 С0. Дозирование химических средств осуществляется с помощью расходомеров. Наличие датчиков уровня химических средств.
Наличие НЕРА фильтра Н14. Встроенный датчик загрязненности HEPA-фильтра. Нагрев воды - не менее 3 ТЭНов. Наличие принтера для печати отчета, содержащего информацию о проведенном цикле (фазы, параметры, результат). Освещения в камере (LED-лампочки), которое должно изменять цвет в зависимости от рабочего состояния автомата (зеленый, белый, красный). Охлаждение слива для предотвращения повреждения сливных труб. Система конденсации пара-наличие. Встроенная система сушки. Двухступенчатая сушка: первый этап -  менее мощная на этапе охлаждения изделий и камеры во избежание образования излишнего конденсата, второй этап - более мощная, непрерывная для выполнения непосредственно сушки. Наличие датчика давления для определения утечек воздуха. ЖК-дисплей с сенсорной клавиатурой размером не менее 70х50 мм – наличие. На дисплее должно отображаться состояние автомата в режиме реального времени с помощью динамического графика и текста, а также значения температуры с двух датчиков, расположенных в камере; датчика температуры воздуха сушки, а также значения дезинфекции А0, время, оставшееся до завершения программы, и номер запущенной программы. Автоматические программы мойки – не менее 40 программ (не менее 10 установленных + не менее 30 настраиваемых).
Наличие программного обеспечения на английском, русском языках. Наличие системы проверки предупреждений (автоматическое определение ошибки и отображение на дисплее причины возникновения). Наличие порта RS232. Дополнительное моющее коромысло в камере. Отсек для размещения 4-х канистр по 5 л. с химическими средствами. Технические параметры: вес, кг, не более 240. габариты внешние: ширина, мм, не менее 700, глубина, мм, не более 650, высота, мм, не более 1850. Габариты камеры: ширина, мм, не менее 560; глубина, мм, не более 590; высота, мм, не более 800; высота загрузки, не менее 610 мм. Объем камеры, л, не менее 265. Максимальная вместимость не менее 12 корзин. Давление водопроводной сети, 2–5 кгс/см2. Производительность моющего насоса, л/мин, не менее 620. Потребление холодной воды, стандартный цикл, л, не более 24.
Потребление горячей воды, стандартный цикл, л, не более 48. Потребление деминерализованной воды,
стандартный цикл, л, не более 24. Уровень шума, дБ (А), не более 56. Напряжение, В- N- Hz 400-3-50.
Мощность: установленная/максимальная потребляемая, кВт, не более 16/12. Производительность вентилятора сушки, м3/ч, не менее 150. Кол-во насосов, шт, не менее 2. 
	1 шт

	
	Дополнительные комплектующие:

	
	2
	4-х уровневая тележка для мойки для 8 корзин


	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Предназначена для размещения стандартных корзин, должна иметь не менее 4 уровня. Максимальное размещение не менее 8 стандартных корзин (2 на каждом уровне). Полезные габариты каждого уровня 480 x 500 x 75В H мм. 
	1 шт.

	
	3
	Съемная корзина по стандарту DIN уровня 
	Изготовлена из нерж. стали AISI 304. Предназначена для размещения хирургических инструментов Размер 480x250x50 мм. Размер ячейки 5х5 мм. 
	8 шт.

	
	4
	Встроенный принтер на стороне выгрузки для
	Принтер встраиваемый, буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса. Отображает значения: содержащих информацию о проведенном цикле (фазы, параметры, результат). Стойкая печать с сохранением яркости отчета до 20 лет.
	1 шт.

	
	5
	Тележка для выгрузки для моделей c
раздвижной дверцей
	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Предназначена для облегчения загрузки/выгрузки заполненных моечных тележек с системой блокировки к дезинфектору в момент загрузки/выгрузки. Система сбора стекающей жидкости. Система блокировки колес. Антиопрокидывающаяся конструкция. 
	2 шт.

	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	6
	Нейтральный ферментативный очиститель, канистра 5 л.
	Предназначен для очистки и дезинфекции инструментов, содержит N, N-диметилдециламин N-оксид, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, амфотерные поверхностно-активные вещества <5%, ферменты <5%, фосфаты <5%, поликарбоксилаты <5%. Наличие регистрации на территории таможенного союза. 
	1 шт.

	
	7
	Нейтрализующее и ополаскивающее средство, канистра 5 кг.
	Предназначено для нейтрализации моющего раствора на основе неорганической кислоты. Кислый нейтрализатор, применяемый в специальных моечных машинах при завершении основной очистки. При этом эффективно удаляются щелочные остатки с поверхности очищаемых материалов. Вследствие этого предотвращается образование пятен на очищаемых материалах или их необратимое повреждение остатками щелочей при завершающей обработке (например, стерилизации). Цвет концентрата-прозрачная жидкость от бесцветной до светло- желтой. Плотность концентрата 1.07 г/мл ; Уровень РН - 1% DEM вод ok. . 2.3 . Соответствует директиве 93/42/EEC. Состав: Неорганическая кислота/ Массовая доля: ≥ 1 - < 5%. Наличие регистрации на территории таможенного союза.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Автомат устанавливается на ровную поверхность пола. Необходимо обеспечить подвод к автомату магистралей холодной и горячей воды с установкой шаровых вентилей, заканчивающихся наружной резьбой G½” (25мм). На магистралях холодной и горячей воды установить фильтры грубой очистки воды. Также необходимо обеспечить подвод очищенной холодной воды через систему водоподготовки на основе системы «ОСМО АВТО», удаляющей из воды все примеси! (Итого, три магистрали: 1 горячая, 2 холодных). Вентили на трубах холодной и горячей воды должны располагаться на высоте не более 150 мм от пола, расположение произвольное (из пола или из стены). Необходимо обеспечить свободный доступ к вентилям холодной и горячей воды со стороны персонала для возможных манипуляций (закрытие/открытие) с ними. Вводы в машину – штуцеры с наружной резьбой G½” (25мм).
Соединение машины с вентилями осуществляется гибкими шлангами с накидными гайками G½” (25мм). Давление холодной и горячей воды в магистралях должно быть в пределах 2-5 кгс/см2. К установке должна быть подведена канализация для обеспечения слива отработанной жидкости из автомата в процессе его работы. Подвод канализации выполнить трубой D=50 мм с задней стороны машины на высоте не более 100 мм от пола. Материал – металл, медь, литьё или нержавеющая сталь! Соединение машины с канализационной трубой осуществляется с помощью гибкого шланга (идёт в комплекте с автоматом).
Автомат оборудован трубой для отвода горячего воздуха, используемая на этапе сушки. Наружный диаметр трубы для отвода пара равен 60 мм. Необходимо обеспечить подключение данного пароотвода к системе принудительной вытяжной вентиляции. Помещение желательно оборудовать стандартной приточно-вытяжной вентиляцией, расход воздуха в помещении должен составлять 150м3/ч. Подсоединение установки к электрической сети произвести от распределительного щита медным пятижильным кабелем с сечением жил не менее 6 мм2. Необходима электрическая сеть трёхфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Подвод кабеля выполнить в трубе или металлорукаве с установкой автомата 380 В 20А на высоте 1,5 м от пола на расстоянии не более 0,3 м от машины, слева или справа от машины. Необходимо обеспечить свободный доступ к автомату со стороны персонала для возможности экстренного отключения машины в случае необходимости. Срок эксплуатации 5 лет.


	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения: 

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Адрес: Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Бекена Жамакаева, строение 100, корпус №1, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
 - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.



