[bookmark: _Toc15583]Медициналық техника туралы ақпарат

	р/с № 
	Өлшемшарттар 
	Сипаттама

	1
	Медициналық техниканың атауы
	Керек-жарақтары бар диагностикалық жəне аз инвазивті эндоскопиялық манипуляцияларға арналған Evis X1 бейне кешені
Өндірушінің атауы, елі: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., Жапония
Тіркеу нөмірі: ҚР-МБ (МТ)-0№029570
Тіркелген күні: 17.07.2025
Жарамдылық мерзімі: : мерзімсіз

	2
	Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес).
	Ішкі ағзалардың эндоскопиялық, диагностикалық және хирургиялық процедураларын жүргізуге арналған

	3
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с №
	Медициналық  техниканың атауы
(дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің атауын және елін көрсете отырып)
	Медициналық техникаға арналған жинақтауыштың моделі және (немесе) маркасы, каталогтық нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. 
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Бейнеақпарат орталығы /CV-170/
	Бейнеақпарат орталығы /CV-170/ Бейнеэндоскоптарды қосуға арналған электрондық блок: ересектерге, балаларға арналған диагностикалық; терапевтік. Гастроскоптар, қаттылығы өзгеретін колоноскоптар, дуоденоскоптар, бронхоскоптар, ультрадыбыстық эндоскоптар, цистоскоптар, рино-ларингоскоптар, торакоскоптар, лапароскоптар, сондай-ақ фиброскоптар мен әртүрлі мақсаттағы оптиканы қосуға арналған бастардың 12-ден астам түрі) болуы HD эндоскоптарын қосу мүмкіндігі бар мониторға кескінді шығару үшін HDTV стандартын қолдау (ультра жоғары ажыратымдылықтағы матрицамен) - бар "NBI" жүйесінің болуы-капиллярлардың құрылымын және шырышты қабықтың басқа өзгерістерін оқшаулау үшін арнайы жарықтандыру спектріндегі кескінді өңдеу-бар Кескіннің құрылымдық бөлшектерін өзгертудің екі түрінің болуы: үлкен және кіші құрылымдар үшін (әр режим үшін 4 деңгей) Өтпелі шекараларды күшейту функциясының болуы (жиекті күшейту)- 4 деңгей Контрастты күшейту функциясының болуы - 3 деңгей Ақ түс балансын алдыңғы панельдегі батырмамен реттеу - бар Кескінді алдын ала қатыру функциясының болуы-бар Жарықтандыруды реттеудің екі режимі - автоматты және шыңы бойынша - бар Зерттелетін объектіден алыстатылған жағдайда жарықтандыруды Автоматты күшейту функциясының болуы - бар HD/SD SDI, DVI бейне шығысының түрлері Суреттерді электронды түрде сақтауға арналған USB жад картасы ұясының болуы (әртүрлі компрессия TIFF, JPEG) - бар Модель, сериялық нөмір, қосылымдар саны және ақ түс балансын қалпына келтіру туралы ақпаратты көрсететін қосылатын эндоскопты сәйкестендірудің кіріктірілген функциясының болуы - бар 50 пациент туралы ақпаратты енгізу үшін жадтың болуы (коды, пациенттің аты, жынысы мен жасы, туған күні, зерттеу күні мен уақыты, түсініктемелер) - бар Экранда көрсетілетін ақпарат: пациенттің коды, аты-жөні, жынысы және жасы, туған күні, зерттеу күні мен уақыты, кадрларды нөмірлеу, бейнежазба түрі, кескінді орнату, түсініктемелер - бар Ультрадыбыстық бейне эндоскоптар мен датчиктерді пайдалану, сондай-ақ ультрадыбыстық орталықтың бірыңғай консолінен бірлесіп басқару үшін ультрадыбыстық жүйемен жұптастыру мүмкіндігінің болуы - бар Барлық кешенді бір консольмен басқара отырып, эндохирургиялық жабдықтар кешенінде жұмыс істеу мүмкіндігі - бар Кіріктірілген жарық көзінің болуы - бар Жарықдиодты жарық көзі (15000 сағаттан астам үздіксіз жұмыс - бар Ауа мен суды жеткізуге арналған кіріктірілген "диафрагма" сорғысының болуы - бар Сумен жабдықтау су контейнеріне қысым жасау арқылы жүзеге асырылады - бар "NBI" жүйесіне арналған арнайы сүзгінің болуы - капиллярлардың құрылымын және шырышты қабықтың басқа өзгерістерін оқшаулау үшін арнайы жарықтандыру спектріндегі кескінді өңдеу-бар Серво-диафрагма көмегімен жарықтылықты автоматты түрде реттеу - бар Жарықтықты Автоматты және қолмен реттеу - бар Жинақта пернетақтаның болуы - бар Бейне орталықтың өлшемдері, мм 295х145х425 Құрылғының салмағы, кг 11 Электр энергиясын тұтыну (220-240В) 200 VA
	1 дана

	
	
	2
	Бейнегастроскоп /GIF-H170 /
	Бейнегастроскоп /GIF-H170 / Дистальды ұшында жоғары ажыратымдылықтағы кіріктірілген түсті CCD матрица болуы HDTV жіберілетін кескін стандарты "NBI" жүйесін қолдау - капиллярлық құрылымды және шырышты қабықтың басқа өзгерістерін бөлектеу үшін арнайы жарықтандыру спектріндегі кескінді өңдеу қол жетімділігі 0о шолу бағыты (тікелей бақылау) Көру бұрышы 140о Өріс тереңдігі 2-100 мм Дистальды ұшының диаметрі 9,2 мм Енгізілген түтіктің диаметрі 9,2 мм Ішкі арнаның диаметрі 2.8 мм Жұмыс бөлігінің иілу бұрыштары 210о жоғары, 90о төмен, кем дегенде 100о солға/оңға Жұмыс бөлігінің ұзындығы 1030 мм Жалпы ұзындығы 1350 мм Дистальды ұшынан ең аз көрінетін қашықтық-3 мм болуы Су/ауа клапандарын автоклавтау және аспирация мүмкіндігі Электрохирургиялық құралдармен жұмыс істеуге арналған эндоскопта арнайы қосқыштың (жерге қосудың) болуы Қашықтан басқару үшін эндоскоптың тұтқасында 4х бағдарламаланатын түймелердің болуы Модель, сериялық нөмір, қосылым саны және ақ түс балансын қалпына келтіру туралы ақпаратты көрсететін эндоскопты сәйкестендіру функциясын қолдау қол жетімділік
	1 дана

	
	
	3
	Мобильді жұмыс станциясы/K10030123/
	Мобильді жұмыс станциясы/K10030123/ Тереңдігі – 564мм, ені-489,5 мм, биіктігі – 1100 мм (жоғарғы науаның жұмыс бетіне дейін), салмағы-78кг, жоғарғы сөренің жүктеме қабілеті 10кг., орта сөрелердің жүктеме қабілеті және төменгі 25 кг.максималды шығыс қуаты кемінде 1800VA. Мобильді жұмыс орнында: Кемінде 4 антистатикалық роликтің болуы. Кемінде 2 тежегіштері бар роликтің болуы. Кемінде 4 жабдыққа арналған сөренің болуы. Пернетақта үшін тартылатын сөренің болуы. СКД мониторына арналған ұстағыштың болуы. Икемді эндоскоп ұстағышының болуы. Кемінде трансформатордың 220В 8 розетка болуы. Сөрелерді биіктігі бойынша қайта реттеу мүмкіндігі. Жұмыс станциясының қозғалуына арналған тұтқалардың болуы.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Сорғыш /SSU-2/
	Сорғыш /SSU-2/ Автоклавталатын қақпақ және қалқымалы құрылғы – бар. Оңай ауыстырылатын микробқа қарсы сүзгі-бар. Сирету дәрежесінің көрсеткіші-бар. Өлшемі: биіктігі 220 мм, ені 225 мм, ұзындығы 380 мм. құрылғының салмағы-5.2 кг. максималды сирек: - 85 kPa (-0.85 bar). Автоклавталатын сыйымдылық сыйымдылығы: 1.5 л. жұмыс кернеуі: 230 В ± 10%, 50 Гц. Қуат тұтыну: 230В : 130ВА
	1 дана

	
	
	2
	Монитор HD 27 дюйм. LMD-2735MD
	Монитор HD 27 дюйм. Белсенді a-Si TFT матрицасы бар СК панелі. Кескін өлшемі (диагональ бойынша) 686 ММ. Тиімді кескін өлшемі (Т x Б) 597,9 x 336,3 ММ. Пиксель қадамы 0,3114 x 0,3114 ММ. Ажыратымдылық (Т x Б) 1920 x 1080 пиксель (толық HD). Пішім 16: 9. Артқы жарық-жарық диоды. IPS СД панелі технологиясы. Жарықтығы 300 кд/м2. Контраст 1000: 1 Түстер саны 16,7 миллион түс Көру бұрышы 89°/89°/89°/89° (жоғарғы/ төменгі/сол/оң) Бейне кірісі: BNC x1 композиттік кірісі, Y/C x1 кірісі, RGB: HD-15 коннекторы арқылы (D-sub, 15 істікшелі) x1, DVI-D x1, SDI BNC x 1. Бейне кірісі: DVI-D (x 1). Өлшемдері (Е X Б x Т) 660 x 427 x 78 мм. Салмағы 8,7 кг. 100 x 100 мм VESA бекіту жинағы.
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	1
	-
	
	

	
	
	2
	-
	
	

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ауданы: 40 ш. м.
Электрмен Жабдықтау: 220В, 50Гц.
Сумен Жабдықтау: Орталық.
Кәріз: Орталық.
Желдету: Табиғи.

	5
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт:

	6
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде
Мекенжайы: Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Бесқарағай ауылы, Пушкин көшесі, 2а
АО ДСБ «Бесқарағай аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК

	7
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	8
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.



Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.




















Информация о медицинской технике

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Видеокомплекс Evis X1 с принадлежностями для диагностических и малоинвазивных эндоскопических манипуляций
· Производитель, страна: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., Япония
· Регистрационный номер: ҚР-МБ (МТ)-0№029570
· Дата регистрации: 17.07.2025
· Срок действия: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Предназначена для проведения эндоскопических, диагностических и хирургических процедур внутренних органов

	3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего 
к медицинской технике                 (в соответствии                              с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	1
	Монитор HD 27 дюймовый, SONY /LMD-2735MD/
	Монитор
Панель ЖК дисплей с активной матрицей a-Si TFT.
Размер изображения (по диагонали) 686 мм.
Эффективный размер изображения (Г х В) 597,9 x 336,3 мм.
Шаг пикселей 0,3114 x 0,3114 мм.
Разрешение (Г х В) 1920 x 1080 пикселей (Full HD).
Формат 16:9.
Задняя подсветка-Светодиод.
Технология панели ЖК-панель IPS.
Яркость 300 кд/м2.
Контрастность 1000: 1
Количество цветов 16,7 миллионов цветов.
Угол обзора 89°/89°/89°/89° (сверху/снизу/слева/справа)
Видеовходы:
Композитный вход BNC x1, Вход Y/C x1, RGB: через разъем HD-15 (D-sub, 15-контактный) x1, DVI-D x 1, SDI BNC x 1.
Видеовходы: DVI-D (x 1).
Габариты (Ш x В x Г)  660 x 427 x 78 мм.
Масса 8,7 кг.
Узел крепления 100 x 100 мм VESA.
	1 шт 

	
	
	2
	Видеоцентр с источником света Optera /CV-170/ Olympus Medical Systems Corp.
	Видеоцентр.
Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические. Гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения) Наличие
Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) -  Наличие
Наличие системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки - Наличие
Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима) Наличие
Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление)- 4 уровня
Наличие функции усиления контраста - 3 уровня
Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели -Наличие
Наличие функции предзаморозки изображения - Наличие
Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению - Наличие
Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта -Наличие
Типы видеовыходов HD/SD SDI, DVI
Наличие слота для карты памяти USB для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии) - Наличие
Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета - Наличие
Наличие памяти для ввода информации о 50 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, коментарии)- Наличие
Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения,  комментарии -Наличие
Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра -Наличие
Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли -Наличие
Наличие встроенного источника света -Наличие
Светодиодный источник света (более 15000 часов епрерывной работы-Наличие
Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды  -Наличие
Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой -Наличие
Наличие специального фильтра для системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки- Наличие
Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы- Наличие
Автоматическая и ручная регулировка яркости -Наличие
Наличие в комплекте клавиатуры -Наличие
Размеры видеоцентра, мм 295х145х425
Вес прибора, кг 11
Потребление электричества (220-240В) 200 VA
	1 шт 

	
	
	3
	Мобильная рабочая станция /K10030123/ Olympus Medical Systems Corp.
	Мобильная рабочая станция: глубина – 564мм, ширина – 489,5 мм, высота – 1100 мм (до рабочей поверхности верхнего лотка), вес – 78кг, нагрузочная способность верхней полки 10кг., нагрузочная способность средних полок и нижней 25 кг. максимальная выходная мощность  не менее 1800VA.
В мобильной рабочей:
Наличие не менее 4-х антистатических роликов.
Наличие не менее 2-х роликов с тормозами.
Наличие не менее 4-х полок для оборудования.
Наличие выдвижной полки для клавиатуры.
Наличие держателя для ЖК монитора.
Наличие держателя для гибких эндоскопов.
Наличие трансформатора не менее 8 розеток 220В.
Возможность перерегулирования полок по высоте.
Наличие ручек для передвижения рабочей станции.
	1 шт 

	
	
	4
	Гастровидеоскоп /GIF-H170/ (взрослый) Olympus Medical Systems Corp.
	Видеогастроскоп с матрицей высокого разрешения
Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце Наличие
Стандарт передаваемого изображения  HDTV
Поддержка системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Наличие
Направление обзора 0о (прямой обзор)
Угол поля зрения  140о
Глубина резкости  2-100 мм
Диаметр дистального конца  9,2 мм
Диаметр вводимой трубки  9,2 мм
Диаметр внутреннего канала 2.8 мм
Углы изгиба рабочей части  210о вверх, 90о вниз, не менее 100о влево/вправо
Длина рабочей части 1030 мм
Общая длина 1350 мм
Минимально видимое расстояние от дистального конца – 3 мм Наличие
Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие
Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие
Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Наличие
Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Наличие
	1 шт 

	
	
	5
	Отсос /SSU-2/ Olympus Medical Systems Corp.
	Отсос эндоскопический.
Автоклавируемая крышка и поплавковое устройство – наличие.  Легко заменяемый антимикробный фильтр – наличие.  Указатель степени разрежения– наличие. Размер: высота 220 мм., ширина 225 мм., длинна 380 мм.  Вес прибора – 5.2 кг. Максимальное разрежение: - 85 kPa (-0.85 bar).  Вместимость автоклавируемой емкости: 1.5 л.  Рабочее напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц. Потребляемая мощность: 230 В : 130 ВА
	1 шт 

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения


	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: Казахстан, Абай область, Бескарагайский район, Бескарагайский сельский округ, село Бескарагай, улица Пушкина, здание 2А, почтовый индекс 070300

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	[bookmark: z755][bookmark: z756][bookmark: z757][bookmark: z758][bookmark: z759][bookmark: z760][bookmark: z761]Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.





