
Медициналық техника туралы ақпарат
							
	№ р/с
	Критерийлер
	Сипаттамасы

	1
	Медициналық техниканың атауы
	PS сериялы төмен температуралы плазмалық Н2О2 стерилизаторы, орындалу нұсқаларында: РS100X
Өндіруші: SHINVA MEDICAL INSTRUMENT Co. Ltd., Қытай
ҚР МИ (МТ)-0№028959

	2
	Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес).
	
1. Емдеу-профилактикалық ұйымдардың стерилизациялау бөлімшелері, медициналық ұйымдарда инфекциялардың таралуын бақылау және алдын алу.

	3
	Жиынтықталымға қойылатын талаптар
	№ р/с
	Медициналық  техниканың атауы
(дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің атауын және елін көрсете отырып)
	Медициналық техникаға арналған жинақтауыштың моделі және (немесе) маркасы, каталогтық нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. 
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1. 
	PS сериялы төмен температуралы плазмалық Н2О2 стерилизаторы, орындалу нұсқаларында: РS100X

	Қуат көзі: үш фазалы электр желісі, 380 В, 50/60 Гц
Электр энергиясын тұтыну қуаты: 3,8 кВт
Жұмыс істеу принципі: сутегі асқын тотығы плазмасымен төмен температуралы стерилизациялау
Стерилизатордың түрі: форвакуумдық – стерилизациялау алдында камерадан атмосфералық ауаны толық шығару
Конфигурациясы: еденге орнатылатын, бір есікті, картридждік
Есігі: автоматты тік бағытта сырғымалы
Есіктер саны: 1
Есіктің қалпын басқаруға арналған аяқпен басқаратын ажыратқыш
Стерилизатордың салмағы: 400 кг
Стерилизатордың габариттік өлшемдері (Е×Т×Б): 760×1030×1760 мм
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерилизатор камерасына жүктеу: алюминий қорытпасынан жасалған науаларда
Стерилизатор камерасы: тікбұрышты, көлденең орналасқан, материалы – алюминий қорытпасы
Камераның көлемі: 135 литр
Камераның өлшемдері (Е×Т×Б): 450×750×400 мм
Стерилизациялау температурасы: 55±5 °C, қысымы: -0,1 МПа
Температура көрсеткішінің қателігі: 0,1 °C-тан аспайды
Қысым көрсеткішінің қателігі: 1 кПа-дан аспайды
Стерилизациялаушы реагент: капсулалары бар картридждегі 60% сутегі асқын тотығының ерітіндісі
Стерилизаторды басқару: диагоналі 5,7 дюйм сенсорлық СК-дисплей арқылы
Стерилизатордың жұмысын микропроцессор арқылы басқару: бағдарламаланатын циклдер қарастырылған
3 стандартты стерилизациялау бағдарламасының жиынтығы: стандартты цикл, иілгіш эндоскоптарды стерилизациялау циклі және жылдам цикл қарастырылған
Стерилизациялау циклінің қосымша бағдарламасы: шығыс материалдарын үнемдеу мақсатында екі кассетаны пайдалану қарастырылған
Қосымша бағдарлама: вакуумдық сорғының жұмысын және вакуум дәрежесін бағалауға арналған
Стандартты стерилизациялау циклінің ұзақтығы: 55 минут
Жылдам стерилизациялау циклінің ұзақтығы: 26 минут
Стандартты циклге арналған реагент шығыны: 2 капсула
Жылдам циклге арналған реагент шығыны: 1 капсула
Иілгіш эндоскоптарды стерилизациялау цикліне арналған реагент шығыны: 2 капсула
Стерилизаторды бекіту және деңгейін реттеу жүйесі: көзделген
Стерилизатор камерасынан атмосфералық ауаны шығаруға арналған кіріктірілген вакуумдық сорғы
Сутегі асқын тотығы бар картриджді қауіпсіз жүктеуге және реагентті стерилизатор камерасына енгізуге арналған арнайы бөлім
Стерилизатор камерасынан шығару кезінде сутегі асқын тотығын толық сіңіруге және ыдыратуға арналған кіріктірілген сүзгі: сутегі асқын тотығының үй-жайға ағып кетуіне жол бермеуді қамтамасыз етеді
Стерилизатордың өзін-өзі диагностикалау функциясы: техникалық жай-күйді бақылау, ескерту хабарламалары, қателер мен ақаулар туралы хабарламалар
Цикл барысында есікті автоматты бұғаттау жүйесі
Стерилизатор камерасындағы температураны бақылау жүйесі
Стерилизатор камерасындағы қысымды бақылау жүйесі
	1 дана

	
	
	2. 
	1. PS100 стерилизаторының камерасы, көлемі 135 литр

	Стерилизатор камерасы: тікбұрышты, көлденең орналасқан
PS100 стерилизаторының герметикалық жұмыс кеңістігі: медициналық бұйымдар төмен температурада сутегі асқын тотығының буларымен және плазмасымен өңделетін жұмыс кеңістігі
Камера жасалған материал: алюминий қорытпасы
Камераның көлемі: 135 литр
Камераның өлшемдері (Е×Т×Б): 450×750×400 мм
	1 дана

	
	
	3. 
	2. Басқаруға арналған диагоналі 5,7 дюйм сенсорлық СК-дисплей
	1. Басқаруға арналған сенсорлық түсті сұйық кристалды дисплей
Кіріктірілген оператор панелі: плазмалық стерилизаторды басқаруға және стерилизациялау процесін бақылауға арналған – стерилизациялау бағдарламаларын таңдау және іске қосу, ағымдағы кезеңді, цикл параметрлері мен ұзақтығын көрсету, сондай-ақ ақпараттық хабарламаларды, ескертулерді және ақаулар туралы хабарламаларды шығару
Сенсорлық дисплейдің диагоналі: 5,7 дюйм
Стерилизатордың жұмысын микропроцессор арқылы басқару: бағдарламаланатын циклдер қарастырылған
	1 дана

	
	
	4. 
	3. Есікті автоматты бұғаттау жүйесі
	Есікті автоматты бұғаттау жүйесі – стерилизациялау циклі іске қосылғаннан кейін стерилизациялау камерасының есігін автоматты түрде құлыптайтын және аппарат жұмыс істеп тұрған кезде, камерада вакуум болғанда, қысым айырмасы туындағанда немесе сутегі асқын тотығы буларының ықтимал қауіпті концентрациясы болған жағдайда есіктің ашылуын болдырмайтын қорғаныс механизмі.
Есіктің құлпын ашу цикл қауіпсіз аяқталғаннан немесе бақыланатын түрде тоқтатылғаннан кейін және камерадағы қысым теңестірілгеннен кейін ғана жүзеге асырылуы тиіс.
	1 дана

	
	
	5. 
	4. Стерилизаторға арналған жүктеу себеті
	Стерилизаторға арналған жүктеу себеті – медициналық бұйымдарды стерилизациялау камерасына орналастыруға, реттеуге және қауіпсіз жүктеуге арналған алмалы-салмалы ыдыс
Жүктеу себетінің материалы: сутегі асқын тотығының әсеріне төзімді және төмен температуралы плазмалық стерилизациялауға үйлесімді алюминий қорытпасы
Мақсаты: стерилизатор камерасына құралдарды жүктеуге және камерадан шығаруға арналған
	1 дана

	
	
	6. 
	1. Стерилизатор камерасындағы сутегі асқын тотығының концентрациясын, температура мен қысымды үздіксіз бақылау жүйесі (опция)
5. 
	· Стерилизациялау камерасындағы сутегі асқын тотығының концентрациясын, температурасы мен қысымын үздіксіз бақылау жүйесі – төмен температуралы плазмалық стерилизациялаудың жұмыс циклінің барлық кезеңдерінде негізгі параметрлерді автоматты түрде бақылауға арналған. Кіріктірілген датчиктердің көмегімен жүйе нақты уақыт режимінде мына параметрлерді бақылайды:
• стерилизациялау камерасындағы сутегі асқын тотығы буларының концентрациясын;
• камераның және стерилизацияланатын бұйымдардың температурасын;
• қысым мен вакуум тереңдігін;
• нақты параметрлердің бағдарламада белгіленген мәндерге сәйкестігін.
	1 дана

	
	
	7. 
	2. Стерилизаторға арналған BY-130 тасымалдау арбасы
	· Дайындау, стерилизациялау, сақтау және беру аймақтары арасында жүктеу себеттерін, контейнерлерді және қапталған медициналық бұйымдарды қауіпсіз тасымалдауға арналған жылжымалы көмекші құрылғы.
	1 дана

	
	
	8. 
	3. Стерилизаторларға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету
	· Стерилизатордың жұмысын басқаруға және стерилизациялау циклдерін бақылауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету
· Бағдарламалық интерфейс тілі: ағылшын тілі
3 стандартты стерилизациялау бағдарламасының жиынтығы: стандартты цикл, иілгіш эндоскоптарды стерилизациялау циклі және жылдам цикл – көзделген
Стерилизациялау циклінің қосымша бағдарламасы: шығыс материалдарын үнемдеу мақсатында екі кассетаны пайдалану – көзделген
Қосымша бағдарлама: вакуумдық сорғының жұмысын және вакуум дәрежесін бағалауға арналған – көзделген
Стандартты стерилизациялау циклінің ұзақтығы: 55 минут
Жылдам стерилизациялау циклінің ұзақтығы: 26 минут
	1 дана

	
	
	9. 
	1. Кіріктірілген термопринтер (опция)
4. 
	Кіріктірілген термопринтер – әрбір орындалған стерилизациялау циклі бойынша есепті автоматты түрде басып шығаруға арналған құрылғы, принтердің күйін көрсететін түсті индикаторлармен жабдықталған
Есептерді басып шығару: орындалған стерилизациялау циклдері туралы есептерді күні мен уақытын, цикл нөмірін, таңдалған бағдарламаны, процестің негізгі параметрлерін, ұзақтығын және қорытынды нәтижесін, соның ішінде қателер немесе циклдің үзілгені туралы хабарламаларды көрсете отырып басып шығару
Басып шығару түрі: тікелей термиялық басып шығару
Қағаз орамының ені: 57,5 мм
	

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	1. 
	Стерилизациялаушы реагент
	Стерилизациялаушы реагент: медициналық төмен температуралы плазмалық стерилизаторларда қолдануға арналған, құрамында капсулалары бар картридждегі 60% сутегі асқын тотығының (H₂O₂) ерітіндісі – шығыс материалы
Картридж: сутегі асқын тотығы бар 12 герметикалық жабылған капсуладан тұрады; түпнұсқа герметикалық қаптамадағы жарамдылық мерзімі – 24 айға дейін
Әрбір капсуладағы реагент көлемі: 5 мл
	1картридж

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	-
	-
	-
	

	4
	Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар
	1. Қоректендіру электр желісінің түрі: үш фазалы, бес сымды жүйе, кернеуі 380 В ± 5%, кіріс ток жиілігі 50/60 Гц ± 1%
Қоршаған орта температурасы: 10~40 °C
Салыстырмалы ылғалдылық: 30~75%
Атмосфералық қысым: 70~106 кПа
Жабдықтың екі бүйірі мен артқы жағынан қабырғаға дейінгі ең жоғары қашықтық: 100 мм
Жабдыққа қызмет көрсетуге арналған кеңістік: екі жағынан 1 м-ден астам
Желдетуге қойылатын талаптар:
Стерилизациялау бөлмесінің конструкциясы мен монтажы аурухананың орталық стерилизациялау бөлімшесінің WS310.3 құжатының 3-бөлігінде көрсетілген стерилизациялау аймағын желдетуге қойылатын талаптарға қатаң сәйкес келуі тиіс. «Тазалау, дезинфекциялау және стерилизациялау тиімділігін бақылау стандарттары» талаптарына сәйкес стерилизациялау бөлмесіндегі механикалық желдету ауа алмасуы сағатына кемінде 10 рет болуы тиіс.

	5
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	
DDP межелі пункті:


	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	 90 күнтізбелік күн
Мекенжайы: Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Бесқарағай ауылы, Пушкин көшесі, 2а
АО ДСБ «Бесқарағай аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК 

	7
	Медициналық техникаға жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 ай.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы және мыналарды қамтуы тиіс:
- ресурсын өтеген құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән арнайы жұмыстар;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта жинау;
- медициналық техника корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін кетіру (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар.


Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.



Информация о медицинской технике

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Стерилизатор низкотемпературный плазменный Н2О2 серии PS в варианте исполнения: РS100X
Производитель SHINVA MEDICAL INSTRUMENT Co. Ltd., Китай
РК МИ (МТ)-0№028959

	2.
	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Стерилизационные отделения лечебно-профилактических учреждений, контроль и предотвращение распространения инфекций в медицинских учреждениях

	\3.
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего 
к медицинской технике                 (в соответствии                              с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Стерилизатор низкотемпературный плазменный Н2О2 серии PS в варианте исполнения: РS100X
	Питание: электросеть трехфазная, 380 В, 50/60 Гц;
Мощность энергопотребления: 3,8 кВт;
Принцип работы: низкотемпературная стерилизация плазмой перекиси водорода;
Тип стерилизатора: форвакуумный – полная откачка атмосферного воздуха из камеры перед стерилизацией
Конфигурация: напольный, однодверный, картриджный;
Автоматическая вертикально скользящая дверь
Количество дверей – 1
Ножной переключатель положения двери
Масса стерилизатора: 400 кг;
Габариты стерилизатора (Ш×Г×В): 760×1030×1760 мм; 
Загрузка изделий медицинского назначения в камеру стерилизатора в лотках из алюминиевого сплава;
Камера стерилизатора прямоугольная, горизонтальная, материал – алюминиевый сплав;
Объем камеры: 135 литров;
Размер камеры (Ш×Г×В): 450×750×400 мм;
Температура стерилизации 55±5 С, давление: -0,1 МПа;
Погрешность отображения температуры: не превышает 0,1℃;
Погрешность отображения давления: не превышает 1 кПа;
Стерилизующий реагент: 60% раствор перекиси водорода в картридже с капсулами;
Управление стерилизатором: сенсорный ЖК-дисплей, диагональ 5.7 дюймов;
Контроль работы стерилизатора при помощи микропроцессора с программируемыми циклами – наличие;
Набор из 3 стандартных программ стерилизации: стандартный цикл, цикл стерилизации гибких эндоскопов и быстрый цикл – наличие;
Дополнительная программа цикла стерилизации с использованием двух кассет для экономии расходных материалов – наличие;
Дополнительная программа для оценки работы вакуумной помпы и степени вакуума - наличие
Время стандартного цикла стерилизации: 55 мин 
Время быстрого цикла стерилизации: 26 мин
Расход реагента на стандартный цикл: 2 капсулы;
Расход реагента на быстрый цикл: 1 капсула;
Расход реагента на цикл стерилизации гибких эндоскопов: 2 капсулы;
Система фиксации и выравнивания стерилизатора– наличие
Встроенная вакуумная помпа для откачки атмосферного воздуха из камеры стерилизатора;
Специальный отсек для безопасной загрузки картриджа с перекисью водорода и инжекции реагента в камеру стерилизатора;
Встроенный фильтр для полного поглощения и разрушения перекиси водорода в процессе ее эвакуации из камеры стерилизатора, чтобы гарантировать отсутствие утечек перекиси водорода в помещение;
Функция самодиагностики стерилизатора: мониторинг технического статуса, предупреждающие сообщения, сообщения об ошибках и неисправностях;
Система автоматической блокировки двери во время цикла;
Система мониторинга температуры в камере стерилизатора
Система мониторинга давления в камере стерилизатора
	1шт.

	
	
	2
	Камера стерилизатора PS100, объем 135 литров
	Камера стерилизатора прямоугольная, горизонтальная.
герметичное рабочее пространство стерилизатора PS100, в котором медицинские изделия обрабатываются парами перекиси водорода и плазмой при пониженной температуре.
Материал, из которого изготовлена камера - алюминиевый сплав;
Объем камеры: 135 литров;
Размер камеры (Ш×Г×В): 450×750×400 мм;
	1 шт.

	
	
	3
	Сенсорный ЖК-дисплей управления с диагональю 5,7 дюйма
	Сенсорный цветной жидкокристаллический дисплей управления 
Встроенная панель оператора, предназначенная для управления плазменным стерилизатором и контроля за процессом стерилизации – для выбора и запуска программ стерилизации, отображения текущего этапа, параметров и продолжительности цикла, а также вывода информационных сообщений, предупреждений и сообщений о неисправностях.
Диагональ сенсорного дисплея: 5.7 дюймов
Контроль работы стерилизатора при помощи микропроцессора с программируемыми циклами;
	1 шт.

	
	
	4
	Система автоматической блокировки двери
	Система автоматической блокировки двери - защитный механизм, который автоматически запирает дверь стерилизационной камеры после запуска цикла и исключает её открытие во время работы аппарата, при наличии вакуума, перепада давления или потенциально опасной концентрации паров перекиси водорода. Разблокировка двери должна осуществляться только после безопасного завершения либо контролируемого прекращения цикла и выравнивания давления в камере.
	1 шт.

	
	
	5
	Загрузочная корзина для
стерилизатора
	Загрузочная корзина длястерилизатора -
съёмная емкость, предназначенная для размещения, упорядочивания и безопасной загрузки медицинских изделий в стерилизационную камеру.
Материал загрузочной корзины – алюминиевый сплав, устойчивый к воздействию перекиси водорода и совместим с низкотемпературной плазменной стерилизацией;
Назначение: служит для загрузки/выгрузки инструментов в камеру стерилизатора;
	2 шт.

	
	
	6
	Система непрерывного мониторинга концентрации перекиси водорода, температуры и давления в камере стерилизатора (опция)
	Система непрерывного мониторинга концентрации перекиси водорода, температуры и давления в стерилизационной камере -
предназначена для автоматического контроля критических параметров низкотемпературной плазменной стерилизации на всех этапах рабочего цикла. Система с помощью встроенных датчиков в режиме реального времени контролирует:
· концентрацию паров перекиси водорода в стерилизационной камере; 
· температуру камеры и стерилизуемых изделий; 
· давление и глубину вакуума; 
· соответствие фактических параметров установленным значениям программы.

	1шт.

	
	
	7
	Транспортировочная тележка BY-130 для стерилизатора
	Передвижное вспомогательное устройство для безопасной перевозки загрузочных корзин, контейнеров и упакованных медицинских изделий между зонами подготовки, стерилизации, хранения и выдачи.
	1 шт.

	
	
	8
	Программное обеспечение для стерилизаторов
	Программное обеспечение для управления работой стерилизатора и мониторинга циклов стерилизации
Язык программного интерфейса – английский;
Набор из 3 стандартных программ стерилизации: стандартный цикл, цикл стерилизации гибких эндоскопов и быстрый цикл – наличие;
Дополнительная программа цикла стерилизации с использованием двух кассет для экономии расходных материалов – наличие;
Дополнительная программа для оценки работы вакуумной помпы и степени вакуума - наличие
Время стандартного цикла стерилизации: 55 мин 
Время быстрого цикла стерилизации: 26 мин
	1 шт.

	
	
	9
	Встроенный термопринтер (опция)
	Встроенный термопринтер - устройство для автоматической печати отчёта по каждому выполненному циклу стерилизациис цветовыми индикаторами состояния принтера.
Печать отчетов о выполненных циклах стерилизации с указанием даты и времени, номера цикла, выбранной программы, основных параметров процесса, продолжительности и итогового результата, включая сообщения об ошибках или прерывании цикла.
Тип печати: прямая термопечать
Ширина рулона бумаги: 57,5 мм

	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	1
	Стерилизующий реагент
	Стерилизующий реагент: 60% раствор перекиси водорода (H2O2)в картридже с капсулами - расходное вещество, разработанное для применения в медицинских низкотемпературных плазменных стерилизаторах;
Картридж состоит из 12 запечатанных капсул с перекисью водорода;срок годности - до 24 месяцев в запечатанной оригинальной упаковке.
Объем реагента в каждой капсуле: 5 мл;
	1картридж

	
	
	Принадлежности:

	
	
	-

	4.
	Требования условиям эксплуатации
	Тип электросети питания: трехфазное, пятипроводная система, напряжение 380 В ± 5%, частота входного тока: 50/60 Гц ± 1%;
Температура окружающей среды: 10~40°C;
Относительная влажность: 30~75%;
Атмосферное давление: 70~106 кПа
Максимальное расстояние от стены с обеих сторон и сзади оборудования: 100 мм.
Пространство для обслуживания оборудования: более 1 м с обеих сторон.

Требования к вентиляции:
Конструкция и монтаж стерилизационного помещения должны строго соответствовать требованиям к вентиляции стерилизационной зоны, изложенным в WS310.3 Больничного центра стерилизационного обеспечения, часть 3: Стандарты очистки, дезинфекции и контроля эффективности стерилизации, а количество смен механической вентиляции в стерилизационном помещении должно составлять не менее 10раз в час.


	5.
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии              с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	6.
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: Казахстан, Абай область, Бескарагайский район, Бескарагайский сельский округ, село Бескарагай, улица Пушкина, здание 2А, почтовый индекс 070300. КГП на ПХВ «Бескарагайская районная больница» УЗ ОА

	7.
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники;
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.	
