	Медициналық техника туралы ақпарат

	Р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың атауы (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделі, өндірушінің атауы және елі көрсетіле отырып)
	ASR-4000E цифрлық маммография жүйесі керек-жарақтарымен 
Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Қытай
ҚР МБ (МТ)-0№025973, 20.02.2023 ж. Мерзімсіз

	2
	Медициналық техниканың атауы
	Бұл жүйе сүт бездеріне рентгенографиялық зерттеу жүргізуге арналған

	

3
	Жиынтықтауға талаптар
	Р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар:

	
	
	1
	ASR-4000E цифрлық маммография жүйесі керек-жарақтарымен 

	РЕНТГЕН ТҮТІГІ ЖӘНЕ C-ДОҒАСЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫС ЖҮЙЕСІ БАР НЕГІЗГІ БЛОК

Пациент тіреуінің жоғарғы бетінің ортасы мен 
негізгі блок табанының төменгі беті 
арасындағы қашықтық 620±10 мм.
[bookmark: OLE_LINK4]Көлбеу бұрышының диапазоны: -160°-тан +180°-қа дейін
Айналу диапазоны: -22°-тан +22°-қа дейін

Қуатты тарату блогы
Қуат беру кернеуі: 220–230 В. Жиілігі: 50/60 Гц
Ең жоғары қуаты: 10 кВА
Мақсаты: электр қуатын тарату және жүйенің электр тізбектерін қорғау.
Басқару блогы – маммографты басқару жүйесі. 
Компрессияны орындау түймесі. Өшіру/қосу түймесі. Пациенттермен дауыстық байланыс жасау түймесі. Динамик пен микрофонның дыбыс деңгейін реттеу.
Қуат индикациясы түймесі. Дабыл индикациясы түймесі. Экспозицияның жарықдиодты индикаторы. Алдын ала экспозицияның жарықдиодты индикаторы.
	1 дана

	
	
	2
	Жоғары кернеулі генератор
	ГЕНЕРАТОР: ең жоғары қуаты 5 кВт
Түтік тогының диапазоны: 10 мА–200 мА. 
Экспозиция уақыты: 10–10 000 мс.
Кернеу диапазоны: 20–40 кВ
Генератор жиілігі: 50 Гц/60 Гц
	1 дана

	
	
	3
	Рентген түтігінің жинағы
	РЕНТГЕН ТҮТІГІ 
Айналмалы аноды бар жоғары өнімді рентген түтігі. 
Анод бұрышы: 15°
Фокустық дақ: 0,1–0,3 мм.
Анодтың жылу сыйымдылығы: 300 мың жылу бірлігі. 
Түтіктегі номиналды кернеу: 49 кВ.
	1 дана

	
	
	4
	Коллиматор 
	Автоматты КОЛЛИМАТОР. 
Өлшемдері (детектордың белсенді өрісі: 24×30/18×24 см/5×18 см/0×0)
LED жарықтандыруы > 160 лк.
Кіріктірілген сәулелену сүзгісі: алюминий баламасы бойынша 0,3 мм 
	1 дана

	
	
	5
	Рентгендік детектор
	ЖАЛПАҚ ПАНЕЛЬДІ ДЕТЕКТОР
Детектор материалы – аморфты кремний негізіндегі жалпақ панельді детектор
Детектор өлшемі (детектордың тиімді бейнелеу аймағы) – 24×30 см.
Матрицасы: 4096×3072 пиксель
Кеңістіктік (жоғары контрастылы) ажыратымдылығы – кемінде 7,0 жұп сызық/мм
Пиксель өлшемі: 77 мкм × 77 мкм
	1 дана

	
	
	6
	Консоль
	Мониторы бар жұмыс станциясы – қатқыл дискі 1 ТБ, жедел жады 8,0 ГБ. 
Дисплейі: 24 дюйм. 
Дисплей ажыратымдылығы: 1920×1200.
Операциялық жүйесі: Windows 10.
Бағдарламалық жасақтама: DICOM 3.0 Worklist стандартты сұрау сервисі: HIS/PACS жүйелерінен ақпаратты сұрату және алу мүмкіндігі

	1 жиынтық

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	[bookmark: OLE_LINK8]Қоршаған орта температурасы: 15°C–35°C
Үй-жайдағы салыстырмалы ылғалдылық: 30%–75%
Атмосфералық қысым: 70 кПа–106 кПа
Электрмен қоректендіру параметрлері – кернеу 220–230 В, жиілік 50 Гц/60 Гц, кедергі ≤0,6 Ом, қуат 10 кВА

	5
	Медициналық техниканы жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС талаптарына сәйкес)
	DDP: белгіленген пункт

	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	90 күнтізбелік күн
АО ДСБ «Курчатов қалалық ауруханасы»ШЖҚ КМК
Мекенжайы:  Абай облысы, Курчатов қаласы, Курчатов көшесі, 9-ғимарат

	7
	Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсетіледі.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды:
қызмет ету ресурсы аяқталған құрамдас бөліктерді ауыстыру;
медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән арнайы жұмыстар;
негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда бөлшектеп жинау;
медициналық техника корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, тоттану және тотығу іздерін кетіру (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар.

	Осы арқылы ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін әрі растаймын.


































	Информация о медицинской технике

	№п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система цифровой маммографии ASR-4000E с принадлежностями
Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай
№ РК МИ (МТ)-0№025973 от 20.02.2023г.  Бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром
	Эта система подходит для радиографического обследования грудной части тела

	
	
	
	
	
	

	

3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике                               (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Система цифровой маммографии ASR-4000E с принадлежностями 
	ОСНОВНОЙ БЛОК С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ И СИСТЕМОЙ С-дужного движения

Расстояние между центром верхней 
поверхности стойки пациента и нижней 
поверхностью основания основного блока 620±10 мм.
Диапазон наклона -160°- +180°
Диапазон вращения -22°- +22°

Блок распределения питания
Напряжение питания: 220–230 В Частота: 50/60 Гц
Максимальная мощность: 10 кВА
Назначение: распределение электропитания и защита электрических цепей системы.
Блок управления – система управления маамографом. 
Кнопка для выполнения компрессии, Кнопка выключения/включения. Кнопка для голосовой коммуникации с пациентами. Регулировка громкости динамика и микрофона.
Кнопка индикации питания. Кнопка индикации сигнализации. Светодиод индикации экспозиции. Светодиод индикации предварительное экспозиции.
	1шт.

	
	
	2
	Генератор высокого напряжения
	ГЕНЕРАТОР: Макс. мощность 5 кВт
Диапазон силы тока трубки 10мА-200мА. 
Время экспозиции 10-10 000мс.
Диапазон напряжения 20 – 40 кВ
Частота генератора 50 Гц/60 Гц
	1шт.

	
	
	3
	Сборка рентгеновской трубки
	РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА 
Высокопроизводительная рентгеновская трубка с вращающимся анодом. 
Угол анода 15°
Фокусное пятно: 0,1 – 0,3мм.
Теплоемкость анода 300 тыс. тепловых единиц. 
Номинальное напряжение на трубке 49кВ.
	1шт.

	
	
	4
	Коллиматор 
	КОЛЛИМАТОР автоматический. 
Размеры (активное поле детектора 24×30/18×24см/5×18см/0×0)
Подсветка LED > 160Lux.
Встроенная фильтрация излучения: 0,3мм по эквиваленту алюминия 
	1шт.

	
	
	5
	Рентгеновский детектор
	ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР
Материал детектора – Аморфный кремниевый плоскопанельный детектор
Размеры детектора (Эффективная площадь визуализации детектора) – 24х30см.
Матрица 4096×3072 пикселей
Пространственное (высококонтрастное) разрешение - не менее 7.0lp/mm
Размер пикселя77μm *77 μm
	1шт.

	
	
	6
	Консоль
	Рабочая станция с монитором – жесткий диск 1ТБ, ОЗУ 8,0ГБ. 
Дисплей 24дюйма. 
Разрешение дисплея 1920х1200.
Операционная система Windows 10.
Программное обеспечение: Стандартный сервис запросов DICOM 3.0 Worklist: возможность запроса и информации из HIS/PACS

	1компл.

	4
	Требования условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды 15°C～35°C
Относительная влажность в помещении 30%~75%
Атмосферное давление 70kPa～106kPa
Параметры электропитания – Напряжение 220-230V～, частота 50Hz/60Hz, сопротивление ≤0.6Ω, мощность 10kVA

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» УЗ ОА
Адрес: Область Абай, г.Курчатов, ул.Курчатова 9

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники;
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

	Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.



