Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	PerfoX цифрлық рентгенография жүйесі, орындалу нұсқалары:PerfoX 3000В-1 керек-жарақтармен жиынтықта, 
Өндіруші:Шэньчжэнь Броуинер Тех Ко., Лтд, Қытай
ҚР-МБ (МТ)-0№026055
Тіркелген күні: 17.03.2023
Жарамдылық мерзімі: Мерзімсіз

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с 
№
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	PerfoХ 3000 B-1 цифрлық рентгенография жүйесі
	Көтергіш үстелмен және кескіндерді тігу (сшивка) функциясымен жабдықталған моторландырылған едендік рентгенографиялық жүйе.
PACS жүйесімен ақпарат алмасу мүмкіндігі бар. Аяқпен басқарылатын қосқыш арқылы бұғаттан босату функциясымен жабдықталған. Бірнеше кескінді біріктіріп, бүкіл омыртқаның кескінін алуға мүмкіндік береді.
Суретке түсіру үстелінде алты бағытта қозғала алатын қалқымалы дека (үстел беті) бар; негізгі функцияларды басқару сәулелендіргіш басына біріктірілген сенсорлық панель арқылы жүзеге асырылады. Конструкция рентген түтігі бар бағананы 180°-қа бұруға мүмкіндік береді, бұл зембілдегі және кресло-арбалардағы пациенттерді тексеруге мүмкіндік береді.
мА диапазоны: 10 мА ~ 800 мА, ±20 %.
Ток күшінің мА мәндерін сандық орнату: 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800.
кВ диапазоны: 40 кВ-тан 150 кВ-қа дейін, 1 кВ қадаммен, ±10 %.
Максималды шығыс қуаты: 40 кВт (400 мА, 100 кВ).
Номиналды қуаты: 40 кВт (400 мА, 100 кВ, 0,1 с).
Жүктеу уақыты:
Диапазоны: 1 мс ~ 10000 мс, ±(10 % + 1 мс).
Уақыт мәндерін сандық орнату: 1.0, 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3200, 3600, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000.
мАс диапазоны: 0,4 мАс ~ 1000 мАс, ±(10 % + 0,2 мАс).
мАс мәндерін сандық орнату: 0.4, 0.45, 0.5, 0.56, 0.63, 0.71, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.
Жұмыс режимі:
Үзілісті жүктемемен үздіксіз жұмыс.
Салқындату режимі:
Жұмыс ортасында ауаны табиғи конвекция арқылы салқындату.
Шамадан тыс жүктемеден қорғау:
Ең ұзақ уақыт кезеңінде (6,3 с) кернеу мен токтың максималды үйлесімі: 125 кВ / 16 мА.
Бұйым үшін ток күшінің максималды уақытында (630 мА) кернеу мен ток күшінің максималды үйлесімі: 40 кВ / 56 мА / 6,3 с.
Ең жоғары кернеу кезінде (150 кВ) ток пен уақыттың максималды үйлесімі: 12,5 мА / 3,2 с.
Ең жоғары қуат кезінде (56 кВт) кернеу, ток және уақыттың максималды үйлесімі: 100 кВ / 560 мА / 100 мс.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар:

	
	
	
	PSG-HR65 Жоғары кернеу генераторы
	PSG-HR65 жоғары жиілікті рентгендік генераторы жүйедегі сәулелендіру үшін анод кернеуі мен тогын тудырады және тұрақтандырады. Микропроцессорлық басқару мен инверторлық технология әртүрлі анатомиялық аймақтарды рентгендік зерттеу кезінде кескін параметрлерінің қайталануын қамтамасыз етеді.

- Түрі: жоғары кернеулі генератор
- Номиналды қуаты: 65 кВт-қа дейін
- Анод кернеуінің ауқымы: 40–150 кВ
- Токтың ауқымы: 10–800 мА
- mA·s ауқымы: 0,1–1000 мА·с
- Көтерілу уақыты: 1–20 000 мс
- Инвертор жиілігі: 220 / 500 кГц
- Басқару: автоматты және қолмен экспозиция режимдері
	1 дана
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	E7876X рентген түтігінің торабы
	PerfoX 3000 B-1 жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде E7876 рентген түтігіне арналған механикалық орнату және позициялау блогы. Рентген көзінің тігінен және бойлық бағытта қозғалуын, айналуын, цифрлық детекторге қатысты синхрондалған орналастыруды (автоматты қадағалау) және стандартты және арнайы проекциялардағы радиография үшін еңкею бұрыштарын басқаруды қамтамасыз етеді.

Рентген түтігі мен детекторды автоматты қадағалау (автотрекинг)
Тігінен қозғалу: 460–1960 мм
Бойымен қозғалу: 1780 мм
Жинақтың айналуы: ±180°, 90° қадаммен
Түтіктің айналуы: ±180°

	1 дана
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	E7876 рентген түтігі
	Айналып тұратын анодты E7876 рентген түтігі жүйедегі рентгенологиялық зерттеулер үшін рентген сәулесін өндіруге арналған. Ол әртүрлі анатомиялық аймақтардың диагностикалық кескіндері үшін белгіленген фокустау және жылу жүктеме параметрлеріне сәйкес рентген сәулесі ағынын қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Фокустық нүктелер: 0,6/1,2 мм
Айналып тұратын анод
Анод кернеуінің ауқымы: 40–150 кВ

Анод айналу жылдамдығы: 10 800 айн/мин
Анодтың жылу сыйымдылығы: 400 кТЭ
Толық рентген түтігі жинағының жылу сыйымдылығы: 1 410 кТЭ
Номиналды анодқа берілетін қуат: кіші фокус 0,6 мм – 54 кВт, үлкен фокус 1,2 мм – 80 кВт
Анод бұрышы: 12°
Тұрақты сүзу: 75 кВ-та 0,9–1,3 мм алюминий (эквиваленті)
Анодтың максималды жылу бөлуі: 475 Вт

	1 дана
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	цифрлық детектор (опция) Mars1717X
	PerfoX 3000 B-1 жүйесінде рентгендік суреттерді түсіруге арналған 17×17 дюйм өлшемді Mars1717X сымсыз жалпақ панельді сандық детектор. Аморфты кремний негізіндегі және CsI қабаты бар тікелей конверсия кеуде қуысы, аяқ-қол, омыртқа және басқа аймақтардың рентгендік бейнелеуі үшін жоғары кеңістіктік ажыратымдылық пен кең динамикалық диапазонды қамтамасыз етеді.

- Түрі: жалпақ панельді сандық детектор
- Белсенді аймақ: 17×17 дюйм (430×430 мм)
- Технологиясы: аморфты кремний, CsI, бір панельді
- Пиксель өлшемі: 139 / 150 мкм
- Матрица: 3072×3072 пиксельге дейін
- Кеңістіктік ажыратымдылық: 3,6 lp/мм
- АЦП (аударма): 16 биттік
- Қосылу: Wi-Fi
	1 дана
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	BRC-51 коллиматоры
	Пациенттің анатомиясына сәйкес сәулелену алаңының өлшемін реттеуге арналған. Коллиматордың алдыңғы панелінде коллиматор шамын қосуға арналған түйме және бүйір панельдегі SID шкаласы арқылы ашық алаңдағы экспозиция өлшемін реттеуге арналған екі айналмалы реттегіш бар.
Жарық алаңы мен кіріктірілген жарықтандыру науқасты дәл орналастыруға және диагностикалық алаңнан тыс артық сәулеленуді азайтуға мүмкіндік береді.
LED жарық көзі рентген түсірілетін аймаққа сәйкес жарық алаңын науқастың бетіне проекциялайды. Рентген түсіру кезінде рентген сәулелері тек жапқыштар арасындағы саңылаудан өтіп, сәулеленуді тек зерттелетін анатомиялық аймаққа шектейді.
Ең аз жарық алаңы ≤ 20 x 20 мм (SID = 1 000 мм)
Максималды жарық алаңы ≥ 430 x 430 мм (SID = 1 000 мм)
Филтрация: 1,2 мм Al/70 кВ
Жарықтандыру: 160 люкс-тан жоғары
Артқы жарықтандыру шамының автоматты өшу уақыты: 30 с.
Артқы жарықтандыру шамдарын қуаттандыру: рентген жүйесінен.
Коллиматор айналымы: ±90°
Бақылау түрі: электромеханикалық.
Шторка жұптарының саны: 2.
Шторка материалы: қорғасын.
	1 дана
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	BWT-003 суретке түсіруге арналған кереует
	4 бағытта қозғалатын және аяқ тетігі арқылы биіктігі реттелетін көтеру үстелі
Өлшемдері: 2200 × 800 мм
Бойлық қозғалыс: 760 мм
Көлбеу қозғалыс: 200 мм
Детектор қозғалысы: 600 мм
Биіктік: 500–770 мм
Жүк сыйымдылығы: 250 кг
Электромагниттік тежегіштер
	1 дана
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	BWCS-003 Баки сандығына арналған тұғыр
	Кеуде тұтқышы пациенттің тұрған күйінде рентгендік зерттеулер жүргізу үшін қолданылады және кассета ұяшығынан, позицияны реттеу тұтқасынан және бағанадан тұрады.
Тігінен қозғалу диапазоны: 350–1 890 мм (1 540 мм)
Моторлық қозғалыс
	1 дана
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	MOC кескін өңдеу жүйесі (V05)
	MOC (V05) кескін өңдеу жүйесі сандық рентгендік жүйе арқылы алынған рентген кескіндерін сандық өңдеу, оңтайландыру, визуализациялау, сақтау және беру үшін арналған.
Бұл жүйе медициналық кескіндерді сандық өңдеуге арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің интеграцияланған шешімі болып табылады және PerfoX 3000B-1 рентген жүйесінің жұмыс станциясының құрамдас бөлігін құрайды.
Плоскопанельді детектордан кескін қабылдағаннан кейін жүйе контрастты, жарықтықты оңтайландыру, шуды азайту, айқындылықты арттыру және динамикалық диапазонды жақсартуға арналған арнайы алгоритмдерді қолдана отырып, кескінді автоматты түрде өңдейді.
Intel Core i3 процессоры
4 ГБ жедел жады
500 ГБ қатты диск (HDD)
Windows 10 операциялық жүйесі
Монитор өлшемі: 21,5" (дюйм)
Ажыратымдылығы: 1920 x 1080
Бағдарламалық қамтамасыз ету:
Авторизация: Әртүрлі рұқсат деңгейлері бар пайдаланушы тіркелгілерін құруға мүмкіндік береді.
Науқасты тіркеу: Науқастың мәліметтерін қолмен енгізу.
Worklist функциясы арқылы RIS/HIS жүйелерінен деректерді алу
Параметрлерді баптау: бірнеше APR таңдауға мүмкіндік береді
kV, mA, ms және фокус өлшемін реттеу
Жарықтық пен контрастты реттеу; терезе ені/деңгейін басқару
Суретті үлкейту, қиып алу, айналдыру, кері айналдыру, аннотациялау, жылжыту, айналдыру және т.б.
LUT конфигурациясы
DICOM 3.0 стандартымен үйлесімділік
Сақтау, жұмыс тізімі, MPPS, басып шығару, сұрау/алу, кезекті басқару.
Рентген түтігінің, детектордің және т.б. жұмыс күйін көрсететін индикатор
Қате коды индикаторы
	1 дана
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	DAP (міндетті емес) BWDAP
	Доза-аймақ көбейтіндісі (DAP) алынған сәуле мөлшерін мағыналы түрде өлшеу үшін қолданылады.
DAP (доза-аймақ көбейтіндісі) – науқасқа түскен жалпы сәуле дозасын бақылау және сандық бағалау үшін қолданылатын физикалық шама. Бұл ауадағы сіңірілген доза мен рентген сәулесінің көлденең қимасының көлемінің көбейтіндісі (әдетте sGr·cm² немесе μGr·m² бірлігінде өлшенеді).
	1 дана
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	Ионизация камерасы (опция) BR AEC
	Ионизация камерасы жүйенің құрамдас бөлігі ретінде рентгендік зерттеулер кезінде экспозицияны автоматты түрде басқаруға арналған.
Құрылғы науқастан алдын ала орнатылған мөлшерде рентген сәулесі өткеннен кейін автоматты түрде рентгендік экспозицияны тоқтатады, бұл қажетті ең төменгі сәулелік дозамен біркелкі сапалы суреттер алуға мүмкіндік береді. Жүйе Автоматты экспозицияны басқару (AEC) функциясын қолдайды.
AEC (орташа электродтық экспозиция) – бұл сандық радиография (DR) жүйелерінде экспозиция уақытын автоматты түрде басқаратын технология. Ол детектордың алдына орналастырылған иондау камерасы арқылы адам ағзасына енген сәуле мөлшерін өлшейді. Оптималды кескін алу үшін қажетті белгіленген сәуле деңгейіне жеткенде AEC рентген сәулесін автоматты түрде тоқтатады. Бұл әртүрлі дене бітіміндегі науқастар үшін кескін сапасының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, артық сәулеленуден сақтайды.
Жүйенің жауап беру уақыты: 1 мс-тан аз.
Экспозицияның қайталанымдылығы: ≤ ±5 %.
Өлшеу алаңдарының саны: 3 (орталық, сол жақ, оң жақ).
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	Тор (опция) BRGD-004
	BWP-001 станциясы PerfoX 3000 B-1 рентген жүйесінің негізгі модульдерін механикалық және электрлік түрде біртұтас корпусқа қосуға арналған. Станция рентгендік жүйенің компоненттерін орталықтандырылған түрде қосуды, сондай-ақ генератор, жұмыс орны, жалпақ панельді детектор, рентген түтігі, автоматты экспозицияны басқару (AEC) жүйесі, коллиматор және басқа да жабдық бөлімшелері арасында басқару сигналдарын, қуат көзін және сандық деректерді беруді қамтамасыз етеді.
Бүкіл корпусты қосуға арналған станция: биіктігі 2 130 мм, тұтқа ұзындығы 1 500 мм, платформаның жалпы жүктеме сыйымдылығы 300 кг; тұтқалар орнына бекітілген.
Функционалдық мүмкіндіктері:
- жүйе компоненттерін орталықтандырылған ауыстыру;
- басқару сигналдарын тарату;
- рентген жүйесінің компоненттерін синхрондау;
- сандық деректерді беру;
- негізгі аппараттық модульдерді қосу;
- жұмыс станциясы мен әрекеттендіргіштер арасындағы ақпарат алмасуды жеңілдету;
- жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету.
	1 дана

	
	
	12
	BWP-001 бүкіл корпусты қосуға арналған Станция (опция)
	Экран тор көмегімен суретке шашыраған жарықтың әсері сүзіліп, осылайша суреттің сапасы қамтамасыз етіледі.
Қатынасы 10:1,
Фокустық қашықтық 130 см,
Сызық тығыздығы 40 с/см
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Үш фазалы қуат көзі
Кернеу: 380–400 В ауыспалы ток, ±10%
Жіілік: 50–60 Гц
Жұмыс температурасы: 10 °C-тан 40 °C-қа дейін
Салыстырмалы ылғалдылық: 30%-дан 75%-ға дейін
Жұмыс атмосфералық қысымы: 700 gPa-дан 1060 gPa-ға дейін

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	90 күнтізбелік күн
Қазақстан, Абай облысы, Көкпекті ауданы, Көкпекті ауылдық округі, Көкпекті ауылы,
Қ. Аухадиев көшесі, № 46
Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының "Көкпекті аудандық ауруханасы" 
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.


    Техникалық сипаттама тігіліп, беттері нөмірленген күйде жіберіледі, соңғы беті ДСҰ басшысының қолымен және мөрімен немесе (электрондық өтінім         қабылдауда) электрондық цифрлық қолтаңбамен расталады.



Техническая спецификация
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000В-1 в комплекте с принадлежностями
Производитель: Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай
РК-МИ(МТ)-0№026055
Дата регистрации: 17.03.2023
Дата истечения: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Система цифровой
рентгенографии PerfoX 3000 B-1
	Моторизованная напольная рентгенографическая система, оснащенная подъемным столом и сшивкой изображений.
Может обмениваться информацией с системой PACS. Имеет разблокировку ножным переключателем. Может сшивать несколько изображений вместе, чтобы получить изображение всего позвоночника.
Стол снимков имеет плавающую деку с перемещением в шести направлениях; управление ключевыми функциями осуществляется с сенсорной панели, интегрированной в головку излучателя. Конструкция предусматривает поворот колонны с трубкой на 180° для выполнения исследований пациентов на каталках и в креслах-колясках.
Диапазон мА: 10 мА ~ 800 мА, ±20 % Числовые настройки значения силы тока мА: 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630,710,800.
Диапазон кВ: от 40 кВ до 150 кВ, с шагом 1 кВ, ± 10 %.
Максимальная выходная мощность: 40 кВт (400 мА, 100 кВ).
Номинальная мощность: 40 кВт (400 мА, 100 кВ, 0,1 с).
Время загрузки: Диапазон: 1 мс ~ 10000 мс, ± (10 % + 1 мс) Числовые настройки значения времени: 1.0, 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, , 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3200, 3600, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000.
Диапазон мАс: 0,4 мА ~ 1000 мА, ± (10 % + 0,2 мА). Числовые настройки значения мАс: 0.4,0.45,0.5,0.56,0.63,0.71,0.8,0.9,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450,500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.
Режим работы: Непрерывная работа с прерывистой нагрузкой.
Режим охлаждения: Естественная конвекция воздуха в рабочей среде.
Предотвращение перегрузки: При самом длительном периоде времени (6,3 с) максимальное сочетание напряжения и тока составляет: 125 кВ / 16 мА; 
 Максимальное время силы тока для изделия (630 мА) максимальное сочетание напряжения и силы тока составляет: 40 кВ / 56 мА / 6,3 с;
 Для самого высокого напряжения (150 кВ) максимальное сочетание тока и времени составляет: 12,5 мА / 3,2 с; • Для наибольшей мощности (56 кВт) максимальное напряжение, ток и временное сочетание составляет: 100 кВ / 560 мА / 100 мс
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Генератор высокого Напряжения
PSG-HR65
	Высокочастотный рентгеновский генератор PSG-HR65 обеспечивает формирование и стабилизацию анодного напряжения и тока для экспозиции в составе системы. Микропроцессорное управление и инверторная технология обеспечивают воспроизводимые параметры съёмки при рентгенографии различных анатомических областей.

- Тип: генератор высокого напряжения
- Номинальная мощность: до 65 кВт
- Диапазон анодного напряжения: 40–150 кВ
- Диапазон тока: 10–800 мА
- Диапазон мА·с: 0,1–1000 мА·с
- Время нарастания: 1–20000 мс
- Частота инвертора: 220 / 500 кГц
- Управление: автоматический и ручной режимы экспозиции
	1 шт.

	
	
	2
	Узел рентгеновской
трубки E7876X
	Механический узел крепления и позиционирования рентгеновской трубки E7876 в составе системы PerfoX 3000 B-1. Обеспечивает вертикальное, продольное перемещение и вращение излучателя, синхронизированное позиционирование относительно цифрового детектора (автотрекинг) и управление углами наклона для рентгенографии в стандартных и специальных проекциях.

Автоматическое отслеживание рентгеновской трубки и детектора (автотрекинг)
Вертикальный ход 460-1960 мм
Продольный ход 1780 мм
Вращение узла: ±180°, шаг 90°
Вращение трубки: ±180°

	1 шт.

	
	
	3
	Рентгеновская трубка E7876
	Рентгеновская трубка E7876 с вращающимся анодом предназначена для генерации рентгеновского излучения при рентгенографических исследованиях в системе. Обеспечивает формирование рентгеновского пучка с заданными параметрами фокусировки и тепловой нагрузки для диагностических снимков различных анатомических зон.

Фокусные пятна  0,6/1,2 мм
Вращающийся анод
Диапазон анодного напряжения: 40–150 кВ

Скорость вращения анода: 10800 об/мин
Теплоемкость анода 400 кТЕ
Теплосодержание рентгеновской трубки в сборе 1410 кТЕ
Номинальная входная мощность анода: малый фокус 0,6 мм-54 кВт, большой фокус 1,2 мм-80 кВт
Угол анода 12°
Постоянная фильтрация: 0,9–1,3 мм Al (экв.) при 75 кВ
Максимальное рассеивание тепла анода 475 Вт

	1 шт.

	
	
	4
	Цифровой детектор Mars1717X
	Беспроводной плоскопанельный цифровой детектор Mars1717X формата 17×17 дюймов для регистрации рентгеновского изображения в системе PerfoX 3000 B-1. Прямое преобразование на основе аморфного кремния с CsI-слоем обеспечивает высокое пространственное разрешение и широкий динамический диапазон для рентгенографии грудной клетки, конечностей, позвоночника и других областей.

- Тип: плоскопанельный цифровой детектор
- Активная область: 17×17 дюймов (430×430 мм)
- Технология: аморфный кремний, CsI, цельная панель
- Размер пикселя: 139 / 150 мкм
- Матрица: до 3072×3072 пикселей
- Пространственное разрешение: 3,6 пл/мм
- АЦП (преобразование): 16 бит
- Связь: Wi-Fi

	1 шт.

	
	
	5
	Коллиматор BRC-51
	Предназначен для настройки  размера поля излучения в соответствии с анатомией. Передняя панель коллиматора состоит из кнопки для включения лампы коллиматора, и двух поворотных регуляторов, для регулировки размера экспозиции в открытой области с помощью шкалы SID, расположенной на боковой панели.
Световое поле и встроенная подсветка облегчают точное позиционирование пациента и снижают лишнее облучение за пределами диагностического поля.
Светодиодный источник света проецирует на пациента световое поле, соответствующее области будущего рентгеновского облучения. Во время экспозиции рентгеновское излучение проходит только через сформированное отверстие между шторками, ограничивая облучение исключительно исследуемой анатомической зон
Минимальное световое поле	≤ 20 x 20 мм (SID=1000 мм)
Максимальное световое поле	≥ 430 x 430 мм (SID=1000 мм)
Фильтрация: 1,2 ммAl/70 кВ
Освещение: Более 160 ЛЮКС
Время автоматического отключения лампы подсветки: 30 с. 
Питание лампы подсветки: от рентгеновской системы.
Поворот коллиматора: ±90°
Тип управления: электромеханический. 
Количество пар шторок: 2. 
Материал шторок: свинец.
	1 шт.

	
	
	6
	Кровать для фотосъемки BWT-003
	Подъемный стол, плавающий в 4 направлениях и регулируемый по высоте с помощью ножного переключателя 
Размер 2200х800 мм
Продольный ход 760 мм
Поперечный ход 200 мм
Ход детектора 600 мм
Высота 500 – 770 мм 
Грузоподъемность 250 кг
Электромагнитные тормоза
	1 шт.

	
	
	7
	Подставка для сундука Баки BWCS-003
	Стойка для груди применяется для проведения рентгенографии в стоячем положении пациента, и состоит из кассетного отсека, рукоятки для регулировки положения и колонны.
Вертикальный ход 350-1890 мм (1540 мм)
Моторизированнное движение
	1 шт.
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	Система обработки изображений 
MOC(V05)
	Система обработки изображений MOC (V05) предназначена для цифровой обработки, оптимизации, визуализации, хранения и передачи рентгенографических изображений, полученных системой цифровой рентгенографии. 
Система представляет собой интегрированную программно-аппаратную систему цифровой обработки медицинских изображений, входящую в состав рабочей станции рентгенографической системы PerfoX 3000B-1.
После получения изображения от плоскопанельного детектора система автоматически выполняет обработку изображения с использованием специализированных алгоритмов оптимизации контрастности, яркости, подавления шумов, повышения резкости и динамического диапазона.
Процессор Intel Core i3  
Оперативная память 4 ГБ
Жесткий диск (HDD) 500 ГБ    
Операционная система WIN 10
Размер монитора: 21.5" (дюймов)	
Разрешение 1920 X 1080
Программное обеспечение:
Авторизация: Можно создавать разные учетные записи с разными разрешениями.
Регистрация пациентов: ручной ввод информаций о пациенте.
Получение данных из RIS/HIS через функцию Worklist
Настройка параметров: позводяет выбрать несколько APR
Регулировка кВ, мА, мс, размер фокуса
Регулировка яркости и контрастности, управление шириной/уровнем окна
Масштабирование, обрезка, поворот, инверсия, аннотация, перемещение изображения, переворот изображения и т. д.
настройка LUT
Совместимость с DICOM 3.0
Хранение, рабочий список, MPPS, печать, запрос/извлечение, организация очередей.
Индикатор рабочего состояния рентгеновской трубки, детектора и т. д.
Индикатор кода ошибки
	1 шт.
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	DAP (необязательно) BWDAP
	Произведение дозы на площадь (DAP) применяется для обеспечения обоснованного показания количества полученного излучения.
DAP (дозировка облучения в воздухе) — это физическая величина, используемая для мониторинга и количественной оценки суммарной дозы облучения, получаемой пациентом. Она представляет собой произведение поглощенной дозы в воздухе и площади поперечного сечения рентгеновского пучка (обычно измеряемой в сГр·см² или мкГр·м²).
	1 шт.
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	Ионизационная камера (опция) BR-AEC
	Ионизационная камера предназначена для автоматического управления экспозицией при выполнении рентгенографических исследований в составе. 
Устройство обеспечивает автоматическое прекращение рентгеновской экспозиции после достижения заданного количества рентгеновского излучения, прошедшего через пациента, что позволяет получать изображения стабильного качества при минимально необходимой лучевой нагрузке. Система поддерживает функцию автоматического контроля экспозиции (AEC).
AEC (Average Electrode Exposure) - технология в системах цифровой рентгенографии (DR), которая автоматически контролирует время экспозиции. Она измеряет количество излучения, проникающего в тело человека, через ионизационную камеру, расположенную перед детектором. Когда достигается заданный уровень излучения, необходимый для оптимального получения изображения, AEC автоматически прекращает подачу рентгеновских лучей. Это обеспечивает стабильное качество изображения для пациентов с разным телосложением и предотвращает переоблучение.
Время отклика системы: менее 1 мс. 
Повторяемость экспозиции: ≤ ±5 %.
Количество измерительных полей: 3 (центральное, левое, правое).
	1 шт.
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	Станция для соединения 
всего корпуса (опция)
BWP-001
	Станция BWP-001 предназначена для механического и электрического соединения основных модулей рентгенографической системы PerfoX 3000 B-1 в единый корпусный узел. Станция обеспечивает централизованное подключение компонентов рентгенографического комплекса, передачу сигналов управления, электропитания и цифровых данных между генератором, рабочей станцией, плоскопанельным детектором, рентгеновской трубкой, системой автоматического контроля экспозиции (AEC), коллиматором и другими узлами оборудования.
Станция для соединения всего корпуса: высота 2130 мм, длина рукоятки 1500 мм, грузоподъемность полностью платформы составляет 300 кг, рукоятки закреплены неподвижны.
Функциональные возможности:
- централизованная коммутация компонентов системы;
- распределение управляющих сигналов;
- синхронизация работы узлов рентгенографического комплекса;
- передача цифровых данных;
- подключение основных аппаратных модулей;
- обеспечение обмена информацией между рабочей станцией и исполнительными устройствами;
- поддержка стабильной работы системы.
	1 шт.
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	Сетка BRGD-004
	Отсеивающая решетка используется для фильтрации эффектов рассеянных лучей на изображении, чтобы гарантировать качество изображения.
Коэффициент 10:1,
Фокусное расстояние 130 см, 
Линия 40 л/см
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание трехфазное
Напряжение: 380-400 В переменного тока, ± 10%
Частота: 50-60 Гц
Рабочая температура: 10 ⁰С ~ 40 ⁰С
Относительная влажность: 30 %~ 75 %
Рабочее атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Казахстан, область Абай, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты,
улица Қ.Аухадиева, дом 46
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
"Кокпектинская районная больница" управления здравоохранения области Абай

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


Техническая спецификация направляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью руководителя ОЗ и печатью ОЗ или заверенная ЭЦП (при электронном приеме заявок).
  
