Медициналық техника туралы ақпарат

	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттама

	1
	Медициналық техниканың атауы (модельді, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	ФМцс-« ПроСкан »персоналына радиациялық жүктемені төмендететін рентгендік қорғағыш кабинасы бар аз дозалы цифрлық сканерлеуші флюорограф мынадай орындауларда: ПроСкан-2000
Өндіріс: Рентгенпром АҚ, Ресей
№ РК-МТ-7 № 014158
Тіркеу (қайта тіркеу) күні: 16.02.2022
Аяқталу күні: мерзімсіз

	2
	Мақсаты (мемлекеттік тізілімге сәйкес)
	Бұл жабдық анатомиялық құрылымды көрсету мақсатында рентген бейнесін визуалды бейнеге айналдыру үшін қолданылады. Жабдықтың рентгеноскопия және рентгенография функциялары бар және медициналық мекемелерде кеуде қуысы органдарын, іш қуысын, сүйектер мен жұмсақ тіндерді тексеру үшін пайдаланылуы мүмкін. 

	3
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	№ п/п
	Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтар:

	
	
	1
	Пациентке арналған көтергіші бар рентгендік қорғағыш кабина: композиттік материалдардан
	Қорғаныш кабинасының қорғасын эквиваленті Pb: 1,2 мм; пациенттерге арналған көтергіш;
Пациент көтергішінің қозғалу биіктігі: 400 мм
есікті автоматты түрде жабу/ашу;
Қорғаныс кабинасының есігінің орналасу схемасы: сол жақты;
ашық есік кезінде анод кернеуін бұғаттау; Фокустық қашықтық: 125 см;
пациенттің жағдайын бейнебақылауға арналған камералар және пациентпен аудиобайланыс.
	1 д.

	
	
	2
	Сканерлейтін құрылғы (тіркеу жүйесі)
рентгендік бейнені
жартылай өткізгіш детекторы),
оның ішінде:
- жартылай өткiзгiш желiлiк
ПроСкан-2000 орындау үшін детектор - 1 дана.
	Рентген сәулесінің цифрлық қабылдағышын құру нұсқасы - сканерлейтін;
бастапқы түрлендіргіш құрылғының түрі - детекторлар сызғышы;
сканерлеу уақыты: 6 с.
рентген сәулесін цифрлық қабылдағыштың жұмыс алаңының өлшемі: 390 х 390 мм.
кескіннің бүкіл өрісі бойынша ең үлкен кеңістіктік рұқсат: 2,2 жұп желі/мм,
Динамикалық диапазоны: 400 крат
геометриялық бұрмалаулар: 2%
кескін жарықтылығының біркелкі емес таралуы: 20%
сканерден кейін бейнені монитор экранына шығару уақыты: 10 сек.
	1 д.

	
	
	3
	Рентгендік қоректендіргіш құрылғы
жоғары жиілікті УРП-ВЧ-РП - 1 дана.
	Рентгендік қоректендіру құрылғысының түрі және оның жұмысын басқару тәсілі - рентген зертханасының АЖО басқарылатын жоғары жиілікті;
рентгендік қоректендіру құрылғысының электр қуаты: 20 кВт анод кернеуінің өзгеру диапазоны: 60-125 кВ
максималды анодтық ток: 20 мА
суретке түсіру кезінде рентгендік қоректендіру құрылғысының тұтынылатын қуаты: 4 кВА.
15-120 мАс электр мөлшерінің диапазоны.
Рентгендік диафрагмасы бар рентгендік сәулелендіргіш: сәулелендіргіш түрі - рентгендік диагностикалық сәулелендіргіш; рентген түтігінің түрі - айналмалы анодпен; номиналды кіріс электрлік
рентген түтігінің қуаты: 2.5 кВт
жұмыс фокусы өлшемі: 0,3 х 0,3 мм
рентген түтігі анодының айналу жылдамдығы, 3000 айн ./мин. рентген диафрагмасы; ең жоғары анодтық кернеу: 125 кВ.
	1 д.

	
	
	4
	Визуализациялауға, өңдеуге арналған құралдар кешені
РС (АЖО) базасындағы бейнені мұрағаттау - 3 дана.
	АРМ1 (Рентген зертханасының автоматтандырылған жұмыс орны):
Жүйелік блок: түрі - ДК стационарлық нұсқасы;
процессордың тактілік жиілігі: 3.3 ГГц
ЖЖҚ сыйымдылығы: 8 Гбайт
қатты дискінің сыйымдылығы: 2 Тбайт
желілік интерфейс; бейне карта.
Монитор: түрі - LCD,
диагональ бойынша экран өлшемі: 21,5 дюймразмер матрицалар (рұқсат) 1920 х 1080 пиксель «Тышқан» түріндегі манипулятор. Пернетақта. Үздіксіз қоректендіру көзі. Операциялық жүйе.  Аппараттық-бағдарламалық флюорографиялық аппараттың мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуі медициналық флюорографиялық бейнелерді тіркеуді, өңдеуді, сақтауды, баспаға шығаруды және беруді қамтамасыз етеді, сондай-ақ флюорографтың және оның құрамдас бөліктерінің жұмысын басқаруды қамтамасыз етеді.
Пациенттердің кеуде қуысы органдарының бейнелерін (флюорограммаларын) алудың қазіргі заманғы цифрлық технологиясын қамтамасыз етеді. Халықаралық «DICOM» форматында оны экспорттау/импорттау мүмкіндігімен дерекқорды (пациенттер/рентгенограммалар) қолдайды.
Деректер базасының өрістері бойынша пациенттер мен олардың деректерін кеңейтілген іздеуді қамтамасыз етеді.
 Қатты дискідегі суреттер мен ілеспе деректерді мұрағаттауды, сондай-ақ ауыспалы ақпарат тасығыштардан суреттерді оқуды/жазуды жүзеге асырады.
Пациенттердің сәулеленуінің тиімді дозасын автоматтандырылған есептеуді жүргізеді және оны пациент картасына автоматты түрде енгізеді. Таңдалған суреттер мен ілеспе деректерді басып шығаруды жүзеге асырады. Алынған флюорограммалар мен оларға ілеспе мәтіндік ақпаратты қамтитын медициналық құжаттардың электрондық қалыптасуын қамтамасыз етеді (пациент туралы деректер, үлгілерді пайдалана отырып тексеру нәтижелері бойынша қорытынды). Деректер қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету: пациенттер туралы деректерді енгізу және сақтау: Т.А.Ә, туған күні, жынысы, мекенжайы, жұмыс орнының мекенжайы, сондай-ақ: тексерудің түрі, күні, уақыты, параметрлері; автоматты түрде айқындалатын суреттерді, зерттеудің күні мен атауын сақтай отырып, зерттеу деректерін қалыптастыру дозы облучения, жүгіну, диагноз және рентгенологиялық қорытынды себептері; зерттеу деректерін мұрағаттау мүмкіндігі; пациенттің алдыңғы зерттеп-қарау деректерін іздестіруді жүзеге асыру және оларды ағымдағы зерттеп-қарау деректерімен біріктіру; бейнелерді және ілеспе ақпаратты басып шығару; мұрағаттан, оның ішінде белгілі бір уақыт кезеңінде бейнелерді қарау; пациенттердің тізімін автоматты түрде жасау (белгілі бір уақыт кезеңінде). Бейнені өңдеу бойынша мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету: инверттеу («негатив/позитив»); жарықтылық пен қарама-қайшылықтың өзгеруі; кескін үзіктерін масштабтау; оператор бөліп шығарған және орны ауыстырылатын мүдде аймағында бейнелеу фрагментінің ауқымын ұлғайту; координаттарды, арақашықтықтарды, алаңдарды, бұрыштарды анықтау; кескінді сүзгілеу. АРМ2 (Дәрігер-рентгенологтың автоматтандырылған жұмыс орны):
Жүйелік блок: түрі - ДК стационарлық нұсқасы; процессордың тактілік жиілігі, ГГц, 3,3; ЖҚҚ сыйымдылығы, Гбайт, 8; қатты дискінің сыйымдылығы, Тбайт, 1; желілік интерфейс; бейне карта.
Монитор: түрі - LCD; диагональ бойынша экран өлшемі, дюйм, 21,5; матрица өлшемі (рұқсат), пиксель, 1920 х 1080. Суреттерді көруге арналған монитор: экран өлшемі диагональ, дюйм, 27; матрица өлшемі (рұқсат), пиксель, 3840 x 2160. «Тышқан» түріндегі манипулятор. Пернетақта.
Үздіксіз қоректендіру көзі. Кеңселік лазерлік принтер (суреттер мен құжаттарды басып шығару үшін): басып шығару рұқсаты, дюйм нүктелер, 1200. Термобумагта суреттерді басып шығаруға арналған медициналық принтер. Операциялық жүйе. Аппараттық-бағдарламалық флюорографиялық аппаратты мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету медициналық флюорографиялық бейнелерді тіркеу, өңдеу, сақтау, баспаға шығару және беру. Пациенттердің кеуде қуысы органдарының бейнелерін (флюорограммаларын) алудың қазіргі заманғы цифрлық технологиясын қамтамасыз етеді.
Халықаралық «DICOM» форматында оны экспорттау/импорттау мүмкіндігімен дерекқорды (пациенттер/рентгенограммалар) қолдайды. Деректер базасының өрістері бойынша пациенттер мен олардың деректерін кеңейтілген іздеуді қамтамасыз етеді. Қатты дискідегі суреттер мен ілеспе деректерді мұрағаттауды, сондай-ақ ауыспалы ақпарат тасығыштардан суреттерді оқуды/жазуды жүзеге асырады. Пациенттердің сәулеленуінің тиімді дозасын автоматтандырылған есептеуді жүргізеді және оны пациент картасына автоматты түрде енгізеді. Таңдалған суреттер мен ілеспе деректерді басып шығаруды жүзеге асырады. Алынған флюорограммалар мен оларға ілеспе мәтіндік ақпаратты қамтитын медициналық құжаттардың электрондық қалыптасуын қамтамасыз етеді (пациент туралы деректер, үлгілерді пайдалана отырып тексеру нәтижелері бойынша қорытынды). Деректер қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету: пациенттер туралы деректерді енгізу және сақтау: Т.А.Ә, туған күні, жынысы, мекенжайы, жұмыс орнының мекенжайы, сондай-ақ: тексерудің түрі, күні, уақыты, параметрлері; суреттерді, зерттеудің күні мен атауын, сәулеленудің тиімді дозасын, айналым себептерін, диагнозды және рентгенологиялық қорытындыны автоматты түрде анықтай отырып, зерттеу деректерін қалыптастыру; зерттеу деректерін мұрағаттау мүмкіндігі; пациенттің алдыңғы зерттеп-қарау деректерін іздестіруді жүзеге асыру және оларды ағымдағы зерттеп-қарау деректерімен біріктіру; бейнелерді және ілеспе ақпаратты басып шығару; мұрағаттан, оның ішінде белгілі бір уақыт кезеңінде бейнелерді қарау; пациенттердің тізімін автоматты түрде жасау (белгілі бір уақыт кезеңінде).
Бейнені өңдеу бойынша мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету: инверттеу («негатив/позитив»); жарықтылық пен қарама-қайшылықтың өзгеруі; кескін үзіктерін масштабтау; оператор бөліп шығарған және орны ауыстырылатын мүдде аймағында бейнелеу фрагментінің ауқымын ұлғайту; координаттарды, арақашықтықтарды, алаңдарды, бұрыштарды анықтау; кескінді сүзгілеу.
Рентгенолог дәрігердің автоматтандырылған жұмыс орнын бағдарламалық қамтамасыз етудің арнайы мүмкіндіктері: Ұйқы артерияларының атерокальцинозын анықтаудың кіріктірілген бағдарламалық кешені. Жүректің кеңею дәрежесін анықтаудың бағдарламалық модулі кардио-торакалдық индекс (КТИ): оператордың қатысуынсыз КТИ автоматты есептеу; оператордың КТИ-ны қолмен анықтау мүмкіндігі; жүректің ұлғаю дәрежесі бойынша пациенттің тәуекел тобын автоматты түрде анықтау: 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелердің ұлғаюы; алынған деректерді (КТИ және тәуекел тобы) рентгенологиялық есепке автоматты түрде қосу мүмкіндігі: сипаттамаға және қорытындыға. Остеопорозды анықтаудың кіріктірілген бағдарламалық кешені: оператордың қатысуынсыз автоматты есептеу.
	1 жиынтық

	
	
	Қосымша жиынтықтар:

	
	
	1
	Қабырғаға орнатылған бактерицидті сәулелегіш
рециркуляторлық - 1 дана
	Қабырғаға орнатылған бактерицидті рециркуляторлық сәулелегіш ультракүлгін бактерицидті шамдары бар жабық камера арқылы ауаны мәжбүрлі түрде циркуляциялау жолымен ауаны үздіксіз зарарсыздандыруға арналған. Рентген қорғаныш кабинасында орнатылған. Зарарсыздандыру тиімділігі 99,9% -ға дейін. Шу деңгейі 40 дб. Электрмен қоректендіру 10%, 50 Гц 20В ±.
	1 д.

	
	
	2
	Жиһаз жиынтығы, оның ішінде:
компьютерлік үстел - 1 дана;
компьютерлік кресло - 1 дана.
	Жиһаз жиынтығы медициналық жабдықты пайдалануды, диагностикалық ақпаратты өңдеуді, медициналық құжаттаманы ресімдеуді және оператордың ыңғайлы жұмыс жағдайын қамтамасыз ететін медициналық персоналдың автоматтандырылған жұмыс орнын ұйымдастыруға арналған. Компьютерлік үстел - 1 дана. Компьютерлік кресло - 1 дана.
	1 жиын

	
	
	Қосымша жиынтықтар:

	
	
	1
	
	
	

	
	
	Шығыс материалдары:

	
	
	2
	
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	3
	
	
	

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Флюорографты қоректендіру бір фазалы жалпы электр
байланысты емес кернеудiң ауытқуымен 220 В
флюорографтың жұмысымен, +10% және 50/60 Гц жиілігімен
Флюорограф жабық жылытылатын
атмосфералық қысым 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм сынап бағаны) болған кезде стационарлық үй-жайларда.

	5
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС-ке сәйкес)
	DDP межелі пункті:

	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	120 (бір жүз жиырма күнтізбелік күн) Мекен-жайы: Абай облысы, Семей қаласы, Байтұрсынов көшесі, 27. 
КГП  на  ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» УЗ ОА

	7
	Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік берілген сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурсты құрамдас бөліктерін ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, тотығу және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-торапты бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.


      Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.

































Информация о медицинской технике

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" в следующих исполнениях: ПроСкан-2000
Производство: АО Рентгенпром, Россия  
№ РК- МТ-7№014158
Дата регистрации (перерегистрации): 16.02.2022
Дата истечения: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Проведение малодозового обследования грудной клетки в положении пациента стоя, а также для рентгенографии органов грудной клетки, околоносовых пазух и позвоночника  в положении пациента стоя или сидя в условиях медицинских учреждений, в стационарных и передвижных кабинетах; обеспечивает цифровую регистрацию изображения  с последующей компьютерной обработкой, архивированием и получением твердой копии.

	3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента: из композитных материалов
	Свинцовый эквивалент защитной кабины Pb: 1,2 мм; подъемник для пациентов; 
Высота перемещения подъемника пациента: 400 мм 
автоматическое закрытие/открытие двери; 
Схема расположения двери защитной кабины: левосторонняя; 
блокировка анодного напряжения при открытой двери; Фокусное расстояние: 125 см;
камеры для видеонаблюдения за положением пациента и аудиосвязи с пациентом.
	1 шт.

	
	
	2
	Устройство сканирующее (система регистрации
рентгеновского изображения на
полупроводниковом детекторе),
в том числе:
-полупроводниковый линейный
детектор для исполнения "ПроСкан-2000"-1шт.
	Вариант построения цифрового приемника рентгеновского излучения – сканирующий; 
тип первичного преобразующего устройства - линейка детекторов;
время сканирования: 6 с. 
размер рабочего поля цифрового приемника рентгеновского излучения :390 х 390 мм.
максимальное пространственное разрешение по всему полю изображения: 2,2 пар линий/мм, 
Динамический диапазон: 400 крат 
геометрические искажения: 2 %
неравномерность распределения яркости изображения: 20 %
время вывода изображения на экран монитора после сканирования: 10 с.
	1 шт.

	
	
	3
	Устройство рентгеновское питающее
высокочастотное УРП-ВЧ-РП - 1шт.

	Тип рентгеновского питающего устройства и способ управления его работой - высокочастотное с управлением с АРМ рентгенолаборанта; 
электрическая мощность рентгеновского питающего устройства: 20 кВт
диапазон изменения анодного напряжения: 60-125 кВ
максимальный анодный ток: 20 мА
потребляемая мощность рентгеновского питающего устройства во время снимка: 4 кВА. 
диапазон количества электричества 15-120 мАс.
Рентгеновский излучатель с рентгеновской диафрагмой: тип излучателя - рентгеновский диагностический излучатель; тип рентгеновской трубки - с вращающимся анодом; номинальная входная электрическая 
мощность рентгеновской трубки: 2.5 кВт 
размер рабочего фокуса: 0,3 х 0,3 мм
скорость вращения анода рентгеновской трубки, 3000 об. /мин.
рентгеновская диафрагма; максимальное анодное напряжение: 125 кВ.
	1 шт.

	
	
	4
	Комплекс средств для визуализации, обработки
и архивирования изображения на базе РС (АРМ)-3 шт.

	АРМ1 (Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта): 
Системный блок: тип - стационарный вариант ПК; 
тактовая частота процессора: 3.3 ГГц
емкость ОЗУ: 8 Гбайт
емкость жесткого диска: 2 Тбайт
интерфейс сетевой; видеокарта. 
Монитор: тип – LCD, 
размер экрана по диагонали: 21,5 дюйм  
размер матрицы (разрешение) 1920 х 1080 пиксель. Манипулятор типа "мышь". Клавиатура. 
Источник бесперебойного питания.
Операционная система.  
Специализированное программное обеспечение аппаратно-программного флюорографического аппарата обеспечивает регистрацию, обработку, хранение, вывод на печать и передачу медицинских флюорографических изображений, а также обеспечивает управление работой флюорографа и его составных частей. 
Обеспечивает современную цифровую технологию получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов. 
Поддерживает базу данных (пациенты/рентгенограммы) с возможностью ее экспорта/импорта в международном формате "DICOM". 
Обеспечивает расширенный поиск пациентов и их данных по полям базы данных.
 Осуществляет архивирование изображений и сопроводительных данных на жестком диске, а также чтение/запись изображений со сменных носителей информации. 
Производит автоматизированный расчет эффективной дозы облучения пациентов и автоматически вносит ее в карту пациента. 
Осуществляет распечатку выбранных изображений и сопроводительных данных. 
Обеспечивает электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение по результатам обследования с использованием шаблонов). 
Специализированное программное обеспечение по обеспечению функционирования базы данных: ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, адрес места работы, а также: вид, дата, время, параметры обследования; формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы облучения, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; возможность архивирования данных обследований; осуществление поиска данных предыдущих обследований пациента и их объединение с данными текущего обследования; печать изображений и сопровождающей информации; просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период времени; автоматическое составление списка пациентов (за определенный период времени). 
Специализированное программное обеспечение по обработке изображения: инвертирование ("негатив/позитив"); изменение яркости и контрастности; масштабирование фрагментов изображения; увеличение масштаба фрагмента изображения в выделенной и перемещаемой оператором зоне интереса; определение координат, расстояний, площадей, углов; фильтрация изображения. 
АРМ2 (Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога): 
Системный блок: тип - стационарный вариант ПК; тактовая частота процессора, ГГц, 3,3; 
емкость ОЗУ, Гбайт, 8; 
емкость жесткого диска, Тбайт, 1; 
интерфейс сетевой; видеокарта. 
Монитор: тип – LCD; 
размер экрана по диагонали, дюйм, 21,5; 
размер матрицы (разрешение), пиксель, 1920 х 1080. Монитор для просмотра снимков: размер экрана по диагонали, дюйм, 27; 
размер матрицы (разрешение), пиксель, 3840 x 2160. Манипулятор типа "мышь". Клавиатура. 
Источник бесперебойного питания. 
Офисный лазерный принтер (для распечатки снимков и документов): разрешение печати, точек на дюйм, 1200. Медицинский принтер для печати снимков на термобумаге. Операционная система.
Специализированное программное обеспечение аппаратно-программного флюорографического аппарата обеспечивает регистрацию, обработку, хранение, вывод на печать и передачу медицинских флюорографических изображений. Обеспечивает современную цифровую технологию получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов. 
Поддерживает базу данных (пациенты/рентгенограммы) с возможностью ее экспорта/импорта в международном формате "DICOM". 
Обеспечивает расширенный поиск пациентов и их данных по полям базы данных. 
Осуществляет архивирование изображений и сопроводительных данных на жестком диске, а также чтение/запись изображений со сменных носителей информации. 
Производит автоматизированный расчет эффективной дозы облучения пациентов и автоматически вносит ее в карту пациента. 
Осуществляет распечатку выбранных изображений и сопроводительных данных. 
Обеспечивает электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение по результатам обследования с использованием шаблонов). 
Специализированное программное обеспечение по обеспечению функционирования базы данных: ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, адрес места работы, а также: вид, дата, время, параметры обследования; формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы облучения, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; возможность архивирования данных обследований; осуществление поиска данных предыдущих обследований пациента и их объединение с данными текущего обследования; печать изображений и сопровождающей информации; просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период времени; автоматическое составление списка пациентов (за определенный период времени). 
Специализированное программное обеспечение по обработке изображения: инвертирование ("негатив/позитив"); изменение яркости и контрастности; масштабирование фрагментов изображения; увеличение масштаба фрагмента изображения в выделенной и перемещаемой оператором зоне интереса; определение координат, расстояний, площадей, углов; фильтрация изображения. 
Специальные возможности программного обеспечения автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: Встроенный программный комплекс выявления атерокальциноза сонных артерий. Программный модуль определения степени расширения сердца с применением кардио-торакального индекса (КТИ): автоматический расчет КТИ без участия оператора; возможность ручного определения КТИ оператором; автоматическое определение группы риска пациента по степени увеличения сердца: увеличение 1-ой, 2-ой и 3-й степени; возможность автоматического добавления полученных данных (КТИ и группы риска) в рентгенологический отчет: в описание и в заключение. Встроенный программный комплекс выявления остеопороза: автоматический расчет без участия оператора.
	1 комплект.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Облучатель бактерицидный настенный
рециркуляторный - 1шт
	Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха, путем принудительной циркуляции воздуха через закрытую камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Установлен в рентгенозащитной кабине. Эффективность обеззараживания до 99,9%. Уровень шума 40 дб. Электропитание 20В ±10 %, 50 Гц.
	1 шт.

	
	
	2
	Набор мебели, в том числе:
стол компьютерный - 1 шт.;
кресло компьютерное - 1 шт.
	Набор мебели предназначен для организации автоматизированного рабочего места медицинского персонала, обеспечивающего эксплуатацию медицинского оборудования, обработку диагностической информации, оформление медицинской документации и комфортные условия работы оператора. Стол компьютерный -1 шт. Кресло компьютерное -1 шт.
	1 набор.

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1
	
	
	

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	2
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 

	
	
	3
	
	
	

	4
	Требования условиям эксплуатации
	Питание флюорографа осуществляется от однофазной электрической сети общего
назначения номинальным напряжением 220 В с отклонением напряжения, не связанным с
работой флюорографа, +10% и частотой 50/60 Гц.
Флюорограф рассчитан для работы в закрытых отапливаемых
стационарных помещениях  при атмосферном давлении 84—106,7 кПа (630—800 мм рт. ст.).


	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС) 
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 (сто двадцать) календарных дней
Адрес: область Абай, г.Семей, ул. Байтурсынова, 27.
КГП  на  ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» УЗ ОА

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники
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