	Техникалық сипаттама

	Р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттамасы

	1
	Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Компьютерлік томограф uCT, орындалу нұсқалары: uCT 780 керек-жарақтарымен
Өндіруші: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., Қытай
Тіркеу куәлігі: № РК-МТ-5№019076
Тіркелген күні: 30.05.2024, мерзімсіз.

	2
	Жинақтауыштарға қойылатын талаптар
	Р/с №
	Медициналық техниканың жинақтауыштарының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Медициналық техниканың жинақтауыштарының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жинақтауыштар:

	
	
	1. 
	Гентри
	Гентри тесігінің диаметрі 70 см. Гентридің еңкею бұрышы ±30 градус, қадамы 0,5°. Сканерлеудің максималды өрісі 500 мм. Рентген трубкасының бір айналымының минималды уақыты 0,3 с. Гентриді басқару панельдерінің жиынтығы гентридің алдыңғы жағында симметриялы орналасқан. Үстелдің көлденең және тік орналасуын, сондай-ақ гентридің еңкею бұрышын көрсетеді. Деректерді көрсету панелі пациент туралы ақпаратты, сканерлеу уақытын, экспозиция күйін, үстелдің бұғаттау күйін және басқа да пайдалы ақпаратты көрсетуге арналған. Ішкі/сыртқы лазерлік маркерлердің екі топтамасы ішкі және сыртқы сканерлеу жазықтықтарын ±1 мм дәлдікпен анықтайды. Оператор консолінен қашықтықтан басқару.
	1 дана

	
	
	2. 
	Жоғары вольтті генератор;
	Рентген сәулелерінің шоғырын генерациялауға арналған. Генератордың қуаты 100 кВт. Кернеудің минималды мәні: 70 кВ. Кернеудің максималды мәні 140 кВ. кВ баптаулары: 70 кВ, 80 кВ, 100 кВ, 120 кВ, 140 кВ.
	1 дана

	
	
	3. 
	Рентген түтік.
	Рентген сәулелерінің шоғырын генерациялауға арналған. Қос фокустық дақты конструкция. Анодтың жылу сыйымдылығы 7,5 MHU. Максималды салқындату жылдамдығы 1386 KHU/мин. Үлкен фокустық дақ: 1,0 мм х 1,0 мм. Кіші фокустық дақ: 0,7 мм х 0,7 мм. Үздіксіз сканерлеу 100 секунд. Трубка тогының күшінің диапазоны: 6–833 мА, қадамы 1 мА. Трубка тогының минималды кернеуі 70 кВт. Трубка тогының максималды кернеуі 140 кВт.
	1 дана

	
	
	4. 
	Детектор
	Қатты денелі детектор. 360° бір айналымдағы кесінділер саны 160 кесінді. Детектор қатарларының саны 80. Детектордың жабу ені 40 мм. Реконструкцияға дейінгі кесіндінің минималды қалыңдығы 0,50 мм. Детектор элементтерінің жалпы саны: 74880. Бір қатардағы элементтер саны: 936. X/Y екі жазықтығында да кеңістіктік ажыратымдылығы 20 сызық/см (MTF 0%) болатын 3D-изотропты ажыратымдылық 0,25 мм; детектор жоғары тиімді кремний арқылы өтетін өтпелер (TSV) технологиясының негізінде аналогтық-цифрлық түрлендіргішті (АЦТ) фотодиодпен тікелей біріктіреді, бұл кәдімгі детектормен салыстырғанда сигналдың өту жолын сантиметрлік деңгейден микронға дейін қысқартады; детектор деректерді жылдам жинаумен бір мезгілде жоғары кеңістіктік ажыратымдылықтағы кескіндерді қамтамасыз етеді, бұл кеуде қуысын сканерлеуді және КТА-ны айтарлықтай жақсартады.
	1 дана

	
	
	5. 
	Үздіксіз қуат көзі
	Үздіксіз қуат көзі жүйенің аса маңызды құрамдас бөліктерін электрмен жабдықтаудың қысқа мерзімді іркілістерінен, кернеудің төмендеуінен, секірістерінен және ажыратылуынан қорғауға, ағымдағы сканерлеуді қауіпсіз аяқтауды, пациент деректерін сақтауды және деректерді жоғалтпай немесе БҚ-ны бүлдірмей жүйені дұрыс өшіруді қамтамасыз етуге, электромагниттік кедергілерден қорғауға және перифериялық құрылғылар үшін қуатты тұрақтандыруға арналған.
	1 дана

	
	
	6. 
	КТ басқару панелі
	КТ басқару панелі рентгендік компьютерлік томография жүйесінің жұмысын басқаруға, зерттеу параметрлерін баптауға, сканерлеу процесін бақылауға және оператордың жүйенің бағдарламалық-аппараттық құрамдас бөліктерімен өзара әрекеттесуіне арналған. Басқару панелі мыналарды қамтамасыз етеді: компьютерлік томография жүйесінің жұмыс режимдерін басқару; сканерлеуді іске қосу, тоқтату және орындалуын бақылау; зерттеу параметрлері мен сканерлеу хаттамаларын баптау; пациент деректерін тіркеу және басқару; алынған кескіндерді қарау және өңдеу; жүйелік хабарламаларды, ескертулерді және жұмыс параметрлерін көрсету; қосылған құрылғылар мен желілік сервистерді басқару; медициналық кескіндерді мұрағаттау және беру жүйесімен (PACS/DICOM) өзара әрекеттесу.
	1 дана

	
	
	7. 
	Пациент үстелі
	Пациентті орналастыруға және позициялауға пайдаланылады. Пациент үстелінің салмағы 481 кг. Үстелдің көтергіштігі 205 кг. Ені 600 мм. Тік бағытта еденнен 480–950 мм. Сканерлеу диапазоны 1700 мм. Көлденең қозғалыс диапазоны 0–2180 мм. Позициялау дәлдігі ±0,25 мм. Көлденең жылжу жылдамдығы: 2 мм/сек – 200 мм/сек.
	1 дана

	
	
	8. 
	Контрастылы затты енгізуге арналған автоматты құрылғы (1-ден 5 данаға дейін)
	Жүйе типі: екі шприцті, контраст және физиологиялық ерітінді беру мүмкіндігімен. Қысымды бақылау жүйесінің болуы: шектен асқан кезде автоматты тоқтауы бар тікелей қысым сенсоры.
	1 дана

	
	
	9. 
	Кескіндерді қарауға, өңдеуге және талдауға арналған жұмыс станциясы (1-ден 2 данаға дейін);
	Дәрігердің мамандандырылған жұмыс станциясы. Дәрігердің жұмыс станциясының түрлі-түсті мониторларының саны 2 дана. Монитор дисплейінің диагональ бойынша өлшемі 60 см. Компьютерлік жүйенің жедел жады 32 ГБ. Реконструкцияланған кескіндерді сақтауға арналған жады 480 ГБ + 960 ГБ. ОЖ: Windows 10. Оптикалық жетектің сыртқы жиынтығы. Дәрігердің жұмыс станциясының бағдарламалық қамтылымы: пациенттерді басқару. 2D қарау. 3D қарау. Пленкаға басып шығару. Диагностикалық есептерді жасау. Зерттеуді алдын ала таңдау. Кальций бойынша КТ бағалау. Динамикалық талдау. Қос энергиялы режим.
	1 дана

	
	
	10. 
	Нақты уақытта контрастыны қадағалау модулі;
	Нақты уақыттағы контрастты қадағалау модулі берілген анатомиялық аймақта контраст затының жинақталуын автоматты бақылауға және контрастаудың белгіленген деңгейіне қол жеткізілген кезде КТ-сканерлеуді іске қосуға арналған. Модуль көктамыр ішіне контрастпен күшейту арқылы жүргізілетін зерттеулерде, оның ішінде КТ-ангиография және динамикалық зерттеулерде пайдаланылады.
	1 дана

	
	
	11. 
	Бас пен мойын аумақтарын 3D шолу кезінде сүйек тінін алып тастауға арналған бағдарламалық пакет
	Жұмсақ тіндер мен тамырлардың визуализациясын жақсарту мақсатында бас және мойын анатомиялық аймақтарын үш өлшемді визуализациялау кезінде КТ-кескіндерден сүйек құрылымдарын автоматты жою.
	1 дана

	
	
	12. 
	Өкпе тығыздығын талдау модулі
	Оң және сол өкпені, кеңірдекті автоматты сегменттеу. Өкпе эмфиземасын есептеу. Өкпе контурын редакциялау. Өкпе бөліктерін сегменттеу және редакциялау. Тыныс жолдарын сегменттеу және көрсету. Тыныс жолдары ағашын шығару, көрсету және редакциялау. Тыныс жолдарының контурларын редакциялау. Өкпе тінінде өкпе эмфиземасының белгілері. Көлемдік және пайыздық мәндер шекті мәннің немесе пайыздық параметрдің баптауына қарай кестеде келтірілген. Екі өкпе үшін тығыздық гистограммасы. Әрбір кеңірдек үшін саңылау ауданын, қабырға ауданын, қабырға қалыңдығын және т.б. сандық есептеу.
	1 дана

	
	
	13. 
	Бауырды зерттеуге арналған бағдарламалық пакет
	Қосымша бауыр сегментациясын және тамырларды шығаруды өңдеуге және визуализациялауға арналған, пайдаланушыға бауырды бөлуге және бауырдың қалдық сегменттерін бағалауға арналған құралды ұсынады.
	1 дана

	
	
	14. 
	КТ-Онкология модулі
	Кескінді қарау кезінде күдікті түйіндерді белгілеу. Өкпедегі түйіндерді және бауыр ісіктерін сегменттеу және сандық параметрлерді есептеу. Сегментация нәтижелерін көрсету: қарау кезінде графикке түсірілген ошақтардың орналасуы кейінгі қараулар кезінде сол қалыпта автоматты түрде көрсетілуі мүмкін. Талдау тізімінің статистикасы: пайдаланушы әртүрлі уақыттық фазалар бойынша сегменттелген зақымдану параметрлерін ала алады.
	1 дана

	
	
	15. 
	Кардиологиялық көріністеуге арналған бағдарламалық пакет
	Көпфазалы жүктеме. Жүрек қуыстарын, оның ішінде сол жақ қарыншаны, сол жақ жүрекшені, оң жақ қарыншаны, оң жақ жүрекшені, сол жақ қарынша миокардын сегменттеу және визуализациялау. Қолқа мен коронарлық артерияларды шығару, визуализациялау және редакциялау. Коронарлық артерияны сегменттеуден кейін орталық сызықты белгілеу, оған атау беру және редакциялау. Стенозды талдау, оның ішінде стенозды қолмен қосу, зақымдану параметрлерін (аудан, диаметр және т.б.) өлшеу, зақымданудың орналасуын және параметрлерін кестеде көрсету. Пайдаланушыларға бастапқы сызықтарды және тамырлардың көлденең қиылысының контурын түзету арқылы зақымдануды талдауға мүмкіндік береді. Түйнекті (бляшканы) талдау, оның ішінде түйнекті қолмен қосу және редакциялау, түйнекті MPR- және VR-кескіндерде көрсету, көлем, қолқаға дейінгі қашықтық, түйнек компоненттері сияқты параметрлерді өлшеу. Жүрек функциясын бағалау, оның ішінде сол және оң жақ қарыншалардың көлемі, соққылық көлем, шығару фракциясы, жүрек шығысы, қабырға қалыңдығы, қабырғалардың қозғалғыштығы және қалыңдауы.
	1 дана

	
	
	16. 
	Ішекті көріністеуге арналған бағдарламалық пакет;
	Ауамен толтырылған тік ішекті автоматты сегменттеу және орталық сызықты белгілеу. Пероральдық контраст затын жоятын электрондық тазарту. КТ-колоноскопияны редакциялау. Тоқ ішек саңылауы арқылы виртуалды эндоскопия көрінісі. Күдікті полиптерді қолмен маркерлеу. Күдікті қызығушылық көлемін (VOI) автоматты маркерлеу. Көлем, КТ орташа мәні, артқы тесіктен қашықтық сияқты сандық есептеу және талдау. КТ ішкі шолу. Үш өлшемді виртуалды эндоскопия. Тамырлар, тыныс жолдары, тоқ ішек үшін траекторияны автоматты жоспарлау. Траекторияны қолмен жоспарлау. Траекторияны өзгерту. Навигация.
	1 дана

	
	
	17. 
	Өкпені көріністеуге арналған бағдарламалық пакет;
	Күдікті қызығушылық көлемін (VOI) автоматты анықтайды және белгілейді. Оң және сол өкпені және кеңірдекті сегменттеу. Күдікті түйіндерді қолмен маркерлеу. Түйіндерді сегменттеу және оларды өлшеу, мысалы, көлемі, негізгі диаметрі және тік орналасуы. Бір пациент туралы деректердің екі жиынтығын салыстыруға арналған кейінгі талдау, ол белгілі бір уақыт аралығында түзілістің өзгергенін және қандай дәрежеде өзгергенін анықтай алады.
	1 дана

	
	
	18. 
	Перфузиялық есептеуге арналған бағдарламалық пакет;
	Перфузиямен бас миының компьютерлік томографиясы: көлемдер арасындағы жылжуды түзету үшін қозғалысты түзету. Перфузияны есептеу үшін кіріс деректері ретінде артериялық қысымды жартылай автоматты немесе қолмен анықтау. Параметрлер картасын есептеу және жалған түсті көрсету, оның ішінде CBF (ми қанайналымы), CBV (ми қанының көлемі), MTT (өтудің орташа уақыты) және TTP (шыңға жету уақыты). Уақытқа тығыздық тәуелділігі қисығын талдау. Статистикалық кесте. Ишемиялық жарты көлеңкені (сәйкессіздікті) талдау. Дене КТ-перфузиясы: бір сатылы толық автоматты есептеу: жүйе жұмсақ тіндерді сегменттеу, бауыр артериясы мен қақпа венасын таңдау және жалған түсті форматта көрсетілетін перфузия параметрлерін автоматты есептеу үшін әдепкі шекті мәнді пайдалана алады, бұның барлығы автоматты түрде орындалады. ВМТ қисығы. TDC қисығы. Параметрлер графиктерін есептеу: BV, BF, HAP, PVP, HPI, MTT, TTP және PS қоса алғанда, жалған түсті форматта көрсетілетін перфузия параметрлерінің түрлерін есептеу.
	1 дана

	
	
	19. 
	Тамырды көріністеуге арналған бағдарламалық пакет;
	Бас және мойын, DSA, құрсақ қуысы, аяқ-қол сүйектерін және т.б. автоматты жою. Тамырларды автоматты белгілеу, негізгі тамырларды маркерлеу және тамыр контурларын жасау. Бірнеше басу әдістерімен қадағалау арқылы тамырдан жартылай автоматты шығару. Осьтік сызықты редакциялау: тамыр контурларын көрсету және редакциялау, тамырдың көлденең қиылысының ауданы, диаметрі, тамыр ұзындығы сияқты параметрлерін өлшеу және стенозды бағалау.
	1 дана

	
	
	20. 
	Жақсүйек-бетті көріністеуге арналған бағдарламалық пакет;
	Көлемдік визуализациялауды, панорамалық көріністі, сагиттальды шолуды, тіс жіпшесі мен жүйке жолдарын маркерлеуді қолдайды. Ауыз қуысының барлық кескіндерін қиылыс бойынша жазық көрсетуді қолдайды.
	1 дана

	
	
	21. 
	Клиникалық қолдануға арналған блок (штатив IV, тасымалдауға арналған тіреу, қағаз орамын ұстатқыш)
	Тамшуыр тірегі көктамыр ішіне инфузия жасалып жатқан пациенттерді сканерлеуді жеңілдетеді. Таған ұстағыш пациенттердің жеке заттарын сақтауға арналған. Пациент үстелінің тазалығын қамтамасыз ететін бір реттік қағаз сүлгілерге арналған қағаз сүлгі ұстағыш.
	1 жинақ

	
	
	22. 
	КТ басқару панеліндегі дыбыс күшейткіш
	КТ басқару панеліндегі дауыс зорайтқыш дауыстық хабарламаларды, жүйелік хабарландыруларды, ескерту сигналдарын ойнатуға және зерттеу жүргізу барысында оператор мен пациент арасында аудиобайланысты қамтамасыз етуге арналған. Дауыс зорайтқыш мыналарды қамтамасыз етеді: сканерлеуге дайындық және оны орындау кезінде пациентке дауыстық нұсқаулықтарды жеткізу; жүйелік хабарландырулар мен ескерту сигналдарын ойнату; КТ басқару жүйесі құрамындағы аудиокоммуникация функцияларын қолдау; оператор консолімен және томографтың бағдарламалық қамтылымымен интеграция.
	1 дана

	
	
	23. 
	Оператор консоліне арналған үздіксіз қуат көзі (1-ден 4 данаға дейін)
	Жұмыс станциясына арналған үздіксіз қуат көзі. Электрмен жабдықтаудың қысқа мерзімді іркілістерінен, кернеудің төмендеуінен, секірістерінен және ажыратылуынан қорғауға, ағымдағы сканерлеуді қауіпсіз аяқтауды, пациент деректерін сақтауды және деректерді жоғалтпай немесе БҚ-ны бүлдірмей жүйені дұрыс өшіруді қамтамасыз етуге, электромагниттік кедергілерден қорғауға және перифериялық құрылғылар үшін қуатты тұрақтандыруға арналған.
	1 дана

	
	
	24. 
	DICOM интерфейсі;
	DICOM интерфейсі DICOM стандартына сәйкес КТ мен сыртқы медициналық ақпараттық жүйелер арасында медициналық кескіндермен, пациент деректерімен және қызметтік ақпаратпен алмасуды қамтамасыз етуге арналған.
DICOM интерфейсі мыналарды қамтамасыз етеді: КТ-кескіндерді жұмыс станцияларына, PACS-жүйелерге және медициналық кескіндер мұрағаттарына беру; пациенттердің жұмыс тізімдерін (DICOM worklist) алу және өңдеу; зерттеу нәтижелерін және ілеспе ақпаратты беру; мекеменің медициналық ақпараттық жүйелерімен желілік интеграцияны қолдау; DICOM-түйіндер мен желілік қосылымдардың параметрлерін баптау мүмкіндігі; диагностикалық деректерді сақтау және мұрағаттау.
	1 дана

	
	
	25. 
	Негізгі консоль (1-ден 2 данаға дейін);
	Кескіндерді алуға, кейіннен өңдеуге және кескіндерді сақтауға арналған сканердің компьютерлік жүйесі (оператор консолі). Хост-компьютер: CPU 4 ядро (немесе одан жоғары). Жедел жады 32 ГБ. Қатты диск 1 ТБ. Операциялық жүйе Windows 10. Максималды реконструкция матрицасы: 1024x1024. Пернетақта, тінтуір. 1920×1200 ажыратымдылықтағы 24 дюймдік түрлі-түсті монитор. Бағдарламалық қамтылым: Easy-logic интеллектуалды болжамдық платформасы. Пациенттерді тіркеу және әкімшілендіру. Сканерлеуді жоспарлау жүйесі. Кескінді алу және реконструкциялау жүйесі. Auto ALARA mA. 2D және 3D кескіндерді қарау, редакциялау. Көпжазықтықты реконструкция (MPR). Максималды интенсивтілік проекциясы (MIP). Минималды интенсивтілік проекциясы (MinIP). Қиғаш жазықтықты реконструкция (CPR). Көлемдік рендеринг (VR). Көлемдік рендеринг шаблоны (VRT). Беті көлеңкеленген кескін (SSD). Аймақтық өсіру. Кескіндерді кино режимінде қарау. Инъекцияның сынақтық болюстық қадағалауы. Болюсты қадағалау арқылы сканерлеу. Кескіндерді басып шығару және мұрағаттау. PACS/HIS/RIS қосылым жүйесі. Шұғыл сканерлеу.
	1 дана

	
	
	26. 
	Пациент үстелінің аяқ педальдары (2 жиынтық)
	Аяқ педалі жылдам позициялауға арналған. Үстелдің екі жағында орналасқан.
	2 дана

	
	
	27. 
	КТ-кескіндерді өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтама
	Оператор консолінің бағдарламалық қамтылымы. KARL 3D итерациялық шуды төмендету функциясы. ЭКГ-стробтаумен кальций шәкілі бойынша жүректі проспективті сканерлеу. Проспективті ЭКГ-стробталатын коронарлық КТА. ЭКГ бақылауымен коронарлық артериялардың ретроспективті КТА-сы (cardioxphase). Металдан болатын артефактілерді түзету (MAC). View3D – бас және мойын сүйектерін жою. Бас миының стационарлық перфузиясын сканерлеу. Денені стационарлық перфузиялық сканерлеу. MPPS. kVp автоматты баптау. Онлайн көпжазықтықты реформация (MPR). Real Time 3D. Easyrange. Жасанды интеллект негізіндегі терең оқыту технологиясымен ағзалардың автоматты рентгенографиясы. Бас миының динамикалық перфузиялық сканерлеуі. Денені динамикалық перфузиялық сканерлеу. Қашықтықтан басқару. Кеңейтілген көру өрісі (FOV). Қос энергиялы режим.
	1 дана

	
	
	28. 
	Үстел беткейіне арналған жастық
	Компьютерлік томография жүргізу кезінде пациенттің басын жатқызуға және бекітуге арналған, қалыптың тұрақтылығын және диагностикалық кескіндердің жоғары сапасын қамтамасыз ететін радиосәуле өткізетін анатомиялық аксессуар.
	1 дана

	
	
	29. 
	Бекіткіш белдік
	Компьютерлік томография кезінде пациентті бекітуге арналған, қозғалыстардың азаюын және диагностикалық кескіндердің дәлдігінің артуын қамтамасыз ететін радиосәуле өткізетін реттелетін иммобилизациялық аксессуар. Реттелетін ұзындығы – 1–2 м. Бекіту типі – жабысқақ таспа. Бекіту нүктелерінің саны 3.
	1 дана

	
	
	30. 
	Коллимация жүйесі
	Сәулелердің параллель шоғырларын алуға (сәулелерді коллимациялауға) арналған. Коллимация 40 мм, кернеу 120 кВ, экспозиция 230 мАс және айналу уақыты 2 с болғанда (басты сканерлеудің стандартты жағдайлары) CTDIfree air мәні 55,8 мГр құрайды.
	1 дана

	
	
	31. 
	Пациентті бақылау жүйесі
	Пациентті бақылау жүйесі КТ-да зерттеулер жүргізу кезінде пациенттің жағдайын көзбен және/немесе аспаптық бақылауға арналған.
Жүйе пациент қауіпсіздігін арттыруды және сканерлеу процесінде диагностикалық рәсімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді.
Мыналарды қамтамасыз етеді: зерттеуге дайындық және оны орындау кезінде пациентті үздіксіз көзбен бақылау; оператордың басқару консолінен пациенттің жағдайын бақылау мүмкіндігі; КТ басқару жүйесімен және оператордың жұмыс станциясымен интеграция; сканерлеу үй-жайы мен оператор бөлмесі арасында аудио- және/немесе бейнесигнал беру; зерттеулердің, оның ішінде контрастпен күшейту арқылы жүргізілетін зерттеулердің қауіпсіз өткізілуін қолдау; пациентті позициялау жүйелерімен және байланыс құралдарымен бірлесіп жұмыс істеу.
	1 жинақ

	
	
	32. 
	Жүйелік кабель (коммутациялық күштік кабель)
	Жүйелік коммутациялық күш кабелі компьютерлік томографты электрмен қуаттандыру жүйесіне қосуға және электр энергиясын үлестіру шкафынан жабдықтың негізгі тораптарына беруге арналған. Номиналды кернеуі: 380–400 В-қа дейін (үшфазалы желі). Жиілігі: 50/60 Гц. Максималды тогы: 100–200 А-ге дейін. Кабельдің ұзындығы – 5–10 метр.
	1 дана

	
	
	33. 
	Жүйелік кабель (жабдық кабелі)
	Жабдықтың жүйелік кабелі компьютерлік томографтың функционалдық модульдерін жалғауға және басқару сигналдарын, цифрлық деректерді, синхрондау импульстарын беруге арналған. Жүйе құрамдастары – гентри, консоль, жұмыс станциясы, детекторлық жүйе арасындағы дұрыс өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Өткізгіштердің қиылысы: 0,14–2,5 мм². Деректерді беру типі – цифрлық (Ethernet / LVDS / CAN / RS-485). Кабельдің ұзындығы: 5–10 метр.
	1 дана

	
	
	34. 
	Калибрлеу фантомы (1-ден 4 данаға дейін)
	Калибрлеу фантомдары сапаны бақылау бағдарламасы шеңберінде жүйенің пайдалану сипаттамаларын өлшеу құралы ретінде пайдаланылады. Жиынтыққа мыналар кіреді: жүйелік фантом, ұзындығы 281,5 мм. Күнделікті сапа бақылауына арналған фантом (Daily QA Phantom), диаметрі 180 мм, ұзындығы 285 мм. Штифтік фантом (Pin phantom), диаметрі 4 мм, ұзындығы 92,5 мм. Г-тәрізді ұстағыш (L-shape Holder), биіктігі 156 мм, ені 114 мм.
	1 жинақ

	
	
	35. 
	Электрқуат шкафы (электр қуатын тарату).
	Үлестіру қалқаны электр энергиясын кернеу кезінде қабылдауға және үлестіруге, сондай-ақ оларды шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталу кезінде қорғауға арналған.
	1 дана

	
	
	36. 
	Рентген қорғағыш шыны ( 1-ден 5 данаға дейін)
	Рентгеннен қорғайтын шыны КТ-ны пайдалану кезінде персоналдың радиациялық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған және оператор бөлмесінің немесе қарау үй-жайының қорғаныш конструкцияларының құрамында пайдаланылады. Рентгеннен қорғайтын шынының радиациялық қорғаныс параметрі (қорғасын эквиваленті) 2 мм.
	1 дана

	
	
	37. 
	Түрлі модальділік кескіндерін үйлестіру және салыстыру үшін кеңейтілген диагностикалық мүмкіндіктері бар қосымша
	Fusion функциясы әр уақытта орындалған суреттерді (МРТ, КТ және ПЭТ) бір-бірінің үстіне қою арқылы біріктіруге арналған. Жақсы теңестіру үшін қолмен баптау құралдары қарастырылған. Кескіндерді бірнеше режимде автоматты тіркеу, қолмен тіркеу, нүктелік тіркеу және тіркеу матрицасын сақтау. Біріктірілген кескіннің көрсетілуін баптау, араластыру коэффициентін, бірнеше жалған түсті сценарийлерді баптау және анықтамалық деректерді ауыстыру. Курсор корреляциясы, шекті мәнді баптау және топтамалық процесс.
	1 дана

	
	
	38. 
	Медициналық кескіндерді басып шығару құрылғысы
	Медициналық кескіндерді басып шығаруға арналған құрылғы диагностикалық кескіндерді мамандандырылған медициналық пленкаларға шығаруға арналған. Басып шығару құрылғысы DICOM-желісімен үйлесімділікті қамтамасыз етеді және жұмыс станцияларынан және мұрағат жүйелерінен кескіндерді беруді қолдайды.
	1 дана

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Жұмыс ортасына қойылатын талаптар. Түсіру бөлмесі: температура 18°C–24°C; салыстырмалы ылғалдылық (конденсатсыз) 30%–70%; ауа қысымы 70–106 кПа. Оператор бөлмесі: температура 15°C–30°C; салыстырмалы ылғалдылық (конденсатсыз) 30%–70%; ауа қысымы 70–106 кПа. Электрмен жабдықтау: айнымалы токтың үшфазалы қуат көзі. Шығыс кернеуі 380 В ± 10% / 400 В ± 10%. Жиілігі 50±1 Гц.

	4
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP жеткізу пункті

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	150 (бір жүз елу) күнтізбелік күн
Мекен жайы: 071400, Абай облысы, Семей қ., Шәкәрім Құдайбердіұлы данғ., 2Б
«Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының №7 емханасы» шаруашылық жургізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны»

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтардың медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
- осы медициналық техникаға тән жұмыстар;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;
- медициналық техника корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.


























	Техническая спецификация

	№п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Компьютерный Томограф uCT 780 с принадлежностями
Производитель: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., Китай 
Регистрационное удостоверение: № РК-МТ-5№019076
Дата регистрации: 30.05.2024 до бессрочно.

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром
	Система компьютерной томографии предназначена для получения КТ изображений сканируемой любой части тела в разных направлениях, включая поперечные, корональные, сагиттальные и
косые. Полученные КТ изображения предоставляют клиническую информацию при выявлении, дифференциации и разграничении разновидностей заболеваний.

	3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике                               (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Гентри
	Диаметр отверстия гентри 70 см Угол наклона гентри ±30 градусов, с
Шагом 0.5° Максимальное поле сканирования 500 мм. Минимальное
Время одного оборота рентгеновской трубки 0,3 с. Комплект панелей
Управления гентри расположен симметрично на передней стороне
Гентри. Отображает горизонтальное и вертикальное положение стола, а
Также угол наклона гентри. Панель отображения данных предназначена
Для отображения информации о пациенте, времени сканирования,
Состояния экспозиции, состояния блокировки стола и другой полезной
Информации. Две группы внутренних/внешних лазерных маркеров
Определяют как внутренние, так и внешние плоскости сканирования с
Точностью до ±1мм. Дистанционное управление с консоли оператора.
	1 шт.

	
	
	2. 
	Генератор высоковольтный;
	Предназначен для генерации пучка рентгеновских лучей. Мощность
Генератора 100 квт. Минимальное значение напряжения: 70 кв.
Максимальное значение напряжения 140 кв. Настройки кв: 70 кв, 80
Кв, 100 кв, 120 кв, 140 кв.
	1 шт.

	
	
	3. 
	Трубка рентгеновская.
	Предназначена для генерации пучка рентгеновских лучей. Конструкция
С двойным фокусным пятном. Теплоемкость анода 7,5MHU.
Максимальная скорость охлаждения 1386KHU/мин. Большое фокусное
Пятно: 1,0 мм х 1,0 мм. Малое фокусное пятно: 0,7 мм х 0,7 мм.
Непрерывное сканирование 100 секунд. Диапазон силы тока трубки: 6-
833 ма с шагом 1 ма. Минимальное напряжение тока трубки 70 квт.
Максимальное напряжение тока трубки 140 квт.
	1 шт.

	
	
	4. 
	Детектор
	Твердотельный детектор. Количество срезов за 1 оборот 360° 160
Срезов. Количество рядов детектора 80. Ширина покрытия детектора 40
Мм. Минимальная толщина среза до реконструкции 0.50 мм. Общее
Количество детекторных элементов: 74880. Количество элементов в
Одном ряду: 936. 3D-изотропное разрешение 0,25 мм с
Пространственным разрешением 20 лин/см (MTF 0%) в обеих
Плоскостях X/Y; Детектор напрямую объединяет аналого-цифровой
Преобразователь (АЦП) с фотодиодом на основе высокоэффективной
Технологии сквозных кремниевых переходов (TSV), которая сокращает
Путь прохождения сигнала с сантиметрового уровня до микрона по
Сравнению с обычным детектором; Детектор обеспечивает изображения
Высокого пространственного разрешения одновременно с быстрым
Сбором данных, что значительно улучшает сканирование грудной
Клетки и КТА.
	1 шт.

	
	
	5. 
	Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания предназначен для защиты критически важных компонентов системы от кратковременных перебоев, просадок, скачков напряжения и отключений электроснабжения, для обеспечения безопасного завершения текущего сканирования, сохранения данных пациента и корректного выключения системы без потери данных или повреждения ПО, для защиты от электромагнитных помех и стабилизация питания для периферийных устройств.
	1 шт.

	
	
	6. 
	Панель управления КТ
	Панель управления КТ предназначена для управления работой системы
Рентгеновской компьютерной томографии, настройки параметров
Исследования, контроля процесса сканирования и взаимодействия
Оператора с программно-аппаратными компонентами системы. Панель
Управления обеспечивает управление режимами работы системы
Компьютерной томографии; запуск, остановку и контроль выполнения
Сканирования; настройку параметров исследования и протоколов
Сканирования; регистрацию и управление данными пациентов; просмотр
И обработку полученных изображений; отображение системных
Уведомлений, предупреждений и рабочих параметров; управление
Подключенными устройствами и сетевыми сервисами; взаимодействие с
Системой архивирования и передачи медицинских изображений
(PACS/DICOM).
	1 шт.

	
	
	7. 
	Стол пациента.
	Используется для подставки и позиционирования пациента. Вес стола
Пациента 481 кг. Грузоподъёмность стола 205 кг. Ширина 600 мм.
Вертикальный 480-950мм от пола. Диапазон сканирования 1700 мм.
Диапазон горизонтального движения 0-2180мм. Точность
Позиционирования ±0.25мм. Скорость горизонтального перемещения:
2мм/сек – 200 мм/сек.
	1 шт.

	
	
	8. 
	Автоматическое устройство для
введения контрастного вещества
(от 1 до 5 шт.)
	Тип системы: Двухшприцевая, с возможностью подачи контраста и
Физиологического раствора. Наличие системы контроля давления:
Прямой датчик давления с автоматической остановкой при превышении
Порога.
	1 шт.

	
	
	9. 
	Рабочая станция для просмотра,
обработки и анализа изображений
(от 1 до 2);
	Специализированная рабочая станция врача. Количество цветных
Мониторов рабочей станции врача 2 шт. Размер дисплея монитора по
Диагонали, 60 см. Оперативная память компьютерной системы, 32 ГБ.
Память для хранения реконструированных изображений, 480 ГБ+960
ГБ. ОС: Windows 10. Внешний комплект оптического привода.
Программное обеспечение рабочей станции врача: Управление
Пациентами. Просмотр 2D. Просмотр 3D. Печать на пленку. Создание
Диагностических отчетов. Предварительная выборка исследования.
Оценка КТ по кальцию. Динамический анализ. Двухэнергетический режим.
	1 шт.

	
	
	10. 
	Модуль отслеживания контраста в
реальном времени;
	Модуль отслеживания контраста в реальном времени предназначен для
Автоматического контроля накопления контрастного вещества в
Заданной анатомической области и запуска КТ-сканирования при
Достижении установленного уровня контрастирования. Модуль используется при проведении исследований с внутривенным
Контрастным усилением, включая КТ-ангиографию и динамические исследования.
	1 шт.

	
	
	11. 
	Программный пакет удаления
костной ткани при 3D обзоре
областей головы и шеи
	Автоматическое удаление костных структур из КТ-изображений при
Трехмерной визуализации анатомических областей головы и шеи с
Целью улучшения визуализации мягких тканей и сосудов.
	1 шт.

	
	
	12. 
	Модуль анализ плотности легких
	Автоматическая сегментация правого и левого легкого, трахеи. Расчет
Эмфизема легких. Редактирование контура легкого. Сегментация и
Редактирование легочных долей. Сегментация и отображение
Дыхательных путей. Извлечение дерева дыхательных путей,
Отображение и редактирование. Редактирование контуров дыхательных
Путей. Признаки эмфиземы легких в легочной ткани. Объем и
Процентные значения приведены в таблице в зависимости от настройки
Порогового значения или процентного параметра. Гистограмма
Плотности для обоих легких. Количественный расчет площади просвета,
Площади стенок, толщины стенок для каждой трахеи и т.д.
	1 шт.

	
	
	13. 
	Пакет программный для
исследования печени.
	Приложение предназначено для обработки и визуализации сегментации
Печени и извлечения сосудов, предоставляет пользователю инструмент
Для разделения печени и оценки остаточных сегментов печени.
	1 шт.

	
	
	14. 
	Модуль КТ-Онкология
	Выделение подозрительных узлов во время просмотра изображения.
Сегментация узлов в легких и опухолей печени и расчет
Количественных параметров Отображение результатов сегментации:
Положение очагов, нанесенное на график при осмотре, может
Автоматически отображаться в том же положении при последующих
Осмотрах. Статистика списка анализа: Пользователь может получить
Параметры поражений, сегментированные по различным временным
Фазам.
	1 шт.

	
	
	15. 
	Пакет программный для
кардиологической визуализации;
	Многофазная нагрузка. Сегментация и визуализация камер сердца,
Включая левый желудочек, левое предсердие, правый желудочек, правое
Предсердие, миокард левого желудочка. Извлечение аорты и
Коронарных артерий, визуализация и редактирование. Выделение
Центральной линии, присвоение ей названия и редактирование после
Сегментации коронарной артерии. Анализ стеноза, включая добавление
Стеноза вручную, измерение параметров поражения (таких как площадь,
Диаметр и т.д.), с указанием местоположения и параметров поражения в
Таблице. Позволяет пользователям анализировать повреждение,
Корректируя исходные линии и контур поперечного сечения сосудов.
Анализ бляшки, включая ручное добавление и редактирование бляшки,
Отображение бляшки на MPR- и VR-изображениях, измерение таких
Параметров, как объем, расстояние до аорты, компоненты бляшки.
Оценка функции сердца, включая объем левого и правого желудочков,
Ударный объем, фракцию выброса, сердечный выброс, толщину стенок,
Подвижность и утолщение стенок.
	1 шт.

	
	
	16. 
	Пакет программный для кишечной
визуализации;
	Автоматической сегментации и выделения центральной линии
Заполненные воздухом прямой кишки. Электронные очищения, которое
Удаляет пероральное контрастное вещество. Редактирование КТ
Колоноскопии. Вид виртуальной эндоскопии через просвет толстой
Кишки. Ручная маркировка подозрительных полипов. Автоматическая
Маркировка подозрительного объема интереса (VOI). Количественный
Расчет и анализ, такой как объем, среднее значение КТ, расстояние от
Заднего прохода. КТ внутренний обзор Трехмерная виртуальная
Эндоскопия. Автоматическое планирование траектории для сосудов,
Дыхательных путей, толстой кишки. Ручное планирование траектории.
Изменение траектории. Навигация.
	1 шт.

	
	
	17. 
	Пакет программный для легочной
визуализации;
	Автоматически определяет и выделяет подозрительный объем,
Представляющий интерес (VOI). Сегментация правого и левого легких и
Трахеи. Ручная маркировка подозрительных узлов. Сегментация узлов и
Их измерение, например, объема, основного диаметра и вертикального
Расположения. Последующий анализ для сравнения двух наборов
Данных об одном и том же пациенте, который может выявить,
Изменилось ли образование за определенный период времени и в какой
Степени.
	1 шт.

	
	
	18. 
	Пакет программный для
перфузионного расчета;
	Компьютерная томография головного мозга с перфузией: Коррекция
Движения для корректировки перемещения между объемами.
Полуавтоматическое или ручное определение артериального давления в
Качестве входных данных для расчета перфузии. Расчет карты
Параметров и псевдоцветное отображение, включая CBF (мозговой
Кровоток), CBV (Объем мозговой крови), MTT (среднее время перехода)
И TTP (время достижения пика). Анализ кривой зависимости времени
От плотности. Статистическая таблица. Анализ ишемической полутени
(несоответствие). КТ-перфузии тела: Одноступенчатый полностью
Автоматический расчет: система может использовать пороговое
Значение по умолчанию для проведения сегментации мягких тканей,
Выбора печеночной артерии и воротной вены и автоматического расчета
Параметров перфузии, которые отображаются в псевдоцветном формате,
И все это автоматически. Кривая ВМТ Кривая TDC.Расчет графиков
Параметров: рассчитайте виды параметров перфузии, включая BV, BF,
HAP, PVP, HPI, MTT, TTP и PS, которые показаны в псевдоцветном
Формате.
	1 шт.

	
	
	19. 
	Пакет программный для
сосудистой визуализации;
	Автоматическое удаление костей головы и шеи, DSA, брюшной
Полости, конечностей и так далее. Автоматическое выделение сосудов,
Маркировка основных сосудов и создание контуров сосудов.
Полуавтоматическое извлечение из сосуда с отслеживанием в несколько
Кликов методами. Редактирование осевой линии: отображение и
Редактирование контуров сосудов, измерение параметров сосуда, таких
Как площадь поперечного сечения, диаметр, длина сосуда и оценка
Стеноза.
	1 шт.

	
	
	20. 
	Пакет программный для челюстно-
лицевой визуализации;
	Поддерживает объемную визуализацию, панорамный вид, сагиттальный
Обзор, маркировку зубной нити и нервных путей. Поддерживает плоское
Отображение изображений всего рта в разрезе.
	1 шт.

	
	
	21. 
	Блок для клинического
применения (штатив IV, стойка для
подноса, держатель рулонов
бумаги)
	Стойка для капельницы облегчает сканирование пациентов,
Находящихся на внутривенной инфузии. Держатель лотка предназначен
Для хранения личных вещей пациентов. Держатель бумажных полотенец
Для одноразовых бумажных полотенец, обеспечивающих чистоту стола
Пациента.
	1 комплект

	
	
	22. 
	Громкоговоритель на панели
управления КТ
	Громкоговоритель на панели управления КТ предназначен для
Воспроизведения голосовых сообщений, системных уведомлений,
Предупреждающих сигналов и обеспечения аудиосвязи между
Оператором и пациентом в процессе проведения исследования.
Громкоговоритель обеспечивает передачу голосовых инструкций
Пациенту во время подготовки и выполнения сканирования;
Воспроизведение системных уведомлений и предупредительных
Сигналов; поддержку функций аудиокоммуникации в составе системы
Управления КТ; интеграцию с консолью оператора и программным
Обеспечением томографа.
	1 шт.

	
	
	23. 
	Источник бесперебойного питания
для консоли оператора (от 1 до 4
шт)
	Источник бесперебойного питания для рабочей станции. Предназначен
Для защиты от кратковременных перебоев, просадок, скачков
Напряжения и отключений электроснабжения, для обеспечения
Безопасного завершения текущего сканирования, сохранения данных
Пациента и корректного выключения системы без потери данных или
Повреждения ПО, для защиты от электромагнитных помех и
Стабилизация питания для периферийных устройств.
	1 шт.

	
	
	24. 
	Интерфейс DICOM;
	Интерфейс dicom предназначен для обеспечения обмена медицинскими изображениями, данными пациентов и служебной информацией между кт и внешними медицинскими информационными системами в соответствии со стандартом dicom. 
Интерфейс dicom обеспечивает передачу кт-изображений на рабочие станции, pacs-системы и архивы медицинских изображений; получение и обработку рабочих списков пациентов (dicom worklist); передачу результатов исследований и сопутствующей информации; поддержку сетевой интеграции с медицинскими информационными системами учреждения; возможность настройки параметров dicom-узлов и сетевых соединений; хранение и архивирование диагностических данных.
	1 шт.

	
	
	25. 
	Консоль основная (от 1 до 2 шт.);
	Компьютерная система сканера (консоль оператора) для получения
Изображений, последующей обработки, хранения изображений. Хост-
Компьютер: CPU 4 ядра (или выше). Оперативная память 32 ГБ.
Жесткий диск 1 ТБ. Операционная система Windows 10. Максимальная
Матрица реконструкции: 1024x1024. Клавиатура, мышь. Монитор 24-
Дюймовый цветной с разрешением 1920×1200. Программное
Обеспечение: Интеллектуальная прогнозирующая платформа Easy-logic.
Регистрация и администрирование пациентов. Система планирования
Сканирования. Система получения и реконструкции изображения. Auto
ALARA ma. Просмотр, редактирование 2D и 3D изображений.
Мультипланарная реконструкция (MPR). Максимальная
Интенсивностная проекция (MIP). Минимальная интенсивностная
Проекция (minip). Криволинейная планарная реконструкция (CPR).
Объемный рендеринг (VR). Шаблон объемного рендеринга (VRT).
Поверхностно-оттененное изображение (SSD). Региональное
Выращивание. Просмотр изображений в режиме кино. Тестовое
Болюсное отслеживание инъекции. Сканирование с отслеживанием
Болюса. Печать и архивирование изображений. Система подключения
PACS/HIS/RIS. Экстренное сканирование.
	1 шт.

	
	
	26. 
	Ножные педали стола пациента (2 коплекта)
	Ножная педаль предназначена для быстрого позиционирования.
Расположены с обеих сторон стола.
	2 шт.

	
	
	27. 
	Программное обеспечение
обработки КТ-изображений
	Программное обеспечение консоли оператора. Функция итерационного
Снижения шума KARL 3D. Проспективное сканирование сердца по
Шкале кальция с ЭКГ-стробированием. Проспективная ЭКГ-
Стробируемая коронарная СТА. Ретроспективная КТА коронарных
Артерий с контролем ЭКГ cardioxphase Коррекция артефактов от
Металла (MAC). View3D Удаление костей головы и шеи. Сканирование
Стационарной перфузии головного мозга. Сканирование стационарной
Перфузии тела. MPPS. Автоматическая настройка kvp. Онлайн
Мультипланарная реформация (MPR). Real Time 3D. Easyrange.
Автоматическая рентгенография органов с технологией глубокого
Обучения на основе искусственного интеллекта. Динамическое
Перфузионное сканирование головного мозга. Динамическое
Перфузионное сканирование тела. Дистанционное управление.
Расширенное поле зрения (FOV). Двухэнергетический режим.
	1 шт.

	
	
	28. 
	Подушка для поверхности стола
	Радиопрозрачный анатомический аксессуар, предназначенный для
Укладки и фиксации головы пациента при проведении компьютерной
Томографии, обеспечивающий стабильность положения и высокое
Качество диагностических изображений.
	1 шт.

	
	
	29. 
	Фиксирующий ремень
	Радиопрозрачный регулируемый иммобилизационный аксессуар,
Предназначенный для фиксации пациента во время компьютерной
Томографии, обеспечивающий снижение движений и повышение
Точности диагностических изображений. Регулируемая длина – 1-2 м.
Тип фиксации – липучка. Количество точек фиксации 3.
	1 шт.

	
	
	30. 
	Система коллимации
	Предназначена для получения параллельных пучков лучей, (колимации
Лучей). Значение ctdifree air при коллимации 40 мм, напряжении 120
Кв, экспозиции 230 мас и времени вращения 2 с (стандартные условия
Для сканирования головы) составляет 55,8 мгр.
	1 шт.

	
	
	31. 
	Система наблюдения за пациентом
	система наблюдения за пациентом предназначена для визуального и/или инструментального контроля состояния пациента во время проведения исследований на КТ. 
Система обеспечивает повышение безопасности пациента и контроль выполнения диагностических процедур в процессе сканирования. 
Обеспечивает непрерывное визуальное наблюдение за пациентом во время подготовки и выполнения исследования; возможность контроля состояния пациента оператором с консоли управления; интеграцию С системой управления кт и рабочей станцией оператора; передачу аудио- и/или видеосигнала между помещением сканирования и операторской; поддержку безопасного проведения исследований, включая исследования с контрастным усилением; совместную работу с системами позиционирования пациента и средствами связи.
	1 комплект

	
	
	32. 
	Системный кабель
(коммутационный силовой кабель)
	Системный коммутационный силовой кабель предназначен для
Подключения компьютерного томографа к системе электропитания и Передачи электрической энергии от распределительного шкафа к основным узлам оборудования. Номинальное напряжение: до 380-400 В (трехфазная сеть). Частота: 50/60 гц. Максимальный ток: до 100–200 А.
Длина кабеля – 5-10 метров.
	1 шт.

	
	
	33. 
	Системный кабель (кабель
оборудования)
	системный кабель оборудования предназначен для соединения функциональных модулей компьютерного томографа и передачи управляющих сигналов, цифровых данных, синхронизационных
импульсов. обеспечивает корректное взаимодействие между компонентами системы: гентри, консолью, рабочей станцией, детекторной системой. сечение жил: 0.14 – 2.5 мм². тип передачи
данных - цифровая (ethernet / lvds / can / rs-485. длина кабеля: 5-10 метров.
	1 шт.

	
	
	34. 
	Фантом калибровочный (от 1 до 4
шт.)
	Калибровочные фантомы используются в качестве инструмента для
Измерения эксплуатационных характеристик системы в рамках
Программы контроля качества. Набор включает в себя: Системный
Фантом, длина 281.5 мм. Фантом для ежедневного контроля качества
(Daily QA Phantom), диаметр 180 мм, длина 285 мм. Штифтовой фантом
(Pin phantom), диаметр 4 мм, длина 92.5 мм. Г-образный держатель (lshape
Holder), высота 156 мм, ширина 114 мм.
	1 комплект.

	
	
	35. 
	Шкаф электропитания
(распределения электропитания).
	Распределительный щит предназначен для приёма и распределения электрической энергии при напряжении, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях.
	1 шт.

	
	
	36. 
	Рентгенозащитные стекло (от 1 до 5 шт.).
	Рентгенозащитное стекло предназначено для обеспечения радиационной защиты персонала при эксплуатации КТ и используется в составе защитных конструкций операторской или смотрового помещения. Параметр радиационной защиты рентгенозащитного стекла (свинцовый эквивалент) 2 мм.
	1 шт.

	
	
	37. 
	Приложение с расширенными
диагностическими возможностями
для совмещения и сопоставления
изображений разных модальностей
	Функция Fusion предназначена для объединения снимков (МРТ, КТ и ПЭТ), выполненных в разное время, путем их наложения друг на друга.
Предусмотрены инструменты для ручной настройки для лучшего выравнивания. Автоматическая регистрация изображений в нескольких режимах, ручная регистрация, точечная регистрация и сохранение
Матрицы регистрации. Настройка отображения комбинированного изображения, настройка коэффициента смешивания, нескольких
Псевдоцветовых сценариев и переключения справочных данных. Корреляция курсора, настройка порога и пакетный процесс.
	1 шт.

	
	
	38. 
	Устройство для печати
медицинских изображений
	Устройство для печати медицинских изображений предназначено для вывода диагностических изображений на специализированные медицинские пленки. Устройство печати обеспечивает совместимость с DICOM-сетью и поддерживать передачу изображений с рабочих станций и архивных систем.
	1 шт.

	4
	Требования условиям эксплуатации
	Требования к рабочей среде. Съемочная: Температура 18°C–24°C;
Относительная влажность (без конденсата) 30%–70%; Давление воздуха 70-
106кПа Операторная: Температура 15°C–30°C; Относительная влажность
(без конденсата) 30%–70%; Давление воздуха 70-106кПа Электроснабжение:
Трехфазный источник питания переменного тока Выходное напряжение 380
В ± 10% / 400 В ± 10% Частота 50±1Hz

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	150 (сто пятьдесят) календарных дней
Адрес: 071400, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, дом 2Б 
«Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №7 города Семей» управления здравоохранения области Абай»

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	[bookmark: z755][bookmark: z756][bookmark: z757][bookmark: z758][bookmark: z759]Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники;
[bookmark: z760][bookmark: z761]- специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.



