Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттау

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	LEON Plus анестезиологиялық жұмыс станциясы (наркоздық-тыныс алу аппараты), жиынтықта. 
Өндіруші: Löwenstein Medical SE & Co. KG, Германия. 
Тіркеу куәлігі: РК-МТ-7№004285, 21.04.2020 ж., 
мерзімсіз.

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с 
№
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Базалық блок
	LEON Plus анестезиологиялық жұмыс станциясы 200 мл/мин-ден 18 л/мин-ге дейінгі диапазонда төмен және минималды ағынды анестезияны қоса алғанда, ингаляциялық анестезияның стандартты әдістерін жүргізуді қамтамасыз етеді. Пациенттер санаты: ересектер, балалар және опция болған кезде жаңа туған нәрестелер.
Құрылымы: қысымды шектеу және комплаенсті өтеу функциясы бар, пневматикалық жетекті және электрондық басқарылатын аспалы сильфонды желдеткіш; жаңа газды электрондық ротаметрлермен реттеу; екі буландырғышты бір мезгілде орнату; контурды герметизациядан шығармай 1750 мл CO₂ абсорберін жұмыс кезінде ауыстыру, абсорбердің болмауы немесе дұрыс орналаспауы туралы дабыл; тежегіштері бар төрт антистатикалық дөңгелекті арба; 45 × 31 см DIN 3 жылжымалы жазу сөресі; доводчигі бар үш жәшік және есігі бар шкаф; бүйірлік беттерде қосымша жабдықты бекіту орындары мен тасымалдау тұтқалары; артқы жағында газ баллондарын бекіту мүмкіндігі.
Электрмен қоректендіру: 100-240 В, 50/60 Гц айнымалы ток және қажет болғанда тұрақты ток; қосымша жабдыққа арналған 4 розетка; кіріктірілген аккумулятордан 100 минут автономды жұмыс; заряд деңгейі мониторда, зарядтау барысы алдыңғы панель индикаторында көрсетіледі.
Газбен қамту: O₂, Air және N₂O орталық жүйесінен немесе баллондардан, қысымы 2,8-6 бар; әр газға манометр; NIST қосылыстары. Жаңа газдың электрондық араластырғышы O₂/Air немесе O₂/N₂O қоспасын береді. Жалпы ағын 0,2-18 л/мин; O₂ концентрациясы 21-100%; O₂ авариялық үрлеуі >35 л/мин.
Интерфейс: 12 дюймдік түрлі түсті сенсорлық TFT дисплей, бұрылмалы-басылатын реттегіш және функционалдық пернелер; «таңдау-реттеу-растау» қағидаты; параметрлер, қисықтар, ілмектер, трендтер және дабылдар бір экранда көрсетіледі. Желдету режимдері: IMV, SIMV, PCV, S-PCV, PSV, Manual/Spont және CPAP. Тыныс алу көлемі 20-1600 мл; жиілік 4-80/мин; I:E 1:4-тен 4:1-ге дейін; PEEP 1-20 мбар; Pmax 10-80 мбар; дем алу қысымы/PSV 5-60 мбар; ағын триггері 0,1-10 л/мин; дем алу уақыты 0,2-10 с; O₂ 21-100%. Апноэдан кейін механикалық желдетуді автоматты іске қосу, қолмен дем беру және идеал дене салмағына сәйкес бастапқы параметрлерді есептеу бар.
Мониторинг: тыныс жолдарының қысымы, дем алу және дем шығару ағыны, Vt, минуттық көлем, жалпы және өздігінен тыныс жиілігі, I:E, тыныс уақыттары, комплаенс, кедергі және ағып кету. Қысым диапазоны -50-200 мбар; ағын -200-200 л/мин; Vt 0-5000 мл; минуттық көлем 0-50 л/мин; жиілік 0-300/мин. Дабылдар техникалық және физиологиялық себептер бойынша басымдық деңгейімен көрсетіледі.
Тыныс алу жүйесі жаңа газды ажырататын, жылытылатын айналым контурынан, дем алу/шығару ағыны датчиктерінен және APL клапанынан тұрады; компоненттері латекссіз. Пациент қосылысы 22 мм сыртқы/15 мм ішкі ISO конустары. Жүйелік тест іске қосылғанда герметикалылықты, клапандарды, датчиктерді, газбен және электрмен қамтуды тексереді. Электр қуаты немесе газ жеткізілімі бұзылғанда қауіпсіз жұмыс алгоритмдері мен авариялық қолмен/өздігінен желдету мүмкіндігі сақталады. Интерфейстер: COM, Ethernet, USB; деректер алмасу және бағдарламалық жаңарту мүмкіндігі.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Компрессор
	Жылжымалы тұғырдағы портативті компрессор қоршаған ауаны тазартып, медициналық сығылған ауа дайындайды және оны НДА-ға береді. Өнімділігі 40-60 л/мин; ресивер көлемі 2 л; жұмыс қысымы 3,0-6,0 бар; сақтандырғыш клапан 7 барда іске қосылады; шу деңгейі ≤50 дБ.
	1 дана

	
	
	2
	Екі буландырғышқа арналған бекіту жүйесі
	Selectatec жүйесімен үйлесімді екі анестетик буландырғышына арналған бекітпе. Бір уақытта екі буландырғыштың біреуін ғана пайдалануды қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	3
	Буландырғыш
	Севофлуранға арнайы калибрленген ұшпа анестетик буландырғышы. Әртүрлі температура мен ағын жылдамдығында, оның ішінде төмен және минималды ағындарда дәл мөлшерлеуді қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	4
	Тыныс алу контурының модулі
	Жаңа газды ажырататын, конденсатты болдырмайтын жылытқышы және жұмыс кезінде ауыстырылатын абсорбер ыдысы бар айналым жүйесі. Дем алу/шығару ағынын өлшейді, APL клапаны бар, латекссіз. Пациент қосылысы: сыртынан 22 мм/ішінен 15 мм ISO конустары; абсорберсіз салмағы 9,3 кг; ағып кетуі <150 мл/мин; APL өздігінен тыныс алудан кемінде 90×100 Па-ға дейін, дәлдігі ±5%. CO₂ абсорбері: Ø140 мм, биіктігі 265 мм, салмағы 550 г, полисульфон/PBT, сыйымдылығы 2000 мл, 1750 мл толтыруға болады, кемінде 52 тазалау цикліне есептелген.
	1 дана

	
	
	5
	Опция: анестезиологиялық газды автоматты сәйкестендіретін мультигаз анализаторы
	Жанама ағынмен дем алу және дем шығару газдарының сынамасын алады. Сынама алу жылдамдығы: ересектерге 120-200 мл/мин, жаңа туғандарға 70-120 мл/мин; ≤40 мл/мин кезінде бітелу дабылы. Жауап беру уақыты: O₂ 500-600 мс, CO₂ және N₂O 250 мс, бес ұшпа анестетик 300-350 мс. Анестетикті 0,15%-дан автоматты тану және екінші агентті тану; жасқа түзетілген MAC 0-10, ажыратымдылығы 0,1. CO₂: 0-10%, дәлдігі ±0,1-0,5% абс.; N₂O: 0-100%, ±2-3% абс.; галотан/энфлуран: 0-5%, ±0,15-0,2% абс.; изофлуран: 0-15%, ±0,15-2% абс.; севофлуран: 0-24%, ±0,15-2,5% абс.; десфлуран: 0-32%, дәлдігі ±0,15-1% абс.-тан -2,2/+8,0% абс.-қа дейін. Парамагниттік O₂ датчигінің дәлдігі ±1% абс.-тан +4% салыст. дейін. Анестетиктер, CO₂ және O₂ бойынша дабылдар бар.
	1 дана

	
	
	6
	Аспирация жүйесі
	Теріс қысым деңгейін реттейтін және экранда көрсететін инжекторлық аспирация жүйесі. 1 л, 100 мл бөлік құны бар, көп рет қолданылатын және автоклавталатын ыдыс; ішкі диаметрі 6 мм шлангтарға бейімделген. Осындай сипаттамалы резервтік ыдыспен толықтыру мүмкіндігі бар.
	1 дана

	
	
	7
	Дем шығарылған газды әкету жүйесі
	Пайдаланылған газдарды әкету жүйесі (AGFS): муфтасы мен AGFS адаптері бар түтік; пациент модуліне тікелей қосылады; конус диаметрі 30 мм; шланг ұзындығы 3 м; DIN EN 737 стандарты; AGSS штекері бұрыштық, 45°.
	1 дана

	
	
	8
	Оттегі, ауа, азот тотығы және жаңа газ шлангтары
	Медициналық O₂, Air және N₂O көздеріне қосуға арналған DIN стандартты, ұзындығы 5 м шлангтар. Аппарат жағындағы қосылыс түрі - NIST. Жиынтықта әр газға бір шланг, барлығы 3 шланг.
	1 жиынтық

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	1
	Ересектерге, балаларға және жаңа туғандарға арналған бір рет қолданылатын тыныс алу контурлары
	Ересектерге (салмағы 20 кг және одан жоғары): ұзындығы 1,80 м, 2,0 л тыныс алу қапшығы бар екі шлангты контур - 5 дана. Балалар мен жаңа туғандарға (20 кг-ға дейін): ұзындығы 1,80 м, 1,0 л қапшығы бар контур - 5 дана. Жаңа туғандарға: ұзындығы 1,80 м, 0,5 л қапшығы бар контур - 3 дана.
	1 жиынтық

	
	
	2
	Оттегі датчигі
	Дем алынатын және шығарылатын газ қоспасындағы O₂ концентрациясын үздіксіз бақылайтын анестезиологиялық жұмыс станциясының кіріктірілген өлшеу элементі.
	2 дана

	
	
	3
	Ауа беру желісінің ылғал ұстағышы
	Мультигаз анализаторына арналған газ беру желісі бар ересектер және балалар ылғал ұстағыштары, әр түрінен 10 дана. Бір рет қолданылатын, стерильденбейді және автоклавталмайды; айына бір рет ауыстырылады. Нақты ағын белгіленген ағынның 75%-ынан төмендегенде ауыстыру қажеттілігі дисплейде көрсетіледі.
	1 жиынтық

	
	
	4
	Сорбент
	Көмірқышқыл газын сіңіруге арналған 5 кг натронды әгі бар сорбент канистрасы.
	1 дана

	
	
	5
	Анестезиологиялық маскалар
	Ересектерге арналған бір рет қолданылатын №3, 4 және 5 маскалар, әр өлшемнен 5 дана. Латекссіз, стерильді емес; бет пішініне сәйкес жұмсақ герметикалық жастықша және өлшемді тануға арналған түсті сақина.
	15 дана

	
	
	6
	Сүзгі
	Жылу-ылғал алмасу функциясы бар бактериялық-вирустық сүзгі. Тыныс алу көлемі 300-1500 мл; сығылатын көлемі 45 мл; салмағы 32 г; бактериялық сүзу 99,9999%; вирустық сүзу 99,9995%; Vt=500 мл кезінде ылғал жоғалту 11,1 мг/л.
	10 дана

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ғимараттың ауданы: -
Электрмен жабдықтау: айнымалы кернеу 100-240 В ±10%, 50/60 Гц. Медициналық ауа компрессоры үшін: 207-253 В, 50/60 Гц.
Сумен жабдықтау: талап етілмейді.
Кәріз: талап етілмейді.
Желдету жүйесі: медициналық үй-жайларға қойылатын талаптарға сәйкес.
Басқа: медициналық газдардың қысымы 2,8-6 бар; қоршаған орта температурасы +10...+40 °C; салыстырмалы ылғалдылық 95%-дан төмен; атмосфералық қысым 70-106 кПа.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт: 

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	120 күнтізбелік күн. Мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Кабельный тұйық көшесі, 1-үй. Пошта индексі 071409. Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Семей қаласының № 1 қалалық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;
осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық
сервис-кодтарды ұсынады.
Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.


    



Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Анестезиологическая рабочая станция LEON Рlus (наркозно-дыхательный аппарат) в комплекте
Производитель: Lowenstein Medical SE & Co. KG, Германия.
Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№004285 от 21.04.2020г, бессрочно


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Базовый блок
	Анестезиологическая рабочая станция (наркозно-дыхательный аппарат) обеспечивает возможность проведения всех стандартных методов ингаляционной анестезии, включая низкопотоковую и минимально потоковую анестезию в диапазоне от 200 мл/мин до 18 л/мин.  
Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные (при наличии опции).
Основные конструктивные требования к аппарату:
Вентилятор с пневматическим приводом и электрическим управлением, с висящим мехом и обеспечивать ограничение давления и компенсацию податливости. 
Наличие электронных ротаметров установками свежего газа.
Наличие крепления для испарителей: установка 2-ух испарителей одновременно. 
Возможность «горячей» замены емкости абсорбера во время работы аппарата, без разгерметизации контура. Наличие датчика и сигнализации при отсутствии или неправильного положения емкости абсорбера. Емкость заполнения сорбента - 1750 мл.
Тележка с 4-мя антистатическими колесами, все с тормозным механизмом. 
Наличие выдвигаемой полки для записей (DIN 3 стандарт), 43 x 30 см.
Наличие 3-х вместительных ящиков с доводчиками для хранения принадлежностей.
Наличие шкафчика с дверцей для хранения принадлежностей.
Возможность крепления и размещения дополнительного оборудования на боковых поверхностях аппарата.
Наличие на боковых поверхностях поручней для удобства перемещения аппарата.
Возможность крепления газовых баллонов на задней поверхности аппарата. 
Требования к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц, а при необходимости от постоянного тока.
Наличие 4-ех вспомогательных розеток для дополнительного подключаемого оборудования.
Аппарат обеспечивает автономную работу от встроенного аккумулятора, с временем работы - 100 минут. 
Степень заряда батареи отображается на экране монитора, а процесс зарядки индикатором, расположенным на передней панели.
Требования к газообеспечению:
Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого давления кислорода O2 (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, кислородные баллоны), сжатого воздуха Air (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, портативный компрессор).
Давление в диапазоне: от 2,8 до 6 Bar.
Контроль за давлением с выводом индикации на дисплей управления.
Тип подсоединения: стандарт NIST.
Требования к регулированию газа: 
Генератор свежего газа: электронной смеситель свежего газа для 3-х газов. Выбор смеси газов и настройка потока посредством индикации на экране.
Концентрация О2: Диапазон настройки 21 − 100 объ. %.
Поток свежего газа: Диапазон настройки 0,2 − 18 л/мин
Точность: ˂ 0,5 л/мин ± 0,05 л/мин и ˃ 0,5 л/мин ± 10%.
Продувка О2: ˃ 35 л/мин.
Экстренная дозировка О2: ВЫКЛ., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ,15 л/мин.
Требования к дисплею управления:
Вся предоставляемая информация на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. Управление осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью поворотно-нажимного устройства (энкодер), а также с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа. Неисправный сенсорный экран не приводит к ограничению функции. Наличие трех-шаговой концепции управления: выбор-настройка-подтверждение.
Дисплей управления – представляет собой цветной, сенсорный TFT экран с диагональю 15 дюймов. 
Требование к режимам и методам вентиляции:
Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управление по объему:
Вентиляция с контролем по объему (IMV). 
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV). 
Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управление по давлению:
Вентиляция с контролируемым давлением (PCV). 
Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-PCV).
Наличие режима ИВЛ с управлением по давлению/потоку:
Вентиляция с поддержкой давлением (PSV).
Наличие ручного режима ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ: 
Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). 
Требования к регулируемым параметрам:
Дыхательный объем в пределах: 20 – 1600 мл. 
Частота принудительной вентиляции в пределах: 4 – 80 в минуту. 
Поток на вдохе: до 180 л/мин. 
Соотношение вдоха к выдоху в пределах: 1:4 – 4:1. 
PEEP: 1-20 смН2О.
Концентрация кислорода: 21-100%.
Чувствительность триггера по потоку: 0.1 – 10 л/мин.
Максимальное давление: 10-80 смН2О.
Время вдоха – 0,2 -10 сек.
Требования к дыхательному и газовому мониторингу:
Давление в дыхательных путях: 
Пик, среднее, PEEP, плато, CPAP. 
Тип: пьезорезистивный. 
Диапазон: -10 − 100 Pa × 100 (mbar). Точность: ± 4% мин.
Дыхательный объем Vt: Диапазон 0 − 5000 мл. 
Точность индикации ±10 % или 5 мл. Разрешение 1 мл.
Минутный объем: Диапазон 0 − 50 л. Точность индикации ±10 % или 50 мл. Разрешение 10 мл.
Частота (спонтанная): Диапазон 0 – 150 1/мин. Точность ± 1/мин. Разрешение индикации 1/мин.
Измерение потока: Тип термоанемометрический расходомер. 
Диапазон -200 − 200 л/мин. Точность ±10 %. Разрешение индикации 0,1 л/мин.
Функция легких: Статическая/динамическая податливость. C20/C. Сопротивление. Петли.
Презентация графических изображений: 
Выбор одновременной презентации до 4-х кривых в реальном времени. 
Полный объем управления данными с индикацией тренда (тенденции).
Тренды: Сохранение трендов до 72 часов с одновременным отображением до 12-ти значений в виде таблицы, которая обновляется через каждые пять секунд.
Память: Аппарат сохраняет последние 3000 событий с возможностью последующего просмотра журнала событий. 
Журнал событий дифференцированно выделяет следующие параметры:
результаты тестирования аппарата;
все тревоги;
начало/остановка вентиляции;
выбранные режимы вентиляции;
установки аппарата;
изменения настроек аппарата.
Построение кривых: Давление. Поток. Объем. O2. CO2. N2O. Летучие анестетик (при наличии опции).
Дыхательные петли: объем-давление, объем-поток, давление-поток. 
Изменение степени яркости экрана. 
Наличие специального инструмента Экометра - диаграмма показывающая качественное использование потока свежего газа: Нехватку, Экономичный расход свежего газа, Неэкономичный расход свежего газа. Если настроенный поток свежего газа O2, меньше, чем весь расход O2 в системе. Если свежего газа дозируется меньше, чем необходимо пациенту, то в этом случае диаграмма показывает нехватку свежего газа (участок красного цвета). При нехватке газа включается тревожная сигнализация.
Требования к тревожной сигнализации:
Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. 
Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения. 
Возможность временного отключения звука тревоги. 
Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. 
Аппарат срабатывает при следующих состояниях:
Недостаточное давление подаваемого воздуха. 
Недостаточное давление подаваемого кислорода. 
Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. 
Утрата централизованного электропитания. 
Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (10-15 минут работы). 
Неисправность аккумуляторной батареи. 
Неправильная установка аккумуляторной батареи. 
Отсутствие емкости абсорбера. 
Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. 
Техническая неисправность аппарата. 
Неисправность потокового датчика. 
Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. 
Необходимость перекалибровки кислородного датчика. 
Неисправность кислородного датчика. 
Неисправность газового смесителя. 
Не достигается желаемое РЕЕР. 
Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. 
Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). 
Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). 
Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. 
Требования к безопасности:
Минимальная концентрация O2: Электронное управление настройкой свежего газа, за счет чего в газовой смеси O2/N2O концентрация O2 не падает ниже 25%. Обеспечение поток свежего газа O2 (100%) - 200 мл/мин (за исключением HLM). Блокировка N2O при нехватке O2
Предохранительные клапаны: Клапаны с настраиваемым сбросом давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком высокого давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком низкого давления
Требования к интерфейсам:
Последовательный: COM1, COM2 D-SUB, гнездо (стандартное, 9-полюсное) с гальванической развязкой, 3 кВ.
Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5.
USB: обновление.
VGA: D-SUB, гнездо (стандартное, 15-полюсное) с гальванической развязкой, 5 кВ.
	1 шт.

	
	
	
	Дополнительные комплектующие
	
	

	
	
	1
	Компрессор
	Портативный компрессор, расположенный на мобильном основании. Предназначен для подготовки очищенного воздуха из окружающей среды до медицинского сжатого воздуха и последующей его подачи в НДА. В дальнейшем происходит смешивание с медицинским кислородом и образование медицинских газов. Производительность от 40 до 60 л/мин. Наличие ресивера объемом 2 литра. Рабочее давление – от 3,0 до 6,0 бар. Срабатывание предохранительного клапана при 7 бар. Шум ≤50 дБ.
	1 шт.

	
	
	2
	Система крепления для двух испарителей
	Тип соединения: Крепление испарителя анестезирующих средств, совместимое с Selectatec, для 2-х испарителей анестезирующих средств, совместимых с маркой Inter-Lok.
	1 шт.

	
	
	3
	Испаритель
	Испаритель летучих анестетиков, специально калиброванный для Севофлюрана. Обеспечивает точность дозировки при различных температурах и скоростях потока, особенно при низких и минимальных потоках.
	1 шт.

	
	
	4
	Модуль дыхательного контура
	Циркуляционная система: с развязкой свежего газа, с обогревом (для предотвращения образования конденсата), в комплекте с емкостью абсорбера (возможность замены в процессе эксплуатации). 
Измерение потока (расхода) на вдохе и выдохе, клапан APL
Все компоненты дыхательной системы не содержат латекс.
Подсоединение пациента: 22 мм снаружи/15 мм внутри, ISO-конусы.
Вес (без абсорбера): 9,3 кг.
Утечка: ˂ 150 л/мин.
Диапазон настройки клапана APL: Спонтанное дыхание и настраиваемые параметры дыхания до минимум 90Pa × 100 с ощутимой фиксацией в креплении. Точность: ± 5%.
Абсорбер CO2 (ёмкость многоразовая для сорбента):
Размеры Ø 140 мм, высота 265 мм.
Вес 550 г.
Материал: Полисульфон/PBT
Объем:  2000 мм (возможно заполнить 1750 мл)
Гарантия не менее 52 цикла очистки
	1 шт.

	
	
	5
	Опция: Мультигазовый анализатор с функцией автоматической идентификации анестезиологического газа 

	Мультигазовый анализатор c автоматическим определением агента.
Мультигазовый анализатор со встроенным парамагнитным кислородным датчиком обеспечивает газовый мониторинг: 
концентрация кислорода на вдохе и выдохе, время отклика 600 мс; 
Содержание СО2 на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс;. 
Концентрация N2O на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс; 
Объемная концентрация 5 видов летучих анестетиков на вдохе и выдохе, время отклика 300-350 мс, автоматическая идентификация анестезиологического газа. 
Определение минимальной альвеолярной концентрации (MAC) с поправкой на возраст. Диапазон: 0-10. Разрешение индикации: 0,1.
Способ измерения: отбор проб в боковом потоке газа на вдохе и на выдохе.
Скорость отбора проб: 120-200 мл/мин – взрослые; 
70-120 мл/мин – новорожденные.
Сигнал тревоги закупорки при потоке 40мл/мин или менее.
Техническая спецификация:
СО2 – Диапазон измерений: 0 - 10%отн.      Точность: ± 0,1 - 0,5%абс.
N2O – Диапазон измерений: 0 - 100%отн.   Точность: ±  2 - 3%абс.
Галотан, Энфлюран - Диапазон измерений: 0 - 5%отн.;   Точность: ± 0,15 - 0,2%абс.
Изофлюран - Диапазон измерений: 0 - 15%отн.;   Точность: ± 0,15 - 2%абс.
Севофлюран - Диапазон: 0 - 24%отн.   Точность: ± 0,15 - 2,5%абс.
Десфлюран   - Диапазон: 0 - 32%отн.   Точность: от ± 0,15 - 1%абс.  до -2,2/+8,0%абс.   
Погрешность измерения находится в прямой зависимости от значения измеряемого параметра.
Кислородный датчик, точность: ± 1% - ± 4%
Наличие тревожной сигнализации по параметрам концентрации газообразных анестетиков, СО2 и О2.
	1 шт.

	
	
	6
	Система аспирации

	Система инжекторной аспирации с регулировкой уровня отрицательного давления и индикации на экране. Ёмкость для аспиратора, многоразовая, автоклавируемая, объёмом 1 литр, градуированная, с ценой деления 100мл. 
Система аспирации адаптирована под шланги с внутренним диаметром 6 мм.
Возможность комплектования резервной ёмкостью для аспирации с теми же характеристиками, что и основная ёмкость.  

	1 шт.

	
	
	7
	Система удаления выдыхаемого газа

	Система удаления отработанных газов (AGFS).
Трубка для отработанного газа с муфтой и адаптером AGFS. 
Соединение AGFS: непосредственно на модуле
пациента. Диаметр соединительного конуса AGFS - 30мм. Длина шланга AGFS - 3 метра. Соответствует стандарту DIN EN 737.
Тип AGSS штекера - угловой, 45°.
	1 шт.

	
	
	8
	Шланги: кислородный, воздушный, закиси азота, "свежего газа"
	Шланги служат для: 
подключения к источнику медицинского кислорода, DIN стандарт, длина 5 м.; подключения к источнику медицинского воздуха, DIN стандарт, длина 5 м.; подключения к источнику закиси азота, DIN стандарт, длина 5 м.
Тип соединения с аппаратом: NIST.  В комплекте - по одному шлангу на каждый газ (всего 3 шланга).
	1 шт.

	
	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы
	
	

	
	
	1
	Дыхательный контур (одноразовый) для взрослых, детей и новорожденных
	Дыхательный контур (двухшланговый) одноразовый для взрослых, (для пациентов весом от 20 кг и более), длина 1,80м, с дыхательным мешком объемом 2,0л.   – 5шт.  
Дыхательный контур (двухшланговый) одноразовый для детей и новорожденных (для пациентов весом до 20 кг), длина 1,80м, с дыхательным мешком объемом 1,0л.   – 5шт.  
Дыхательный контур (двухшланговый) одноразовый для новорожденных, длина 1,80 м, с дыхательным мешком объемом 0,5 л. – 3шт.
	1компл.

	
	
	2
	Датчик кислородный
	Термоанемометрический датчик потока многократного применения (автоклавируемый). Устанавливается на линии вдоха и выдоха.
Материал изготовления: полисульфон. 
Стерилизуем автоклавированием при + 134° С.
Обеспечивает работу потокового триггера (Flow trigger) и мониторинг всех параметров ИВЛ, связанных с дыхательным объемом.
Не требует сервисного обслуживания.
	2шт.

	
	
	3
	Влагосборник линии подачи воздуха
	Влагосборник с линией подачи газа используются для мультигазового анализатора. (взрослый и детский, одноразовый по 10 шт в комплекте)
Периодичность замены - 1 раз в месяц.
Нестерилизуемый, неавтоклавируемый.
Информация о необходимости замены влагосборника выводится на дисплей аппарата, при падении фактического потока ниже 75% от установленного потока
	1 компл

	
	
	4
	Сорбент 
	Канистры сорбента, содержащие по 5 кг натронной извести для поглощения углекислого газа.
	1шт.

	
	
	5
	Маски анестезиологические
	Маски пациента, взрослые, одноразовые, размеры 3, 4, 5 по 5 шт. каждого размера.
Маски не содержат латекса, нестерильные. Герметичная, мягкая и удобная уплотнительная подушка, повторяющая контур лица. Кольцо с цветовой кодировкой для простой идентификации размера.
	15шт.

	
	
	6
	Фильтр
	Фильтры бактериально-вирусные с функцией тепловлагообмена. 
Дыхательный объём: 300 - 1500мл.         Сжимаемый объём: 45мл.     Вес: 32г.
Бактериальная фильтрация: 99,9999%.   Вирусная фильтрация: 99,9995%.
Потеря влаги при Дых. Объёме = 500мл: 11,1 мг/л.
	10шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации 
	Электроснабжение. Переменное напряжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. 
Для компрессора медицинского воздуха: 207 – 253 В, 50/60 Гц
Давление медицинских газов: 2,8 – 6 Bar.
Температура окружающей среды: +10℃~+40℃
Относительная влажность воздуха: ниже 95%  
Атмосферное давление: 70-106 кПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения 

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 календарных дней, Адрес: область Абай, г.Семей, ул.Кабельный переулок 1 
КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей» УЗ области Абай

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


 

