	Медициналық техника туралы ақпарат

	№р/с
	Өлшемшарттар
	Сипаттамасы

	1
	Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Жуу-дезинфекциялау машинасы Rapid орындалу нұсқасында: Rapid-M-320 
Өндіруші SHINVA MEDICAL INSTRUMENT Co. Ltd., Қытай
ҚР МИ (МТ)-0№029089

Тіркеу куәлігінің мерзімі: мерзімсіз

	2
	Тағайындау (мемлекеттік тізілімге сәйкес
	Денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыру алдындағы автоматтандырылған жуу және дезинфекциялау үшін қолданылады

	3
	Жиынтықтауға қойылатын талаптар
	№ р/с
	Медициналық техникаға жиынтықтаушының атауы                               (дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Медициналық техникаға жиынтықтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1. 
	Rapid-M-320 нұсқасындағы жылдам жуу және дезинфекциялау машинасы
	Қоректендіру көзі: үш фазалы электр желісі, 380 В, 50/60 Гц;

Энергия тұтыну қуаты: 22.5 кВТ;

Жұмыс принципі: медициналық мақсаттағы бұйымдарды сумен және дезинфекциялау құралдарымен жуу және дезинфекциялау;

Жуу-дезинфекциялау машинасының конфигурациясы: едендік, екі есікті, өтпелі типті

Есіктер саны – 2 дана

Жуу-дезинфекциялау машинасының салмағы: 330 кг;

Жуу-дезинфекциялау машинасының габариттері (Ш×Г×В): 710×760×1930 мм

Медициналық мақсаттағы бұйымдарды машинаның камерасына тот баспайтын болаттан жасалған мамандандырылған себеттерге салу.
	1 дана.

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	2. 
	Тот баспайтын болаттан жасалған M-320 жуу және дезинфекциялау камерасы
	Кір жуғыш машинаның камерасы тікбұрышты, көлденең, материалы – тот баспайтын болат

Камераның болат қабырғасының қалыңдығы: 1,5 мм

Камераның көлемі: 320 литр

Камера өлшемі (Вт×Г×Б): 592×601×996 мм

Камераның максималды жүктемесі: 10 стандартты дезинфекциялық тиеу себеттері (DIN)
	1 дана.

	
	
	3. 
	Үстіңгі жаңбырлатқыш
	Жұмыс камерасының жоғарғы бөлігіндегі айналымдағы жуу және шаю ерітіндісін беруге және біркелкі таратуға арналған құрылғы
	1 дана.

	
	
	4. 
	Төменгі шашыратқыш
	Жұмыс камерасының төменгі бөлігіндегі айналымдағы жуу және шаю ерітіндісін беруге және біркелкі таратуға арналған құрылғы
	1 дана

	
	
	5. 
	Төрт деңгейлі тиеу штативі M-320
	Төрт деңгейлі жүктеу штативі

Тиеу штативінің габариттері (Ш×Г×Б): 558×590×630 мм

Тиеу себеттеріне/науаларға арналған қатарлар саны: 4

Медициналық құрал-саймандарды тиеу себеттерін бір уақытта төрт деңгейде орналастыруға арналған алынбалы, көп деңгейлі құрылым
	1 дана.

	
	
	6. 
	Тиеу қоржыны M-320
	Алынбалы торлы конструкция, тиеу штативіне орнатылған және медициналық құралдар мен керек-жарақтарды жүйелі түрде орналастыруға арналған.

Тиеу себетінің габариттері (Ш×Г×Б): 480×250×50 мм
	8 дана.

	
	
	7. 
	Камераның оқшаулағыш жабыны
	Камераның оқшаулағыш жабыны - жуу және дезинфекциялау машинасының жұмыс камерасының сыртқы беттерінде орналасқан қорғаныш жылу оқшаулағыш қабаты.

Оқшаулағыш жабынның материалы: резеңке губка;

Оқшаулағыш жабынның қалыңдығы: 12 мм
	1 дана.

	
	
	8. 
	Қолмен ашылатын топсалы мөлдір есік
	Қолмен ашылатын және жабылатын механизмі бар топсалы мөлдір есік медициналық құралдарды тиеу және түсіру кезінде жұмыс камерасына кіруді қамтамасыз етуге арналған. Мөлдір кірістіру бұйымдардың орналасуын және жұмыс циклінің жеке кезеңдерін визуалды бақылауға мүмкіндік береді.

Есіктің мөлдір терезесінің материалы: шыңдалған шыны

Есіктің қалыңдығы: 55 мм
	1 дана.

	
	
	9. 
	Есіктің жылу және дыбыс оқшаулау жүйесі
	Жуу-дезинфекциялау машинасының есігінің оқшаулағыш материалдары мен тығыздағыш элементтерінің конструктивтік кешені
	1 дана.

	
	
	10. 
	Есікті автоматты құлыптау жүйесі
	Жылдам жуу және дезинфекциялау машинасының қауіпсіздік механизмі‑M‑320, жұмыс циклі басталар алдында есікті автоматты түрде бекітеді. Құлыптау цикл іске қосылғанда автоматты түрде іске қосылады және бағдарлама қауіпсіз аяқталып, рұқсат етілген параметрлерге жеткенде ғана жойылады
	1 дана.

	
	
	11. 
	Есікті құлыптаудың қос синхрондау жүйесі
	Өтетін (екі есікті) жуу-дезинфекциялау машинасының Rapid қауіпсіздік жүйесі‑M‑320, тиеу-түсіру есіктерінің өзара құлыпталуын қамтамасыз етеді. Алдыңғы есік ашық кезде артқы есік жабылады және құлыпталады және керісінше
	1 дана.

	
	
	12. 
	Медициналық бұйымдарды шаю және жуу жүйесі
	Алдын ала шаюды, мөлшерленген жуғыш заттарды қолдану арқылы негізгі жууды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды аралық және соңғы шаюды жүйелі түрде жүргізу.

Материалдарды жуу температурасы: 40 о Бастап;
	1 дана.

	
	
	13. 
	Медициналық бұйымдарды дезинфекциялау жүйесі
	Жуу кезеңінен кейін медициналық мақсаттағы бұйымдардың микробтық ластануын автоматты түрде азайтуға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының функционалды кешені.

Дезинфекциялау температурасы: 80-93 оС, таңдалған режимге байланысты
	1 дана.

	
	
	14. 
	Медициналық бұйымдарды коррозияға қарсы өңдеу жүйесі
	Жуу және дезинфекциялаудан кейін металл құралдарды коррозиядан қорғауға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының функционалдық кешені. Жүйе өңдеу бағдарламасының тиісті кезеңінде коррозияға қарсы агентті автоматты түрде беруді және мөлшерлеуді қамтамасыз етеді
	1 дана.

	
	
	15. 
	Медициналық бұйымдарды кептіру жүйесі
	Жуу, шаю және термиялық дезинфекциялаудан кейін медициналық мақсаттағы бұйымдар мен жұмыс камерасының ішкі беттеріндегі қалдық ылғалды кетіруге арналған жуу және дезинфекциялау машинасының функционалдық кешені. Материалдарды кептіру температурасы: 70-120 оС, таңдалған режимге байланысты;
	1 дана.

	
	
	16. 
	Сенсорлық түсті СКД басқару дисплейі
	Сенсорлы түрлі-түсті СКД басқару дисплейі – бағдарламаларды таңдауға және іске қосуға, жұмыс параметрлерін реттеуге және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өңдеу процесін басқаруға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының басқару интерфейсі.

СКД сенсорлық басқару дисплейінің диагональ өлшемі: 7 дюйм
	1 дана

	
	
	17. 
	Сумен, ауамен, жуу және дезинфекциялау құралдарымен жабдықтау құбырларының жүйесі
	Rapid жуу-дезинфекциялау машинасының ішкі құбырларының, жалғастырғыш элементтерінің, клапандары мен мөлшерлеуші желілерінің кешені‑M‑320, жабдықтың тиісті қондырғыларына жұмыс ортасының жеткізілуін қамтамасыз етеді.
	1 жинақ

	
	
	18. 
	Циркуляциялық сорғы
	Жуу және дезинфекциялау машинасының негізгі гидравликалық қондырғысы жұмыс камерасының ішіндегі су мен жуғыш зат ерітіндісінің мәжбүрлі айналымына арналған.
	1 дана.

	
	
	19. 
	Перистальтикалық сорғы
	Жуу және дезинфекциялау машинасының мөлшерлегіш құрылғысы жұмыс тізбегіне сұйық химиялық заттың белгіленген мөлшерін автоматты түрде беруге арналған.
	1 дана.

	
	
	20. 
	Желдеткіш
	Жуу-дезинфекциялау машинасының жұмыс камерасында ауа ағынын құруға және айналдыруға арналған ауа жүйесінің элементі
	1 дана.

	
	
	21. 
	Соленоидты клапан
	Жуу және дезинфекциялау машинасының электромагниттік құлыптау элементі судың, ауаның немесе басқа жұмыс ортасының берілуін және жабылуын автоматты түрде басқаруға арналған.


	1 дана.

	
	
	22. 
	Электрлі бу генераторы
	Суды электрмен жылыту және оны тазарту жүйесіне беру арқылы су буын өндіруге арналған жуу және дезинфекциялау машинасының қондырғысы.

Қуатты тұтыну қуаты: 6,4 кВТ

Бу генераторының материалы – тот баспайтын болат
	1 дана.

	
	
	23. 
	Жуғыш заттар мен дезинфекциялау құралдарын сақтауға арналған бөлік
	Автоматты өңдеу циклдарында қолданылатын химиялық реагенттері бар ыдыстарды орналастыруға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының корпусындағы арнайы бөлінген орын
	1 дана.

	
	
	24. 
	Камерадағы температураны үздіксіз бақылау жүйесі
	Циклдің барлық кезеңдерінде жұмыс камерасының ішіндегі температураны тұрақты өлшеуге және бақылауға арналған температура датчиктерінің және жуу және дезинфекциялау машинасының бағдарламалық құралдарының кешені.
	1 дана.

	
	
	25. 
	Кіріктірілген термопринтер
	Жуу-дезинфекциялау машинасына интеграцияланған жұмыс циклдарын құжаттандыру құрылғысы
	1 дана.

	
	
	26. 
	Жуу-дезинфекциялау машинасының сыртқы қаптамасы
	Жұмыс камерасын, құбырларды, жабдықтың электрлік және механикалық тораптарын жабатын сыртқы қорғаныс және сәндік қабық.
	1 дана.

	
	
	27. 
	Қызып кетуден автоматты қорғау жүйесі
	Жұмыс тораптары мен өңделетін бұйымдардың рұқсат етілген температурасынан асып кетуіне жол бермеуге арналған жуу-дезинфекциялау машинасының датчиктерінің, басқару және қорғаныс құрылғыларының кешені
	1 дана.

	
	
	28. 
	Электр желісінің шамадан тыс жүктелуінен және қысқа тұйықталудан автоматты қорғаныс жүйесі
	Жуу-дезинфекциялау машинасының рұқсат етілген токтан немесе қысқа тұйықталудан асып кеткен жағдайда жабдықтың зақымдануын және авариялық жағдайлардың туындауын болдырмауға арналған электрлік қорғаныс құрылғыларының кешені
	1 дана.

	
	
	29. 
	Waters-KQCS-100D суды тазарту және жұмсарту жүйесі (міндетті емес)
	Жуу және дезинфекциялау машинасына түсетін суды алдын ала өңдеуге арналған суды тазартудың қосымша жүйесі.

Суды тазарту технологиясы – кері осмос;

Жүйенің өнімділігі: сағатына 100 литр;
	1 дана.

	
	
	30. 
	Жуу-дезинфекциялау машинасының бағдарламалық жасақтамасы M-320
	Бағдарламалық жасақтама орнатылған өңдеу бағдарламаларын таңдауды, іске қосуды және дәйекті орындауды, сорғыларды, клапандарды, химиялық мөлшерлеу жүйесін, жылытуды, бу генераторын, желдетуді және есіктерді құлыптауды басқаруды қамтамасыз етеді. Температураны, сатылардың ұзақтығын және негізгі тораптардың жай-күйін қоса алғанда, жұмыс параметрлерін үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді.
	1 дана.

	
	
	31. 
	9 стандартты жұмыс режимінен және 21 пайдаланушы режимінен тұратын бағдарламалық модуль
	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды өңдеу бағдарламаларын таңдауға, баптауға және автоматты түрде орындауға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының бағдарламалық жасақтамасының құрамдас бөлігі.

 9 стандартты жұмыс режимінен және 21 пайдаланушы режимінен тұратын бағдарламалық модуль. Стандартты жуу-дезинфекциялау циклінің уақыты: 42 минут.
	1 дана.

	
	
	32. 
	Жуу-дезинфекциялау машинасының өзіндік диагностикасының функциясы
	Жабдықтың техникалық жай-күйін және жұмыс циклінің дұрыстығын автоматты түрде басқарудың кіріктірілген бағдарламалық-аппараттық функциясы. Техникалық жағдайды бақылау, ескерту хабарламалары, қателер мен ақаулар туралы хабарламалар
	1 дана.

	
	
	33. 
	Жуу-дезинфекциялау машинасын басқарудың бағдарламалық модулі, жұмыс параметрлерін бақылау, тазалаудың жаңа циклдарын құру
	Жабдықты орталықтандырылған басқаруға және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өңдеу бағдарламаларын конфигурациялауға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының бағдарламалық құралының құрамдас бөлігі
	1 дана.

	
	
	34. 
	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды жуу және дезинфекциялау циклдары туралы деректерді сақтауға және құжаттауға арналған бағдарламалық модуль
	Медициналық бұйымдарды өңдеу нәтижелерін тіркеуге, сақтауға және кейіннен қарауға арналған жуу және дезинфекциялау машинасының бағдарламалық құралының құрамдас бөлігі.
	1 дана.

	
	
	Керек-жарақтар

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар


	Қуат көзінің түрі: үш фазалы, кернеуі 380В ± 5%, кіріс тогының жиілігі: 50/60Гц ± 1%;

Қоршаған ортаның температурасы: 5~40°C;

Салыстырмалы ылғалдылық: 30~85%;

Атмосфералық қысым: 70~106 кПА Атмосфералық қысым: 70-106 кПА.

	5
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP: баратын жері: 



	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	120 (күнтізбелік жүз жиырма күн)

 Мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Мичурин көшесі, 140А. Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК

	7
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі керек.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: 
- пайдаланылған ресурс құрамдас бөліктерін ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу;

- осы медициналық техникаға тән жұмыстар;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қалқалау;
- медициналық жабдық корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-түйінді бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар.

	Осы арқылы мен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.


	Информация о медицинской технике

	№п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Моечно-дезинфекционная машина Rapid в варианте исполнения: Rapid-M-320 

Производитель SHINVA MEDICAL INSTRUMENT Co. Ltd., Китай
РК МИ (МТ)-0№029089

Срок регистрационного удостоверения: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром
	Используется в организациях здравоохранения для автоматизированной предстерилизационной мойки и дезинфекции изделий медицинского назначения

	3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике                               (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Моечно-дезинфекционная машина Rapid в варианте исполнения Rapid-M-320
	Питание: электросеть трехфазная, 380 В, 50/60 Гц;

Мощность энергопотребления: 22.5 кВт;

Принцип работы: мойка и дезинфекция медицинских изделий при помощи воды и дезинфицирующих средств;

Конфигурация моечно-дезинфекционной машины: напольная, двухдверная, проходного типа

Количество дверей – 2 штуки

Масса моечно-дезинфекционной машины: 330 кг;

Габариты моечно-дезинфекционной машины (Ш×Г×В): 710×760×1930 мм

Загрузка изделий медицинского назначения в камеру машины в специализированных корзинах из нержавеющей стали.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	2. 
	Моечно-дезинфекционная камера M-320 из нержавеющей стали
	Камера моечной машины прямоугольная, горизонтальная, материал – нержавеющая сталь

Толщина стальной стенки камеры: 1,5 мм

Объем камеры: 320 литров

Размер камеры (Ш×Г×В): 592×601×996 мм

Максимальная загрузка камеры: 10 стандартных дезинфекционных загрузочных корзин (DIN)
	1 шт.

	
	
	3. 
	Верхний разбрызгиватель
	Устройство для подачи и равномерного распределения циркулирующего моющего и ополаскивающего раствора в верхней части рабочей камеры
	1 шт.

	
	
	4. 
	Нижний разбрызгиватель
	Устройство для подачи и равномерного распределения циркулирующего моющего и ополаскивающего раствора в нижней части рабочей камеры
	1 шт

	
	
	5. 
	Четырехуровневый загрузочный штатив M-320
	Четырехуровневый загрузочный штатив

Габариты загрузочного штатива (Ш×Г×В): 558×590×630 мм

Количество ярусов для загрузочных корзин/лотков: 4

Съёмная многоярусная конструкция, предназначенная для одновременного размещения загрузочных корзин с медицинскими инструментами на четырёх уровнях
	1 шт.

	
	
	6. 
	Загрузочная корзина M-320
	Съёмная сетчатая конструкция, устанавливаемая на загрузочный штатив и предназначенная для упорядоченного размещения медицинских инструментов и принадлежностей.

Габариты загрузочной корзины (Ш×Г×В): 480×250×50 мм
	8 шт.

	
	
	7. 
	Изоляционное покрытие камеры
	Изоляционное покрытие камеры - защитный теплоизоляционный слой, расположенный на наружных поверхностях рабочей камеры моечно-дезинфекционной машины.

Материал изоляционного покрытия: резиновая губка;

Толщина изоляционного покрытия: 12 мм
	1 шт.

	
	
	8. 
	Распашная прозрачная дверь, открываемая вручную
	Распашная прозрачная дверь с ручным механизмом открывания и закрывания предназначена для обеспечения доступа в рабочую камеру при загрузке и выгрузке медицинских инструментов. Прозрачная вставка позволяет визуально контролировать размещение изделий и отдельные этапы рабочего цикла.

Материал прозрачного окна двери: закаленное стекло

Толщина двери: 55 мм
	1 шт.

	
	
	9. 
	Система термоизоляции и шумоизоляции двери
	Конструктивный комплекс изоляционных материалов и уплотнительных элементов двери моечно-дезинфекционной машины
	1 шт.

	
	
	10. 
	Система автоматической блокировки двери
	Механизм безопасности моечно-дезинфекционной машины Rapid‑M‑320, автоматически фиксирующий дверь перед началом рабочего цикла. Блокировка автоматически активируется при запуске цикла и снимается только после безопасного завершения программы и достижения допустимых параметров
	1 шт.

	
	
	11. 
	Система двойной синхронизации блокировки дверей
	Система безопасности проходной (двухдверной) моечно-дезинфекционной машины Rapid‑M‑320, обеспечивающая взаимную блокировку загрузочной и разгрузочной дверей. Когда передняя дверь открыта, задняя дверь закрыта и заблокирована и наоборот
	1 шт.

	
	
	12. 
	Система ополаскивания и мойки медицинских изделий
	Последовательное выполнение предварительного ополаскивания, основной мойки с применением дозируемых моющих средств, промежуточного и заключительного ополаскивания медицинских изделий.

Температура мойки материалов: 40 о С;
	1 шт.

	
	
	13. 
	Система дезинфекции медицинских изделий
	Функциональный комплекс моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для автоматизированного снижения микробной контаминации медицинских изделий после этапа мойки.

Температура дезинфекции: 80-93 оС, в зависимости от выбранного режима
	1 шт.

	
	
	14. 
	Система антикоррозийной обработки медицинских изделий
	Функциональный комплекс моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для защиты металлических инструментов от коррозии после мойки и дезинфекции. Система обеспечивает автоматическую подачу и дозирование антикоррозионного средства на соответствующем этапе программы обработки
	1 шт.

	
	
	15. 
	Система сушки медицинских изделий
	Функциональный комплекс моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для удаления остаточной влаги с медицинских изделий и внутренних поверхностей рабочей камеры после мойки, ополаскивания и термической дезинфекции. Температура сушки материалов: 70-120 оС, в зависимости от выбранного режима;
	1 шт.

	
	
	16. 
	Сенсорный цветной ЖК-дисплей управления
	Сенсорный цветной ЖК-дисплей управления – интерфейс управления моечно-дезинфекционной машиной, предназначенный для выбора и запуска программ, настройки рабочих параметров и контроля процесса обработки медицинских изделий.

Размер диагонали сенсорного ЖК-дисплея управления: 7 дюймов
	1 шт

	
	
	17. 
	Система труб подачи воды, воздуха, моющих и дезинфицирующих средств
	Комплекс внутренних трубопроводов, соединительных элементов, клапанов и дозирующих магистралей моечно-дезинфекционной машины Rapid‑M‑320, обеспечивающий подачу рабочих сред к соответствующим узлам оборудования.
	1 компл.

	
	
	18. 
	Циркуляционный насос
	Основной гидравлический узел моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для принудительной циркуляции воды и моющего раствора внутри рабочей камеры.
	1шт.

	
	
	19. 
	Перистальтический насос
	Дозирующее устройство моечно-дезинфекционной машины, предназначенное для автоматической подачи заданного количества жидкого химического средства в рабочий контур.
	1шт.

	
	
	20. 
	Вентилятор
	Элемент воздушной системы моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для создания и циркуляции воздушного потока в рабочей камере
	1шт.

	
	
	21. 
	Клапан соленоидный
	Электромагнитный запорный элемент моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для автоматического управления подачей и перекрытием воды, воздуха или других рабочих сред.


	1шт.

	
	
	22. 
	Парогенератор электрический
	Узел моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для получения водяного пара за счёт электрического нагрева воды и его подачи в систему обработки.

Мощность энергопотребления: 6,4 кВт

Материал парогенератора – нержавеющая сталь
	1шт.

	
	
	23. 
	Отсек хранения детергентов и дезинфицирующих средств
	Специально выделенное пространство в корпусе моечно-дезинфекционной машины, предназначенное для размещения ёмкостей с химическими реагентами, используемыми в автоматических циклах обработки
	1шт.

	
	
	24. 
	Система непрерывного мониторинга температуры в камере
	Комплекс температурных датчиков и программных средств моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для постоянного измерения и контроля температуры внутри рабочей камеры на всех этапах цикла.
	1шт.

	
	
	25. 
	Встроенный термопринтер
	Устройство документирования рабочих циклов, интегрированное в моечно-дезинфекционную машину
	1шт.

	
	
	26. 
	Наружный кожух моечно-дезинфекционной машины
	Внешняя защитно-декоративная оболочка, закрывающая рабочую камеру, трубопроводы, электрические и механические узлы оборудования.
	1шт.

	
	
	27. 
	Система автоматической защиты от перегрева
	Комплекс датчиков, управляющих и защитных устройств моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для предотвращения превышения допустимой температуры рабочих узлов и обрабатываемых изделий
	1шт.

	
	
	28. 
	Система автоматической защиты от перегрузок электросети и короткого замыкания
	Комплекс электрических защитных устройств моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для предотвращения повреждения оборудования и возникновения аварийных ситуаций при превышении допустимого тока или коротком замыкании
	1шт.

	
	
	29. 
	Система очистки и умягчения воды Waters-KQCS-100D (опция)
	Дополнительная система водоподготовки, предназначенная для предварительной обработки воды, поступающей в моечно-дезинфекционную машину.

Технология очистки воды – обратный осмос;

Производительность системы: 100 литров в час;
	1шт.

	
	
	30. 
	Программное обеспечение моечно-дезинфекционной машины M-320
	Программное обеспечение обеспечивает выбор, запуск и последовательное выполнение установленных программ обработки, управление насосами, клапанами, системой дозирования химических средств, нагревом, парогенератором, вентиляцией и блокировкой дверей. Обеспечивает непрерывный контроль рабочих параметров, включая температуру, продолжительность этапов и состояние основных узлов.
	1шт.

	
	
	31. 
	Программный модуль из 9 стандартных режимов работы и 21 пользовательским режимом
	Компонент программного обеспечения моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для выбора, настройки и автоматического выполнения программ обработки медицинских изделий.

 Программный модуль из 9 стандартных режимов работы и 21 пользовательским режимом. Время стандартного цикла мойки-дезинфекции: 42 минуты.
	1шт.

	
	
	32. 
	Функция самодиагностики моечно-дезинфекционной машины
	Встроенная программно-аппаратная функция автоматического контроля технического состояния оборудования и правильности выполнения рабочего цикла. Мониторинг технического статуса, предупреждающие сообщения, сообщения об ошибках и неисправностях
	1шт.

	
	
	33. 
	Программный модуль управления моечно-дезинфекционной машиной, мониторинга параметров работы, создания новых циклов очистки
	Компонент программного обеспечения моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для централизованного управления оборудованием и настройки программ обработки медицинских изделий
	1шт.

	
	
	34. 
	Программный модуль хранения и документации данных о проведенных циклах мойки и дезинфекции медицинских изделий
	Компонент программного обеспечения моечно-дезинфекционной машины, предназначенный для регистрации, сохранения и последующего просмотра результатов обработки медицинских изделий.
	1шт.

	
	
	Принадлежности

	4
	Требования условиям эксплуатации


	Тип электросети питания: трехфазное, напряжение 380 В ± 5%, частота входного тока: 50/60 Гц ± 1%;

Температура окружающей среды: 5~40°C;

Относительная влажность: 30~85%;

Атмосферное давление: 70~106 кПаАтмосферное давление: 70-106 кПа.

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP: пункт назначения: 

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 (сто двадцать календарных дней)

Адрес: 010000, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, ул. Мичурина 140А. КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи» Управление здравоохранения области Абай

	7
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