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	1
	UX5 эндосокпиялық бейнежүйесі керек-жарақтарымен жиынтықта
	Бейне жүйесі эндосокпиялық UX5 аксессуарлармен толықтырылған. Ажыратымдылық :3840*2160/4096*2160 50/60 Гц жаңарту жиілігі; жақын инфрақызыл Спектр жүйесі (NIR / ICG); бейне шығысы: DVI*1, HDMI*2, 3G/12G-SDI*1. 3 Nir/ICG режимі; алдыңғы панельдегі 2 дана USB қосқышы; 7,8 дюймдік сенсорлық дисплей, USB флэш-дискісі немесе SSD көмегімен бейне және фото жазу функциясының болуы, оның ішінде 4K High Definition, 4K standard Definition, HD High Definition және HD standard Definition; 4 түсті көрсету режимі. Пайдаланушы конфигурацияларының максималды саны: 26. Камераны басқару блогында А HDMI қосылу үшін интерфейс ультрадыбыстық аппарат, және ультрадыбыстық және эндоскопиялық кескіндерді бірдей жарықтықта бір экранда шығаруға болады. Камераны басқару блогы бір уақытта екі суретті бір экранда көрсетуді қолдайды, сыртқы кіріс көздерін тәуелсіз көрсетуді қолдайды және екі суретті де бір бейнеге жазуға болады. Жарықтық индикаторы. Режимі біркелкі жарықтық. Режимі кеңейтілген динамикалық диапазон. Режим тұманды жою арқылы оңтайландыру. Режимі жақсартылған мәліметтер. Режим жақсартылған түстер. Клиникалық диагностикада шырышты қабықтың тамырлы торы арқылы қалыптан тыс тамырларды ажыратуға мүмкіндік беретін спектрлік сүзу арқылы кескіннің тонусын жақсарту режимі. De-grid функциясы фиброскопты пайдалану кезінде кескін сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Эндоскоп түрін интеллектуалды тануды жүзеге асыру және адаптивті масштабтауды автоматты түрде реттеу үшін бір рет түрту арқылы автоматты адаптивті масштабтау мүмкіндігі, бұл қолмен қайта конфигурациялау қажеттілігін азайтады және әртүрлі операцияларда тамаша көрінуді қамтамасыз етеді. 4 түсті көрсету режимі, соның ішінде стандартты режим, жарқын режим, жұмсақ режим, түрлі-түсті стильдегі дәрігерлердің қалауын қанағаттандыру үшін бай режим. Камераның басқару блогының артқы жағында MSB қосқышының болуы, ол жарық көзіне қосылады және MSB кабелі арқылы жарық көзінің жарықтығын басқарады. 3D бейне эндоскопын қосқан кезде 3D кескінін алуға болады. 3D бейне эндоскопын қосқан кезде 2D және 3D дисплейде Автоматты айналу режимі қол жетімді. Параллакс, ауысу бұрышы және ауысу бұрышын жеке-жеке реттеуге болады.
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	Жарықдиодты жарық көзі эндоскопиялық HB500
	Жарықдиодты жарық көзі эндоскопиялық HB500. Шамның қызмет ету мерзімі: 60 000 сағат; жарық өткізгіш кабельдің Автоматты анықтамасының болуы; болуы қарқындылықты реттеу түймесі алдыңғы панельде; жарық қарқындылығы деңгейі:12; ақ жарық сәулеленуі жасалады; Шығыс жарық ағыны ≥3000 000 люкс. 2 жұмыс режимі: қолмен және автоматты режим. Түс температурасы (Кельвин шкаласы бойынша) 3 000 – 7 000. Басқару блогының алдыңғы жағындағы жарық көзінің жарықтық индикаторы. 2 жұмыс режимі: қолмен және автоматты режим. Жарық көзін камераның басқару блогына қосқаннан кейін автоматты режимге ауысуға болады. Автоматты режимде камераның басқару блогы жарықтың жарықтығын автоматты түрде реттейді.
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	55 дюймдік LCD мониторы
	LMD-XH550T 55 дюймдік LCD мониторы 4K 3D режимі [PIP / суреттегі сурет]; бейне кірістері: 1 X DVI-D, 1 X HDMI, 1 X 3G-SDI, 2 x 12G-SDI; бейне шығыстары: 1 X 3G-SDI, 2 x 12g-SD
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	Камера басы CH5-SR110
	Бағдарламаланатын түймелері бар камера басы (CH5-SR110) стандартты кабельдің ұзындығы 3м; ақ жарықтың визуализациясын қолдайды, ажыратымдылығы 3840Х2160 пиксель, судың енуінен қорғау IPX7, 4 дана. бейнекамера басының басқару түймелері, олардың 3 дана бағдарламаланатын; Автофокусты іске асыруға арналған түйменің болуы; кескінді жазуды басқаруға арналған түйменің болуы; басқаруға арналған түйменің болуы масштабтау; қолмен фокустау үшін сақинаның болуы.
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	HS-50F эндоскопиялық инсуфлятор 
	HS - 50F лапароскопиялық инсуфляторы әртүрлі лапароскопиялық араласуларда пневмоперитонеум жасауға және қуыс ішіндегі қысымды сақтауға арналған. Максималды газ беру жылдамдығы 50л/мин, газ беру жылдамдығы 0,1-50л/мин. қысым диапазоны: 1-30 мм сын. бағ. Басқару тақтасы ретінде сенсорлық экран, сенсорлық экран өлшемі 7 дюйм. 5 режимді таңдау мүмкіндігі: педиатриялық, ересек, бариатриялық, ретроперитонеальді кеңістікте жұмыс істеу үшін, пайдаланушы. Қысымның жоғарылауы, бітелу, газ беру, қызып кету сияқты тәуекелдерді басқаруға арналған дыбыстық және мәтіндік кеңес. Науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін артық қысымды босату мүмкіндігі бар. Қыздыру және түтін шығару функциясының болуы. Жылыту функциясының болуы. Көмірқышқыл газын бұру функциясының болуы. Қосымша аяқ педальының болуы. Инсуфлятордың қосымша қыздыру түтігінің болуы. Алдыңғы панельде инсуфлятордың болуы: 1. Инсуфляторды қосу үшін қуат түймесі. 2. CO2 беру коннекторы тиісті функцияны қосқаннан кейін CO2 айдауды қамтамасыз етеді. 3. Көмірқышқыл газын ағызу клапаны (қосымша) көмірқышқыл газының ағызу жылдамдығын реттеуге мүмкіндік береді. 4. Инсуфлятор түтігін Қыздыру элементіне қосу инсуфлятордың қыздыру түтігін қосуға қызмет етеді. 5. Инсуфляторды басқару экраны: 7 дюймдік сенсорлық экран мәліметтерді көрсетеді және инсуфляторды басқаруға мүмкіндік береді. Артқы жағында болуы: 1. Эквипотенциалды жерге қосу терминалы: жабдықты басқа құрылғылармен бөлісу кезінде олардың арасындағы потенциалдар айырмашылығын жою үшін олардың эквипотенциалды жерге қосу терминалдарын бір-біріне қосыңыз. 2. Желілік қосқыш бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін компьютерге қосылуға қызмет етеді. 3. Аяқ педальының интерфейсі аяқ педальын қосу үшін қолданылады. 4. Сақтандырғыш қорабында сақтандырғыштар бар. 5. Айнымалы токтың Қуат кірісі айнымалы ток желісіне қосылуға қызмет етеді. 6. USB коннекторы журналды экспорттау және құрылғыны жаңарту үшін USB дискісін қосу үшін қолданылады. 7. CO2 кіріс саңылауы CO2 көзін қосу үшін қолданылады. Жұмыс режимдері жабдықтың келесі жұмыс режимдері қарастырылған. 1. Жоғары тұтыну: қалыпты дене салмағы бар ересек пациенттерде лапароскопиялық процедураларға арналған. 2. Балалар: балалардағы лапароскопиялық процедураларға арналған. 3. Бариатрич.: Ересек семіздікке шалдыққан науқастарда лапароскопиялық процедураларға арналған. 4. Ретро.кең.: Ретроперитонеальді кеңістікте орындалатын лапароскопиялық процедураларға арналған.5. Пайдаланушы. Пайдаланушы жұмыс режимін қажеттіліктерге сәйкес реттей алады. Сенсорлық экранды пайдалану Инсуфлятор сенсорлық экраны бар конфигурацияда жүреді, оның көмегімен жабдықты пайдалану және конфигурациялау жүзеге асырылады. Сенсорлық экранда көрсетілетін элементтердің сипаттамасы: (1) CO2 қысымының төмендеуі (2) CO2 қысымының реттелген мәні (3) CO2 қысымының жоғарылауы (4) көмірқышқыл газының бұрылу жылдамдығының төмендеуі (5) көмірқышқыл газының бұрылу индикаторы (6) көмірқышқыл газының бұрылу жылдамдығының жоғарылауы (7) CO2 бұрылысының жалпы ағыны (басыңыз, мәнді жою үшін) (8) газ көзінің индикаторы (9) қыздыру индикаторы (10) CO2 ағынының жылдамдығын арттыру (11) CO2 ағынының реттелген мәні (12) CO2 ағынының жылдамдығын азайту (13) орнату мәзіріне өту. (14) CO2 ағынының жылдамдығының нақты мәні (15) хабарлама аймағы (16) инсуфляцияны бастау/тоқтату (17) CO2 нақты қысымы (18) ағымдағы жұмыс режимі (жұмыс режимін таңдау үшін осы түймені басыңыз).
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	Эндоскопиялық сорғы (эндоскопиялық суару Аспираторы) HP200D
	Сұйықтық беру жүйесі (сорғы) HP200D электр тогының соғуынан қорғау I класс, CF түрі; роликті механизм: - суару және аспирацияны жүзеге асыруға арналған екі ролик; екі режим: гистероскопия және лапароскопия; " қорғау дәрежесі: - ipx2 негізгі блогы; - ipx8 аяқ педалі гистероскопиялық режимдегі қысымды реттеу диапазоны 0-ден 200 мм сын. бағ.1, 2, 5 немесе 10 мм сын.бағ. реттеу қадамын орнату мүмкіндігімен.50 мм сын.бағ. артық қысым орнатқан кезде.ст., рұқсат етілген ауытқу ±5%, ал қысым орнатылған кезде 50 мм сын.бағ. аз.ст. ±2,5 мм сын.бағ."гистероскопиялық режимдегі суару жылдамдығын реттеу диапазоны 0 – 500 мл/мин – ден жоғары, реттеу қадамы: 10 мл/мин-ден жоғары. гистероскопиялық режимдегі аспирация жылдамдығын реттеу диапазоны 0-200 мл/мин-ден жоғары, реттеу қадамы: 10 мл/мин-ден жоғары. лапароскопиялық режимдегі суару/аспирация жылдамдығын реттеу диапазоны 100-ден жоғары – 1300мл/мин, реттеу қадамы: 100мл / мин артық. Басқару тақтасы сенсорлық экран ретінде жасалған (диагональ 7 дюйм), берілген мәндерді және нақты уақыттағы сәйкес динамикалық мәндерді (қысым, ағын)көрсетеді; Біріктірілген дизайн - силикон түтігі, - қысым мембраналары, - түтіктерді бір қолмен орнатуға мүмкіндік беретін тұтқыш құлыптау блоктары; Қолмен калибрлеуді қолдау пациент пен аспап арасындағы биіктік айырмашылығын қолмен орнатуға, сондай-ақ құрал түрін енгізуге мүмкіндік береді, осылайша сұйықтық жолындағы қысым айырмашылығын дәл өтеуге мүмкіндік береді және дәл жатырішілік қысымды бақылау; Түтіктерден ауаны жылдам алып тастау және қосымша автоматты калибрлеу: - Сорғы мен пациент арасындағы биіктік айырмашылығын және әртүрлі эндоскоптарды (гистероскоптар, әртүрлі диаметрлі гистерорезектоскоптар) қолдану нәтижесінде пайда болатын қысым айырмашылығын автоматты түрде калибрлеуге мүмкіндік береді; операция кезінде панельде уақыт, берілген сұйықтық көлемі және сұйықтық тапшылығының көлемі көрсетілуі мүмкін, бұл тиімді болдырмауға мүмкіндік береді синдромның туры. Сұйықтық қапшығын босату туралы ескерту дизайны қалған көлемді бақылайды, ауа эмболиясын тудыратын қуысқа газдың түсу қаупін тиімді болдырмайды; USB дискісін қолдау, сыртқы өлшеу жүйесіне қосылу, сұйықтық балансын нақты уақыт режимінде басқаруға және сұйықтық тапшылығының көлемін көрсетуге мүмкіндік береді; сенсорлық экранды құлыптауды қосу/өшіру функциясы; жүйенің әртүрлі параметрлерін қолдау, бір рет басу арқылы енгізуге және жұмыс параметрлерін реттеуге болады; қайта пайдалануға болатын суару түтігі, 50 рет автоклавтау мүмкіндігі; Қайта пайдалануға болатын аспирациялық түтік, автоклавтау мүмкіндігі 50 рет;
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	Ультрадыбыстық Генератор, электрохирургиялық UP710
	Генератор ультрадыбыстық, электрохирургиялық. Кем дегенде 1 ультрадыбыстық хирургиялық құралға, 2 монополярлы құралға және 1 биполярлы құралға бір уақытта қосылу. 4 мм 1 істікшелі банан штепсельдерін, 4 мм 3 істікшелі банан штепсельдерін, 8 мм 1 істікшелі штепсельдерді, сондай-ақ сыртқы диаметрі және 5 мм ішкі диаметрі бар 9 мм коаксиалды 2 істікшелі бір істікшелі штепсельдерді қосуды қолдайтын кемінде 2 бір істікшелі қосқыш. 4 мм 2 істікшелі банан штепсельдерін және сыртқы диаметрі 8 мм және ішкі диаметрі 4 мм коаксиалды 2 істікшелі биполярлық штепсельдерді қолдауға арналған биполярлық қосқыш бар. барлық құрылғыларды қолмен басқару түймелерімен басқару немесе қашықтан басқару пультіне қосу керек. Құрылғылардың барлық қосқыштарында позиция мен жұмыс күйінің индикаторлары болуы керек. Құралды ынталандыру санын ескеретін статистикалық функцияны қолдану. Кемінде 1024 x 768 RGB ажыратымдылығы бар 8 дюймдік СКД сенсорлық экранмен басқаруды, режимдерді ауыстыруды және бір рет түрту арқылы қуатты реттеуді қамтамасыз етеді. Қосылым күйін және жабдықтың жұмысын тексеруге мүмкіндік беретін Өзін-өзі диагностикалау функциясы бар. Мәселенің ауырлығына байланысты ол жоғары және төмен деңгейге бөлінеді. Әр түрлі дыбыстық сигналдармен ескерту функциялары қарастырылған. Бір уақытта бір типтегі бірнеше дабыл пайда болған кезде алдымен жоғары деңгейлі дабыл көрсетіледі. Төтенше жағдай туындаған кезде операторға уақтылы әрекет етуге мүмкіндік беретін ұсынылған ақаулықтарды жою шараларын қарау үшін нұқуға болады. Дабылды растау түймесі бар; осы түймені басу дабылды өшіреді. Бір рет басу арқылы қалпына келтіру түймесі беріледі; осы түймені басу соңғы өшірілгенге дейін берілген электр құрылғыларының параметрлерін қалпына келтіреді. Конфигурация параметрлерін пайдаланушының әдеттеріне сәйкес алдын ала орнатуға және сақтауға, сондай-ақ параметр атауын орнатуға болады; сақталған конфигурация параметрлерін конфигурацияны таңдау интерфейсінен таңдауға болады. Генератордың салмағы 12 кг-нан аспайды. USB интерфейсінің арқасында жүйені жаңарту үшін USB дискісін қосыңыз. Ethernet интерфейсі арқылы деректерді беру функциясына қолдау көрсетіледі. Can интерфейсінің арқасында басқа жабдыққа қосылу мүмкіндігі және ынтымақтастық қамтамасыз етіледі. Қозғалыс тиімділігін арттыру және жабдықты басқаруды жеңілдету үшін арнайы арбалармен жабдықталған. Wi-Fi арқылы сыртқы құрылғыларға қосылуды қолдау. UWB (ультра кең жолақты диапазон) арқылы сыртқы құрылғылармен жұптастыруды қолдау. Хирургиялық түтінді кетіру жүйесімен біріктірілген интеллектуалды қолдау жүйесі. Монополярлы Режим: монополиялық кесу режимін "таза кесу" немесе "аралас кесу"күйіне орнатуға болады. Монополярлы коагуляция режимінде жұмсақ коагуляция, Фульгуративті коагуляция және бүріккіш коагуляция режимдерін орнатуға болады. Монополярлы кесу және коагуляция режимінің жұмыс жиілігі 434 кГц құрайды. Ересек немесе неонатальды типтегі бейтарап электродтарды қосуды қолдайды, бөлек/бөлінбейтін бейтарап электродтарды қосуды қолдайды. Бейтарап электрод пен генератор немесе пациент арасындағы байланыс күйін үздіксіз бақылау және тиісті дабыл сигналдарын беру үшін бейтарап электродты бақылау схемасы қарастырылған. Таза кесу режимі: реттелетін қуат 0-300 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-300 Вт: 10 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 1287 в. Blend Cut режимі: реттелетін қуат 0-200 Вт; 1-40 Вт: 1-Қадам 1 дана; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-200 Вт: 10 Вт қадам; жұмыс тиімділігін арттыру үшін қуатты ыңғайлы реттеу; ең жоғары кернеу ≥ 2178 в. 3.8, жұмсақ коагуляция режимі, 0-120 Вт қуат, реттелетін; 1-40 Вт: қадам 1 Вт; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-120 Вт: 10 Вт қадам; жұмыс тиімділігін арттыру үшін қуатты ыңғайлы реттеу; ең жоғары кернеу ≥ 264 в. Fulgurate коагуляция режимі: реттелетін қуат 0-120 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-120 Вт: 10 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 3448 в. бүрку және коагуляция режимі: қуат 0-ден 120 Вт-қа дейін реттеледі; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-120 Вт: 10 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 3932 Вп, бұл диапазонды ұлғайтуға мүмкіндік береді. Энергияны дәл бақылауға арналған Алгоритмдер: деректерді секундына 20 миллион рет жинау және энергияны секундына 2000 рет реттеу. Матаның сипаттамаларына негізделген нақты уақыттағы энергияны дәл реттеу жоғары жиілікті құралдың көмегімен әртүрлі тіндердің біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді. Бірегей энергияны өтеу алгоритмі: беріліс шығындарының нақты өтемақысын қамтамасыз ету және сигналдың қартаюына және әлсіреуіне қарсы тұру арқылы бұл эксклюзивті алгоритм берілген параметрлерге сәйкес Шығыс энергиясының тұрақты мәнін сақтай отырып, тіндерге тұрақты энергия беруді қамтамасыз етеді. Екі монополярлы құралды бір уақытта белсендіру үшін бірлескен коагуляция режимін қолдау. Биполярлық режим: биполярлық коагуляция режимінде келесі режимдерді орнатуға болады: дәл коагуляция, стандартты коагуляция, макрокоагуляция және биполярлы жұмсақ коагуляция. Биполярлық коагуляция режимі precise Coag, Standard Coag, Macro Coag және Bipolar Soft Coag режимі үшін 350 кГц режимдері үшін 434 кГц жиілікте жұмыс істейді. Дәл коагуляция режимі: реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-70 Вт: 5 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 284 в. стандартты коагуляция режимі: реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-70 Вт: 5 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 415 в. макрокоагуляция режимі: реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-70 Вт: 5 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 530 в. биполярлы жұмсақ коагуляция режимі, реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-10 Вт: 1 Вт қадам; 10-70 Вт: 2 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 150 В. Энергияны дәл бақылауға арналған инновациялық Алгоритмдер: деректерді секундына 20 миллион рет жинау және энергияны секундына 2000 рет реттеу. Матаның сипаттамаларына негізделген нақты уақыттағы энергияны дәл реттеу жоғары жиілікті құралдың көмегімен әртүрлі тіндердің біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді. Бірегей энергияны өтеу алгоритмі: беріліс шығындарының нақты өтемақысын қамтамасыз ету және сигналдың қартаюына және әлсіреуіне қарсы тұру арқылы бұл эксклюзивті алгоритм берілген параметрлерге сәйкес Шығыс энергиясының тұрақты мәнін сақтай отырып, тіндерге тұрақты энергия беруді қамтамасыз етеді. Диаметрі 5 және 7 мм биполярлы тамырларды тығыздау функциясы: тіндерде, артерияларда, тамырларда және лимфа жүйесінде ≤ 7 мм тамырлы коагуляцияны қолдау. Құралдарды автоматты түрде тануды қолдау, режимді немесе қуатты орнатудың қажеті жоқ; биполярлы қысқыштарды енгізгеннен кейін диаметрі 7 мм болатын тамырлы коагуляция функциясы іске қосылады.коагуляция процесі аяқталғаннан кейін акустикалық кері байланысты қамтамасыз етіңіз. Негізгі блоктағы тіндердің кедергісін өлшеудің интеллектуалды технологиясының арқасында коагуляция аяқталғанға дейін шығыс қуаты автоматты түрде реттеледі. Номиналды шығыс қуаты ≥300 Вт ±15%. Жұмыс жиілігі ≤350 кГц ±10%. Плазманы биполярлы резекциялау/коагуляциялау функциясы: тіндерді кесуге және коагуляциялауға арналған резекциялық құралдардың көмегімен тұзды ерітіндінің әсерінен плазмалық энергияны пайдалану. Құрылғының параметрлерін немесе күйін жіберу, қабылдау және көрсету үшін сымсыз желіге қосылуды қолдау. Плазманың биполярлық режимінде жұмыс жиілігі ≤430 кГц. Электрохирургиялық кесу және булану сияқты ≥ 2 плазмалық биполярлық кесу режимдерін қамтамасыз етіңіз. Плазмалық биполярлық кесу қуаты: 1-347 Вт (реттелетін); 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-340 Вт: 10 Вт қадам; 340-347 Вт: 7 Вт қадам; ең жоғары кернеу ≥700 в. плазмалық биполярлық булану режимінің қуаты: 1-347 Вт (реттелетін); 1-40 Вт: қадам 1W; 40-100w: 5W қадам; 100-340w: 10W қадам; 340-347 Вт: 7 Вт қадам; ең жоғары кернеу ≥700 в. номиналды жүктеме кедергісі ≥ 400 Вт болатын максималды шығыс қуаты. Биполярлы плазмалық коагуляция режимі: қуаты 1-200 Вт (реттелетін); 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40100 Вт: 5 Вт қадам; 100-200 Вт: 10 Вт қадам; ең жоғары кернеу ≥230 В.барлық режимдерді 1-3 беріліске орнатуға болады.
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	Медициналық электр жабдықтарына арналған жылжымалы арба
	TV-500T (220V) медициналық электр жабдықтарына арналған жылжымалы арба. 220 В оқшаулағыш трансформатордың болуы; арбада қуат қосқышы түймесінің болуы; мобильді арбада 4 кеңістік деңгейі бар, әр сөренің максималды жүктемесі 20 кг; Бір тартпасы бар, тежегіштері бар төрт антистатикалық дөңгелегі бар.
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	Мобильді арбаға арналған монитор ұстағышы (бекітілген) 
	Мобильді арбаға арналған монитор ұстағышы (бекітілген). Максималды жүктеме 50 кг TP-55-F, мобильді арбада медициналық мониторды сенімді орнатуға және бекітуге арналған. Дизайн мониторды тұрақты бекітуді және арбаны жылжытқанда оның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді.
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	Арба (стандартты)
	Арба (стандартты) CT-01 конструкциясы: тұрақты санитарлық өңдеуге арналған коррозияға төзімді жабыны бар берік металл тірек. Арба жеке тежегіш бекіткіштері бар айналмалы дөңгелектермен жабдықталған
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	Қуат кабелі 
	Қуат кабелі (Еуропалық стандарт) 115-098206-00
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	Камера басын зарарсыздандыруға арналған науа (зарарсыздандыру контейнері)
	Камера басын зарарсыздандыруға арналған науа (зарарсыздандыру контейнері) x TR372392. Қауіпсіз ұстауға арналған, зарарсыздандыру алдындағы тазалау, сақтау және зарарсыздандыру шығатын кабельмен және линзамен/адаптермен бірге бейнекамера басы. Үйлесімділік: Mindray эндоскопиялық бейнекамера бастарына арналған (HD3, UX5, UX7 4K/3D сериялары)
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	Эндоскопты зарарсыздандыруға арналған ұзын науа (зарарсыздандыру контейнері)
	Эндоскопты зарарсыздандыруға арналған ұзын науа 115-096793-00. Мақсаты: қатты эндоскоптарды (лапароскоптар, артроскоптар, гистероскоптар) және ұзын эндохирургиялық құралдарды (ұзындығы 360-450 мм-ге дейін) қауіпсіз төсеу, тасымалдау, зарарсыздандыру алдындағы тазалау және зарарсыздандыру (автоклавтау). Дизайн: Стерилизация кезінде бу/газдың еркін айналымын қамтамасыз ететін қақпағы бар перфорацияланған металл (немесе жоғары беріктігі бар ыстыққа төзімді полимер) корпус.
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	Эндоскопиялық жарықтандыру кабелі 
	Эндоскопиялық жарықтандыру кабелі (φ4.8*3 м) LC0005S
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	Эндоскопиялық жарықтандыру кабелі
	Эндоскопиялық жарықтандыру кабелі (φ4,8*5 м) LC0005L ең аз жылу шығарумен жоғары жарық беруге арналған, икемді тозуға төзімді қабығы және жабдықпен сенімді бекітуге арналған стандартты қосқыштары бар
	1 дана

	
	
	6
	Қатты эндоскопты зарарсыздандыруға арналған Контейнер
	Қатты эндоскопты зарарсыздандыру контейнері x TR500944. Мақсаты: қатты эндоскоптарды (оптикалық түтіктерді) қауіпсіз сақтау, тасымалдау, зарарсыздандыру алдындағы тазалау және зарарсыздандыру (автоклавтау). Оптикамен үйлесімділік: диаметрі 5 мм және 10 мм қатты эндоскоптарды (лапароскоптар, артроскоптар, гистероскоптар, цистоскоптар және т. б.) төсеуге жарамды
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	1
	Қатты эндоскоп 30°
	Қатты эндоскоп 30°, диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 321 мм, флуорисцентті бейнелеу G 01030A. мақсаты: ақ жарықта дәстүрлі бейнелеумен, сондай-ақ флуоресцентті навигациямен лапароскопиялық операцияларды жүргізу (органдар мен тіндердің қанмен қамтамасыз етілуін бағалау, лимфа түйіндерін картаға түсіру, өт жолдары мен ісік шекараларын жасыл индоцианинмен бейнелеу). Көру бағыты (оптика бұрышы): 30° (операциялық өрісті кеңейтілген көру үшін бүйірлік оптика). Өлшемдері: диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 321 мм
	1 дана

	
	
	2
	3D көзілдірік
	3D көзілдірік 115-098836-00. 4K/3D эндовидеожүйелерімен (атап айтқанда, Mindray UX7 3D / UX5 3D сериясы) жұмыс істеу кезінде хирург пен операциялық топ үшін көлемді 3D кескінін қалыптастыруға арналған. Поляризация түрі: пассивті дөңгелек (дөңгелек) поляризация (дөңгелек поляризацияланған), жыпылықтаусыз, көздің шаршауынсыз және батареяларды зарядтау қажеттілігінсіз бұрыштарды бөлудің жоғары сапасын қамтамасыз етеді
	1 дана

	
	
	3
	3D көзілдірік төсемі
	3D көзілдірігі 115-098837-00. Мақсаты: Mindray 4K/3D эндовидеожүйелерін (ux7 3D, UX5 3D сериялары) пайдалана отырып, лапароскопиялық операцияларды жүргізу кезінде көлемді 3D-кескінді қалыптастыру. Күнделікті түзету көзілдірігін киетін хирургтар үшін арнайы жасалған.
	1 дана

	
	
	4
	4K 3D бейне эндоскопы
	3D бейне эндоскоп 4K, 30°, диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 325 мм M 31030A. мақсаты: жоғары дәлдіктегі эндохирургиялық операцияларды жүргізу кезінде ультра жоғары ажыратымдылықтағы (4K UHD) көлемді стереоскопиялық кескінді беру (UX7 3D және UX5 3D сериялы 3D/4K Mindray бейне жүйелерінің бөлігі ретінде). Көру бағыты (оптика бұрышы): 30° (осьтің айналасында айналу кезінде анатомиялық құрылымдардың кең көрінісін қамтамасыз ететін көлбеу оптика). Өлшемдері: диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 325 мм
	1 дана

	
	
	5
	Қайта пайдалануға болатын суару түтігі жинағы
	Ir100r қайта пайдалануға болатын суару түтігі жинағы қайта пайдалануға болатын суару түтігі, кем дегенде 50 рет автоклавтау мүмкіндігі
	1 дана

	
	
	6
	Қайта пайдалануға болатын аспирациялық түтік жинағы
	Su100r қайта пайдалануға болатын аспирациялық түтік жинағы қайта пайдалануға болатын аспирациялық түтік, кем дегенде 50 рет автоклавтау мүмкіндігі
	1 дана

	
	
	7
	Бір рет қолданылатын инсуфлятор сүзгісі
	Инсуфляторға арналған 115-075020-00 бір реттік сүзгі. Мақсаты: жабдықтың ішкі пневматикалық және сенсорлық жүйелерін шаңнан, бактериялардан, ылғалдан, конденсациядан және сұйықтықтың микро тамшыларынан қорғау. Қолдану саласы: эндоскопиялық инсуфляторлар: инсуфляция блогын іш қуысындағы сұйықтықтардың кері ағымынан қорғау үшін көмірқышқыл газын (CO2) жеткізу желісіне орнату.
	1 дана

	
	
	8
	CO2 орталық газ беру түтігі
	СО2 орталық газ беру түтігі 115-052872-0 8 м инсуфляторға қосылатын. мақсаты: эндоскопиялық инсуфляторды (Mindray HS-50F, HS-30F сериялары және т.б.) СО2 газбен жабдықтаудың орталық аурухана магистраліне немесе жоғары қысымды баллонды пандусқа қосу. Қосқыш штепсельдер/қосқыштар: инсуфлятор жағында: құрылғының артқы жағындағы CO2 кіріс портының астындағы арнайы бұрандалы / жылдам босатылатын жоғары қысымды фитинг.
	1 дана

	
	
	9
	Трансдьюсер
	Td55 трансдюсері түрлендіргіш-ультрадыбыстық хирургиялық және электрохирургиялық энергетикалық платформаның қосымша компоненті. Түрлендіргіш ультрадыбыстық жинақты құрайтын ультрадыбыстық хирургиялық құралмен құрастыруға арналған.
	1 дана

	
	
	10
	Ультрадыбыстық хирургиялық құрал (ультрадыбыстық скальпель)
	Ультрадыбыстық хирургиялық құрал (ультрадыбыстық скальпель) FC-36. Ұзындығы 36 см, диаметрі 5 мм. мақсаты: қоршаған құрылымдарға минималды термиялық зақым келтіретін лапароскопиялық және эндохирургиялық араласулар кезінде тіндердің бір мезгілде бөлінуі, гемостатикалық коагуляциясы және қан тамырларының коагуляциясы (диаметрі 7 мм-ге дейін). Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс Ұзындығы 36 см-лапароскопия үшін стандартты ұзындық).
	20 дана

	
	
	11
	Φ5X330 Ілмек ұшымен коагуляцияға арналған Электрод
	Ілмек тәрізді ұшы бар коагуляциялық Электрод φ5X330 22251110.  Электрод лапароскопиялық монополярлы, L-тәрізді ұшы бар ("Ілмек"). Ұшы пішіні: L - Ілмек (Lhook). Хирургқа бір мезгілде гемостазбен тіндерді ұстауға, тартуға және дәл кесуге мүмкіндік беретін нүктелік әсерді қамтамасыз етеді. Штанганың диаметрі: 5 мм. жұмыс ұзындығы: 330 мм. энергия түрі: Монополярлы коагуляция. Дизайн және техникалық ерекшеліктері: жоғары сапалы оқшаулау: электрод өзегі жұмыс ұшына дейін бүкіл ұзындығы бойынша берік диэлектрлік қабатпен жабылған. Оқшаулау жоғары температураға төзімді және қоршаған тіндерге токтың ағып кетуіне жол бермейді. Керамикалық ұшты оқшаулағыш: электрод түтіктен шыққан жерде арнайы керамикалық ұшы қолданылады, ол коагуляция кезінде ұзақ уақыт қызуға төтеп береді және оқшаулаудың карбонизациясын ("күйдіруді") болдырмайды. Қосылу коннекторы: әмбебап монополярлы кабельдердің барлық түрлеріне қосылу үшін проксимальды ұшында стандартты монополярлы коннектор (әдетте 4 мм штепсель). Аспирация / суару арнасы( серия үшін міндетті емес): дизайн электродты берілген модификацияда қарастырылған жағдайда сұйықтықты берумен немесе ағызумен бірге пайдалануға мүмкіндік береді (суару аспираторымен интеграция). кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыру (автоклавтау) циклдарына толық төтеп беретін орау құралы..
	1 дана

	
	
	12
	Коагуляциялық және диссекциялық электрод, φ5X330 шпатель түрінде
	Коагуляциялық және диссекциялық электрод, шпатель түрінде φ5X330 222-51440. Электрод лапароскопиялық монополярлы, "Шпатель" түрі (Spatula). Тіндерді электрохирургиялық диссекциялауға және қан кетуді (гемостаз) тоқтатуға арналған. Штанганың диаметрі: 5 мм.жұмыс ұзындығы: 330 мм. энергия түрі: Монополярлы. Құрал қайта пайдалануға болады, 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға төтеп береді.
	1 дана

	
	
	13
	KELLY, Maryland φ5X360 бойынша қысқыштар мен диссекциялар, ұзын
	KELLY, Maryland φ5X360, ұзын 222-5s3023 бойынша қысқыштар мен диссекциялар. эндохирургиялық араласулар кезінде іштің жұмсақ тіндерін әмбебап ұстау, ұстау және орналастыру. Бранш пішіні: тіндерді сенімді және жұмсақ бекіту үшін көлденең ойығы бар тікелей атравматикалық губкалар. Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальера жоқ
	1 дана

	
	
	14
	Φ5X360 диссекциясы үшін тікбұрышты қысқыш
	Φ5X360 222-0S3123 диссекциясы үшін тікбұрышты қысқыш. Мақсаты: эндохирургиялық операциялар кезінде тіндердің кең қабаттарын және іш мүшелерін ұстау, бекіту және манипуляциялау. Бранш пішіні: құрылымдарға зақым келтірместен ұстауға арналған көлденең ойығы бар тікелей атравматикалық губкалар.Өлшемдері: диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальера жоқ
	1 дана

	
	
	15
	Φ10X360 диссекциясы үшін тікбұрышты қысқыш
	Φ10X360 222-0S3133 диссекциясы үшін тікбұрышты қысқыш. Мақсаты: эндохирургиялық араласулар кезінде тіндерді және ішкі мүшелерді (атап айтқанда, ішектерді) жарақаттамай нәзік ұстау, жылжыту және бекіту.жәнебранш пішіні: аяқталған (fenestrated), кең жанасу аймағын және матаға қысымның қауіпсіз таралуын қамтамасыз ететін губкаларында бойлық саңылауы бар. Өлшемдері: диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальера жоқ
	1 дана

	
	
	16
	Ішек қысқышы, соңғы, қысқа φ5X360
	Қысқыш ішек, соңғы, қысқа φ5X360 222-5S3213. Ішек қабырғаларын немесе іштің басқа жұмсақ тіндерін зақымдамай нәзік ұстау, бекіту және сысу. Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальера жоқ
	1 дана

	
	
	17
	Қысқыш ішек, аяқталды φ5X360, кремальермен
	Қысқыш ішек, аяқталды φ5X360, кремальермен 222-5T3303. Мақсаты: эндохирургиялық операцияларда қатты және сенімді ұстау, тығыз тіндерді, байламдарды немесе жалпақ анатомиялық құрылымдарды ұстау. Бранш пішіні: "Аллигатор" түрі (Alligator) — тіндердің сырғып кетуіне жол бермеу үшін бүкіл жұмыс бетінде терең көлденең тісті ойығы бар түзу губкалар. Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальермен
	1 дана

	
	
	18
	Croce-Olmi φ5X360 бойынша иілген атравматикалық қысқыштар
	Croce-Olmi φ5X360 222-5S3453 бойынша иілген атравматикалық қысқыштар. Мақсаты: нәзік түтікшелі және қуыс мүшелерін (соқыр ішек, фаллопиялық түтіктер, несепағар, ішек сегменттері) тіндердің жыртылу немесе зақымдану қаупінсіз нәзік ұстау және бекіту. Бранш пішіні: түрі-органның жұмсақ және таратылған шеңберін қамтамасыз ететін, ұшында кеңеюі және көлденең ойығы бар қисық ұшты губкалар. Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальера жоқ
	1 дана

	
	
	19
	Babcock φ5X360 қысқышы, кремальермен
	Babcock қысқышы φ5X360, кремальермен 222-5T3553. Мақсаты: эндохирургиялық араласулар кезінде сенімді ұстау, тығыз тіндерді бекіту және биопсиялық үлгілерді алу немесе операциялық өрістегі манипуляциялар. Бранш пішіні: Clipper түрі(ұстау күшін арттыру үшін тән тісті / Профильді губка пішіні). Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм .Орындау: кремальерамен
	1 дана

	
	
	20
	Атравматикалық қысқыштар φ5X360
	Атравматикалық қысқыштар φ5X360 222-5S3633. Мақсаты: тіндерді бөлшектеу (бөлу), анатомиялық құрылымдар мен тамырларды оқшаулау және эндоскопиялық араласулар кезінде жұмсақ тіндерді ұстау және ұстау. Бранш пішіні: дәл және нәзік манипуляция үшін көлденең ойығы бар сәл қисық губкалар (Келли түрі). Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм
	1 дана

	
	
	21
	Қасық түріндегі қысқыштар φ10X360, кремальермен
	Қасық түріндегі қысқыштар φ10X360, кремальермен 222-0T4883. Мақсаты: іш қуысынан өт тастарын, тіндердің фрагменттерін немесе жойылған өсінділерді алу, Бөлшектеу және алу.Бранш пішіні: қасық тәрізді (қасық пішіні), оның сырғып кетпестен мазмұнын сенімді ұстау үшін губкаларында тостаған тәрізді ойықтар бар. Өлшемдері: диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм. орындау: кремальермен
	1 дана

	
	
	22
	Metzenbaum қайшы, φ5X360 қисық
	Metzenbaum қайшы, қисық φ5X360 222-5S3022.  Metzenbaum бойынша иілген лапароскопиялық қайшы. Негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: Бранштар радиусы бойынша қисық (metzenbaum түрі). Пышақтарда таза және біркелкі кесуді қамтамасыз ету үшін дәл қайрау бар. Функционалды мақсаты: диссекция: жұмсақ тіндердің, тамырлардың және байламдардың нақты бөлінуі. Диссекция: қисық пішін және дөңгелектелген ұштар құралды кездейсоқ тесу қаупінсіз доғал диссекция және анатомиялық құрылымдарды оқшаулау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Коагуляция: қайшы монополярлы — қан кетуді бір уақытта бөлу және тоқтату үшін пышақтарға ток беруге мүмкіндік береді. Штанганың диаметрі: 5 мм.жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқаның сипаттамалары мен дизайны: тұтқа түрі: жоқ кремалиера (еркін инсульт), бұл кесу күшін толық бақылау үшін қажет. Айналу: хирургқа пышақтардың тіндік жазықтыққа қатысты бұрышын өзгертуге мүмкіндік беретін 360° айналу механизмі. Қосқыш: электрохирургиялық аппараттың кабелін қосуға арналған Монополярлы қосқыш. Дизайн: жиналмалы 3 компонентті жүйе (тұтқа, сыртқы оқшауланған түтік, жұмыс кірістіру-қайшы). Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
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	3200 ММ монополярлы кабель
	Монополярлы кабель 3200мм 999-030.  Электрохирургиялық монополярлы Кабель. Негізгі сипаттамалары: мақсаты: жоғары жиілікті электр энергиясын электрохирургиялық генератордың монополярлы шығуынан белсенді лапароскопиялық құралға беру. Ұзындығы: 3200 мм (3.2 метр). Хирургтың қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ететін және ЭХВЧ аппаратын операциялық үстелден қауіпсіз қашықтықта орналастыруға мүмкіндік беретін оңтайлы ұзындық. Коннектор түрі (құрал жағы): диаметрі 4 мм штепсель астындағы стандартты ұя қосқышы. Барлық Mindray лапароскопиялық тұтқаларымен және басқа өндірушілердің көптеген құралдарымен үйлесімді ("аспаптық розетка"стандарты). Коннектор түрі (аппарат жағы): әмбебап бір бұрандалы штепсель (диаметрі 4 мм немесе генератор коннекторының модификациясына байланысты стандартты "Bovie").
	1 дана

	
	
	24
	Φ5X360 түзу биполярлы қысқыштар
	Φ5X360 222-5s3011 түзу биполярлы қысқыштар.  Қысқыш биполярлы лапароскопиялық, түзу (Bipolar Straight) негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: бранши түзу (Straight), ішкі бетінде ұсақ тісті атравматикалық ойығы бар. Функционалдық мақсаты: тамырлар мен тіндердің нүктелік және жазықтық биполярлық коагуляциясына арналған. Бұтақтардың түзу пішіні электр энергиясының симметриялы таралуын және матаның ұсталған аймағына біркелкі қысымды қамтамасыз етеді. Әрекет принципі: биполярлық-тек құралдың бұтақтары арасындағы токтың жергілікті әсері. Маңызды құрылымдардың зақымдану қаупі жоғары аймақтарда жұмыс істеу үшін өте қолайлы (мысалы, жамбас операциялары). Штанганың диаметрі: 5 мм.жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқаның сипаттамалары мен дизайны: тұтқа түрі: жоқ кремалиера (S сериясы), бұл хирургқа коагуляция процесінде тіндердің қысу күшін біркелкі мөлшерлеуге мүмкіндік береді. Айналу: тамырлы байламдарға қатысты бұтақтарды ыңғайлы орналастыру үшін 360° интегралды айналу механизмі. Коннектор: Еуро стандартты кабельді қосуға арналған стандартты биполярлық қосқыш. Дизайн: жиналмалы, 3 бөліктен тұрады: жұмыс кірістіру, оқшауланған түтік және тұтқа. Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
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	Φ5X360 қисық биполярлы қысқыштар
	Φ5X360 222 - 5S3021 қисық биполярлы қысқыштар.  Қысқыш биполярлы лапароскопиялық, Maryland типі бойынша Қисық негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: Maryland (Мэриленд) типіндегі қисық Бранштар. Функционалды мақсаты: дәл биполярлы коагуляцияға және тіндердің диссекциясына арналған. Қисық пішін тамырлар мен арналарды дәл оқшаулауға, оларды кейінірек кесу немесе қиылысу үшін айналып өтуге мүмкіндік береді. Әрекет принципі: биполярлық коагуляция - электр тогы термиялық әсерді локализациялайтын және көрші органдардың күйіп қалу қаупін болдырмайтын құралдың екі белсенді тармағының арасында қатаң түрде жүреді. Штанганың диаметрі: 5 мм.жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқа мен құрылымның сипаттамалары: тұтқа түрі: жоқ кремалиера (бұл модификацияда S сериясы әдетте бос жүрісті көрсетеді), бұл диссекция кезінде максималды тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. Айналдыру: хирургтың бүкіл қолын айналдырмай, құралдың ұштарын дәл орналастыру үшін 360° кірістірілген айналу механизмі. Коннектор: тиісті кабельді қосуға арналған арнайы біріктірілген биполярлы штепсель. Дизайн: толығымен жиналмалы, 3 компонентті (кірістіру, оқшауланған түтік, тұтқа). Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
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	3000 мм биполярлық кабель
	Биполярлық кабель 3000 мм 999-031 электрохирургиялық кабель биполярлы. Негізгі сипаттамалары: мақсаты: жоғары жиілікті токты электрохирургиялық генератордың биполярлық шығысынан (ECHV) биполярлы лапароскопиялық құралдарға беру. Ұзындығы: 3000 мм (3 метр).  Коннектор түрі (құрал жағы): биполярлы тұтқаларға бейімделген арнайы екі істікшелі қосқыш. Сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және манипуляциялар кезінде кездейсоқ ажыратуды болдырмайды.
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	Орташа-үлкен титан қапсырмасын бекітуге арналған клип-аппликатор, бір жақты әрекет, φ10X330
	Орташа-үлкен титан қапсырмасын бекітуге арналған клип-аппликатор, бір жақты әрекет, φ10X330 221-05136. Титан кронштейндеріне арналған лапароскопиялық Клипатор(орташа үлкен өлшемі). Штанганың диаметрі: 10 мм. диаметрі 10 мм немесе 12 мм троакар арқылы қолдануды қажет етеді.жұмыс ұзындығы: 330 мм. жетек түрі: бір жақты әрекет.(Single Action). Қолданылатын қапсырмалардың мөлшері: орташа үлкен(M / L). Зарарсыздандыру: қайта пайдалануға болады, 134°C температурада автоклавтауға төтеп береді.
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	V тәрізді тұтқасы бар түзу ине ұстағыш солға қарай қисық φ5X330
	V-тұтқасы бар түзу ине ұстағыш солға қарай қисық φ5X330 221-56426.эндоскопиялық/лапароскопиялық операциялар кезінде тігіс кезінде хирургиялық инені Ұстауға, Ұстауға және манипуляциялауға арналған. Құралдың эргономикалық V-тұтқасы, диаметрі 5 мм және ұзындығы 330 мм жұмыс штангасы бар
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	Φ3×200 тігіс құралдары
	Тігіс құралдары φ3×200 (фассияны тігуге арналған Пинцет) 221-32013.  Фассияны тігуге арналған Пинцет (қысқыш). Негізгі сипаттамалары: мақсаты: үш қабатты жараларды жабу кезінде фассия мен апоневроздың шеттерін ұстауға және ұстауға арналған арнайы құрал (әсіресе 10 мм және 12 мм порттарды қолданғаннан кейін). Іш қабырғасының ақауын визуалды бақылаумен немесе соқыр түрде герметикалық түрде тігуге мүмкіндік береді. Штанганың диаметрі: 3 мм. ультра жұқа диаметр құралды тікелей ұлпалар арқылы немесе миниатюралық пункциялар арқылы жара арнасын кеңейтпей енгізуге мүмкіндік береді. Жұмыс ұзындығы: 200 мм. Іш қабырғасының қалыңдығы шегінде ыңғайлы манипуляция үшін оңтайландырылған ұзындық. Филиал түрі: тығыз дәнекер тіндік құрылымдармен (фассиялармен) жұмыс істеуге арналған атравматикалық, бірақ жабысқақ ойығы бар ұстағыш губкалар. Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
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	Φ5×360 ЭНДО Ретракторы
	Endo Retractor φ5×360 221-53023. Мақсаты: лапароскопиялық араласулар кезінде жақсы көрінуді және операциялық өріске қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ішкі органдар мен тіндердіңмещысуы және ұсталуы. Өлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 360 мм
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	Φ5×330 аспирация және суару құралы
	Аспирация және суару құралы φ5×330 221-53224. Мақсаты: эндоскопиялық операциялар кезінде хирургиялық аймақта тұзды ерітінді беру (суару) және сұйықтықты/қанды сору (аспирация).менөлшемдері: диаметрі 5 мм, жұмыс ұзындығы 330 мм. құрал түрі: қайта пайдалануға болатын (қайта өңделетін), автоклавтау және стандартты дезинфекциялау мүмкіндігі бар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған
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	Троакар φ5×95
	Троакар φ5×95 221-51155 диаметрі 5 мм жұмыс портын құруға арналған қайта пайдалануға болатын лапароскопиялық троакар. жұмыс ұзындығы: 95 мм (ересектердегі абдоминальды операциялар үшін стандартты ұзындық)
	3 дана

	
	
	33
	Троакар φ10×95
	Троакар φ10×95 221-01155 диаметрі 10 мм жұмыс портын құруға арналған қайта пайдалануға болатын лапароскопиялық троакар. жұмыс ұзындығы: 95 мм (ересектердегі абдоминальды операциялар үшін стандартты ұзындық)
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	Φ5 тығыздағыш коллактар
	Диаметрі 5 мм 221-50925 троакарларға арналған тығыздағыш коллактар. Үйлесімділік: Mindray 221-50925 (диаметрі 5,5 мм) қайта пайдалануға болатын троакарға арналған.Мақсаты: троакар арқылы эндохирургиялық құралдарды жүргізу және ауыстыру кезінде іш қуысынан CO2 көмірқышқыл газының ағып кетуіне жол бермеңіз.Эндоскопиялық құралдардың (қайшылар, қысқыштар, диаметрі 5-5,5 мм диссекторлар, пневмоперитонеумды жоғалтпай, тегіс және тығыз ілгерілеуін қамтамасыз етеді.
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	Φ10 тығыздағыш коллактар
	Диаметрі 10 мм φ10 22100925 троакарларға арналған тығыздағыш коллактар. . Үйлесімділік: Mindray 221-50925 (диаметрі 10 мм) қайта пайдалануға болатын троакарға арналған.Мақсаты: троакар арқылы эндохирургиялық құралдарды жүргізу және ауыстыру кезінде іш қуысынан CO2 көмірқышқыл газының ағып кетуіне жол бермеңіз.Эндоскопиялық құралдардың (қайшылар, қысқыштар, пневмоперитонеумды жоғалтпай диаметрі 10-11 мм диссекторлар) тегіс және тығыз ілгерілеуін қамтамасыз етеді.
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	Φ10-φ5 түрлендіргіш адаптерлері
	Адаптер (адаптер бұл көмірқышқыл газының қысымын жоғалтпай кең портта (10 мм) жұқа құралдарды (5 мм) пайдалануға мүмкіндік береді. Ауысу: 10 мм-ден 5 мм-ге дейін.Материал: Тот баспайтын болаттан немесе силиконнан жасалған жоғары сапалы медициналық пластик немесе полимер (химиялық дезинфекцияға және автоклавтауға төзімді). 221-00725
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	Вереш инесі φ2. 7×150
	Вереш инесі φ2. 7×150 221-27157 .Материал: коррозияға төзімді медициналық тот баспайтын болат.Түрі: қайта пайдалануға болады (автоклавта зарарсыздандыруға жатады). Мақсаты: бірінші троакарды енгізер алдында іш қабырғасын қауіпсіз пункциялау және пневмоперитонеумды (көмірқышқыл газының (CO2) іш қуысына инфляциясы) қолдану.Өлшемдері: диаметрі 2,7 мм, жұмыс ұзындығы 150 мм
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	5 саусақ ретракторы φ10×330
	5 саусақ ретракторы φ10×330 221-05923. Мақсаты: операциялық өрісті босату және лапароскопиялық араласулар кезінде визуалды қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін ішкі мүшелерді (бауыр, ішек, өт қабы) ұрлау және ұстау. Өлшемдері: диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 330 мм
	1 дана

	
	
	39
	Φ4×330 тігіс құралдары
	Тігіс құралдары (түйінді репеллент) φ4×330 22143029. Өлшемдері: диаметрі 4 мм, ұзындығы 330 мм.
	1 дана

	
	
	40
	Орташа және үлкен өлшемді hemolock қысқыш эндоаппликаторы φ5X330
	Орташа және үлкен өлшемді hemolock қысқыш эндоаппликаторы φ5X330 221-55636.  Полимерлі қапсырмаларға арналған лапароскопиялық Клипатор(орташа үлкен өлшемі). Штанганың диаметрі: 10 мм. диаметрі 10 мм немесе 12 мм троакар арқылы қолдануды қажет етеді.жұмыс ұзындығы: 330 мм. жетек түрі: бір жақты әрекет.(Single Action). Қолданылатын қапсырмалардың мөлшері: орташа үлкен(M / L). Зарарсыздандыру: қайта пайдалануға болады, 134°C температурада автоклавтауға төтеп береді.
	1 дана

	
	
	41
	Үлкен өлшемді hemolock қысқыш эндоаппликаторы φ10X330
	Үлкен өлшемді hemolock қысқыш эндоаппликаторы φ10X330 22105646. Полимерлі қапсырмаларға арналған лапароскопиялық Клипатор(үлкен өлшемі). Штанганың диаметрі: 10 мм. диаметрі 10 мм немесе 12 мм троакар арқылы қолдануды қажет етеді.жұмыс ұзындығы: 330 мм. жетек түрі: бір жақты әрекет.(Single Action). Қолданылатын қапсырмалардың мөлшері: орташа үлкен(M / L). Зарарсыздандыру: қайта пайдалануға болады, 134°C температурада автоклавтауға төтеп береді
	1 дана

	
	
	42
	Өте үлкен өлшемді Hemolock қысқыш эндоаппликаторы f10x330
	Өте үлкен өлшемді Hemolock қысқыш эндоаппликаторы f10x330 221-05656 полимерлі қапсырмаларға арналған лапароскопиялық Клипатор (Extra-Large өлшемі). Штанганың диаметрі: 10 мм. диаметрі 10 мм немесе 12 мм троакар арқылы қолдануды қажет етеді.жұмыс ұзындығы: 330 мм. жетек түрі: бір жақты әрекет.(Single Action). Қолданылатын қапсырмалардың мөлшері: орташа үлкен(M / L). Зарарсыздандыру: қайта пайдалануға болады, 134°C температурада автоклавтауға төтеп береді
	1 дана

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ауданы: 40 ш. м. электрмен жабдықтау: 220 В, 50 Гц сумен жабдықтау: орталық кәріз: Орталық желдету: Табиғи

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт:

	5
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	мекенжайы: Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, Ғалиасқар Түктабаев көшесі, 54 үй
Абай облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық фтизиопульмонология орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны


	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.
























Техническая спецификация 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Видеосистема эндосокпическая UX5 в комплекте с принадлежностями
Производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. КИТАЙ
Регистрационное удостоверение № РК МИ (МТ)-0№030869
Дата производства: 19.05.2026
Дата истечение: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Видеосистема эндосокпическая UX5 в комплекте с принадлежностями
	Видеосистема эндосокпическая UX5 в комплекте с принадлежностями. Разрешение :3840*2160/4096*2160 пикселей; Частота обновления 50/60 Гц; Система ближней инфракрасной области спектра (NIR/ICG) ; Видеовыходы: DVI*1, HDMI*2, 3G/12G-SDI*1. 3 режима NIR/ICG; 2 шт разъема USB на передней панели; 7,8 дюймовый сенсорный дисплей, Наличие функции записи видео и фото с помощью флеш-накопителя USB или твердотельного накопителя в разных форматах, в том числе 4K High Definition, 4K Standard Definition, HD High Definition и HD Standard Definition; 4 режима цветопередачи. Максимальное количество конфигураций пользователя: 26. Блок управления камерой имеет HDMI интерфейс для подключения к УЗИ аппарат, и изображения УЗИ и эндоскопии можно выводить на одном экране с одинаковой яркостью. Блок управления камерой поддерживает одновременное отображать два изображения на одном экране, поддерживает независимое отображение внешних источников входного сигнала, и оба изображения могут быть записаны на одно видео. Индикатор яркости. Режим однородная яркость. Режим расширенный динамический диапазон. Режим оптимизация с устранением дымки. Режим улучшенная детализация. Режим улучшенная цвета. Режим улучшения тона изображения с спектральной фильтрацией, которая позволяет через сосудистую сетку слизистой оболочки дифференцировать аномальные сосуды в клинической диагностике. Функция De-grid позволяет улучшить качество изображения при использовании фиброскопа. Функция автоматического адаптивного масштабирования в одно касание для реализации интеллектуального распознавания типа эндоскопа и автоматической настройки с адаптивным масштабированием, что уменьшают необходимость в повторной ручной настройке и обеспечивают идеальную видимость при различных операциях. 4 режима цветопередачи, в том числе режим Стандартный, режим Яркий, режим Мягкий, режим насыщенный, чтобы удовлетворить предпочтения разных врачей по цветовым стилям. Наличие разъема MSB на задней панели блока управления камеры, который подключается к источнику света и управляет яркостью источника света с помощью кабеля MSB. При подключении 3D-видеоэндоскопа можно получить 3D изображение. При подключении 3D-видеоэндоскопа доступен режим автоматического поворота как на 2D, так и на 3D-дисплее. Параллакс, угол переключения и угол перехода можно настроить индивидуально.
	1 штука

	
	
	2
	Светодиодный источник света эндоскопический HB500R
	Светодиодный источник света эндоскопический HB500R. Срок службы лампы: 60000 часов; Наличие автоматического определения световодного кабеля; Наличие кнопка регулировки интенсивности на передней панели; Уровень интенсивности света:12; Создается излучение белого света и инфракрасного света ближнего диапазона; Выходной световой поток ≥3000000лм. 2 режима работы: ручной режим и автоматический режим.
	1 штука

	
	
	3
	ЖК-монитор 55 дюймов
	ЖК-монитор LMD-XH550T 55 дюймов с разрешением 4K 3D режим [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]; Видеовходы: 1 x DVI-D, 1 х HDMI, 1 х 3G-SDI, 2 x 12G-SDI; Видеовыходы: 1 х 3G-SDI, 2 x 12G-SD
	1 штука

	
	
	4
	Головка камеры CH5-SR110
	Головка камеры с пограмируемыми кнопками (CH5-SR110) Длина стандартного кабеля 3м; Поддерживает визуализацию белого света, Разрешение 3840х2160 пикселей, Защита от проникновения воды IPX7, 4 шт. кнопки управления головке видеокамеры, 3 шт из них программируемые; Наличие кнопки для реализации автофокуса; Наличие кнопки для управления записью изображения; Наличие кнопки для управления масштабированием;Наличие кольца для ручной фокусировки.
	1 штука

	
	
	5
	Инсуффлятор эндоскопически HS-50F 
	Лапароскопический инсуффлятор HS- 50F Предназначен для создания пневмоперитонеума при различных лапароскопических вмешательствах и поддержания давления внутри полости. Максимальная скорость подачи газа 50л/мин, диапазон скорости подачи газа 0,1-50 л/мин. Диапазон давления: 1-30 мм рт. ст. Сенсорный экран в качестве панели управления, размер сенсорного экрана 7 дюймов. Возможность выбора 5 режимов: педиатрический, взрослый, бариатрический, для работы в забрюшинном пространстве, пользовательский. Звуковая и текстовая подсказка для управления рисками, включая превышение давления, закупорку, подачу газа, перегрев. Для обеспечения безопасности пациента доступна функция сброса избыточного давления. Наличие функции нагрева и отвода дыма. Наличие функции подогрева. Наличие функции отведения углекислого газа. Наличие дополнительной ножной педали. Наличие дополнительной нагревательной трубки инсуффлятора. Наличие на передней панели инсуффлятора: 1. Кнопка питания для включения инсуффлятора. 2. Разъем для подачи CO2 обеспечивает нагнетание CO2 после включения соответствующей функции. 3. Клапан для отведения углекислого газа (дополнительно) позволяет регулировать скорость отведения углекислого газа. 4. Соединение трубки инсуффлятора с нагревательным элементом служит для подсоединения нагревательной трубки инсуффлятора. 5. Экран управления инсуффлятором: 7-дюймовый сенсорный экран отображает сведения и позволяет управлять состоянием инсуффлятора. Наличие на задней панели: 1. Клемма эквипотенциального заземления: при использовании оборудования совместно с другими устройствами соединяйте их клеммы эквипотенциального заземления друг с другом, чтобы устранить разность потенциалов между ними. 2. Сетевой разъем служит для подключения к ПК для обновления программного обеспечения. 3. Интерфейс ножной педали используется для подключения ножной педали. 4. Блок предохранителей содержит предохранители. 5. Силовой вход переменного тока служит для подключения к сети переменного тока. 6. Разъем USB используется для подключения USB-накопителя для экспорта журнала и обновления устройства. 7. Входное отверстие CO2 используется для подключения источника CO2. Режимы работы Предусмотрены следующие режимы работы оборудования. 1. Высокий расход: Предназначен для лапароскопических процедур у взрослых пациентов с нормальной массой тела. 2. Дети: Предназначен для лапароскопических процедур у детей. 3. Бариатрич.: Предназначен для лапароскопических процедур у взрослых пациентов с ожирением. 4. Забрюш.простр.: Предназначен для лапароскопических процедур, выполняемых в забрюшинном пространстве.5. Пользоват. Пользователь может настроить режим работы в соответствии с потребностями. Использование сенсорного экрана Инсуффлятор идет в конфигурации с сенсорным экраном, при помощи которого происходит эксплуатация и настройка оборудования. Описание элементов, отображаемых на сенсорном экране: (1) Уменьшение давления CO2 (2) Настроенное значение давления CO2 (3) Увеличение давления CO2 (4) Уменьшение скорости отведения углекислого газа (5) Индикатор отведения углекислого газа (6) Увеличение скорости отведения углекислого газа (7) Общий поток отведения CO2 (нажмите, чтобы удалить значение) (8) Индикатор источника газа (9) Индикатор нагрева (10) Увеличение скорости потока CO2 (11) Настроенное значение потока CO2 (12) Уменьшение скорости потока CO2 (13) Переход в меню Устан. (14) Фактическое значение скорости потока CO2 (15) Область сообщений (16) Пуск/остановка инсуффляции (17) Фактическое давление CO2 (18) Текущий режим работы (нажмите эту кнопку для выбора режима работы).
	1 штука

	
	
	6
	Помпа эндоскопическая (Аспиратор-ирригатор эндоскопический) HP200D
	Cистема подачи жидкости (помпа) HP200D Защита от поражения электрическим током Класс I, тип CF; Роликовый механизм: - два ролика для осуществления ирригации и аспирации; Два режима: гистероскопия и лапароскопии;" Степень защиты: - основной блок IPX2;- ножная педаль IPX8 Диапазон регулировки давления в гистероскопическом режиме составляет от 0 до 200 мм рт.ст. с возможностью установки шага регулировки в 1, 2, 5 или 10 мм рт.ст. При установке давления больше 50 мм рт.ст., допустимое отклонение составляет ±5%, а при установке давления меньше 50 мм рт.ст. ±2,5 мм рт.ст." Диапазон регулировки скорости ирригации в гистероскопическом режиме больше 0 – 500 мл/мин, шаг регулировки: больше 10 мл/мин. Диапазон регулировки скорости аспирации в гистероскопическом режиме больше 0 – 200 мл/мин, шаг регулировки: больше 10 мл/мин. Диапазон регулировки скорости ирригации/аспирации в лапароскопическом режиме больше 100 – 1300 мл/мин, шаг регулировки: больше 100 мл/мин. Панель управления выполнена в виде сенсорного экрана (диагональ 7 дюймов), отображает заданные значения и соответствующие динамические значения в реальном времени (давление, расход); Интегрированная конструкция, объединяющая - силиконовую трубку, - мембраны давления, -блоки фиксации захвата в одно целое, что позволяет устанавливать трубки одной рукой; Поддержка ручной калибровки, позволяет вручную устанавливать разницу высот между пациентом и прибором, а также вводить вид инструмента, тем самым позволяет точно компенсировать разницу давления в пути жидкости, и точно контролировать внутриматочное давление; Быстрое удаление воздуха из трубок и дополнительно автоматическая калибровка: - позволяет автоматически калибровать разницу высот между насосом и пациентом и разницу давления, вызванную применением различных эндоскопов (гистероскопы, гистерорезектоскопы разных диаметров); Во время операции на панели могут отображаться время, объем поданной жидкости и объем дефицита жидкости, что позволяет эффективно избежать ТУР синдрома. Конструкция предупреждения об опорожнении мешка с жидкостью контролирует оставшийся объем, эффективно предотвращая риск попадания газа в полость, вызывающего воздушную эмболию; Поддержка USB-накопителя, подключение к внешней системе взвешивания, позволяет в режиме реального времени контролировать баланс жидкости и отображать объем дефицита жидкости; Функция включения/выключения блокировки сенсорного экрана; Поддержка различных настроек системы, можно ввести одним нажатием и настроить рабочие параметры; Многоразовая ирригационная трубка, возможность автоклавирования 50 раз; Многоразовая аспирационная трубка, возможность автоклавирования 50 раз;
	1 штука

	
	
	7
	Генератор ультразвуковой, электрохирургический UP710
	Генератор ультразвуковой, электрохирургический. Одновременное подключение к не менее 1 ультразвуковому хирургическому инструменту, 2 монополярным инструментам и 1 биполярному инструменту. Не менее 2 одноконтактных разъема, поддерживающих подключение 4-мм 1-контактных банановых штекеров, 4-мм 3-контактных банановых штекеров, 8-мм 1-контактных штекеров, а также 9-мм коаксиальных 2-контактных одноконтактных штекеров с внешним диаметром и 5-мм внутренним диаметром. Доступен биполярный разъем для поддержки 4-мм 2-контактных банановых штекеров и коаксиальных 2-контактных биполярных штекеров с внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 4 мм. Все приборы должны управляться с помощью кнопок ручного управления или подключаться к ножному пульту. Все разъемы приборов должны иметь индикаторы положения и рабочего состояния. С использованием статистической функции, учитывающей количество стимуляций прибора. Обеспечивает управление с помощью 8дюймового сенсорного ЖК-экрана с разрешением не менее 1024 x 768 RGB, переключение режимов и регулировка мощности одним нажатием. Имеет функцию самодиагностики, позволяющую проверять состояние подключения и работоспособность оборудования. В зависимости от серьезности проблемы, она подразделяется на высокий и низкий уровни. Предусмотрены функции оповещения с различными звуковыми сигналами. При одновременном возникновении нескольких сигналов тревоги одного типа, сначала будет отображаться сигнал тревоги более высокого уровня. При возникновении аварийной ситуации можно щелкнуть, чтобы просмотреть предлагаемые меры по устранению неисправности, что позволит оператору своевременно принять меры. Предусмотрена кнопка подтверждения сигнала тревоги; нажатие этой кнопки отключает звуковой сигнал тревоги. Предусмотрена кнопка восстановления одним нажатием; нажатие этой кнопки восстанавливает параметры электроприборов, заданные до последнего выключения. Параметры конфигурации можно предварительно задать и сохранить в соответствии с привычками пользователя, а также задать имя параметра; сохраненные параметры конфигурации можно выбрать в интерфейсе выбора конфигурации. Вес генератора не более 12 кг. Благодаря USBинтерфейсу, подключите USB-накопитель для обновления системы. Поддерживается функция передачи данных через интерфейс Ethernet. Благодаря интерфейсу CAN обеспечивается возможность подключения к другому оборудованию и совместная работа. Оснащен специальными тележками для повышения эффективности перемещения и упрощения управления оборудованием. Поддержка подключения к внешним устройствам через Wi-Fi. Поддержка сопряжения с внешними устройствами через UWB (сверхширокополосный диапазон). Интеллектуальная система поддержки, интегрированная с хирургической системой удаления дыма. Режим монополярный: Режим монопольной резки можно установить на «Чистая резка» или «Смешанная резка». В монополярном режиме коагуляции можно установить режимы «Мягкая коагуляция», «Фульгуративная коагуляция» и «Распылительная коагуляция». Рабочая частота монополярного режима резки и коагуляции составляет 434 кГц. Поддерживает подключение нейтральных электродов взрослого или неонатального типа, поддерживает подключение раздельных/нераздельных нейтральных электродов. Предусмотрена схема мониторинга нейтрального электрода для непрерывного контроля состояния соединения между нейтральным электродом и генератором или пациентом и для подачи соответствующих сигналов тревоги. Режим Pure Cut: регулируемая мощность 0-300 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-300 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 1287 В. Режим Blend Cut: регулируемая мощность 0-200 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 1 штВт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-200 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности для повышения эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 2178 В. 3.8, режим мягкой коагуляции, мощность 0-120 Вт, регулируемая; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-120 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности для повышения эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 264 В. Режим коагуляции Fulgurate: регулируемая мощность 0-120 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-120 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 3448 В. Режим распыления и коагуляции: мощность регулируется от 0 до 120 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-120 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 3932 Вп, что позволяет увеличить дальность действия. Алгоритмы для точного контроля энергии: сбор данных с частотой 20 миллионов раз в секунду и регулирование энергии с частотой 2000 раз в секунду. Точное регулирование энергии в реальном времени на основе характеристик ткани обеспечивает плавное рассечение различных тканей с помощью высокочастотного инструмента. Уникальный алгоритм компенсации энергии: обеспечивая точную компенсацию потерь при передаче и оставаясь невосприимчивым к старению и ослаблению сигнала, этот эксклюзивный алгоритм гарантирует стабильную подачу энергии в ткани, поддерживая постоянное значение выходной энергии в соответствии с заданными параметрами. Поддержка режима совместной коагуляции для одновременной активации двух монополярных инструментов. Биполярный режим: В режиме биполярной коагуляции можно установить следующие режимы: точная коагуляция, стандартная коагуляция, макрокоагуляция, а также биполярная мягкая коагуляция. Биполярный режим коагуляции работает на частоте 434 кГц для режимов Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag и 350 кГц для режима Bipolar Soft Coag. Режим точной коагуляции: регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-70 Вт: шаг 5 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 284 В. Стандартный режим коагуляции: регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-70 Вт: шаг 5 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 415 В. Режим макрокоагуляции: регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-70 Вт: шаг 5 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 530 В. Режим биполярной мягкой коагуляции, регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-10 Вт: шаг 1 Вт; 10-70 Вт: шаг 2 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 150 В. Инновационные алгоритмы для точного контроля энергии: сбор данных с частотой 20 миллионов раз в секунду и регулирование энергии с частотой 2000 раз в секунду. Точное регулирование энергии в реальном времени на основе характеристик ткани обеспечивает плавное рассечение различных тканей с помощью высокочастотного инструмента. Уникальный алгоритм компенсации энергии: обеспечивая точную компенсацию потерь при передаче и оставаясь невосприимчивым к старению и ослаблению сигнала, этот эксклюзивный алгоритм гарантирует стабильную подачу энергии в ткани, поддерживая постоянное значение выходной энергии в соответствии с заданными параметрами. Функция биполярной герметизации сосудов диаметром 5 и 7 мм: Поддержка коагуляции сосудов диаметром ≤ 7 мм на тканях, артериях, венах и лимфатической системе. Поддержка автоматического распознавания инструментов, нет необходимости устанавливать режим или питание; после введения биполярных щипцов активируется функция коагуляции сосудов диаметром 7 мм. Обеспечивайте акустическую обратную связь по завершении процесса коагуляции. Благодаря интеллектуальной технологии измерения импеданса тканей в основном блоке, выходная мощность автоматически регулируется до завершения коагуляции. Номинальная выходная мощность ≥300 Вт ±15%. Рабочая частота ≤350 кГц ±10%. Функция биполярной резекции плазмы/коагуляции: Использование плазменной энергии под воздействием солевого раствора с помощью резекционных инструментов для рассечения и коагуляции тканей. Поддержка беспроводного подключения к сети для отправки, приема и отображения параметров или состояния устройства. Рабочая частота ≤430 кГц в биполярном режиме плазмы. Предусмотреть ≥ 2режимов плазменной биполярной резки, например, электрохирургическую резку и испарение. Мощность плазменной биполярной резки: 1-347 Вт (регулируемая); 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-340 Вт: шаг 10 Вт; 340-347 Вт: шаг 7 Вт; пиковое напряжение ≥700 В. Мощность режима плазменного биполярного испарения: 1-347 Вт (регулируемая); 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-340 Вт: шаг 10 Вт; 340-347 Вт: шаг 7 Вт; пиковое напряжение ≥700 В. Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки ≥ 400 Вт. Режим биполярной плазменной коагуляции: мощность 1-200 Вт (регулируемая); 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40100 Вт: шаг 5 Вт; 100-200 Вт: шаг 10 Вт; пиковое напряжение ≥230 В. Все режимы можно установить на 1–3 передачи.
	1 штука

	
	
	8
	Мобильная тележка для медицинской электроаппаратур
	Мобильная тележка для медицинской электроаппаратур TV-500T(220V). Наличие изолирующего трансформатора 220 В; наличие кнопки выключателя питания на тележке; Мобильная тележка имеет 4 уровня пространства, максимальная нагрузка каждой полки 20 кг; с одним ящиком, четырьмя антистатическими колесами с блокирующими тормозами.
	1 штука

	
	
	9
	Держатель монитора (фиксированный) для мобильной тележки
	Держатель монитора (фиксированный) для мобильной тележки. Максимальная нагрузка 50 кг TP-55-Fпредназначен для надежной установки и фиксации медицинского монитора на мобильной тележке. Конструкция обеспечивает устойчивое крепление монитора и его безопасную эксплуатацию при перемещении тележки.
	1 штука

	
	
	10
	Тележка (стандартная)
	Тележка (стандартная) CT-01 Конструкция: Прочная металлическая стойка с коррозионно-стойким покрытием, рассчитанным на постоянную санитарную обработку. Тележка оснащена поворотными колесами с индивидуальными тормозными фиксаторами
	1 штука

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Кабель питания 
	Кабель питания (Европейский стандарт) 115-098206-00
	1 штука

	
	
	2
	Лоток для стерилизаций головки камеры(контейнер стерилизационный)
	Лоток для стерилизаций головки камеры (контейнер стерилизационный) X TR372392. Предназначены для  безопасного удержания, предстерилизационная очистка, хранение и стерилизация головки видеокамеры вместе с отходящим кабелем и объективом/адаптером. Совместимость: предназначен для головок эндоскопических видеокамер Mindray (серий HD3, UX5, UX7 4K/3D)
	1 штука

	
	
	3
	Длинный лоток для стерилизаций эндоскопа(контейнер стерилизационный)
	Длинный лоток для стерилизаций эндоскопа 115-096793-00. Назначение: безопасная укладка, транспортировка, предстерилизационная очистка и стерилизация (автоклавирование) жестких эндоскопов (лапароскопов, артроскопов, гистероскопов) и длинного эндохирургического инструментария (длиной до 360–450 мм). Конструкция: Перфорированный металлический (или высокопрочный термостойкий полимерный) корпус с крышкой-фиксатором, обеспечивающий свободную циркуляцию пара/газа при стерилизации.
	1 штука

	
	
	4
	Кабель осветительный эндоскопический 
	Кабель осветительный эндоскопический (φ4.8*3 м) LC0005S
	1 штука

	
	
	5
	Кабель осветительный эндоскопический
	Кабель осветительный эндоскопический (φ4,8*5 м) LC0005L рассчитан на высокую светопередачу с минимальным выделением тепла, имеет гибкую износостойкую оболочку и стандартные коннекторы для надежного фиксации с оборудованием
	1 штука

	
	
	6
	Контейнер для стерилизаций жесткого эндоскопа
	Контейнер для стерилизаций жесткого эндоскопа X TR500944. Назначение: безопасное хранение, транспортировка, предстерилизационная очистка и стерилизация (автоклавирование) жестких эндоскопов (оптических трубок). Совместимость с оптикой: подходит для укладки жестких эндоскопов диаметром 5 мм и 10 мм (лапароскопов, артроскопов, гистероскопов, цистоскопов и др.)
	1 штука

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Жесткий эндоскоп 30°
	Жесткий эндоскоп 30°, диаметр 10мм, рабочая длина 321 мм с флуорисцентной визуализацией G 01030A. Назначение: проведение лапароскопических операций с традиционной визуализацией в белом свете, а также с флуоресцентной навигацией (оценка кровоснабжения органов и тканей, картирование лимфатических узлов, визуализация желчных протоков и опухолевых границ с помощью индоцианина зеленого). Направление обзора (угол оптики): 30° (боковая оптика для расширенного обзора операционного поля). Размеры: диаметр 10 мм, рабочая длина 321 мм
	1 штука

	
	
	2
	3D очки
	3D очки 115-098836-00. Предназначен для  формирования объёмного 3D-изображения для хирурга и операционной бригады при работе с 4K/3D эндовидеосистемами (в частности, Mindray серии UX7 3D / UX5 3D). Тип поляризации: пассивная круговая (циркулярная) поляризация (Circular Polarized), обеспечивает высокое качество разделения ракурсов без мерцания, утомления глаз и необходимости зарядки аккумуляторов
	1 штука

	
	
	3
	Накладка на очки 3D
	Накладка на очки 3D 115-098837-00. Назначение: формирование объёмного 3D-изображения при проведении лапароскопических операций с использованием 4K/3D эндовидеосистем Mindray (серий UX7 3D, UX5 3D). Специально разработана для хирургов, носящих повседневные корригирующие очки.
	1 штука

	
	
	4
	3D-видеоэндоскоп 4K
	3D-видеоэндоскоп 4K, 30°, диаметр 10 мм, рабочая длина 325 мм M 31030A. Назначение: передача объемного стереоскопического изображения с ультравысоким разрешением (4K UHD) при проведении высокопрецизионных эндохирургических операций (в составе 3D/4K видеосистем Mindray серий UX7 3D и UX5 3D). Направление обзора (угол оптики): 30° (наклонная оптика, обеспечивающая широкий обзор анатомических структур при вращении вокруг оси). Размеры: диаметр 10 мм, рабочая длина 325 мм
	1 штука

	
	
	5
	Многоразовый комплект ирригационных трубок
	Многоразовый комплект ирригационных трубок IR100R Многоразовая ирригационная трубка, возможность автоклавирования не менее 50 раз
	1 штука

	
	
	6
	Многоразовый комплект аспирационных трубок
	Многоразовый комплект аспирационных трубок SU100R Многоразовая аспирационная трубка, возможность автоклавирования не менее 50 раз
	1 штука

	
	
	7
	Одноразовый фильтр для инсуффлятора
	Одноразовый фильтр 115-075020-00  для инсуффлятора. Назначение: защита внутренних пневматических и датчиковых систем оборудования от попадания пыли, бактерий, влаги, конденсата и микрокапель жидкости. Область применения: Эндоскопические инсуффляторы: установка на линию подачи углекислого газа (CO2) для защиты блока инсуффляции от обратного тока жидкостей из брюшной полости.
	1 штука

	
	
	8
	Трубка центральной подачи газа CO2
	Трубка центральной подачи газа CO2 115-052872-0 соединительная для инсуффлятора 8 м. Назначение: подключение эндоскопического инсуффлятора (серий Mindray HS-50F, HS-30F и др.) к центральной больничной магистрали газоснабжения CO2 или к баллонной рампе высокого давления. Соединительные штекеры/разъемы: Со стороны инсуффлятора: специальный резьбовой/быстросъемный штуцер высокое давления под порт ввода CO2 на задней панели прибора.
	1 штука

	
	
	9
	Трансдьюсер
	Трансдьюсер TD55 Преобразователь — это дополнительный компонент ультразвуковой хирургической и электрохирургической энергетической платформы. Преобразователь предназначен для сборки с ультразвуковым хирургическим инструментом, образуя ультразвуковую сборку.
	1 штука

	
	
	10
	Ультразвуковой хирургический инструмент (ультразвуковой скальпель)
	Ультразвуковой хирургический инструмент (ультразвуковой скальпель) FC-36. Длина 36 см, диаметр 5 мм. Назначение: одновременное рассечение, гемостатическая коагуляция тканей и коагуляция сосудов (диаметром до 7 мм) при лапароскопических и эндохирургических вмешательствах с минимальным термическим повреждением окружающих структур. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см — стандартная длина для лапароскопии).
	20 штука

	
	
	11
	Электрод для коагуляции с крючкообразным наконечником φ5X330
	Электрод для коагуляции с крючкообразным наконечником φ5X330 22251110.  Электрод лапароскопический монополярный с L-образным наконечником («Крючок»). Форма наконечника: L-образный крючок (Lhook). Обеспечивает точечное воздействие, позволяя хирургу подцеплять, натягивать и прецизионно рассекать ткани с одновременным гемостазом. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 330 мм. Тип энергии: Монополярная коагуляция. Конструктивные и технические особенности: Высококачественная изоляция: Стержень электрода покрыт прочным диэлектрическим слоем по всей длине до самого рабочего кончика. Изоляция устойчива к высоким температурам и предотвращает утечку тока на окружающие ткани. Керамический изолятор наконечника: В месте выхода электрода из тубуса используется специальный керамический наконечник, который выдерживает длительный нагрев при коагуляции и предотвращает карбонизацию («обугливание») изоляции. Разъем для подключения: Стандартный монополярный разъем (обычно 4 мм штекер) на проксимальном конце для подключения ко всем типам универсальных монополярных кабелей. Канал аспирации/ирригации (опционально для серии): Конструкция позволяет использовать электрод в сочетании с подачей или отводом жидкости, если это предусмотрено в данной модификации (интеграция с аспиратором-ирригатором). огоразовый инструмент, полностью выдерживающий циклы паровой стерилизации (автоклавирования) при не менее 134°C..
	1 штука

	
	
	12
	Коагуляционный и диссекционный электрод, в форме шпателя φ5X330
	Коагуляционный и диссекционный электрод, в форме шпателя φ5X330 222-51440. Электрод лапароскопический монополярный, тип «Шпатель» (Spatula). Предназначен для электрохирургического рассечения тканей и остановки кровотечений (гемостаза). Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 330 мм. Тип энергии: Монополярный. Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию при 134°C.
	1 штука

	
	
	13
	Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, Maryland φ5X360, длинные
	Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, Maryland φ5X360, длинные 222-5S3023. универсальный захват, удержание и позиционирование мягких тканей брюшной полости при эндохирургических вмешательствах. Форма браншей: прямые атравматические губки с мелкой поперечной насечкой для надежной и бережной фиксации тканей. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм. Исполнение: без кремальеры
	1 штука

	
	
	14
	Зажим прямоугольный для диссекции φ5X360
	Зажим прямоугольный для диссекции φ5X360 222-0S3123. Назначение: удержание, фиксирование и манипулирование широкими слоями тканей и органами брюшной полости при эндохирургических операциях. Форма браншей: прямые атравматические губки с поперечной насечкой, рассчитанные на захват без повреждения структур.Размеры: диаметр 10 мм, рабочая длина 360 мм. Исполнение: без кремальеры
	1 штука

	
	
	15
	Зажим прямоугольный для диссекции φ10X360
	Зажим прямоугольный для диссекции φ10X360 222-0S3133. Назначение: деликатное удержание, перемещение и фиксация тканей и внутренних органов (в частности, кишечника) без их травматизации при эндохирургических вмешательствах.иФорма браншей: окончатая (fenestrated), с продольным отверстием в губках, обеспечивающая широкую площадь контакта и безопасное распределение давления на ткани. Размеры: диаметр 10 мм, рабочая длина 360 мм. Исполнение: без кремальеры
	1 штука

	
	
	16
	Зажим кишечный, окончатый, короткий φ5X360
	Зажим кишечный, окончатый, короткий φ5X360 222-5S3213. Деликатное удержание, фиксация и смещение стенок кишечника или других мягких тканей брюшной полости без их повреждения. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм. Исполнение: без кремальеры
	1 штука

	
	
	17
	Зажим кишечный, окончатый φ5X360, с кремальерой
	Зажим кишечный, окончатый φ5X360, с кремальерой 222-5T3303. Назначение: прочный и надежный захват, удерживание плотных тканей, связок или плоских анатомических структур при эндохирургических операциях. Форма браншей: тип «Аллигатор» (Alligator) — прямые губки с глубокой поперечной зубчатой насечкой по всей рабочей поверхности для предотвращения соскальзывания тканей. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм. Исполнение: с кремальерой
	1 штука

	
	
	18
	Щипцы для захвата, атравматические, изогнутые по CROCE-OLMI φ5X360
	Щипцы для захвата, атравматические, изогнутые по CROCE-OLMI φ5X360 222-5S3453. Назначение: деликатный захват и фиксация нежных трубчатых и полостных органов (аппендикс, маточные трубы, мочеточник, сегменты кишечника) без риска разрыва или повреждения тканей. Форма браншей: тип — изогнутые окончатые губки с расширением на конце и поперечной насечкой, обеспечивающие мягкий и распределенный обхват органа. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм.Исполнение: без кремальеры
	1 штука

	
	
	19
	Зажим BABCOCK φ5X360, с кремальерой
	Зажим BABCOCK φ5X360, с кремальерой 222-5T3553. Назначение: надежный захват, фиксация плотных тканей, а также взятие биопсийных образцов или манипуляции в операционном поле при эндохирургических вмешательствах. Форма браншей: тип Clipper (характерная зубчатая/профилированная форма губок для повышенного усилия удержания). Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм .Исполнение: с кремальерой
	1 штука

	
	
	20
	Щипцы для захвата атравматические φ5X360
	Щипцы для захвата атравматические φ5X360 222-5S3633. Назначение: препарирование (разделение) тканей, выделение анатомических структур и сосудов, а также захват и удержание мягких тканей при эндоскопических вмешательствах. Форма браншей: слегка изогнутые губки (тип KELLY) с поперечной насечкой для точного и деликатного манипулирования. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм
	1 штука

	
	
	21
	Щипцы ложечного типа φ10X360, с кремальерой
	Щипцы ложечного типа φ10X360, с кремальерой 222-0T4883. Назначение: захват, фрагментация и извлечение из брюшной полости желчных камней, фрагментов тканей или удаленных новообразований.Форма браншей: ложкообразная (Spoon-shaped), с чашеобразными углублениями на губках для надежного удерживания содержмого без его соскальзывания. Размеры: диаметр 10 мм, рабочая длина 360 мм. Исполнение: с кремальерой
	1 штука

	
	
	22
	Ножницы METZENBAUM, изогнутые  φ5X360
	Ножницы METZENBAUM, изогнутые φ5X360 222-5S3022.  Ножницы лапароскопические изогнутые по METZENBAUM. Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши изогнутые по радиусу (тип Metzenbaum). Лезвия имеют прецизионную заточку для обеспечения чистого и ровного среза. Функциональное назначение: Рассечение: Точное разделение мягких тканей, сосудов и связок. Диссекция: Изогнутая форма и закругленные кончики позволяют использовать инструмент для тупой диссекции и выделения анатомических структур без риска их случайного прокола. Коагуляция: Ножницы являются монополярными — позволяют подавать ток на лезвия для одновременного рассечения и остановки кровотечения. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки и конструкции: Тип рукоятки: Без кремальеры (свободный ход), что необходимо для полного контроля усилия при резании. Вращение: Механизм ротации на 360°, позволяющий хирургу менять угол наклона лезвий относительно плоскости ткани. Разъем: Монополярный разъем для подключения кабеля электрохирургического аппарата. Конструкция: Разборная 3-компонентная система (рукоятка, внешний изолированный тубус, рабочая вставка-ножницы). Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	23
	Монополярный кабель 3200мм
	Монополярный кабель 3200мм 999-030.  Кабель электрохирургический монополярный. Основные характеристики: Назначение: Передача высокочастотной электрической энергии от монополярного выхода электрохирургического генератора к активному лапароскопическому инструменту. Длина: 3200 мм (3.2 метра). Оптимальная длина, обеспечивающая свободу движений хирурга и позволяющая разместить ЭХВЧ-аппарат на безопасном расстоянии от операционного стола. Тип разъема (сторона инструмента): Стандартный гнездовой разъем под штекер диаметром 4 мм. Совместим со всеми лапароскопическими рукоятками Mindray и большинством инструментов других производителей (стандарт «инструментальная розетка»). Тип разъема (сторона аппарата): Универсальный однопиновый штекер (диаметром 4 мм или стандартный "Bovie" в зависимости от модификации разъема генератора).
	1 штука

	
	
	24
	Прямые биполярные щипцы φ5X360
	Прямые биполярные щипцы φ5X360 222-5S3011.  Зажим биполярный лапароскопический, прямой (Bipolar Straight) Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши прямые (Straight), с мелкозубчатой атравматической насечкой на внутренней поверхности. Функциональное назначение: Предназначен для точечной и плоскостной биполярной коагуляции сосудов и тканей. Прямая форма бранш обеспечивает симметричное распределение электрической энергии и равномерное давление на захваченный участок ткани. Принцип действия: Биполярный — локальное воздействие током только между браншами инструмента. Идеально подходит для работы в зонах с высоким риском повреждения критических структур (например, при операциях на органах малого таза). Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки и конструкции: Тип рукоятки: Без кремальеры (серия S), что позволяет хирургу плавно дозировать усилие сжатия тканей в процессе коагуляции. Вращение: Интегрированный механизм ротации на 360° для удобного позиционирования бранш относительно сосудистых пучков. Разъем: Стандартный биполярный коннектор для подключения кабеля типа «евро-стандарт». Конструкция: Разборная, состоящая из 3-х частей: рабочая вставка, изолированный тубус и рукоятка. Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	25
	Изогнутые биполярные щипцы φ5X360
	Изогнутые биполярные щипцы φ5X360 222-5S3021.  Зажим биполярный лапароскопический, изогнутый по типу Maryland Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши изогнутые, типа Maryland (Мэриленд). Функциональное назначение: Предназначен для прецизионной биполярной коагуляции и диссекции тканей. Изогнутая форма позволяет точно выделять сосуды и протоки, обходить их для последующего клипирования или пересечения. Принцип действия: Биполярная коагуляция — электрический ток протекает строго между двумя активными браншами инструмента, локализуя термическое воздействие и исключая риск ожогов соседних органов. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки и конструкции: Тип рукоятки: Без кремальеры (в данной модификации серия S обычно указывает на свободный ход), что обеспечивает максимальную тактильную чувствительность при диссекции. Вращение: Встроенный механизм вращения на 360° для точного позиционирования кончиков инструмента без вращения всей руки хирурга. Разъем: Специальный интегрированный биполярный штекер для подключения соответствующего кабеля. Конструкция: Полностью разборная, 3компонентная (вставка, изолированный тубус, рукоятка). Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	26
	Биполярный кабель 3000 мм
	Биполярный кабель 3000 мм 999-031 Кабель электрохирургический биполярный. Основные характеристики: Назначение: Передача высокочастотного тока от биполярного выхода электрохирургического генератора (ЭХВЧ) к биполярным лапароскопическим инструментам. Длина: 3000 мм (3 метра).  Тип коннектора (сторона инструмента): Специализированный двухконтактный разъем, адаптированный под биполярные рукоятки. Обеспечивает надежную фиксацию и исключает случайное отсоединение во время манипуляций.
	1 штука

	
	
	27
	Клип-аппликатор для крепления средней-большой титановой скобы, одностороннего действия, φ10X330
	Клип-аппликатор для крепления средней-большой титановой скобы, одностороннего действия, φ10X330 221-05136. Клипатор лапароскопический для титановых скоб (размер Medium-Large). Диаметр стержня: 10 мм. Требует использования через троакар диаметром 10 мм или 12 мм.Рабочая длина: 330 мм. Тип привода: Одностороннего действия.(Single Action). Размер используемых скоб: Medium-Large (M/L). Стерилизация: Многоразовый, выдерживает автоклавирование при 134°C.
	1 штука

	
	
	28
	Прямой иглодержатель с Vобразной ручкой изогнутый влево φ5X330
	Прямой иглодержатель с V-образной ручкой изогнутый влево φ5X330 221-56426.предназначен для захвата, удержания и манипуляции хирургической иглой при наложении швов во время эндоскопических/лапароскопических операций. Инструмент имеет эргономичную V-образную рукоятку, рабочий стержень диаметром 5 мм и длиной 330 мм
	1 штука

	
	
	29
	Инструменты для наложения швов φ3×200
	Инструменты для наложения швов φ3×200 (Пинцет для сшивания фасции) 221-32013.  Пинцет (зажим) для сшивания фасции. Основные характеристики: Назначение: Специализированный инструмент для захвата и удержания краев фасции и апоневроза при закрытии троакарных ран (особенно после использования 10-мм и 12-мм портов). Позволяет герметично ушить дефект брюшной стенки под визуальным контролем или вслепую. Диаметр стержня: 3 мм. Ультратонкий диаметр позволяет вводить инструмент непосредственно через ткани или через миниатюрные проколы, не расширяя раневой канал. Рабочая длина: 200 мм. Оптимизированная длина для удобной манипуляции в пределах толщины брюшной стенки. Тип бранш: Захватные губки с атравматичной, но цепкой насечкой, рассчитанной на работу с плотными соединительнотканными структурами (фасциями). Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	30
	ЭНДО-Ретрактор  φ5×360
	ЭНДО-Ретрактор φ5×360 221-53023. Назначение: смещение и удержание внутренних органов и тканей для обеспечения хорошего обзора и доступа к операционному полю при лапароскопических вмешательствах. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм
	1 штука

	
	
	31
	Инструмент для аспирации и ирригации φ5×330
	Инструмент для аспирации и ирригации φ5×330 221-53224. Назначение: подача физраствора (ирригация) и отсос жидкостей/крови (аспирация) в зоне хирургического вмешательства при эндоскопических операциях.иРазмеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм.Тип инструмента: многоразовый (реутилизируемый), выполнен из медицинской нержавеющей стали с возможностью автоклавирования и стандартной дезинфекции
	1 штука

	
	
	32
	Троакар  φ5×95
	Троакар φ5×95 221-51155 Многоразовый лапароскопический троакар, предназначенный для создания рабочего порта диаметром 5 мм. Рабочая длина: 95 мм (стандартная длина для абдоминальных операций у взрослых)
	3 штуки

	
	
	33
	Троакар  φ10×95
	Троакар φ10×95 221-01155 Многоразовый лапароскопический троакар, предназначенный для создания рабочего порта диаметром 10 мм. Рабочая длина: 95 мм (стандартная длина для абдоминальных операций у взрослых)
	2 штуки

	
	
	34
	Коллачки уплотнительные  φ5
	Коллачки уплотнительные для троакаров димаетром 5 мм 221-50925. Совместимость: предназначены специально для многоразового троакара Mindray 221-50925 (диаметр 5,5 мм).Назначение: Предотвращают утечку углекислого газа CO2 из брюшной полости во время проведения и смены эндохирургических инструментов через троакар.Обеспечивают плавное и плотное продвижение эндоскопических инструментов (ножниц, зажимов, диссекторов диаметром 5-5,5 мм без потери пневмоперитонеума.
	1 штука

	
	
	35
	Коллачки уплотнительные  φ10
	Коллачки уплотнительные для троакаров димаетром 10 мм φ10 22100925. . Совместимость: предназначены специально для многоразового троакара Mindray 221-50925 (диаметр 10 мм).Назначение: Предотвращают утечку углекислого газа CO2 из брюшной полости во время проведения и смены эндохирургических инструментов через троакар.Обеспечивают плавное и плотное продвижение эндоскопических инструментов (ножниц, зажимов, диссекторов диаметром 10-11 мм без потери пневмоперитонеума.
	1 штука

	
	
	36
	Переходники-конвертеры φ10- φ5
	Адаптер (переходник который позволяет использовать тонкие инструменты (5 мм) в широком порту (10 мм) без потери давления углекислого газа. Переход: С 10 мм на 5 мм. Материал: Высококачественный медицинский пластик или полимер (устойчив к химической дезинфекции и автоклавированию) в сочетании с нержавеющей сталью или силиконом. 221-00725
	1 штука

	
	
	37
	Игла Вереша  φ2.7×150
	Игла Вереша φ2.7×150 221-27157 .Материал: Медицинская нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии.Тип: Многоразовая (подлежит стерилизации в автоклаве). Назначение: безопасное пунктирование брюшной стенки и наложение пневмоперитонеума (инссуффляция углекислого газа (CO2) в брюшную полость) перед введением первого троакара.Размеры: диаметр 2,7 мм, рабочая длина 150 мм
	2 штуки

	
	
	38
	Ретрактор на 5 пальцев  φ10×330
	Ретрактор на 5 пальцев φ10×330  221-05923. Назначение: отведение и удерживание внутренних органов (печени, кишечника, желчного пузыря) для освобождения операционного поля и обеспечения визуального доступа при лапароскопических вмешательствах. Размеры: диаметр 10 мм, рабочая длина 330 мм
	1 штука

	
	
	39
	Инструменты для наложения швов φ4×330
	Инструменты для наложения швов (узлопроталкиватель) φ4×330 22143029. Размеры: диаметр 4 мм, длина 330 мм.
	1 штука

	
	
	40
	Эндоаппликатор для зажима Hemolock среднего и большого размера  φ5X330
	Эндоаппликатор для зажима Hemolock среднего и большого размера φ5X330 221-55636.  Клипатор лапароскопический для полимерных скоб (размер Medium-Large). Диаметр стержня: 10 мм. Требует использования через троакар диаметром 10 мм или 12 мм.Рабочая длина: 330 мм. Тип привода: Одностороннего действия.(Single Action). Размер используемых скоб: Medium-Large (M/L). Стерилизация: Многоразовый, выдерживает автоклавирование при 134°C.
	1 штука

	
	
	41
	Эндоаппликатор для зажима Hemolock большого размера φ10X330
	Эндоаппликатор для зажима Hemolock большого размера φ10X330 22105646. Клипатор лапароскопический для полимерных скоб (размер Large). Диаметр стержня: 10 мм. Требует использования через троакар диаметром 10 мм или 12 мм.Рабочая длина: 330 мм. Тип привода: Одностороннего действия.(Single Action). Размер используемых скоб: Medium-Large (M/L). Стерилизация: Многоразовый, выдерживает автоклавирование при 134°C
	1 штука

	
	
	42
	Эндоаппликатор для зажима Hemolock очень большого размера ф10X330
	Эндоаппликатор для зажима Hemolock очень большого размера ф10X330 221-05656 Клипатор лапароскопический для полимерных скоб (размер Extra-Large). Диаметр стержня: 10 мм. Требует использования через троакар диаметром 10 мм или 12 мм.Рабочая длина: 330 мм. Тип привода: Одностороннего действия.(Single Action). Размер используемых скоб: Medium-Large (M/L). Стерилизация: Многоразовый, выдерживает автоклавирование при 134°C
	1 штука

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Площадь: 40 кв.м. Электроснабжение: 220 В, 50 Гц Водоснабжение: Центральное Канализация: Центральная Вентиляция: Естественная

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Адрес: Казахстан, Абай область, город Семей, улица Галиаскара Туктабаева, дом 54
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр
фтизиопульмонологии" управления здравоохранения области Абай


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 






