

Техникалық ерекшелік

	р/с №
	Өлшемшарттар
	Сипаттама

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	           ЭМГ үшін компьютерлендірілген екі арналы нейрофизиологиялық кешен және
Кіріктірілген функционалды пернетақтасы бар ВП (компьютерлік электронейромиограф) «Неуро-МВП микро»
Өндіруші: Нейрософт, Ресей 

RK-MT-5 тіркеу куәлігі № 017818
Өндіріс күні: 2022 жылғы 15 қараша
          Жарамдылық мерзімі: мерзімсіз

	2
 
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі компоненттер

	
	
	1
	«Неуро-МВП микро» электрондық блогы
	нөмір жоқ
Ол бұлшықеттер мен жүйкелердің электрлік белсенділігінің 1-2 арнасын, сондай-ақ мидың соматосенсорлық, көру, есту арқылы шақырылған потенциалдарын және биопотенциалдарды магниттік ынталандыру кезінде биопотенциалдарды жазып алу және дербес компьютерге (ДК) енгізу, сондай-ақ олардың параметрлерін өлшеу, есептеу және талдау арқылы зерттеуге арналған.
Арналар саны	2
Кванттау жиілігі	200 Гц – 100 кГц
Кіріс кедергісі	1 ГΩ
Кіріске сілтеме жасалған RMS ішкі шуы
(қысқа тұйықталу кірісімен)	0,5 мкВ
Өткізу қабілетінің төменгі шегі	0,05–3000 Гц
Жоғарғы өткізу қабілеттілігінің шегі	10–20000 Гц
Ауыстырылатын ойық сүзгісі
50 немесе 60 Гц	40 дБ
Жалпы режимдегі бас тарту 100 дБ
Ток стимуляторы
Шығыстар саны	2
Ток амплитудасы	0,1–100 мА
Стимул ұзақтығы	0,1–5Ханым
Ынталандыру жиілігі	0,05–100 Гц
Есту стимуляторы
Ынталандыру деңгейі	0–118 дБ (TA-01)
0–126 дБ (TDH-39)
Ынталандыру жиілігі	0,1–100 Гц
Жиілікті ынталандыру:
Импульстік ынталандыру:

Жалпы параметрлер мен сипаттамалар
Компьютермен байланыс	USB
Қоректендіру кернеуі:
•	5-ші электрондық блокВашингтонда
Жалпы өлшемдері:	
	92*167*46 мм
Салмағы 0,35 кг

	1 дана.

	
	
	2
	USB кабелі (A>B)
	нөмір жоқ
USB кабелі 1,5 м
A-B типті
Негізгі құрылғыны компьютерге қосу үшін жасалған
	1 дана.

	
	
	3
	«ШНМ-1Н» құрастырылған үстел үстіндегі штатив (кішкентай)
	нөмір жоқ
Негізгі құрылғыны дәрігер үстеліне орнатуға арналған реттелетін тіреуіш.
Материал түрі: металл
Айналу: 360 градус

	1 дана.

	
	
	4
	Электрондық блокты штативке орнатуға арналған қалта
	нөмір жоқ
Негізгі құрылғыны штативке орнатуға арналған.
Материал түрі: Органикалық шыны
	1 дана.

	
	
	5
	Тұрақты электрод аралық қашықтығы бар ынталандырушы электрод (ересектерге арналған) "ЭС-2"
	нөмір жоқ
Ағымдағы ынталандыру үшін жасалған.    
Ток амплитудасы	0,1–100 мА
Стимул ұзақтығы	0,1–5Ханым
Ынталандыру жиілігі	0,05–100 Гц
	1 дана.

	
	
	6
	"ЭВП" қорғасын кабелі бар ВП электродты тостағанша
	нөмір жоқ
Пациентті тексеру кезінде электромиографиялық потенциалдарды жазуға арналған.
Электрод сымының жалпы ұзындығы - 1 м;
Электрод ток жинағыш материалы - Ag/AgCl керамикасы;
	1 дана.

	
	
	7
	Саусақтағы стимуляциялық абдукция электроды
(сақиналы) кең "ЭСО-2"
	нөмір жоқ
Пациентті тексеру кезінде сенсорлық потенциалдарды жоюға арналған.
Қосқыш: жанасуға төзімді
Ұзындығы
Қорғасын кабель: 1,5 м
Электрод:
қызыл, 0,2 м
қара, 0,2 м
	1 дана.

	
	
	8
	Жерге қосу кабельді қоса алғанда, "ЭЗ-1" қорғасын кабелі (кішкентай) бар жерге қосу электроды
	нөмір жоқ
Өткізгіш бекіткішті пайдаланып, құрылғыны пациентпен жерге қосуға арналған.
Қысқыштың ұзындығы: 250 мм.
Қосқыш: сенсорлық түйме
Ұзындығы: 1 м.
	1 дана.

	
	
	9
	Жерге қосу кабельді қоса алғанда, "ЭЗ-2" қорғасын кабелі (орташа) бар жерге қосу электроды
	нөмір жоқ
Өткізгіш бекіткішті пайдаланып, құрылғыны пациентпен жерге қосуға арналған.
Қысқыштың ұзындығы: 400 мм.
Қосқыш: сенсорлық түйме
Ұзындығы: 1 м.
	1 дана.

	
	
	10
	Электродтар арасындағы қашықтық тұрақты беттік электрод (балалар үшін) "ЭП-1"
	  нөмір жоқ
Бекіткіш таспамен токты ынталандыруға арналған.
300 мм бекіту таспасы.
Электродтар арасындағы қашықтық 12 мм.
	1 дана.

	
	
	11
	Тұрақты электрод аралық қашықтығы бар беттік электрод
(ересектерге арналған) "ЭП-2"
	нөмір жоқ
Бекіткіш таспамен токты ынталандыруға арналған.
300 мм бекіту таспасы.
Электродтар арасындағы қашықтық 25 мм.
	1 дана.

	
	
	12
	Қорғасын кабелі бар айнымалы электродаралық қашықтықтағы "ЭПП-1" беттік электрод
	  нөмір жоқ
Алып тастауға арналған
Пациенттерді тексеру кезіндегі электромиографиялық потенциалдар.
DIN қосқышы бар, ұзындығы 1,5 м, беткі және стимуляторлық сымдарға арналған кабель.
Айнымалы электродаралық қашықтықтағы беттік электрод:
Қызыл 0,2 м және қара 0,2 м.
	2 дана.

	
	
	13
	"D60451" концентрлі инелі электродтарды қосуға арналған адаптер
	нөмір жоқ
Концентрлі ине электродтарын қосуға арналған «D60451»
Ұзындығы 1,5 м.
	1 дана.

	
	
	14
	Бір рет қолданылатын электродтарды аллигатор қосқышымен жалғауға арналған кабель, сенсорлық
-өте төзімді (қара, қызыл)
	нөмір жоқ
Бір рет қолданылатын электродтарды қосуға арналған.
Қосқыш: жанаспайтын, аллигатор қосқышы
қызыл, 0,2 м
қара, 0,2 м
	1 дана.

	
	
	15
	Бір полярлы розетка комбайны
	нөмір жоқ
2 арнаны біріктіруге арналған.
Кабель ұзындығы 0,2 м.
Қосқыш: жанасуға төзімді
	1 дана.

	
	
	16
	Өлшеуіш таспа
	нөмір жоқ
Дистальды нүктеден қашықтықты тізбектей өлшеуге арналған
белсенді электродқа, ынталандыру нүктелері арасында ынталандыру.
Ұзындығы 1 м.
	1 дана.

	
	
	17
	
ФЛИПЧАРТ маркері
	нөмір жоқ
қызыл, су негізіндегі, ұшының диаметрі 5 мм
	1 дана.

	
	





























	Қосымша компоненттер:

	
	
	
	
	-
	-

	
	
	Шығын материалдары және тозатын бөлшектер:

	
	
	18
	«Унимакс» электрод гелі
	нөмір жоқ
Электрокардиография (ЭКГ), дефибрилляция, электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ), электромиография (ЭМГ) үшін қолданылады.
Меншікті электр өткізгіштігі: 3,0 - 4,0 С/м;
тұтқырлық: Брукфилд бойынша 17,0–21,0 Па•с ((16,8±0,3)с-1 ығысу жылдамдығында 9,0–11,0 Па•с тұтқырлыққа сәйкес келеді);
Басып ашатын қақпағы бар 0,25 кг бөтелке
	1 дана.

	
	
	19
	Электродты контактілі паста
ЭЭГ және ЭМГ зерттеулеріне арналған жоғары өткізгіш жабысқақ таспа "Unipasta"
	нөмір жоқ
Ол келесі электрофизиологиялық зерттеулер кезінде бас пен дененің бетіне электродтарды орналастырған кезде бекітуші және электр өткізгіш байланыс ортасы ретінде қолданылады: электроэнцефалография (ЭЭГ), мидың шақырылған потенциалдары (ЭП), транскраниальды магниттік стимуляция (ТМС), электромиография (ЭМГ).
Меншікті электр өткізгіштігі: 0,4 - 1,0 С/м
Адгезия (сырылу күші): 4,5 Н/см²
Акустикалық кедергі: 1–2 кОм
Салмағы 120 г.
	1 дана.

	
	
	20
	Бір реттік ЭКГ электроды F3001
	нөмір жоқ
Электрод өлшемі, мм:
22x34 мм
Функционалдық мақсаты:
қысқа мерзімді ЭМГ мониторингі үшін
Электрод түрі:
бір реттік
Гель түрі:
қатты
	200 дана.

	
	
	21
	Бір рет қолданылатын концентрлік электрод
«B50600» ине
	нөмір жоқ
Бұлшықет талшықтарының электрлік белсенділігінің көрсеткіштерін тіркеуге арналған.
ұзындығы=37 мм, диаметрі=0,45 мм
	100 дана.

	
	
	22
	Компьютерлік бағдарламаны орнату жинағы
Қосымша модульдермен "Неуро-МВП.NET", "Neuro
-MVP.NET/ЭМГ", қосымша "Неуро" модулімен
-МВП.NET/OP»
	нөмір жоқ
Қозғалтқыш талшықтары бойымен қоздырудың таралу жылдамдығын зерттеу функциясы, қалдық кідірістің автоматты түрде есептелуі
Сезімтал талшықтар бойымен қозудың таралу жылдамдығын зерттеу функциясы (антидромды және ортодромды әдістер)
F-толқынын зерттеу
H-рефлекстік тестілеу
Жұптасқан стимуляциямен H-рефлексін зерттеу
Сенсорлық шаншу
Моторды іске қосу
Қозғалтқыш және сенсорлық өткізгіштіктің соқтығысуы
Ине миографиясының функциялары
Бұлшықеттің өздігінен жүретін белсенділігін зерттеу
Спонтанды белсенділік құбылыстарының автоматты жіктелуі: фасцикуляциялар, фибрилляциялар, оң өткір толқындар
Тоникалық бұлшықет кернеуі кезіндегі интерференция қисығын зерттеу
Бір үлгідегі өздігінен белсенділік пен интерференциялық ЭМГ тіркеу және талдау
Интерференция қисығының турно-амплитудалық талдауы
Қысқа сегменттерді және интерференциялық қисық қабығын талдау
Өздігінен белсенділік пен интерференция қисығын бір мезгілде тіркеу мүмкіндігі
Қозғалтқыш блогының потенциалын (MUP) зерттеу
PDE (көп MUP) үшін автоматты іздеу
Триггер синхрондауынсыз PDE тіркеу
Триггер синхрондауы бар PDE тіркеуі
PDE тіркеу онлайн әлеуетті бөлу арқылы
PDE орташалауы
Бір бұлшықет талшығының стимуляциясымен ЭМГ жазуы
Бір бұлшықет талшығының ЭМГ жазбасы
Экранда бірнеше емтихандарды және бір емтиханның бірнеше үлгілерін бір уақытта көру
Кіріктірілген емтихан хаттамасының редакторы
Зерттеу хаттамасын автоматты түрде жасау (зерттеудің негізгі нәтижелері және ауызша сипаттама), әрі қарай редакциялау мүмкіндігімен
Емтихан хаттамасына графиктерді, сызбаларды және кестелерді қосу мүмкіндігі
Модальды емес енгізуді орындау мүмкіндігі, яғни сигналды тіркеумен бір уақытта басқа әрекеттерді орындау
Барлық интерфейс элементтерін (мәзірлер, құралдар тақталары, графиктер, терезелер, кестелер және т.б.) тегін масштабтау
Өзіңіздің құралдар тақталарыңызды жасау және олардың сыртқы түрін өзгерту мүмкіндігі
Кез келген мәзір командаларына ыстық пернелерді тағайындау функциясы
Негізгі жүйкелер мен бұлшықеттердің негізгі параметрлері (жылдамдық, кідіріс, амплитуда және т.б.) бойынша медициналық нормалардың дерекқоры
Тексерулер жүргізуге арналған экрандағы контекстік нұсқаулардың иллюстрацияланған жүйесі: электродтарды орналастыру нүктелері, ынталандыру нүктелері, қашықтықты өлшеу ережелері және т.б.
	1 дана.

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Температура және ылғалдылық:
Температура: 5-тен 40°C-қа дейін
Ылғалдылық: 10-нан 95% -ға дейін RH, конденсацияланбайды
Биіктігі: теңіз деңгейінен 4000 м дейін
Нәр беруші:
Максималды қуат тұтынуы: 150 Вт.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP соңғы бағыты: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау департаментінің «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны

	5
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	15 күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық жабдыққа кепілдік қызметі 37 айдан кем емес. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - қызмет ету мерзімі аяқталған компоненттерді ауыстыру; - медициналық жабдықтың жеке бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық жабдықты орнату және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыстар; - негізгі механизмдер мен агрегаттарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу; - медициналық жабдық корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (блок-агрегатты ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық жабдықтың белгілі бір түріне тән басқа операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.

















Техническая спецификация
  
	№п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Комплекс компьютерный нейрофизиологический двухканальный для исследования ЭМГ и
ВП со встроенной функциональной клавиатурой (компьютерный электронейромиограф) «Нейро-МВП-Микро
Производитель: ООО Нейрософт, Россия 

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017818
Дата производства: 15.11.2022г.
          Дата истечение: бессрочно

	2
 
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Электронный блок «Нейро-МВП-Микро»
	 б/н
Предназначен для исследования по 1–2 каналам электрической активности мышц и нервов, а также соматосенсорных, зритель- ных, слуховых вызванных потенциалов мозга и биопотенциалов при магнитной стимуляции путем регистрации и ввода в персональный компьютер (ПК) биопо- тенциалов и измерения, расчета и анализа их параметров.
 Количество каналов	2
Частота квантования	200 Гц – 100 кГц
Входное сопротивление	1 ГОм
Среднеквадратичное значение внутренних шумов, приведенных ко входу
(при закороченном входе)	0.5 мкВ
Нижняя граница полосы пропускания	0.05–3000 Гц
Верхняя граница полосы пропускания	10–20000 Гц
Отключаемый режекторный фильтр
50 или 60 Гц	40 дБ
Ослабление синфазной помехи 100 дБ
Токовый стимулятор
Количество выходов	2
Амплитуда тока	0.1–100 мА
Длительность стимула	0.1–5 мс
Частота стимуляции	0.05–100 Гц
Слуховой стимулятор
Уровень стимуляции	0–118 дБ (ТА-01)
0–126 дБ (TDH-39)
Частота стимуляции	0.1–100 Гц
Частотная стимуляция:
Импульсная стимуляция:

Общие параметры и характеристики
Связь с компьютером	USB
Напряжение питания:
•	электронный блок 5 В DC
Габаритные размеры:	
	92*167*46 мм
Масса 0.35 кг

	1 шт.

	
	
	2
	Кабель USB (A>B)
	б/н 
USB кабель 1,5 м 
Тип А-В
Предназначен для соединение основанного блока к ПК
	1 шт.

	
	
	3
	Штатив настольный (малый) в сборе «ШНМ-1Н»
	б/н 
Регулируемый  штатив для крепление основного блока на стол врача.
Тип материала: металл
Вращение: 360 градусов

	1 шт.

	
	
	4
	Карман для крепления электронного блока на штативе
	б/н 
Предназначен для крепление основоного блока на штатив. 
Тип материала:  Органическое стекло
	1 шт.

	
	
	5
	Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый) «ЭС-2»
	 б/н 
Предназначен для токовой стимуляции.    
Амплитуда тока	0.1–100 мА
Длительность стимула	0.1–5 мс
Частота стимуляции	0.05–100 Гц
	1 шт.

	
	
	6
	Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП»
	б/н 
Предназначен для снятия электромиографических потенциалов  при обследовании пациентов.
Общая длина провода электрода- 1 м;
Материал токосъемника электрода - Керамика Ag/AgCl;
	1 шт.

	
	
	7
	Электрод стимулирующий отводящий на палец
(кольцевой) широкий «ЭСО-2»
	б/н 
Предназначен для снятия сенсорных  потенциалов  при обследовании пациентов.
Разьем: touch-proof
Длина
Кабель отведения: 1,5м
Электрод:
красный, 0.2 м
черный, 0.2 м
	1 шт.

	
	
	8
	Электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) «ЭЗ-1», в т.ч. заземляющий кабель отведения
	б/н 
Предназначен для заземления прибора с пациентом с токопроводящей застежкой.
Длина застежки: 250 мм.
Разьем: touch-proof- кнопка
Длина: 1 м.
	1 шт.

	
	
	9
	Электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) «ЭЗ-2», в т.ч. заземляющий кабель отведения
	б/н 
Предназначен для заземления прибора с пациентом с токопроводящей застежкой.
Длина застежки: 400 мм.
Разьем: touch-proof- кнопка
Длина: 1 м.
	1 шт.

	
	
	10
	Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский) «ЭП-1»
	  б/н 
Предназначен для токовой стимуляции с фиксирующий лентой. 
Лента фиксирующая 300 мм.
 Расстояние электродов 12 мм.
	1 шт.

	
	
	11
	Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием
(взрослый) «ЭП-2»
	б/н 
Предназначен для токовой стимуляции с фиксирующий лентой. 
Лента фиксирующая 300 мм.
 Расстояние электродов 25 мм.
	1 шт.

	
	
	12
	Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием «ЭПП-1» с кабелем отведения
	  б/н 
Предназначен для снятия 
электромиографических  потенциалов  при обследовании пациентов.
Кабель отведения для поверхностных  отводящих и стимулирующих отведения с длиной 1,5 м. с разъёмом DIN.
Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием :
Красный 0,2 м и черный 0,2 м.
	2 шт.

	
	
	13
	Адаптер для подключения концентрических игольчатых электродов «D60451»
	 б/н 
Предназначен  для подключения концентрических игольчатых электродов «D60451
Длина 1,5 м.
	1 шт.

	
	
	14
	Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch
-proof (черный, красный)
	 б/н 
Предназначен для подключения одноразовых электродов.
Разьем: touch –proof, коннетор «аллигатор»
красный, 0.2 м
черный, 0.2 м
	1 шт.

	
	
	15
	Объединитель однополярных гнезд
	 б/н 
Предназначен для объединение  2-х канала.
Длина кабеля 0,2 м.
Разьем: touch –proof
	1 шт.

	
	
	16
	Рулетка измерительная
	 б/н 
Предназначен для измерение расстояния последовательно от дистальной точки
стимуляции до активного электрода, между точками стимуляции.
Длина 1м.
	1 шт.

	
	
	17
	
Маркер FLIPCHART
	 б/н 
красный, на водной основе, диаметр острия 5 мм
	1 шт.

	
	





























	Дополнительные комплектующие:

	
	
	
	
	-
	-

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	18
	Гель электродный «Унимакс»
	б/н 
Используется для электрокардиографии (ЭКГ), дефибрилляции,  электроэнцефалографии (ЭЭГ), реоэнцефалографии (РЭГ), электромиографии (ЭМГ).
Удельная электропроводность: 3,0 - 4,0 См/м;
язкость: по Брукфильду 17,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 9,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1);
флакон 0,25 кг с крышкой пуш-пул 
	1 шт.

	
	
	19
	Паста электродная контактная
высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований«Унипаста»
	б/н 
применяется в качестве фиксирующей и электропроводящей контактной среды при установке электродов на поверхности головы и тела при проведении следующих электрофизиологических исследований: электроэнцефалографии (ЭЭГ),вызванных потенциалов (ВП) мозга, транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), электромиографии (ЭМГ).
Удельная электропроводность: 0,4 - 1,0 См/м
Адгезия (показатель усилия отрыва):  4,5 Н/см²
Акустический импеданс: 1–2 кОм
Вес 120гр.
	1 шт.

	
	
	20
	Одноразовый электрод для ЭКГ F3001
	б/н 
Размер электрода, мм:
22х34мм
Функциональное назначение:
для кратковременного мониторинга ЭМГ
Вид электрода:
одноразовый
Тип геля:
твердый
	200 шт.

	
	
	21
	Электрод одноразовый концентрический
игольчатый «В50600»
	б/н 
Предназначен для регистарации показатели электроактивности мышечных волокон.
длина=37 мм, диаметр=0,45 мм
	100 шт.

	
	
	22
	Установочный комплект программы для ЭВМ
«Нейро-МВП.NET» с доп. модулями, «Нейро
-МВП.NET/ЭМГ», с доп. модулем ,«Нейро
-МВП.NET/ОП»
	б/н 
Функция исследования скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности
Функция исследования скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики)
Исследование F-волны
Исследование H-рефлекса
Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции
Сенсорный инчинг
Моторный инчинг
Коллизия моторного и сенсорного проведения
Функции игольчатой миографии
Исследование спонтанной активности мышц 
Автоматическая классификация феноменов спонтанной активности: фасцикуляций, фибрилляций, положительных острых волн 
Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц 
Регистрация и анализ спонтанной активности и интерференционной ЭМГ в одной пробе
Турно-амплитудный анализ интерференционной кривой
Анализ коротких сегментов и огибающей интерференционной кривой
Возможность регистрации одновременно спонтанной активности и интерференционной кривой 
Исследование потенциалов двигательной единицы (ПДЕ)
Автоматический поиск ПДЕ (multi-MUP)
Регистрация ПДЕ без синхронизации по триггеру
Регистрация ПДЕ с синхронизацией по триггеру
Регистрация ПДЕ с онлайн-выделением потенциалов
Усреднение ПДЕ
Регистрация ЭМГ одиночного мышечного волокна со стимуляцией
Регистрация ЭМГ одиночного мышечного волокна
Одновременный просмотр на экране нескольких обследований и нескольких проб одного обследования
Встроенный редактор протокола обследования
Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования
Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц
Возможность немодального ввода, т.е. выполнения других действий одновременно с регистрацией сигналов
Свободное масштабирование всех элементов интерфейса (меню, панелей инструментов, графиков, окон, таблиц, и т.п.)
Функция создания своих панелей инструментов, настройка их внешнего вида
Функция присвоения «горячих» клавиш любым командам меню
База медицинских норм по основным параметрам (скорости, латентности, амплитуды и т.д.) для основных нервов и мышц
Иллюстрированная система контекстных экранных подсказок по проведению обследований: точки наложения электродов, точки стимуляции, правила измерения расстояний и т.п.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура и влажность:
Температура: от 5 до 40°C 
Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации
Высота: до 4000 м над уровнем моря
Электропитание:
Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP конечный пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	15 календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 
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	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 
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