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	1
	ОК -ТЕТА-ПЛЮС-01 жалпы хирургиялық үстел - 1 дана.
	Ортопедия мен травматологияға арналған жалпы хирургиялық ОК-ТЕТА-плюс-01 кестесі.
Электромеханикалық жетек панельдің биіктігін, бойлық және бүйірлік қисаюды, доральді бөліктің қисаюын, сондай-ақ панельдің сдысуын реттейді. Бас және аяқ бөлімдерінің көлбеуін реттеу-газ серіппелері.
Механикалық бүйрек ролигімен орындау.
Үстелдің жастық ұзындығы, мм: 2100±50.
Рельстердегі үстелдің ені: 590 мм.
Үстел тақтасының жастық ені: 540 мм.
Үстелдің биіктігі (жастықтардың қалыңдығын қоспағанда) ең төменгі позицияда: 650 мм.
Үстелдің биіктігі (жастықтардың қалыңдығын есептемегенде) ең жоғарғы позицияда: 1050 мм.
Үстел негізінің ұзындығы: 1050 мм.
Баған аймағындағы үстел негізінің ені: 435 мм.
Үстел негізінің Ені: 560 мм.
Үстел негізінің биіктігі: 140 мм.
Панельдің бойлық көлбеуі (Тренделенбург / Антитренделенбург): 30º/ 30º.
Үстел тақтасының бүйірлік көлбеуі (оңға/солға): 20º/ 20°.
Дорсальды бөліктің көлбеуі (жоғары/төмен): 70º/ 40°.
Бас бөлігінің көлбеуі (жоғары/ төмен): 30º / 35°.
Аяқ бөлігінің көлбеуі (жоғары / төмен): 30º / 90°.
Үстел тақтасының бойлықвигысуы: 320 мм.
Кіріктірілген бүйрек ролигінің көтерілу биіктігі: 120 мм.
Қауіпсіз жұмыс үстелі жүктемесі: 220 кг.
Үстел функцияларының шектеулері бар қауіпсіз жұмыс жүктемесі: 270 кг.
Үстелдің салмағы (алынбалы құрылғылар жиынтығы жоқ): 260 кг.

Әрқайсысының орналасуын тәуелсіз реттейтін бөлек аяқ бөлімдері бар үстел панелі.
Үстел тақтасы рентгендік мөлдір, рентгендік пленкасы бар кассеталарды орналастыруға арналған кіріктірілген жүгіргіштері бар.
Үстелдің үстіңгі жағы қалыңдығы 8 мм жоғары сапалы HPL пластиктен (High Pressure Laminate) жасалған.
Бас және аяқ бөлімдері алынбалы және ауыстырылуы мүмкін
Көлденең жазықтықта айналу мүмкіндігі бар аяқ бөлімдері: 0º-90°.
Үстел тақтасының жастықтары: 
- тұтқыр серпімді материалдан жасалған толтырғышпен (форманың есте сақтау әсерімен),
- түйреуіш ұстағыштардың көмегімен жеңіл бекіту элементтері бар алынбалы.
Қалыңдығы: 80 мм.
Үстелдің негізі: мобильді, диаметрі 100 мм қос айналмалы антистатикалық доңғалақ тіректері бар.
Үстелдің ашық металл элементтері, оның ішінде қосымша құрылғылар тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған, беті күңгірт, құрамында хлор жоқ дезинфекциялау құралдарына төзімді.
Керек-жарақтарды бекіту үшін үстелде 10х25 мм көлденең қимасы бар тот баспайтын болаттан жасалған бүйірлік біртұтас рельстер бар.
Бүйірлік рельстер саны: 8 дана.
Тірек жақтауы панельдер, бекіткіштер мен жабдықтар тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған.
Үстелдің негізі ерекше берік композициялық материалдан жасалған қаптамамен жабылған.
Бүйірлерінде хирургиялық араласуды жүргізу кезінде ыңғайлы болу үшін үстелдің түбінде хирургтың аяқтарына арналған ойықтар бар.
Бағанның жоғарғы бөлігінде авариялық тоқтату түймесі қарастырылған, оны басқан кезде авариялық жағдай кезінде немесе жоғары жиілікті жабдықты (коагуляторды) пайдалану кезінде үстелдің электрмен қоректенуі ажыратылады.
Төтенше жағдайда жақсы визуализация үшін Қызыл сигналды тоқтату түймесі.
Жылжымалы рентген аппаратының с-тәрізді штативімен жұмыс істеу кезінде үстелді пайдалану мүмкіндігі.
Үстел бағанасы төменгі бөлігінде тот баспайтын болаттан жасалған телескопиялық қаптамамен, жоғарғы бөлігінде гофрмен жабылған.
Бағандағы қашықтан басқару пульті мен қайталанатын қашықтан басқару пультінде келесі көрсеткіштер бар: 
- қашықтан басқару пультінің қосылған күйінің индикаторы,
- батареяларды зарядтау деңгейінің индикаторы,
- жұмыс жағдайын бақылау индикаторы.
Бағандағы қайталанатын қашықтан басқару пульті кездейсоқ басудан қорғайды.
Үстел тақтасын бір түймені басу арқылы екі жазықтықта көлденең күйге қайтару (0 - позиция, шұғыл тоқтату мүмкіндігі бар).
Аяқ бөлімі жағынан үстелдің негізінде үстелді жұмыс орнына ауыстыру педалі орналасқан.
Үстелді жұмыс орнына (көліктік емес) ауыстыру екі реттелетін стационарлық тіректерді ұзарту арқылы педальды аяқпен басу арқылы жүзеге асырылады.
Үстелде операция бөлмесінің ішінде оңай қозғалу үшін Ø100 мм төрт кіріктірілген Қос резеңкеленген доңғалақ тіректері бар.
Үстелдің әр бөлімінде секцияға қауіпсіз жүктеме белгісі бар.
Батареялар таусылған кезде үстелде дыбыстық сигнал бар.
Кірістірілген қуат батареялары:
- ажыратылған желілік кабелі бар кіріктірілген зарядтағыш,
- батарея сыйымдылығы 12 Ач,
- кез келген уақытта қайта зарядтау мүмкіндігі (батареяның "жады" әсерінің болмауы).
Кестеде M1 және M2 панельдерінің екі позициясын бағдарламалау мүмкіндігі бар.
Панельдің көтерілу, түсу, бойлық және бүйірлік қисаюының экстремалды позицияларында дыбыстық сигнал естіледі.
В-0 панелі шыққан кезде-позиция, дыбыстық сигнал естіледі.
Төтенше жағдайдың алдын алу үшін үстелдің түсу биіктігіне байланысты панельдің көлбеу шамалары автоматты түрде шектеледі. Бұл жағдайда үзіліссіз дыбыстық сигнал естіледі.
Панельдің бойлық сдысуы 5°бойлық және бүйірлік көлбеу кезінде автоматты түрде тыйым салынады. Бұл жағдайда үзіліссіз дыбыстық сигнал естіледі.
Үстел қимылдарының орындалу қарқындылығына байланысты, батареялар толық зарядталғаннан кейін бір аптаға дейінгі уақыт кезеңі ішінде үстелдің жұмысы қамтамасыз етіледі (шамамен 300 қозғалыс).
Батареялардың терең таусылуын болдырмау үшін, егер екі сағат ішінде қашықтан басқару пультінің кем дегенде бір түймесі басылмаса, үстел автоматты түрде өшеді.

Алмалы-салмалы ортопедиялық құрылғылардың жиынтығы (базалық) БӨП-02 (ортопедиялық секция, керілу механизмі, қарапайым тірек тірегі, тіреу тірегі, телескопиялық секция тірегі, аяқ секция ұстағышы, күрделі қысқыш, ортопедиялық етік, рентгендік кассета ұстағыш, арба).
Жинақ төменгі аяқтарда орто-травматологиялық операцияларды жүргізуге (сүйектерді қайта орналастыру және тарту үшін), сондай-ақ операцияларды, тексерулер мен процедураларды жүргізуге қажетті қосымша аспаптарды, құрылғыларды орналастыруға арналған.
Ортопедиялық секцияның дизайны пациенттің ыңғайлы орналасуы үшін оған аяқ бөлімін орнатуға мүмкіндік береді
Жинақ науқастың артқы немесе бүйірлік операция кезінде орналасу мүмкіндігіне ие.
Тірек полюсте радиолокациялық мөлдір пластик штангаға киінген жұмсақ көбік қабығы бар.
Полюстің жұмыс бөлігі ұзындығы 250 мм және диаметрі 70 мм.
Телескопиялық бөлімнің тірегі ұзартылған сырғытпаның арқасында биіктікті реттеуді қарастырады.
850 мм-ден 1350 мм-ге дейінгі диапазондағы тіреу тірегінен тіреу тірегіне дейінгі қашықтықты реттеу.
Жинақ түрлендіруге және теңшеуге ыңғайлы.
Сүйектерді тарту механизмінде 150 мм тартқыш бұранданың Жүрісі бар.
Аяқ тірегі диэлектрлік қасиеттерді қамтамасыз ету үшін пластиктен жасалған.
Жиынтықта жамбас, жіліншік және тізе, қолға орто-травматологиялық операциялар үшін, артроскопия үшін жамбас пен төменгі аяқтарға гипс таңу үшін қосымша құрылғыларды қолдану мүмкіндігі бар.
Жинақ оңай сақтау үшін арнайы арбаға жеке элементтерді орналастыру мүмкіндігіне ие.
Жинақтың барлық металл бөліктері Тот баспайтын хромоникельді болаттан жасалған, беттері күңгірт (жабдықтардан басқа).
Сыртқы беттер құрамында хлор жоқ кез-келген дезинфекциялау құралдарына төзімді, санитарлық өңдеуге ыңғайлы.

КПП-03 жамбас операцияларына арналған алынбалы құрылғылар жиынтығы (перинэя тірегі (жамбас тірегі) бар көтеру құрылғысы, ортопедиялық секция ұзартқышы, радиалды қысқышы бар аяқ ұстағыш, жіліншікке арналған тірегі бар айналмалы қол, кергіш қапсырма ұстағыш).
Қосымша жамбас хирургиясы жинағы сүйектерді тарту және қайта орналастыру үшін негізгі жинақпен бірге қолданылады.
Жинақ науқастың артқы немесе бүйірлік операция кезінде орналасу мүмкіндігіне ие.
Жинақта бұрандалы механизмнің арқасында перинэя тірегінің биіктігін реттеу функциясы бар
Перинэя аялдамасы корпустың мойнындағы бұрышқа қайта орнату мүмкіндігіне ие.
Жинақта пациенттің ыңғайлы орналасуы үшін ұзартқыш бөлімі бар.
Жинақтың барлық металл беттері тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған, беттері күңгірт.
Сыртқы беттер құрамында хлор жоқ кез-келген дезинфекциялау құралдарына төзімді, санитарлық өңдеуге ыңғайлы.

БӨП-04 жіліншік және тізе операцияларына арналған алынбалы айлабұйымдар жинағы (буынның топсалы бекітпесі бар әмбебап бұралмалы поплитальды тіреуіш, кергіш қапсырма ұстағыш).
Төменгі аяқтар мен тізе операцияларына арналған қосымша құрылғылар жиынтығы сүйектерді тарту және орналастыру үшін негізгі жинақпен бірге қолданылады.
Жинақтың барлық металл беттері тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған, беттері күңгірт.
Сыртқы беттер құрамында хлор жоқ кез-келген дезинфекциялау құралдарына төзімді, санитарлық өңдеуге ыңғайлы.
Төменгі аяқтардағы орто-травматологиялық операцияларға арналған негізгі жиынтықтан сырғытпаны орнатуға арналған ұзындығы 460 мм алынбалы штанга.
Науқастың ыңғайлы орналасуы үшін поплитальды тіректің биіктігі реттеледі.
Поплитальды тірек Профильді жұмсақ штангамен жабдықталған.

Беріліс қорабы-05 қол операцияларына арналған алынбалы құрылғылар жиынтығы (қол операцияларына арналған үстел-приставка, иықты емдеуге арналған тірек тірегі, білекті емдеуге арналған тірек тірегі, үстелге бүйірлік бекітуге арналған керілу механизмінің адаптері, қолды бекітуге арналған манжет).
Қолдағы орто-травматологиялық операцияларға арналған алынбалы құрылғылар жинағы сүйектерді тарту және қайта орналастыру үшін негізгі жинақпен бірге пайдаланылады.
Жинақта үстел тақтасының бүйірлік рельстеріне орнату мүмкіндігі бар қол операцияларына арналған үстел бар.
Жинақтың дизайны үстелдің кез-келген көлбеуінде қол операциялары үшін үстелді орнату мүмкіндігіне ие.
Үстелдің жұмыс беті жұмсақ жастықпен жабдықталған, рентгендік мөлдір.
Консоль үстелінің жұмыс жазықтығы 350х650 ММ.
Жақтаудағы консоль үстелінде үш жағынан стандартты көлденең қиманың бүйір тақталары орнатылған.
Жинақтың барлық металл беттері тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған, беттері күңгірт.
Сыртқы беттер құрамында хлор жоқ кез-келген дезинфекциялау құралдарына төзімді, санитарлық өңдеуге ыңғайлы.

Беріліс қорабы-07 алынбалы артроскопиялық құрылғылар жинағы (реттелетін жамбас төсегі бар поплитальды тірек, поплитальды штанганың айналмалы қысқышы бар редуктор, иінді жетек тұтқасы, иінді тұтқаны қолдауға арналған кронштейн).
Артроскопия саласындағы операциялар үшін алынбалы құрылғылар жиынтығы қолданылады.
Артроскопия жинағы операциялық үстелдің бүйірлік тақтасына бекітілген
Иінді жетек тұтқасының ұзындығы стерильді емес аймақтан поплитальды тіректі бұруға мүмкіндік береді.
Поплитальды тіректің жамбас өлшеміне сәйкес реттелетін төсегі бар.
Жинақтың барлық металл беттері тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған, беттері күңгірт.
Сыртқы беттер құрамында хлор жоқ кез-келген дезинфекциялау құралдарына төзімді, санитарлық өңдеуге ыңғайлы.
	1 дана

	
	
	2
	Алынбалы құрылғылар мен керек-жарақтар жинағы медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін КПП: Жалпы хирургияға арналған KПП-01 жиынтығы TШ BY 800003039.014-2007 құрамында: - наркоз экраны - 1 дана; - қол ұстағышы - 2 дана; - инъекцияға арналған үстел - 2 дана; - денені бекітуге арналған белдік -1 дана; - құюға арналған штатив-1 дана; - бүйірлік тірек - 2 дана; - рентген кассетаны ұстағыш -1 дана.
	Жинақ адам ағзасының мүшелерін орналастыруға және бекітуге, сондай-ақ операциялар, тексерулер мен процедуралар кезінде қажетті заттарды орналастыруға арналған. Жиынтықтың қолданылу саласы-Жалпы хирургия және анестезиология. Жинақтың негізгі құрылымдық материалы-Тот баспайтын болат.

Наркоз экраны стерильді аймақты немесе басқа қосымша жабдықты бөлетін парақты ілуге арналған.
Экран материалы, оны бекіту және реттеу механизмі: тот баспайтын хром никельді Болат.

Ұстағыш науқастың қолын операциялық үстелдің панеліне бекітуге арналған.
Иінді Материал жұмсақ синтетикалық мата.
Жұмыс үстелінің бүйірлік рельстеріне бекітуге арналған кронштейн материалы Тот баспайтын хром никельді Болат.
Тұтқаның диаметрін реттеу жүйесі: жеңіл бекіту жүйесі (VELCRO).
Тұтқаның Ені: 100 мм.

Инъекциялық үстел науқастың қолын орналастыруға арналған.
Үстелге рұқсат етілген жүктеме: 15 кг.
Профильді үстел жастығының материалы: құйылған полиуретанды көбік.
Үстелді бекіту және реттеу механизмінің материалы: Тот баспайтын хром никельді Болат.
Биіктігі бойынша реттеледі және тік осьтің айналасында айналады.
Үстелде жұмсақ бекіту белдігі бар.

Магистральды бекіту белдігі пациентті операциялық үстелдің панеліне бекітуге арналған.
Белдік материалы-жұмсақ синтетикалық мата
Жұмыс үстелінің бүйірлік рельстеріне бекітуге арналған кронштейн материалы Тот баспайтын хром никельді Болат
Белдік ұзындығын реттеу жүйесі: жеңіл бекіту жүйесі (VELCRO)
Белдіктің ұзындығы: 1400 мм.
Белдіктің Ені: 100 мм.

Құюға арналған Штатив операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын дәрілік ерітінділері бар құтылар мен бір реттік жүйелерді орналастыруға арналған.
Ілулі ілмектер саны: 2.
Аспалы флакон ұстағыштардың саны: 2.
Штатив тот баспайтын хром-никельді болаттан жасалған.

Бүйірлік аялдама.
Бүйірлік аялдаманы бекіту және реттеу механизмі Z-тәрізді тірек.
Иық тірегі ретінде пайдалану мүмкіндігі.
Профильді бүйірлік жастық материалы: құйылған полиуретанды көбік.
Аялдаманы бекіту және реттеу механизмінің материалы: Тот баспайтын хром никельді Болат.

Рентген кассетасын ұстаушы.
Рентгендік кассета ұстағышы R-кассетаны үстелдің радиолокациялық мөлдір үстелінің астына бойлық бағытта енгізуге (орнатуға) арналған.
Материал: полимермен қапталған құрылымдық болат.
	1 жинақ

	
	
	3
	Сымды басқару пульті - 1 дана
	Электромеханикалық жетекті қашықтан басқару пульті.
Бағандағы электромеханикалық жетектің қайталанатын басқару пульті.
Қашықтан басқару пультінің көмегімен электромеханикалық жетекпен жүзеге асырылатын функционалдық Реттеулер:
- үстел тақтасының биіктігі (min / max),
- панельдің бойлық көлбеуі (Тренделенбург/Антитренделенбург),
- үстел тақтасының бүйірлік көлбеуі,
- дорсальды бөліктің көлбеуі(жоғары / төмен),
- үстел тақтасын бойлық бағытта жылжыту,
- үстел тақтасын Екі жазықтықта көлденең күйге қайтару (0-позиция, шұғыл тоқтату мүмкіндігімен),
- M1 және M2 панельдерінің бағдарламаланатын позициялары.
Бағандағы қайталанатын басқару пультінің көмегімен электромеханикалық жетекпен жүзеге асырылатын функционалдық Реттеулер:
- үстел тақтасының биіктігі (min / max),
- панельдің бойлық көлбеуі (Тренделенбург/Антитренделенбург),
- үстел тақтасының бүйірлік көлбеуі,
- дорсальды бөліктің көлбеуі(жоғары / төмен),
- үстел тақтасын бойлық бағытта жылжыту,
- үстел тақтасын Екі жазықтықта көлденең күйге қайтару (0-позиция, шұғыл тоқтату мүмкіндігімен),
- M1 және M2 панельдерінің бағдарламаланатын позициялары.
Қолмен орындалатын үстелдің функционалдық реттеулері:
- бас бөлігінің көлбеуі(жоғары / төмен),
- аяқ бөлігінің көлбеуі(жоғары / төмен),
- бүйрек ролигін көтеру,
- көлденең жазықтықта аяқ бөлімдерін бұру.
	1 дана

	
	
	4
	Жерге қосу кабелі - 1дана
	Жерге тұйықтау кабелі операциялық үстелдің металл құрылымдық элементтерін медициналық үй-жайдың қорғаныш жерге тұйықтау жүйесіне қосуға арналған. Жабдықты пайдалану кезінде ағып кету токтарын бұруды және пациент пен медициналық персоналдың электр тогымен зақымдану қаупін азайтуды қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	5
	Алынатын қуат сымы - 1дана
	Қуат сымы операциялық үстелдің электр жүйелерін қуат көзіне қосуға арналған. Электромеханикалық жетектердің, басқару жүйесінің және үстелдің басқа электрлік компоненттерінің жұмысына қажетті электр энергиясының берілуін қамтамасыз етеді.
	1 дана

	
	
	6
	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
	Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы медициналық персоналды жабдықты немесе аксессуарларды пайдалану, қосу, баптау және қызмет көрсетумен таныстыруға арналған.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шығын материалдары және тозатын тораптар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Қуат көзі: 230 В, жиілігі: 50 Гц.
Пайдалану температурасы +10ºС-тан +35ºС-қа дейін
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 30 дан 75 ке дейін%

	4
	Жеткізуді жүзеге асыру шарттары
медициналық техниканың (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP баратын жер: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК


	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары
	МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: 
- жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу;
- медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.


[bookmark: z116]      Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.























Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации
	Столы общехирургические ОК
Производство: Ltd Medindustria Service, Беларусь
№ РК-МТ-0№023623
Дата регистрации (перерегистрации): 17.02.2022 г.
Дата истечения: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Стол общехирургический ОК -ТЕТА-ПЛЮС-01 - 1 шт.
	Стол общехирургический ОК -ТЕТА-ПЛЮС-01 для ортопедии и травматологии.
Электромеханический привод регулировки высоты панели, продольных и боковых наклонов, наклонов спинной секции, а также сдвигом панели. Регулировка наклонов головной и ножных секций – газовые пружины.
Исполнение с механическим почечным валиком.
Длина стола по подушкам, мм: 2100±50.
Ширина стола по направляющим: 590 мм.
Ширина панели стола по подушкам: 540 мм.
Высота стола (без учета толщины подушек) в крайнем нижнем положении: 650 мм.
Высота стола (без учета толщины подушек) в крайнем верхнем положении: 1050 мм.
Длина основания стола: 1050 мм.
Ширина основания стола в районе колонны: 435 мм.
Ширина основания стола: 560 мм.
Высота основания стола: 140 мм.
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург): 30º/ 30º.
Боковой наклон панели стола (вправо/влево): 20º/ 20°.
Наклон спинной секции (вверх/вниз): 70º/ 40°.
Наклон головной секции (вверх/вниз): 30º/ 35°.
Наклон ножной секции (вверх/вниз): 30º/ 90°.
Сдвиг панели стола в продольном направлении: 320 мм.
Высота подъема встроенного почечного валика: 120 мм.
Безопасная рабочая нагрузка стола: 220 кг.
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола: 270 кг.
Вес стола (без комплекта съемных приспособлений): 260 кг.

Панель стола с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них.
Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой.
Столешница изготовлена из высококачественного HPL-пластика (High Pressure Laminate) толщиной 8 мм.
Головная и ножные секции – съемные и могут меняться местами
Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне: 0º-90°.
Подушки панели стола: 
- с наполнителем из вязкоэластичного материала (с эффектом памяти формы),
- съемные, с элементами легкой фиксации при помощи штыревых держателей.
Толщина: 80 мм.
Основание стола: мобильное, со сдвоенными поворотными антистатическими колесными опорами диаметром 100 мм.
Открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые, устойчивые к нехлорсодержащим дезинфектантам.
Для крепления принадлежностей стол имеет боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10х25 мм.
Количество боковых направляющих: 8 шт.
Несущая рама панели, крепежные элементы и метизы изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали.
Основание стола закрыто кожухом из особопрочного композитного материала.
С боковых сторон основание стола имеет выемки для ног хирурга для удобства при проведении оперативных вмешательств.
В верхней части колонны предусмотрена кнопка аварийной остановки, при нажатии которой отключается электропитание стола при аварийной ситуации или при использовании высокочастотного оборудования (коагулятора).
Кнопка аварийной остановки сигнального красного цвета, для лучшей визуализации в экстренной ситуации.
Возможность использования стола при работе с С-образным штативом передвижного рентгеновского аппарата.
Колонна стола закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали, в верхней части – гофрой.
Пульт дистанционного управления и дублирующий пульт на колонне имеют следующие индикаторы: 
- индикатор включенного состояния пульта,
- индикатор уровня зарядки батарей,
- индикатор контроля рабочего состояния.
Дублирующий пульт на колонне имеет защиту от случайного нажатия.
Возврат панели стола в горизонтальное положение в двух плоскостях (0- позиция, с возможностью экстренной остановки) нажатием одной кнопки.
Со стороны ножной секции на основании стола находится педаль перевода стола в рабочее положение.
Перевод стола в рабочее (не транспортное) положение производится нажатием ногой на педаль, путем выдвижения двух регулируемых стационарных опор.
Стол имеет четыре встроенные сдвоенные обрезиненные колесные опоры Ø100 мм для облегчения перемещения внутри операционной.
Каждая секция стола имеет маркировку безопасной нагрузки на секцию.
Стол имеет звуковой сигнал при разрядке аккумуляторов.
Встроенные аккумуляторы питания:
- встроенное зарядное устройство с отсоединяемым сетевым кабелем,
- ёмкость аккумуляторов 12 Ач,
- возможность подзарядки в любое время (отсутствие эффекта «памяти» аккумулятора).
Стол имеет возможность программирования двух положений панели М1 и М2.
В крайних положениях подъёма, опускания, продольных и боковых наклонов панели раздается звуковой сигнал.
При выходе панели в -0- положение, раздается звуковой сигнал.
Для предотвращения аварийной ситуации автоматически ограничены величины наклонов панели в зависимости от высоты опускания стола. При этом раздается прерывистый звуковой сигнал.
Продольный сдвиг панели автоматически запрещён при продольных и боковых наклонах 5°. При этом раздается прерывистый звуковой сигнал.
В зависимости от интенсивности выполнения движений стола, после полной зарядки батарей обеспечивается работа стола в течение периода времени до одной недели (ориентировочно 300 движений).
Для предотвращения глубокого разряда аккумуляторов стол автоматически выключается, если в течение двух часов не происходит нажатие хотя бы одной кнопки пульта.

Комплект съемных приспособлений для ортопедии (базовый) КПП-02 (секция ортопедическая, механизм натяжения, стойка опорная простая, шест упорный, опора секции телескопическая, держатель секции ножной, зажим сложный, ботинки ортопедические, держатель рентгеновской кассеты, тележка).
Комплект предназначен для проведения орто-травматологических операций на нижних конечностях (для репозиции и тракции костей), а также размещения дополнительных приборов, устройств, необходимых для проведения операций, обследований и процедур.
Конструкция ортопедической секции имеет возможность установки на ней ножной секции для удобного расположения пациента
Комплект имеет возможность расположения пациента во время операции на спине или на боку.
Упорный шест имеет мягкую вспененную оболочку, одетую на рентгенопрозрачный пластмассовый стержень.
Рабочая часть шеста длиной 250 мм и диаметром 70 мм.
Опора секции телескопическая предусматривает регулировку высоты за счет выдвигаемого ползуна.
Регулировка расстояния от упорного шеста до упорной стойки в диапазоне 850 мм до 1350 мм.
Комплект имеет удобство трансформирования и настройки.
Механизм для тракции костей имеет ход вытяжного винта 150 мм.
Опора стопы изготовлена из пластика для обеспечения диэлектрических свойств.
Комплект имеет возможность применения дополнительных приспособлений для орто-травматологических операций на бедре, голени и колене, руке, наложения гипсовых повязок в области таза и нижних конечностей, для артроскопии.
Комплект имеет возможность размещения отдельных элементов на специализированной тележке для удобства хранения.
Все металлические части комплекта выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые (кроме метизов).
Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Комплект съемных приспособлений для операций на бедре КПП-03 (устройство подъема с промежностной опорой (опорой бедра), удлинитель ортопедической секции, ногодержатель с радиальным зажимом, поворотный рычаг с подставкой для голени, держатель натяжной скобы).
Комплект дополнительных приспособлений для операций на бедре используется с базовым комплектом для тракции и репозиции костей.
Комплект имеет возможность расположения пациента во время операции на спине или на боку.
Комплект имеет функцию настройки по высоте промежностной опоры за счет встроенного винтового механизма
Промежностный упор имеет возможность переустанавливаться по углу на шейке корпуса.
Комплект имеет удлинительную секцию для удобного расположения пациента.
Все металлические поверхности комплекта выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые.
Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Комплект съемных приспособлений для операций на голени и колене КПП-04 (универсальная поворотная подставка подколенной опоры с шарнирной фиксацией сустава, держатель натяжной скобы).
Комплект дополнительных приспособлений для операций на голени и колене используется с базовым комплектом для тракции и репозиции костей.
Все металлические поверхности комплекта выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые.
Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.
Съемная штанга длиной 460 мм для установки ползуна из базового комплекта для орто-травматологических операций на нижних конечностях.
Подколенная опора имеет регулировку по высоте для удобного размещения пациента.
Подколенная опора снабжена профилированной мягкой перекладиной.

Комплект съемных приспособлений для операций на руке КПП-05 (стол-приставка для операций на руке, стойка опорная для лечения плеча, стойка опорная для лечения предплечья, адаптер механизма натяжения для бокового крепления к столу, манжета для фиксации кисти).
Комплект съемных приспособлений для орто-травматологических операций на руке используется с базовым комплектом для тракции и репозиции костей.
Комплект имеет столик для операций на руке с возможностью установки на боковых направляющих панели стола.
Конструкция комплекта имеет возможность установки столика для операций на руке при любых наклонах секции стола.
Рабочая поверхность столика снабжена мягкой подушкой, рентгенопрозрачная.
Рабочая плоскость стола-приставки имеет размеры 350х650 мм.
На столе-приставке на раме с трех сторон установлены боковые планки стандартного сечения.
Все металлические поверхности комплекта выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые.
Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Комплект съемных приспособлений для артроскопии КПП-07 (подколенная опора с регулируемым ложем для бедра, редуктор с поворотным зажимом штанги подколенной опоры, приводная ручка-кривошип, кронштейн для поддержки ручки кривошипа).
Комплект съемных приспособлений применяется для операций в области артроскопии.
Комплект для артроскопии крепится на боковую планку операционного стола
Длина приводной ручки кривошипа позволяет осуществить поворот подколенной опоры из нестерильной зоны.
Подколенная опора имеет регулируемое ложе под размер бедра.
Все металлические поверхности комплекта выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые.
Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.
	1 шт.

	
	
	2
	Комплект съемных приспособлений и принадлежностей к изделиям медицинского назначения КПП: комплект КПП-01 для общей хирургии ТУ BY 800003039.014-2007 в составе: - экран наркозный - 1 шт; - рукодержатель – 2 шт; - столик для инъекций - 2 шт; - ремень для фиксации туловища -1 шт; - штатив для вливаний-1 шт; - упор боковой- 2 шт; - держатель рентгеновской кассеты -1 шт.
	 Комплект предназначен для размещения и фиксации органов человеческого тела, а также для размещения предметов, необходимых при проведении операций, обследований и процедур. Область применения комплекта – общая хирургия и анестезиология. Основным конструкционным материалом комплекта является нержавеющая сталь.

Экран наркозный предназначен для навешивания простыни, отделяющей стерильную зону или другого дополнительного оборудования.
Материал экрана, механизма его крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь.

Рукодержатель предназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола.
Материал рукодержателя мягкая синтетическая ткань.
Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь.
Система регулировки диметра рукодержателя: система легкой фиксации (VELCRO).
Ширина рукодержателя: 100 мм.

Столик для инъекций предназначен для размещения руки пациента.
Допустимая нагрузка на столик: 15 кг.
Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан.
Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь.
Регулируется по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси.
Столик имеет мягкий фиксирующий ремень.

Ремень для фиксации туловища предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола.
Материал ремня – мягкая синтетическая ткань
Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь
Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации (VELCRO)
Длина ремня: 1400 мм.
Ширина ремня: 100 мм.

Штатив для вливаний предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций.
Количество подвесных крюков: 2.
Количество подвесных держателей флаконов: 2.
Штатив изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали.

Упор боковой.
Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка.
Возможность использования в качестве плечевого упора.
Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан.
Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь.

Держатель рентгеновской кассеты.
Держатель рентгеновской кассеты предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении.
Материал: конструкционная сталь с полимерным покрытием.
	1 компл.
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	Пульт управления проводной - 1 шт
	Дистанционный проводной пульт управления электромеханическим приводом.
Дублирующий пульт управления электромеханическим приводом на колонне.
Функциональные регулировки, осуществляемые электромеханическим приводом при помощи дистанционного пульта управления:
- высота панели стола (min/max),
- продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург),
- боковой наклон панели стола,
- наклон спинной секции (вверх/вниз),
- сдвиг панели стола в продольном направлении,
- возврат панели стола в горизонтальное положение в двух плоскостях (0- позиция, с возможностью экстренной остановки),
-  программируемые положения панели М1 и М2.
Функциональные регулировки, осуществляемые электромеханическим приводом при помощи дублирующего пульта управления на колонне:
- высота панели стола (min/max),
- продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург),
- боковой наклон панели стола,
- наклон спинной секции (вверх/вниз),
- сдвиг панели стола в продольном направлении,
- возврат панели стола в горизонтальное положение в двух плоскостях (0- позиция, с возможностью экстренной остановки),
-  программируемые положения панели М1 и М2.
Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную:
- наклон головной секции (вверх/вниз),
- наклон ножной секции (вверх/вниз),
- подъём почечного валика,
- разворот ножных секций в горизонтальной плоскости.
	1 шт.
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	Кабель заземления - 1 шт
	Кабель заземления предназначен для подключения металлических конструктивных элементов операционного стола к системе защитного заземления медицинского помещения. Обеспечивает отведение токов утечки и снижение риска поражения пациента и медицинского персонала электрическим током при эксплуатации оборудования.
	1 шт.
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	Шнур питания съемный - 1 шт
	Шнур питания предназначен для подключения электрических систем операционного стола к сети электропитания. Обеспечивает передачу электрической энергии, необходимой для работы электромеханических приводов, системы управления и других электрических компонентов стола.
	1 шт.

	
	
	6
	Руководство по эксплуатации - 1 шт
	Руководство пользователя на русском языке предназначено для ознакомления медицинского персонала с эксплуатацией, подключением, настройкой и обслуживанием оборудования или аксессуаров.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 

	
	
	
	
	
	

	3
	Требования условиям эксплуатации
	Электропитание: 230 В, частота: 50 Гц.
Температура эксплуатации от +10ºС до +35ºС
Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP пункт назначения:КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 (сто двадцать) календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


      Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.
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