Техникалық ерекшелік
	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттама

	1
	техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	MATACHANA бу стерилизаторы, орындалу нұсқалары
Өндіріс: ANTONIO MATACHANA, S.A, Испания 
№ РК МТ-7№013856  
Тіркеу (қайта тіркеу) күні: 
Жарамдылық мерзімі: Мәңгілік

	2
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	MATACHANA бу стерилизаторы, орындалу нұсқалары SC501 E-1
	Бір есікті бу формасы вакуумды Стерилизатор медициналық практикада қолданылатын материалдар, құралдар мен керек-жарақтардың қысымымен сумен қаныққан бумен зарарсыздандыруға арналған. Камера жасау материалы-Тот баспайтын болат; бу жейдесі - тот баспайтын болаттан жасалған қатты; гидрожүйе жасау Материалы (түтіктерді, фитингтерді, клапандарды және т.б. қоса алғанда).)- тот баспайтын болат; жақтау жасау материалы - Тот баспайтын болат;
Есіктер - оператордың қолын қысудан қорғау және құлыптау жүйесі бар пневматикалық көтергіштегі Автоматты слайдтар; стерилизациялық камераның есігін герметизациялау тәсілі - Сығылған ауа; 
Екі тәуелсіз су ыдысы-біреуі вакуумдық жүйеге, екіншісі бу генераторына арналған; 
Вакуум жасау жүйесі-айналым сорғысы және суды үнемдеуге арналған сыйымдылығы бар инжектор жүйесі (Вентури жүйесі); 
Стерилизаторды басқару екі PLC микропроцессоры арқылы жүзеге асырылады-негізгі процессор стерилизатордың жұмысына жауап береді және сенсорлық экран арқылы басқарылады, екіншісі негізгі параметрлерді тіркейді және басқарады және оларды басып шығарады;
Дисплей-TFT түсті сенсорлық, 5.7"; 
Алдыңғы панельде жарықдиодты жарықтандырылған сигналдық белгілердің болуы:
 - процестің күйі; 
- ескерту сигналы; 
- қорғаныс қолғаптарын пайдалану қажеттілігі 
- қысу қаупі 
- ыстық беттің қауіптілігі; 
- байланыс ақауының сигналы. 
Алдыңғы панельдегі екі манометр-бу генераторындағы қысым және камерадағы қысым; 
Құпия сөзбен қорғаудың бес деңгейінің болуы: 
- негізгі белгісіз пайдаланушы; 
- негізгі анықталатын пайдаланушы; 
- қызметкерлер; 
- әкімші; 
Алдыңғы панельде стерилизатордың шұғыл авариялық тоқтату түймесінің болуы; 
Бағдарламалар (8): 
- Тығыздау сынағы –
 Боуи-Дик сынағы (134ºC-3,5 минут) 
- Алдын ала қыздыру 
- 134ºC стандартты 
- 121ºC стандартты
- 134ºc контейнерлерді зарарсыздандыру
-Жылдам 134ºC 
- Арнайы 134ºC 
- Ашық сұйықтықтарды зарарсыздандыру бағдарламасы (қосымша, бөлек сатып алынады). 
Кірістірілген принтерді қосу мүмкіндігі. A4 принтеріне қосылу мүмкіндігі; 
Жад: 990 цикл;
Стерилизатордың жалпы өлшемдері, (ШхГхВ): 900х1342х1824 мм; 
Зарарсыздандыру камерасының өлшемдері, (ШхГхВ): 500х1020х500 мм; 
Камера көлемі: 252 л.;
Электрмен Жабдықтау, - 380 В / 50 Гц; 
Номиналды қуат тұтыну 21 кВт
	1 дана.

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	1
	Ендірілген ауа компрессоры
	Стерилизатордың пневматикалық жүйесінің жұмысына арналған кіріктірілген ауа компрессоры (клапандар, есік, есік тығыздағышы), 
Сыйымдылығы: 7л., 
Қуаты: 750 Вт.
	1 дана.

	
	
	2
	Бүйірлік панельдер жиынтығы
	Стерилизатордың бүйір қабырғаларын жабуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған бүйірлік панельдер.
	1 жиынтық.

	
	
	3
	Стерилизациялық себет
	Стерилизаторда медициналық бұйымдарды зарарсыздандыруға арналған тот баспайтын болаттан жасалған торлы себет;
өлшемдері 400 x 300 x 200 мм.
	2 дана.

	
	
	4
	Принтер
	Әріптік-цифрлық стерилизаторға салынған Принтер зарарсыздандыру процесінің деректерін егжей-тегжейлі жазады.  Мәндерді көрсетеді: қысым, температура, процестің ұзақтығы, цикл нөмірі және бетбелгілер, күні, циклдің жалпы ұзақтығы және т. б
	1 дана.

	
	
	5
	Бу генераторы
	Тот баспайтын болаттан жасалған. 
Стерилизатордың қажеттіліктеріне сәйкес будың Автоматты өндірісін қамтамасыз етеді. 
Алдыңғы жағында визуалды индикаторлары бар қауіпсіздік жүйесі мен су деңгейін бақылауды қамтиды. 
Циклде су тұтыну: 11л.
Номиналды қуаты: 18 квт  
3 қыздыру элементі: әрқайсысы 9 кВт. 
Ішкі сақтандырғышты қорғау (A) 55 Ампер 
Жеткізу қысымы: 2,5-тен 4 барға дейін
3 деңгей сенсоры (қауіпсіз, минималды және максималды) 
2 Қауіпсіздік термореле
1 қауіпсіздік клапаны: 3,3 бар
	1 дана.

	
	
	6
	Автоматты іске қосу модулі
	Модуль стерилизаторды жұмысқа дайындауды және жабдықтың дайындығын тексергеннен кейін таңдалған бағдарламаны автоматты түрде іске қосуды қамтамасыз етеді.
	1 дана.

	
	
	Шығын материалдары және тозатын тораптар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц үш фазалы айнымалы токтың электр желісі. 
Қоршаған орта температурасы: 15 -35 оС 
Салыстырмалы ылғалдылық 5-85% 9конденсатсыз)

	4
	Жеткізуді жүзеге асыру шарттары
медициналық техниканың (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP баратын жер: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК


	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары
	МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: 
- жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу;
- медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.


[bookmark: z116]      Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.



Техническая спецификация


	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации
	Паровой стерилизатор MATACHANA в вариантах исполнения
Производство: ANTONIO MATACHANA, S.A, Испания 
№ РК МТ-7№013856 
Дата регистрации (перерегистрации): 23.12.2021 
Дата истечения: бессрочно 

	2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Паровой стерилизатор MATACHANA в вариантах исполнения SC501 E-1
	Стерилизатор паровой формвакуумный однодверный предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике. Материал изготовления камеры - нержавеющая сталь; Паровая рубашка - сплошная из нержавеющей стали; Материал изготовления гидросистемы (включая обязательно трубки, фитинги, клапаны и проч.) - нержавеющая сталь; Материал изготовления каркаса - нержавеющая сталь;
Двери - автоматические слайдовые на пневмоподъемнике с системой блокировки и защиты от зажатия рук оператора; Способ герметизации двери стерилизационной камеры – сжатый воздух; 
Два независимых бака для воды - один для вакуумной системы, другой – для парогенератора; 
Система создания вакуума - система инжектора (система Вентури) с циркуляционным насосом и емкостью для экономии воды; 
Управление стерилизатором осуществляется с помощью двух микропроцессоров PLC – основной процессор отвечает за работу стерилизатора и управляется с помощью сенсорного экрана, второй - регистрирует и контролирует основные параметры и выводит их на печать; 
Дисплей – цветной сенсорный TFT, 5,7”; 
Наличие на передней панели с LED-подсветкой сигнальных символов:
 - статус процесса; 
- предупредительный сигнал; 
- необходимость использования защитных перчаток 
- риск зажатия 
- опасность горячей поверхности; 
-  сигнал сбоя подвода коммуникаций. 
Два манометра на передней панели – давление в парогенераторе и давление в камере; 
Наличие пяти уровней защиты паролями: 
- основной неопределенный пользователь; 
- основной идентифицируемый пользователь; 
- персонал; 
- администратор; 
Наличие на передней панели кнопки экстренной аварийной остановки стерилизатора; 
Программы (8): 
- Тест на герметичность –
 Тест Боуи-Дика (134ºC – 3,5 минуты) 
- Предпрогрев 
- Стандартная при 134ºC 
- Стандартная при 121ºC
- Стерилизация контейнеров 134ºC
-Быстрая 134ºC 
- Специальная 134ºC 
- Программа стерилизации открытых жидкостей (опция, приобретается отдельно). 
Возможность подключения встроенного принтера. Возможность подключения к принтеру формата А4; 
Память: 990 циклов;
Габаритные размеры стерилизатора, (ШхГхВ): 900х1342х1824 мм; 
Размеры стерилизационной камеры, (ШхГхВ): 500х1020х500 мм; 
Объем камеры: 252 л.; 
Электропитание, - 380 В/50 Гц; 
Номинальная потребляемая мощность 21 кВт 
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1
	Встроенный воздушный компрессор
	Встраиваемый воздушный компрессор для работы пневмосистемы стерилизатора (клапаны, дверь, дверная прокладка), 
Ёмкость: 7л., 
Мощность: 750 Вт.
	1 шт.

	
	
	2
	Комплект боковых панелей
	Боковые панели из нержавеющей стали для закрытия боковых стенок стерилизатора.
	1 компл.

	
	
	3
	Стерилизационная корзина
	Сетчатая корзина для стерилизации ИМН в стерилизаторе, изготовлена из нержавеющей стали, 
размер 400 x 300 x 200 мм.
	2 шт.

	
	
	4
	Принтер
	Принтер, встраиваемый в стерилизатор буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса стерилизации.  Отображает значения: давление, температура, длительность процесса, номер цикла и закладки, дата, общая длительность цикла и т.д 
	1 шт.

	
	
	5
	Парогенератор
	Изготовлен из нержавеющей стали. 
Обеспечивает автоматическую выработку пара в соответствии с потребностями стерилизатора. 
Включает в себя систему обеспечения безопасности и контроль уровня воды с визуальными индикаторами на передней панели. 
Водопотребление на цикле: 11л.
Номинальная мощность: 18 квт  
3 нагревательных элемента: 9 кВт каждый. 
Защита внутреннего предохранителя (A) 55 Ампер 
Давление подачи: от 2,5 до 4 бар
3 датчика уровня (безопасный, минимальный и максимальный) 
2-х предохранительных термореле
1 предохранительный клапан: 3,3 бар
	1 шт.

	
	
	6
	Модуль автоматического запуска
	Модуль обеспечивает подготовку стерилизатора к работе и автоматический запуск выбранной программы после проверки готовности оборудования.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 

	
	
	
	
	
	

	3
	Требования условиям эксплуатации
	Электрическая сеть трёхфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. 
Температура окружающей среды: 15 -35 оС 
Относительная влажность 5- 85% 9без конденсата)

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP пункт назначения КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 (сто двадцать) календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


      Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.
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