Техникалық ерекшелік

	№ п/п
	Өлшемшарттар

	Сипаттамасы


	1.
	техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	Шағын инвазивті эндоскопиялық араласуларға арналған жүйе
Өндіруші, ел: KARL STORZ SE & Co KG, ГЕРМАНИЯ
№ РК МИ (МТ)-0№026368
Тіркелген күні: 16.05.2023
Қолданылу мерзімі:мерзімсіз

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар:

	
	
	1.
	Image 1 CONNECT II эндоскопиялық бейнекамера блогы
	Эндоскопиялық image 1 Connect II бейнекамера блогы, 3 модульге дейін қосылатын қосылатын модуль, ажыратымдылығы 3840 x 2160 пиксель, кіріктірілген KARL STORZ SCB модулі және цифрлық кескінді өңдеу модулі, 50/60 Гц қуат көзі , 200 - 240 В айнымалы ток, 50/60 Гц, мыналардан тұрады: желілік сым, ұзындығы 300 см; DVI сигнал кабелі, ұзындығы 300 см; SCB-жалғағыш кабель, ұзындығы 100 см, USB дискісі, жады 32 Гб. Шығыс форматы - 3840 x 2160 пиксель, қол жетімді мүмкіндіктер: Blue Light Imaging, BLI форматтарындағы Nir/ICG флуоресцентті визуализация; жарық көзін автоматты басқару; бейнені өңдеу режимдері - CLARA, CHROMA, Spectra A, Spectra B. Мониторға бейне сигналын шығаруға арналған қосқыштар: DisplayPort – 1 дана, 12G-SDI – 1 дана, 3G-SDI – 1 дана, DVI-D 1 дана. қосылатын модульдермен байланыс кірістерінің саны – 3 дана. құрылғының артқы жағындағы USB қосқыштарының саны 2 дана. USB қосқыштарының саны – 2 дана.
	1 дана.

	
	
	2.
	Image 1 S 4U эндоскопиялық бейнекамера блогы -LINK
	Эндоскопиялық image 1 4U-LINK бейнекамера блогы-3D бейнеэндоскоптар мен эндоскопиялық бейне бастарынан бейне сигнал алуға және бейнесигналды эндоскопиялық image 1 CONNECT II бейнекамера блогына беруге арналған қосылатын модуль (каталог нөмірі TC201RU). Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: желілік сым, ұзындығы 300 см; қосылатын кабель, ұзындығы 20 см, эндоскопиялық image 1 CONNECT II бейнекамера блогымен пайдалануға арналған (каталог нөмірі TC201RU). Байланыс шығыстарының саны-1 дана. қуат тұтыну-86 Ват. Желі жиілігі-50/60 герц. Қажетті қуат көзі-100-240 вольт айнымалы ток. Ені-305 мм. биіктігі-54 мм. Тереңдігі - 320 мм. салмағы -1,86 кг. сүрту арқылы дезинфекциялауға рұқсат етіледі. Қорғау класы-IPX0. Электрден қорғау класы-қорғау класы 1. Қауіпсіздік дәрежесі-CF-Defib.
	1 дана.

	
	
	3.
	
Image 1 S 4U эндоскопиялық бейне басы

	Бейне басы эндоскопиялық image 1 4U. эндоскоптан (оптика) суретті түсіруге және эндоскопиялық image 1 s 4U –LINK бейнекамера блогына (каталог нөмірі TC304) беруге арналған. Прогрессивті сканерлеу бар. Газ және плазмамен зарарсыздандырылған. Фокустық қашықтық - 19 мм. кескінді түсіру сенсорларының саны (бейне чиптер) - 2 дана.кескін сенсорының ажыратымдылығы: 3840 x 2160 пиксель Автоклавтауға тыйым салынады. Қол жетімді мүмкіндіктер: Nir/ICG флуоресцентті бейнелеу, Power LED RUBINA® (TL400 каталог нөмірі), бейнені өңдеу режимдері - CLARA, CHROMA, Spectra A, SPECTRA B., адаптивті масштабтау мүмкіндігі. Кадр жиілігі: 50 / 60 Герц. Кескін сенсорының түрі-CMOS. Бейне кескіннің арақатынасы 16: 9. Фокустау фокус сақинасы арқылы реттеледі. 3x сандық кескінді үлкейту. Ені-41 мм. биіктігі-55 мм. ұзындығы-150 мм. салмағы: 260 грамм. Кабельдің ұзындығы: 300 см, ажыратылмайды.
	1 дана.

	
	
	4.
	Power LED Rubina суық жарық көзі
	Power LED rubina суық жарық көзі. Флуоресцентті диагностикаға және стандартты эндоскопиялық араласуға арналған, оның ішінде екі кіріктірілген LED көзі (ақ жарық және ICG/NIR) және біріктірілген басқару модулін қоса алғанда, KARL STORZ форматындағы Жарық өткізгішті қосуға арналған бір ұя. Қол жетімді мүмкіндіктер: Nir/ICG флуоресцентті бейнелеу; жарық көзін автоматты басқару; сенсорлық экран арқылы басқару. Жарықтандыру технологиясы – жарықдиодты. Шамның орташа қызмет ету мерзімі - 30000 сағат. Кіріктірілген ауа инсуфляциясы сорғысы-жоқ. Түс температурасы - 5700 K. KS HIVE® форматындағы құрылғымен байланысуға арналған бөлік-1 дана. жарық қарқындылығын реттеу-KS HIVE және қолмен автоматты. Салмағы -7,4 кг. ені - 305 мм. биіктігі-120 мм.Тереңдігі - 370 мм. қажетті қуат көзі: 220 - 240 вольт айнымалы ток. IP қорғау класы-IPX0. Электрден қорғау класы-қорғау класы 1. KARL STORZ жарық диодты жарық розеткасы.
	1 дана.

	
	
	5.
	Эндоскопиялық сорғы Electronic Endoflator, 40 SCB
	Эндоскопиялық электронды Endoflator сорғысы, 40 SCB, жинақ, SCB модулі бар, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz қуаты мыналардан тұрады: UI400 ENDOFLATOR® 40 20090170 SCB қосқыш кабелі, ұзындығы 100 cm 20400030 кілт 031200-03 сүзгісі бар түтік жинағы, стерильді, бір реттік, орау 5 дана.
	1 дана.

	
	
	6.
	ENDOMAT® SELECT SCB аспирациялық және ирригациялық помпасы
	ENDOMAT® SELECT сорғысы хирургиялық және диагностикалық процедуралар кезінде сұйықтықтарды суару және сору үшін қолданылатын роликті сорғы болып табылады. Сорғы немесе суару сорғысы. Құрылғының түрі-роликті сорғы. Оны келесі жағдайларда қолдануға болады: лапароскопия; гистероскопия; артроскопия; урология; жұлын хирургиясы; ЛОР хирургиясы. Аспирация қуаты минутына 10-1000 миллилитр. Суару жылдамдығы минутына 0-3500 миллилитр. Суару қысымы-20-500 миллиметр сынап бағанасы. SCB құрылғысымен байланыс жоқ. IP қорғау класы - IP21. Электрден қорғау класы-қорғау класы 1. Сенсорлық экран арқылы басқару мүмкіндігі бар. Сүрту арқылы дезинфекциялауға рұқсат етіледі. Дисплей көрінісі-TFT экраны. Сыртқы жүйелерге арналған қосқыш-2 дана. KS HIVE® құрылғысымен байланысуға арналған қосқыш-1 дана. аяқ қосқышын қосуға арналған қосқыш - 2 дана.қажетті қуат көзі-240 вольт айнымалы ток. Ені-370 мм. биіктігі-124 мм. Тереңдігі
UP601-ROOMAT SELECT, бағдарламалық жасақтама лицензиясы
	1 дана.

	
	
	7.
	Autocon III 400 ЖЖ-коагуляторы, SCB 220 вольт
	Autocon III 400 аппараты-резекция, коагуляция, пульсация және жоғары жиілікті ток арқылы қан кетуді бақылауды қажет ететін операцияларға арналған жоғары жиілікті хирургиялық (электрохирургиялық) коагулятор /генератор. RF қосқыштары: биполяр стандартты; көп функциялы биполяр; монополяр 3-Pin + BOWA; бейтарап электрод ұясы 6,3 мм. түсті сенсорлық экран, дюйм-9. Біріктірілген операциялық бөлмеге бейімделу мүмкіндігі үшін стерильді аймақтан орталықтандырылған басқару мүмкіндігі бар. Номиналды жиілігі-350 кГц. Құрылғының максималды қуаты - 400 ватт. Монополярлық режимдегі қуат 400 ваттдан басталады. Биполярлық режимдегі қуат 400 ваттдан басталады. Келесі мүмкіндіктер бар: электр доғасының тығыздығын маталарды бөлу кезінде қуатты азайту арқылы реттеу; сенсорлық түсті дисплейдегі реттеу диапазондары мен Шығыс параметрлерінің сандық көрсеткіші; бейтарап электродтарды басқару режимі.
	1 дана.

	
	
	Қосымша жинақтауыштар

	
	
	1. 
	Жылжымалы аспаптық тірек
	Эндоскопиялық жабдыққа арналған жылжымалы тірек, 4 антистатикалық роликте, оның 2-сі бекіткіштері бар, биіктігі бойынша реттелетін 3 сөресі бар, 2-сі бекітілген сөресі бар, 1 сөре құлыппен жабдықталған, аспаптарға арналған бекіткіштердің бір жиынтығы бар, кіріктірілген кабельдік арнасы бар тірек аспаптарының ажыратылатын компоненттерін сақтауға арналған жәшігі бар. Тіректің өлшемі (ені х биіктігі x тереңдігі) - 840 x 1474 x 730 мм. роликтердің диаметрі -150 мм. салмағы-86 кг. құрамына мыналар кіреді: камера ұстағышы – 1 дана, біріктірілген розеткалар-12 дана. қосымша жабдықты (аспаптарды) бүйірден бекітуге арналған бағыттаушы рельстер – 2 дана. максималды жүктеме - 189 кг.
	1 дана.

	
	
	2. 
	Монитор ұстағышы реттелетін
	Кронштейн, мониторды бекіту, ұзын, бұрылу бұрышы 320° дейін, ұзындығы 760 мм, макс. жүктеме 15 kg, VESA 75/100 қондырғысы, ugxxx тіректерімен пайдалануға арналған
	1 дана.

	
	
	3. 
	32 дюймдік монитор
	4K 32 дюймдік Монитор, 3840 x 2160 Экран ажыратымдылығы, 16:9 кескін пішімі, 100-240 В айнымалы ток қуаты, 50/60 Гц, VESA 100 және VESA 200 бекіткіштері бейне кірістер: 1x Display Port 1.2 1x DVI-D 1x 12G-SDI 1x HDMI 2.0 1x 3G-SDI бейне шығыстары: 1x disp
	1 дана.

	
	
	4. 
	Талшықты-оптикалық жарық өткізгіш, диам. 4,8 мм, 300 см
	Жарық өткізгіш, талшықты-оптикалық диаметрі 4.8 мм, ұзындығы 300 см
	2 дана.

	
	
	5. 
	Орталық сымдарға арналған төмен қысымды шланг
	Төмен қысымды Шланг, орталық сым үшін 6 м.
	1 дана.

	
	
	6. 
	Силикон түтік жинағы
	Endoflator 40 UI400 or Endoflator 50 UI500 пайдалану үшін зарарсыздандырылатын ұзындығы 2.5 М ID 9 мм инсуфляциялық түтіктер
	4 дана.

	
	
	7. 
	Бір рет қолданылатын сүзгі
	Газ ағынының жылдамдығы 50 л/ мин дейінгі инсуфляциялық аспаптармен пайдалануға арналған сүзгі. KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR® THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50, стерильді, 25 дана/уп компаниясының инсуфляциялық аспаптарымен пайдалануға арналған және әзірленген
	6 дана.

	
	
	8. 
	Суаруға арналған силикон түтік жинағы
	Суару түтіктерінің жиынтығы, FC, қайта пайдалануға болатын, зарарсыздандырылатын, пайдалануға арналған HAMOU® ENDOMAT® SCB 26331120-1 и ENDOMAT® Select SCB UP 210
	3 дана.

	
	
	9. 
	Электрокоагуляторға арналған қос педаль
	Түймесі бар екі педальды аяқ қосқышы. Үлкен диапазонға арналған ұзындығы 4 м Кабель. Тиімді тазалау және қауіпсіздік құрылғыны сұйықтыққа толығымен батыру мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Педальдардың түс белгілері генератор панеліндегі түймелердің түстерімен сәйкес келеді (Cut — сары, Coag — көк). Оң педаль-маталарды кесу режимін белсендіреді. Генератордың кесу (Cut) арнасына сигнал береді. Сол жақ педаль - тіндердің коагуляция режимін белсендіреді (қан кетуді тоқтату, ақуыздардың ұюы). Генератордың коагуляциялық каналына сигнал береді.
	1 дана.

	
	
	10. 
	Электрокоагуляторға арналған жалғыз педаль
	РЖ генераторларына арналған жалғыз Педаль
	1 дана.

	
	
	11. 
	Жоғары жиілікті сым, монополярлы
	Сым жоғары жиілікті, монополярлы, AUTOCON III 400 аппараттарына арналған 5 мм ашасы бар, ұзындығы 300 см.монополярлы электродтарды жоғары жиілікті коагуляторларға және электроспермальды аппараттарға қосу үшін қолданылады. Тіндерді кесу немесе коагуляция үшін құрылғыдан электродқа жоғары жиілікті токтың берілуін қамтамасыз етеді.
	2 дана.

	
	
	12. 
	Жоғары жиілікті биполярлы сым
	Коагуляторларға арналған жоғары жиілікті кабель, биполярлы  KARL STORZ AUTOCON® III 300/400 AUTOCON® II 400 SCB system (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, Coagulator 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® series (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series, ұзындығы 300 см
	2 дана.

	
	
	13. 
	Электрод бейтарап
	Электрод бейтарап, бір реттік, жанасу беті 2 бөлікке бөлінген, AUTOCON® III 400, 50 дана/пакетте қолданылады. Байланыс беті-169 шаршы см. қуаты 400 Ваттқа дейінгі коагулятормен қолданылады.
	6 дана.

	
	
	14. 
	Бейтарап электрод қосқыш кабелі
	Қосылатын Кабель, бейтарап электрод бір реттік, бейтарап электрод үшін. Бейтарап электрод қосқыш кабелі . Кабельді электродқа қосуға арналған қосқыш тікбұрышты, ішкі қосылымның биіктігі мм.Ені-3.5x25 мм.кабельді жж аппаратына қосуға арналған қосқыш. Суасты коннекторларының диаметрі 18х7x2.5 мм. бір реттік бейтарап электродпен үйлесімді.
	2 дана.

	
	
	15. 
	Соруға және жууға арналған медициналық жүйе Senator
	KARL STORZ Senator сорғы сорғысы. Сұйықтықтарды, қанды, тіндерді, коагуляттарды және суару ерітінділерін аспирациялауға (соруға), сондай-ақ хирургиялық, лапароскопиялық, эндоскопиялық және аз инвазивті араласулар кезінде жуу ерітінділерін беруге арналған. Қажетті қуат көзі 230 вольт айнымалы ток, желі жиілігі 50/60 Герц. Мыналардан тұрады: KARL STORZ Senator аспирациялық сорғы, 2 литрлік сұйық аспирация жинағы. Аспирация жылдамдығы минутына 30 литр. Вакуумның күші-0-100 кПа. Вакуумның қысымы-0-700 миллиметр сынап бағанасы. Биіктігі 335 мм. ені 250 мм. Тереңдігі 285 мм. қуатты тұтыну-115 Ватт. Салмағы-7,4 кг.
	1 дана.

	
	
	16. 
	Вереш инесі, пневмоперитонеум үшін ұзындығы 13 см
	Эндоигла, VERESS бойынша, пневмоперитонеум үшін, серіппелі доғал стилетпен, ЛЮЕР құлыпымен, диаметрі 2.1 мм, ұзындығы 13 см
	2 дана.

	
	
	17. 
	Оптика HOPKINS II, 30°, 10 мм
	Эндоскоптар қатты HOPKINS Rubina NIR/ICG, көру бұрышы 30°, диаметрі 10 мм, ұзындығы 31 см нұсқаулықпен, шыны линзалармен қатты оптика, үлкейтілген көрініс, автоклавталған, индоцианин Жасыл үшін, кіріктірілген талшықты-оптикалық адаптер, кодтау түсі қызыл
	2 дана.

	
	
	18. 
	Троакар диам. 11 мм
	Пирамидалық стилеті бар Троакар, көп функциялы клапан, диаметрі 11 мм, ұзындығы 10,5 см, құрамы, түс коды: жасыл. Мыналардан тұрады: 30103 p троакар стилеті пирамида, 30103 Н2 клапансыз канюля, инсуфляцияға арналған кранмен, ұзындығы 10.5 см, 30103 М1 көп функциялы клапан, диаметрі 11 мм
	4 дана.

	
	
	19. 
	Троакар диам. 6 мм
	Пирамидалық стилеті бар Троакар, көпфункционалды клапан, диаметрі 6 мм, ұзындығы 10,5 см, құрамы, мыналардан тұрады: 30160 p троакар стилеті, пирамида, 30160 H2 троакар канюлясы, клапаны жоқ, инсуфляцияға арналған шүмегі бар, ұзындығы 10,5 см, 30160 M1 мультифункционалды клапан 6003100 тығыздағыштар жиынтығы, 50/4 жиынтығы, 26G мандрен
	6 дана.

	
	
	20. 
	Троакар диам. 13,5 мм.
	Пирамидалық стилеті бар Троакар, көп функциялы клапан, диаметрі 13,5 мм, ұзындығы 11,5 см, құрамы, түс коды: көк. Мыналардан тұрады: 30108 p троакар стилеті пирамида, 30108 H2 троакар канюлясы, клапансыз, инсуфляциялық шүмегі бар, ұзындығы 11.5 см, 30108 M1 көп функциялы клапан, диаметрі 13.5 мм
	2 дана.

	
	
	21. 
	Тығыздағыш қақпақтар
	Тығыздағыш қалпақша, түстік коды: қара, өлшемі 5 мм, өлшемі 6 мм троакарлармен және өлшемі 5 мм құралдармен бірге экстракторлармен/өтпелілермен (адаптерлермен) қолданылады, автоклавталатын, 5 дана/қаптама.

Тығыздағыш қалпақша, өлшемі 10 мм, түстік коды: жасыл, өлшемі 11 мм троакарлармен және өлшемі 10 мм құралдармен бірге экстракторлармен/өтпелілермен (адаптерлермен) қолданылады, автоклавталатын, 5 дана/қаптама.
	1 жиынтық

	
	
	22. 
	Адаптер
	Қақпақты клапанды троакар өтпелісі (адаптері), 11/5 мм, троакар клапанына бекіткіші бар
	2 дана.

	
	
	23. 
	Адаптер қос жалғастырғыш тетік, 13/10 мм және 13/5 мм
	Қос өтпелі (адаптер), 13/10 мм, 13.5/10 мм және 13/5 мм, 13.5/5 мм
	2 дана.

	
	
	24. 
	Қысқыштар, өлшемі 5мм, 36 см, KELLY бойынша Click Line
	KELLY бойынша диссекцияға және қармауға арналған Click Line жиналмалы-қосылмалы қысқыштары, бұрылмалы, жиналмалы-қосылмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, тазалауға арналған LUER қосылымы бар, қос браншысы да қозғалмалы, ұзартылған, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, құрамында:33121 пластмасса тұтқа, кремальерасыз,33300 сыртқы тубус, оқшауланған,33310 ML жұмысшы қысқыш-ендірмесі
	3 дана.

	
	
	25. 
	Қысқыштар, өлшемі 5мм, 36 см
	Щипцы, Click Line разборные диссекционные...Диссекцияға арналған Click Line жиналмалы-қосылмалы қысқыштары, бұрылмалы, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, оңға қарай тік бұрышпен иілген, 2 қозғалмалы браншысы бар, құрамында:33121 - пластмасса тұтқа, фиксаторсыз 33300 - сыртқы тубус, оқшауланған 33310 R - жұмысшы қысқыш-ендірмесі
2 дана - KELLY бойынша қармауға және препарирлеуге (оңашалауға) арналған Click Line жиналмалы-қосылмалы қысқыштары, бұрылмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, 2 қозғалмалы браншысы бар, құрамында: 33121 - пластмасса тұтқа, фиксаторсыз 33300 - сыртқы тубус, оқшауланған 3330 MD - жұмысшы қысқыш-ендірмесі

2 дана - Қармаушы Click Line қысқыштары, бұрылмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, атравматикалық, терезелі, 2 қозғалмалы браншысы бар, құрамында:33122 - пластмасса тұтқа, MANHES бойынша фиксаторы бар33300 - сыртқы түтік, оқшауланған33310 AF - жұмысшы қысқыш-ендірмесі

2 дана - MAHNES бойынша қармаушы Click Line жиналмалы-қосылмалы қысқыштары, бұрылмалы, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, «жолбарыс ажалы» («зев тигра»), 2 х 4 тісті, бір қозғалмалы браншысы бар, құрамында: 33122 - пластмасса тұтқа, MAHNES бойынша фиксаторы бар 33300 - сыртқы тубус, оқшауланған 33310 MG – жұмысшы қысқыш-ендірмесі
	1 жиынтық

	
	
	26. 
	Қысқыштар, өлшемі 5мм, 36 см Click Line CROCE-OLMI
	CROCE-OLMI бойынша қармаушы Click Line жиналмалы-қосылмалы қысқыштары, бұрылмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, терезелі браншылары бар, иілген, бір қозғалмалы браншысы бар, құрамында: 33122 пластмасса тұтқа, MAHNES бойынша фиксаторы бар 33300 сыртқы түтік, оқшауланған 33310 CC жұмысшы қысқыш-ендірмесі
	3 дана

	
	
	27. 
	Қысқыштар, өлшемі 10 мм, 36 см
	BABCOCK бойынша қармауға арналған CLICKLINE қысқыштары
	1 дана

	
	
	28. 
	Қысқыштар, өлшемі 5мм, 36 см, MAHNES бойынша Click Line
	Ішек қармауға арналған Click Line жиналмалы-қосылмалы қысқыштары, бұрылмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, терезелі, 2 қозғалмалы браншысы бар, құрамында:33122 пластмасса тұтқа, MAHNES бойынша фиксаторы бар 33300 сыртқы түтік, оқшауланған 33310 C жұмысшы қысқыш-ендірмесі
	3 дана

	
	
	29. 
	Қысқыштар ұстағыш
	ұстағыш CLICK`line® қысқыштары, ротациялық, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, атравматикалық браншылы, терезелі, бір браншысы белсенді. Құрамында:33152 пластик тұтқа, MANHES бойынша кремальерасы бар, саусақтарға арналған сақиналардың жанасу беті үлкейтілген,33300 сыртқы металл тубус,33310ON қысқыш-ендірмесі
	3 дана

	
	
	30. 
	Қайшы, өлшемі 5мм, 36 см
	METZENBAUM бойынша CLICKLINE қайшысы, ротациялық, жиналмалы-қосылмалы, оқшауланған, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, тазалауға арналған LUER құлпы бар, қос браншысы да белсенді, иілген жүзді, жүздерінің ұзындығы 15 мм, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см. Құрамында:33121 пластик тұтқа, оқшауланған, кремальерасыз,33300 металл сыртқы тубус, оқшауланған, 34310 MS қайшы-ендірмесі, диаметрі 6 мм троакарлармен қолдануға арналған.
	3 дана

	
	
	31. 
	RoBi биполярлы қысқыштар
	Қармауға арналған KELLY бойынша RoBi® қысқыштары, CLERMONT-FERRAND моделі, айналмалы, жиналмалы-қосылмалы, биполярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, қос браншысы да белсенді, диссекцияға арнайы әзірленген, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см. Құрамында:38151 RoBi тұтқасы, кремальерасыз, түстік коды: көгілдір,38600 сыртқы тубус,38610MD жұмысшы қысқыш-ендірмесі
	2 дана

	
	
	32. 
	Жұмыс кірістіру
	3 дана - RoBi® жұмысшы ендірмесі, KELLY бойынша, CLERMONT-FERRAND моделі, диссекцияға арнайы жарамды, қос браншысы да қозғалмалы, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, түстік коды: көгілдір

2 дана - RoBi® жұмысшы ендірмесі, CLERMONT-FERRAND бойынша модель, арнайы жұқа атравматикалық кертігі бар, қос бағытты әсерлі терезелі браншылар, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, түстік коды: көгілдір
	1 жиынтық

	
	
	33. 
	Коагуляция және диссекцияға арналған электрод, монополярлы, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см
	Монополярлы электрод, диссекцияға және коагуляцияға арналған, L-тәрізді, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар
	4 дана

	
	
	34. 
	Пункциялық эндоине
	Эндоине, пункциялық, ЛЮЕР құлпы бар, диаметрі 1.6 мм, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см
	3 дана

	
	
	35. 
	КОН бойынша макро ине ұстағыш
	Karl Storz ине ұстағышы, KOH бойынша макро, карбид-вольфрам ендірмесі бар, фиксаторы бар эргономикалық пистолетті тұтқа, фиксаторы сол жағынан ажыратылады, браншылары солға қарай иілген, сыртқы диаметрі 5 мм, ұзындығы 33 см.
	3 дана

	
	
	36. 
	Канюля, аспирация және суару үшін
	KARL STORZ канюлясы, ирригацияға/аспирацияға арналған, латеральді (бүйірлік) орналасқан саңылаулары бар, шағылысуға қарсы беті бар, бір қолмен жұмыс істеуге арналған екі жүрісті краны бар, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см
	3 дана

	
	
	37. 
	Стерилизациялауға және зарарсыздандыруға арналған контейнер
	Контейнер, стерильдеуге және сақтауға арналған пластмасса, перфорацияланған (тесілген), мөлдір қақпағы және силикон төсеніші бар, екі ярусты, 16 қысқышпен және 8 құралмен қолданылады, сыртқы өлшемі (е х тереңдігі х б): 520 мм х 250 мм х 145 мм
	1 дана

	
	
	38. 
	Аппликатор клипстері
	Аппликатор, Pilling-Weck 30460AL титан клипсаларымен (орташа үлкен өлшемді) қолдануға арналған, жиналмалы-қосылмалы, ротациялық, клипсаны ұстап тұру кезінде браншыларды бекітуге арналған кремальерасы бар, диаметрі 10 мм, ұзындығы 36 см. Құрамында:30444 H металл тұтқа, кремальерасы бар,30444 A металл сыртқы тубус,30440 LR ендірмесі
	2 дана

	
	
	39. 
	Berci 2,8 мм 17 см тігіс құралы
	Жіп бағыттағыш, BERCI бойынша троакарлық жараларды жабуға және тері астылық лигатура салуға арналған тігіс құралы, диаметрі 2,8 мм, ұзындығы 17 см
	2 дана
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	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Өндіруші зауыттың талаптары бойынша

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP баратын жер: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	150 күнтізбелік күн
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	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.





Техническая спецификация
							
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств
№ РК МИ (МТ)-0№026368
Дата регистрации: 16.05.2023
Дата истечения: бессрочно
Производитель: KARL STORZ SE & Co KG, ГЕРМАНИЯ

	
2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 CONNECT II
	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 CONNECT II, соединительный модуль с подключением до 3 модулей, разрешение 3840 x 2160 пикселей, со встроенным KARL STORZ SCB модулем и цифровым модулем обработки изображения, блок питания 50/60 Гц, 200 - 240 В переменного тока , 50/60 Гц, состоящий из: Сетевой шнур, длина 300 см; DVI сигнальный кабель, длина 300 см; SCB-соединительный кабель, длина 100 см, USB-накопитель, обьем памяти 32 ГБ. Формат выходного сигнала - 3840 x 2160 пикселей, Доступные функции: Флуоресцентная визуализация NIR/ICG в форматах Blue Light Imaging, BLI; Автоматическое управление источником света; Режимы обработки видеоизображения - CLARA, CHROMA, SPECTRA A, SPECTRA B. Разьемы для вывода видеосигнала на монитор: DisplayPort – 1шт, 12G-SDI – 1 шт, 3G-SDI – 1 шт, DVI-D 1 шт. Количество входов связи с соеднительными модулями – 3 шт. Количество разьемов USB на задней стороне аппарата 2 – шт. Количество разьемов USB - 2 шт.
	1 шт.

	
	
	2. 
	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 S 4U-LINK
	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 4U-LINK - соединительный модуль, для получения видеосигнала с 3D видеоэндоскопов и эндоскопических видеоголовок и передачи видеосигнала на Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 CONNECT II (каталожный номер TC201RU). В состав комплекта поставки входит: сетевой шнур, длина 300 см; соединительный кабель, длина 20 см, для использования с Блоком видеокамеры эндоскопической Image 1 CONNECT II (каталожный номер TC201RU). Количество выходов связи - 1 шт. Потребляемая мощность - 86 Ватт. Частота сети - 50/60 герц. Требуемое электропитание – 100-240 Вольт переменного тока. Ширина - 305 мм. Высота - 54 мм. Глубина - 320 мм. Вес -1,86 кг. Разрешена дезинфекция протиранием. Класс защиты - IPX0. Класс электрозащиты - Класс защиты 1. Степень безопасности - CF-Defib.
	1 шт.

	
	
	3. 
	Видеоголовка эндоскопическая Image 1 S 4U
	Видеоголовка эндоскопическая Image 1 4U. Предназначена для захвата и передачи изображения от эндоскопа (оптики) в Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 S 4U –LINK (каталожный номер TC304). Имеется прогрессивное сканирование. Стерилизуемая газом и плазмой. Фокусное расстояние - 19 мм. Количество датчиков захвата изображения (видеочипов) – 2 шт. Разрешение датчика изображения: 3840 x 2160 пикселей Автоклавирование запрещено. Доступные функции: Флуоресцентная визуализация NIR/ICG, в сочетании с Power LED Rubina® (каталожный номер TL400), Режимы обработки видеоизображения - CLARA, CHROMA, SPECTRA A, SPECTRA B., возможность адаптивного зума. Частота кадров: 50 /60 Герц. Тип датчика изображения – CMOS. Соотношение сторон видеоизображения - 16:9. Фокусировка регулируется с помощью кольца фокусировки. 3-кратное цифровое увеличение изображения. Ширина - 41 мм. Высота – 55 мм. Длина – 150 мм. Вес: 260 грамм. Длина кабеля: 300 см, не отсоединяемый.
	1 шт.

	
	
	4. 
	Источник холодного света Power LED Rubina
	Источник холодного света Power LED Rubina. Предназначен для флюоресцентной диагностики и стандартных эндоскопических вмешательств, включая два встроенных LED источника (белый свет и ICG/NIR) и одно гнездо для подключения световода формата KARL STORZ, включая модуль интегрированного управления. Доступные функции: Флуоресцентная визуализация NIR/ICG; Автоматическое управление источником света; Управление через сенсорный экран. Технология освещения – светодиодная. Средний срок службы лампы - 30000 часов. Встроенный насос для инсуффляции воздуха – отсутствует. Цветовая температура - 5700 K. Разьем для связи с устройством формата KS HIVE® - 1 шт. Регулировка интенсивности света - Автоматическая через KS HIVE и вручную. Вес -7,4 кг. Ширина - 305 мм. Высота - 120 мм. Глубина - 370 мм. Требуемое электропитание: 220 - 240 Вольт переменного тока. Класс защиты IP -IPX0. Класс электрозащиты - Класс защиты 1. Световая розетка для световодов KARL STORZ.
	1 шт.

	
	
	5. 
	Насос эндоскопический Electronic Endoflator, 40
SCB
	Насос эндоскопический Electronic Endoflator, 40 SCB, комплект, с SCB модулем, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz состоит из: UI400 ENDOFLATOR® 40 20090170 SCB соединительный кабель, длина 100 cm 20400030 ключ 031200-03 набор трубок с фильтром, стерильный, одноразовый, упаковка 5 шт.
	1 шт.

	
	
	6. 
	Аспирационная и ирригационная помпа ENDOMAT® SELECT SCB
	Насос ENDOMAT® SELECT представляет собой роликовую помпу, используемый для ирригации и отсасывания жидкостей во время хирургических и диагностических процедур. Аспирационная или ирригационная помпа. Тип аппарата – Роликовая помпа. Может применяться при: лапароскопии; гистероскопии; артроскопии; урологии; спинальной хирургии; ЛОР-хирургии. Мощность аспирации - 10-1000 миллилитров в минуту. Скорость ирригации – 0-3500 миллилитров в минуту. Давление ирригации – 20-500 миллиметров ртутного столба. Связь с устройством SCB –отсутствует. Класс защиты IP - IP21. Класс электрозащиты - Класс защиты 1. Имеется возможность управления через сенсорный экран. Разрешена дезинфекция протиранием. Вид дисплея - TFT-экран. Разъем для внешних систем – 2 шт. Разьем для связи с устройством KS HIVE®- 1 шт. Разъем для подключения ножного переключателя – 2 шт. Требуемое электропитание - 240 вольт переменного тока. Ширина – 370 мм. Высота - 124 мм. Глубина
UP601-ENDOMAT SELECT, лицензия на программное обеспечение, LAP
	1 шт.

	
	
	7. 
	Autocon III 400 ВЧ-коагулятор, SCB 220 вольт
	Аппарат Autocon III 400 — высокочастотный хирургический (электрохирургический) коагулятор /генератор, предназначенный для операций, где требуется резекция, коагуляция, пульсация и контроль кровотечения посредством высокочастотного тока. ВЧ-разъемы: биполяр стандарт; биполяр многофункциональный; монополяр 3-пин + BOWA; гнездо нейтрального электрода 6,3 мм. Цветной сенсорный экран, дюймы - 9. Доступна функция централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную. Номинальная частота - от 350 кГц. Максимальная мощность аппарата - от 400 ватт. Мощность в монополярном режиме - от 400 ватт. Мощность в биполярном режиме - от 400 ватт. Имеются следующие возможности: Регуляция плотности электрической дуги с минимизацией мощностипри рассечении тканей; Цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее; Режим контроля нейтральных электродов.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1. 
	Стойка передвижная приборная
	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 3-мя регулируемыми по высоте полками, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком для хранения отсоединяемых компонентов приборов стойки, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом. Размер стойки (ширина х высота х глубина) - 840 x 1474 x 730 мм. Диаметр роликов -150 мм. Вес – 86 кг. В состав входит: держатель камеры – 1 шт, интегрированные розетки – 12 шт. Направляющие монтажные рельсы для крепления дополнительного оборудования (приборов) сбоку – 2 шт. Максимальная нагрузка - 189 кг.
	1 шт.

	
	
	2. 
	Держатель монитора регулируемый
	Кронштейн, крепление монитора, длинный, угол поворота до 320°, длина 760 mm, макс. нагрузка 15 kg, крепление VESA 75/100, для использования с стойками UGxxx
	1 шт.

	
	
	3. 
	Монитор 32 дюйма
	Монитор 4K 32 дюйма, разрешение экрана 3840 x 2160, формат изображения 16:9, питание 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, крепления VESA 100 и VESA 200 Видеовходы: 1x Display Port 1.2 1x DVI-D 1x 12G-SDI 1x HDMI 2.0 1x 3G-SDI Видеовыходы: 1x Disp
	1 шт.

	
	
	4. 
	Световод волоконноптический диам. 4,8 мм, 300см
	Световод, волоконнооптический диаметр 4.8 мм, длина 300 см
	2 шт.

	
	
	5. 
	Шланг низкого давления для центральной разводки
	Шланг низкого давления, для центральной разводки 6 м.
	1 шт.

	
	
	6. 
	Набор силиконовых трубок
	Инсуфляционные трубки, стерилизуеемые длина 2.5 м ID 9 мм, для использования с Endoflator 40 UI400 or Endoflator 50 UI500
	4 шт.

	
	
	7. 
	Одноразовый фильтр
	Фильтр, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа до 50 л/мин. Разработан и рекомендован для использования с инсуффляционными приборами компании KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR® THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50, Стерильно, 25 шт./уп.
	6 шт.

	
	
	8. 
	Набор силиконовых трубок для ирригации
	Набор трубок для ирригации, FC, многоразовый, стерилизуемый, для использования с HAMOU® ENDOMAT® SCB 26331120-1 и ENDOMAT® Select SCB UP 210
	3 шт.

	
	
	9. 
	Педаль двойная  для электрокоагулятора
	Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой. Кабель длиной 4 м для большого радиуса действия. Эффективная очистка и безопасность обеспечиваются возможностью полного погружения устройства в жидкость. Цветовая маркировка педалей совпадает с цветами кнопок на панели генератора (Cut — жёлтый, Coag — синий). Правая педаль – активирует режим резания тканей. Подаёт сигнал на резательный (Cut) канал генератора. Левая педаль - активирует режим коагуляции тканей (остановка кровотечения, свёртывание белков). Подаёт сигнал на коагуляционный канал генератора.
	1 шт.

	
	
	10. 
	Педаль одинарная для электрокоагулятора
	Педаль одинарная для ВЧ генераторов
	1 шт.

	
	
	11. 
	Шнур высокочастотный, монополярный
	Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером 5 мм для аппаратов AUTOCON III 400, длина 300 см. Используется для подключения монополярных электродов к высокочастотным (ВЧ) коагуляторам и электроспермальным аппаратам. Обеспечивает передачу высокочастотного тока от аппарата к электроду, для резки тканей или коагуляции.
	2 шт.

	
	
	12. 
	Шнур высокочастотный биполярный
	Высокочастотный кабель, биполярный, для коагуляторов KARL STORZ AUTOCON® III 300/400 AUTOCON® II 400 SCB system (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, Coagulator 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® series (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series, длина 300 см
	2 шт.

	
	
	13. 
	Электрод нейтральный
	Электрод нейтральный, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется с AUTOCON® III 400, 50 шт/упак. Контактная поверхность – 169 квадратных см. Используется с коагулятором мощностью до 400 ватт.
	6 шт.

	
	
	14. 
	Соединительный кабель нейтрального электрода
	Кабель соединительный, нейтрального электрода одноразового, для нейтрального электрода. Соединительный кабель нейтрального электрода . Разъем для подключения кабеля к электроду прямоугольный, внутреннее соединение высота мм. Ширина - 3.5 х 25 мм. Разъем для подключения кабеля к ВЧ аппарату. Диаметр погружаемых коннекторов - 18 х 7 х 2.5 мм. Совместима с одноразовым нейтральным электродом.
	2 шт.

	
	
	15. 
	Медицинская система для отсасывания и промывания Senator
	Аспирационная помпа KARL STORZ Senator. Предназначена для аспирации (отсасывания) жидкостей, крови, тканей, коагулятов и ирригационных растворов, а также для подачи промывочных растворов в ходе хирургических, лапароскопических, эндоскопических и малоинвазивных вмешательств. Требуемое электропитание 230 Вольт переменного тока, Частота сети - 50/60 Герц. Состоит из: Аспирационная помпа KARL STORZ Senator, набор для аспирации жидкости обьемом 2 литра. Скорость аспирации - 30 литров в минуту. Сила вакуума- 0-100 кПа. Давление Вакуума – 0-700 миллиметров ртутного столба. Высота 335 мм. Ширина 250 мм. Глубина 285 мм. Потребляемая мощность - 115 Ватт. Вес - 7,4 кг.
	1 шт.

	
	
	16. 
	Игла Вереша, для пневмоперитонеума длина  13 см
	Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина 13 см
	2 шт.

	
	
	17. 
	Оптика HOPKINS II, 30°, 10 мм
	Эндоскопы жесткие HOPKINS Rubina NIR/ICG, угол обзора 30°, диаметр 10 мм, длина 31 см с инструкцией, оптика жесткая со стеклянными линзами, увеличенный обзор, автоклавируемая, для индоцианина зеленого, встроенный фибро-оптический переходник, цвет кодировки - красная
	2 шт.

	
	
	18. 
	Троакар диам. 11 мм
	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе, цветовой код: зеленый. Состоит из: 30103 P стилет троакара пирамидальный, 30103 Н2 канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, 30103 М1 многофункциональный клапан, диаметр 11 мм
	4 шт.

	
	
	19. 
	Троакар диам. 6 мм
	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе, Состоит из: 30160 P стилет троакара, пирамидальный, 30160 H2 канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, 30160 M1 мультифункциональный клапан 6003100 Комплект уплотнителей, набор 50/4, 26G Мандрен
	6 шт.

	
	
	20. 
	Троакар диам. 13,5 мм.
	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе, Цветовой код: синий. Состоит из: 30108 P стилет троакара пирамидальный, 30108 H2 канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 11.5 см, 30108 M1 многофункциональный клапан, диаметр 13.5 мм
	2 шт.

	
	
	21. 
	Уплотняющие колпачки
	Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, размер 5 мм, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак.

Колпачок уплотняющий, размер 10 мм, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак.
	1 уп.

	
	
	22. 
	Адаптер
	Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм , накидной с креплением к клапану трокара
	2 шт.

	
	
	23. 
	Адаптер двойной переходник, 13/10 мм и 13/5 мм
	Переходник двойной, адаптер, 13/10 мм, 13.5/10 мм и 13/5 мм, 13.5/5 мм
	2 шт.

	
	
	24. 
	Щипцы, размер 5мм, 36 см, Click Line по KELLY
	Щипцы, Click Line разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без кремальеры, 33300  внешний тубус, изолированный, 33310 ML  рабочая вставка-щипцы
	3 шт.

	
	
	25. 
	Щипцы, размер 5мм, 36 см
	Щипцы, Click Line разборные диссекционные, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо под прямым углом, с 2-мя подвижными браншами,
состоящие из:
33121 - пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
33300 - внешний тубус, изолированный
33310 R - рабочая вставка-щипцы
2шт.-Щипцы, Click Line разборные для захвата и препарирования по KELLY, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
33121        пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
33300        внешний тубус, изолирвоанный
3330 MD   рабочая вставка-щипцы
2шт.-Щипцы, Click Line захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
33122        пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES 
33300        внешняя трубка, изолированная
33310 AF  рабочая вставка-щипцы
2шт.-Щипцы, Click Line разборные захватывающие  по MAHNES, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из:
33122              пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES
33300              внешний тубус, изолированный
33310 MG       рабочая вставка-щипцы
	1 уп.

	
	
	26. 
	Щипцы, размер 5мм, 36 см Click Line CROCE-OLMI
	Щипцы, Click Line разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из:
33122              пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES
33300              внешняя трубка, изолированная
33310 СС       рабочая вставка-щипцы
	3 шт.

	
	
	27. 
	Щипцы, размер 10 мм, 36 см
	Щипцы CLICKLINE, для захвата по BABCOCK
	1 шт.

	
	
	28. 
	Щипцы, размер 5мм, 36 см, Click Line по MAHNES
	Щипцы, Click Line разборные захватывающие кишечные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатые, с 2-мя подвижными браншами,
состоящие из:
33122              пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES
33300              внешняя трубка, изолированная
33310 С          рабочая вставка-щипцы
	3 шт.

	
	
	29. 
	Щипцы захватывающие
	Щипцы, CLICK`line® захватывающие, роатционные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные бранши, окончатые, одна бранша активна. Состоят из: 33152 пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, 33300 внешний металлический тубус, 33310ON вставка-щипцы
	3 шт.

	
	
	30. 
	Ножницы, размер 5мм, 36 см
	Ножницы, CLICKLINE по METZENBAUM, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 33121 пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, 33300 металлический, внешний тубус, изолированный, 34310 MS вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм.
	3 шт.

	
	
	31. 
	Щипцы биполярные RoBi
	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы
	2 шт.

	
	
	32. 
	Рабочая вставка
	3шт.-Вставка рабочая, RoBi® по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND, особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм,
цветовой код: голубой
2 шт.-Вставка рабочая, RoBi®, модель по CLERMONT-FERRAND, со специальной тонкой атравматичной насечкой, окончатые бранши двойного действия, размер 5 мм, длина 36 см, цветовой код: голубой
	1 уп.

	
	
	33. 
	Электрод  для коагуляции и диссекции,
монополярный, размер 5 мм, длина 36 см
	Электрод монополярный, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции
	4 шт.

	
	
	34. 
	Эндоигла пункционная
	Эндоигла, пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см
	3 шт.

	
	
	35. 
	Иглодержатель макро по КОН
	Иглодержатель Karl Storz, макро по KOH, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см.
	3 шт.

	
	
	36. 
	Канюля, для аспирации и ирригации
	Канюля KARL STORZ, для ирригации/аспирации, с латерально расположенными отверстиями, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см
	3 шт.

	
	
	37. 
	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения
	Контейнер, пластмассовый для стерилизации и хранения, перфорированный, с прозрачной крышкой и силиконовым матом, двухъярусный, используется с 16 щипцами и 8 инструментами, внешний размер ( ш х г х в ): 520 мм х 250 мм х 145 мм
	1 шт.

	
	
	38. 
	Аппликатор клипс
	Аппликатор, для использования с титановыми клипсами Pilling-Weck 30460AL (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: 30444 H металлическая рукоятка, с кремальерой, 30444 A металлический внешний тубус, 30440 LR вставка
	2 шт.

	
	
	39. 
	Инструмент шовный по Berci 2,8мм 17см
	Направитель нити, инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см
	2 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	1. 
	нет
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1
	нет
	
	

	
	
	Программное обеспечение:

	
	
	1
	нет
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Согласно требованиям завода изготовителя.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	150 (сто пятьдесят) календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 
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