Техникалық ерекшелік

	№ п/п
	Өлшемшарттар

	Сипаттамасы


	1.
	техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	Интеграцияланған IPC күштік консолі, керек-жарақтарымен
Өндіруші, ел: Medtronic Xomed Inc., АҚШ
ҚР МБ (МТ)- 5№020427
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 27.12.2024 ж.
Қолданылу мерзімі: Мерзімсіз

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар:

	
	
	1.
	Интеграцияланған күштік консоль IPC
	Интеграцияланған күштік консоль — бұл хирургиялық оталар кезінде жұмсақ, қатты және сүйек тіндерін алып тастауға арналған, микродебридері, дрелі және/немесе арасы бар, электр жетегімен жабдықталған құрылғы. Жүйе электр жетектерін басқару пультінен, аяқ ажыратқышынан (педальдан), жалғағыш кабельдерден және әртүрлі трепанациялық бұрғыларды, резкіштерді, дрельдерді, қырғыштарды (скребоктарды), канюляларды және араларды іске қосатын ұштықтар жиынтығынан тұрады. Оның құрамына резкіштер мен трепанациялық бұрғыларды суаруға (ирригациялауға), сондай-ақ электр қозғалтқышының салқындатқыш сұйықтығына арналған кірістірілген сорғылар (насостар) кіреді. Ұштықтар мен сорғылардан бөлек, отологиялық рұқсаттармен жасалатын хирургиялық оталар барысында жүйкенің тұтастығын бақылауға мүмкіндік беретін, тікелей трепанациялық бұрғылармен ұзақ ынталандыруға (стимуляциялауға) арналған қосқыш бар. Бұл құрылғы сипатталған емшараларды орындауға оқытылған дәрігерлердің пайдалануына арналған. Осы жүйенің көмегімен эндоскопиялық емшаралар барысында эндоскопты ота жасалатын аймақтан шығармай-ақ, жақсы визуалдауды сақтау үшін қатты өзекшелі эндоскоптың ұшын тазалауға болады.
Физикалық өлшемдері — Өлшемі: 277 мм x 353 мм x 267 мм (Е х Б х Ұ); Салмағы: 7,3 кг.
Пайдалану шарттары — Температурасы: +10-нан +33 °C-қа дейін; Ылғалдылығы: салыстырмалы ылғалдылық 30-дан 75%-ға дейін; Атмосфералық қысымы: 700-ден 1 060 гПа-ға дейін.
Тасымалдау және сақтау шарттары — Температурасы: -40-тан +70 °C-қа дейін; Ылғалдылығы: салыстырмалы ылғалдылық 10-нан 95%-ға дейін; Атмосфералық қысымы: 500-ден 1 060 гПа-ға дейін.
Дисплей / сенсорлық экран — Типі: толық қараңғылықта көрінетін, жоғары контрастылы цифрлық түрлі-түсті графикалық дисплей. Ажыратымдылығы: экранның диагональ бойынша өлшемі — 21 см, ажыратымдылығы 480 х 640 пиксель.
Аудиошығыс — Базалық аудиосигналдың дыбыс деңгейі: дыбыстық қысымның минималды деңгейі 60 дБА (1 м).
Электрлік сипаттамалары — Кіріс кернеуі: 100-240 В ± 10%; Жиілігі: 50/60 Гц; Тұтынылатын қуаты: 500 ВА; Қосымша айнымалы ток шығысы: максимум 200 ВА.
Пациентпен тікелей байланыста болатын бөлшектердің жұмыс циклі: Қосулы күйде болудың максималды уақыты — 120 с; Өшірулі күйде болудың минималды уақыты — 180 с.
Суаруға және салқындатқыш сұйықтыққа арналған екі сорғы (насос). Қуат кабелі — 6 м.
 
	1 дана.

	
	
	Қосымша жинақтауыштар

	
	
	1. 
	IPC үшін аяқпен басқару педалі (нейрохирургиялық)
	Көпфункционалды аяқпен басқару пульті (педаль): басу тереңдігіне байланысты әсер ету күшінің функциясы бар бір пернелі ажыратқыш; үш қосымша аяқ ажыратқышы: айналу режимін өзгертуге (реверс), құралдар арасында ауысуға, жүйенің жұмыс нұсқаларын өзгертуге арналған: максималды айналымдарда; басу тереңдігіне байланысты. Орнын ауыстыруға ыңғайлы болу үшін, соның ішінде аяқпен қозғалтуға мүмкіндік беретін тұтқасы (скобасы) бар.
	1 дана.

	
	
	2. 
	Құралдарға арналған науа MR8 1/2
	Құралдарды стерильдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған науа (лоток). Интеграцияланған күштік консольдің моторлары мен ұштықтарын салуға арналған арнайы ойықтары (паздары) бар. Жақсырақ стерильдеу үшін перфорацияланған (тесілген) қақпағы бар.
	1 дана.

	
	
	3. 
	Қондырма MR8 Перфоратор
	Автоматты түрде тоқтау (автостоп) функциясы бар краниалды перфораторды айналдыру үшін қолданылады. Айналу сәтін арттыратын және айналу жылдамдығын төмендететін редукторы бар (максималды айналу жылдамдығы 1000 айн/мин). Жақсырақ қамту мен бақылауға арналған эргономикалық дизайн мен бедерлі жабыны бар, Medtronic моторлар желісінің кез келген моторына сәйкес келеді. Ірі, оңай оқылатын мәтіндік және түстік таңбалануы бар. Фреза-краниоперфораторды кілтсіз бекіту мүмкіндігі қарастырылған. Hudson типіндегі әмбебап қосылымы бар.
	1 дана.

	
	
	4. 
	Қондырма MR8 - бұрыштық DL өлшемі 15СМ бұрғыларға арналған диаметрі 2.4MM
	Интеграцияланған күштік консольге арналған краниотомиялық ұштық, сүйекті аралау кезінде жұмсақ тіндерді қорғау үшін краниалды және спиналды хирургиялық оталарды жүргізу кезінде қолданылады. Білігінің (валының) диаметрі 2,4 мм, жұмыс ұзындығы 15,9 және 16,4 мм борларға арналған. Конструкциясы тереңдікті бақылай отырып, әртүрлі бағытта кесуге арналған құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді. Жақсырақ қамту мен бақылауға арналған эргономикалық дизайн мен бедерлі жабыны бар, моторлар желісінің кез келген моторына сәйкес келеді. Ірі, оңай оқылатын мәтіндік және түстік таңбалануы бір-біріне сәйкес келетін ұштықтар мен борларды анықтауға мүмкіндік береді.
	1 дана.

	
	
	5. 
	Электрқозғалтқыш MR8 Electric 
	Сүйек пен биоматериалдарды 200-ден 75 000 айн/мин дейінгі ауқымда таңдалатын айналу жылдамдығымен тілу үшін қолданылатын, айналу сәті жоғары, шағын да ықшам, жоғары жылдамдықты реверсивті электр қозғалтқышы (электродвигатель). Электр қозғалтқышының кабелі ұштыққа кірістірілген және электр қозғалтқышынан ажыратылмайды.
Техникалық сипаттамалары:
-Тура және кері бағыттағы жылдамдығы — 75 000 айн/мин;
-Диаметрі — 1,65 см-ден аспайды, салмағы — 90 г-нан аспайды;
-Жұмыс циклі (қызып кетуден сақтану үшін):
- Электр қозғалтқышы 40 °C дейінгі температурада 75 000 айн/мин жылдамдықпен 3 минут бойы үздіксіз жұмыс істеуге есептелген.
- Қалыпты бөлме температурасында (шамамен 20 °C) электр қозғалтқышы 60 000 айн/мин жылдамдықпен шектеусіз уақыт бойы үздіксіз кесуге (тілуге) есептелген.

	1 дана.

	
	
	Шығыс материалдары мен тозатын бөлшектер 

	
	
	1. 
	Краниальді тескіш EasyDrill АвтоСтоп функциясымен. Сыртқы диаметрі 14.0 мм, ішкі диаметрі - 11.0 мм, шығыңқы - 3.0 мм.
	«Фрездік саңылау» салуға арналған перфоратор. Автоматты түрде тоқтау (автостоп) технологиясының қорғанысымен кесудің тиімді өнімділігін біріктіреді. Сүйектің қарсылығы болмаған кезде автоматты түрде өшіру үшін ілінісу (сцепление) механизмі белсендіріледі. Бұрғы ұшының конструкциясы сырғып кетудің алдын алуға көмектеседі, ал өткір жиектері сүйекті тез кесіп өтеді. Өлшемдерінің түстік кодталуы бар. Сыртқы диаметрі 11 мм, ішкі диаметрі 11 мм, шығыңқылығы (выступ) 3,0 мм, сүйектің минималды қалыңдығы 3,25 мм. Корпусы жоғары сапалы биоүйлесімді пластиктен жасалған. Жұмыс бөлігі — медициналық баспайтын болат.
	3 дана

	
	
	2. 
	Шағын қондырмаларды тазалауға арналған қырғыш диаметрі 2.4 мм - қаптамада 5 дана
	Тазалауға арналған шағын қылшақтар (ершіктер), орташа өлшемді, отадан кейін кіші борларға арналған ұштықтарды тазалауға арналған. Көп рет қолданылатын, қаптамада 5 дана. 
	1 жинақ

	
	
	3. 
	Құрал MR8 - BA қондырмаға арналған ұзындығы 7CM, ұштықтың диаметрі 2.5MM
	Шағын конусты краниотомиялық бор. Сүйек массасының минималды шығынымен дәл тілуге арналған жұқа дизайн. Сүйек тінін кесу, остеотомия, трансплантат жинау, сүйекті қалыптастыру, кіру саңылауын жасау, жіп саңылауын жасау және т.б. үшін арналған. Бас бөлігінің диаметрі (мм) 2,5, Бас бөлігінің ұзындығы (мм) 15,9, бордың ұзындығы 7 см.
	4 дана

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	1. 
	
	
	1 дана.

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	1. 
	жоқ
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Электр қорегі: 220-240 В ± 10%, 50/60 Гц.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP жеткізу орны: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	120 күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.































Техническая спецификация
							
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Интегрированная силовая консоль IPC, с принадлежностями
Производитель, страна:Medtronic Xomed Inc., Соединённые Штаты Америки
№ РК-МТ-5№020427
Дата государственной регистрации (перерегистрации): 27.12.2024г.
Действительно до: Бессрочно

	
2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Интегрированная силовая консоль IPC
	Интегрированная силовая консоль— это оснащенное электроприводом устройство с микродебридером, дрелью и/или пилой, предназначенное для удаления мягкой, твердой и костной ткани во время хирургических операций. Система состоит из пульта управления электроприводами, ножного переключателя, соединительных кабелей и набора наконечников, приводящих в действие различные трепанационные сверла, резцы, дрели, скребки, канюли и пилы. В ее состав входят встроенные насосы для орошения резцов и трепанационных сверл, а также для охлаждающей жидкости электродвигателя. Помимо наконечников и насосов имеется разъем для продолжительной стимуляции прямыми трепанационными сверлами, позволяющий контролировать целостность нерва в ходе хирургических операций при отологических доступах. Данное устройство предназначено для использования врачами, которые обучены выполнению описываемых процедур. С помощью данной системы можно очищать кончик жесткого стержневого эндоскопа для поддержания хорошей визуализации в ходе эндоскопических процедур без извлечения эндоскопа из оперируемого участка. Физические размеры - Размер: 277 мм x 353 мм x 267 мм (Ш х В x Д); Вес: 7,3 кг. Условия эксплуатации - Температура: от +10 до +33° C; Влажность: относительная влажность от 30 до 75%; Атмосферное давление: от 700 до 1 060 гПа. Условия транспортировки и хранения - Температура: от -40 до +70° C; Влажность: относительная влажность от 10 до 95%; Атмосферное давление: от 500 до 1 060 гПа. Дисплей / сенсорный экран - Тип: высококонтрастный цифровой цветной графический дисплей, видимый в полной темноте. Разрешение: размер экрана по диагонали - 21 см, разрешение 480 х 640 пикселов. Аудиовыход - Уровень громкости базового аудиосигнала минимальный уровень звукового давления 60 дБА (1 м). Электрические характеристики - Входное напряжение 100-240 В ± 10%; Частота 50/60 Гц; Потребляемая мощность: 500 ВА; Дополнительный выход переменного тока: максимум 200 ВА. Рабочий цикл деталей, находящихся в непосредственном контакте с пациентом: Максимальное время нахождения во включенном состоянии - 120 с; 
Минимальное время нахождения в выключенном состоянии - 180 с.
Два насоса для орошения и охлаждающей жидкости. Кабель питания 6 м.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1. 
	Педаль ножного управления для IPC (нейрохирургическая)

	Многофункциональный ножной пульт управления: одноклавишный переключатель, с функцией зависимости силы эффекта от глубины нажатия; три дополнительных ножных переключателя: для смены режима вращения (реверс), смена между инструментами, изменение вариантов работы системы: на максимальных оборотах; в зависимости от глубины нажатия. Скоба с возможностью изменения положения, для удобства перемещения, в том числе ногой.
	1 шт.

	
	
	2. 
	Лоток для инструментов MR8 1/2
	Лоток для стерилизации, хранения и транспортировки инструментов. Имеет сформированные пазы для укладки моторов и насадок интегрированной силовой консоли. Перфорированная крышка для лучшей стерилизации.
	1 шт.

	
	
	3. 
	Насадка MR8 Перфоратор
	Используется для вращения краниального перфоратора с функцией автостоп. Содержит редуктор, повышающий крутящий момент и понижающий скорость вращения (максимальная скорость вращения 1000 об/мин) Эргономичный дизайн и рельефное покрытие для лучшего захвата и контроля, подходят к любому мотору линейки моторов Medtronic. Крупная, легко читаемая текстовая и цветовая маркировка. Фиксация фрезы - краниоперфоратора без ключа. Соединение универсальное тип Hudson.
	1 шт.

	
	
	4. 
	Насадка MR8 Прямая размером 15СМ для боров диаметром 2.4MM
	Краниотомная насадка для интегрированной силовой консоли, используется при проведении краниальных и спинальных хирургических операций для защиты мягких тканей во время пиления кости. Предназначена для боров диаметром вала 2.4 мм, рабочей длиной 15.9 и 16.4 мм. Конструкция позволяет использовать инструменты для разнонаправленной резки с контролем глубины. Эргономичный дизайн и рельефное покрытие для лучшего захвата и контроля, подходят к любому мотору линейки моторов. Крупная, легко читаемая текстовая и цветовая маркировка позволяет определить подходящие друг другу насадки и боры.
	1 шт.

	
	
	5. 
	Электродвигатель MR8 Electric
	Небольшой компактный высокоскоростной реверсивный электродвигатель с высоким крутящим моментом, используемый для рассечения кости и биоматериалов со скоростью вращения, выбираемой в диапазоне от 200 до 75 000 об. /мин. Кабель электродвигателя встроен в наконечник и неотделим от электродвигателя.
Технические характеристики:
- Скорость 75 000 об/мин в прямом и обратном направлении;
Диаметр не более 1,65 см, масса не более 90 г;
- Рабочий цикл (во избежание перегрева):
• Электродвигатель рассчитан на непрерывную работу в течение 3 минут на скорости 75 000 об. /мин при температуре до 40° C.
• При нормальной комнатной температуре (около 20° C) электродвигатель рассчитан на непрерывную резку в течение неограниченного времени при скорости 60 000 об. /мин.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	1. 
	Краниальный перфоратор
EasyDrill с функцией
АвтоСтоп. Наружный
диаметр 14.0 мм,
внутренний диаметр -
11.0 мм, выступ - 3.0 мм.
	Перфоратор для наложения "фрезевого отверстия". Объединяет эффективную производительность резки с защитой технологии автостопа. При отсутствии сопротивления кости активируется механизм сцепления для автоматического отключения. Конструкция наконечника сверла помогает предотвратить соскалзывания, а острые края быстро прорезают кость. Цветовая кодировка размеров. Внешний диаметр 11 мм, внутренний диаметр 11 мм, выступ 3,0 мм, минимальная толщина кости 3.25 мм. Кропус выполнен из высококачественного биосовместимого пластика. Рабочая часть - медицинская нержавеющая сталь.
	




3 шт.

	
	
	2. 
	Ершик для чистки малых насадок диаметром 2.4 мм - 5 штук в упаковке

	Ершики для чистки, среднего размера предназначены для послеоперационной отчистки насадок для малых боров. Многоразовый 5 шт. в упаковке.
	1 уп.

	
	
	3. 
	Инструмент MR8 - BA для насадки длиной 7CM, диаметр наконечника 2.5MM
	Бор конусный краниотомный малый. Тонкий дизайн для точного рассечения с минимальной потерей костной массы. Для разреза костной ткани, остеотомии, сбора трансплантата, формирования кости, входного отверстия, шовного отверстия и т.д. Диаметр головки (мм) 2.5, Длина головки (мм) 15.9, длина бора 7 см
	4 шт.

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1. 
	нет
	
	

	
	
	Программное обеспечение:

	
	
	1. 
	нет
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание: 220-240V ± 10. 50/60 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 
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