Техникалық ерекшелік

	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттама

	1
	техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	Цифрлық медициналық рентгенографиялық және флюорографиялық жүйе DTP576
Өндіріс: Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Қытай
№ РК МИ (МТ)-0№024424 
Тіркеу (қайта тіркеу) күні: 27.05.2022 ж. 
Жарамдылық мерзімі: Мәңгілік

	2
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Цифрлық медициналық рентгенографиялық және флюорографиялық жүйе DTP576
	Сандық медициналық рентген және флюорографиялық жүйе
Мақсаты: рентген суреттерді түсіру үшін жарық көзі ретінде, оны клиникалық диагностика үшін кескіндерді алу үшін кәдімгі, асқазан-ішек рентгендік диагностикалық фотосуретте қолдануға болады. 
кеуде, өкпе және асқазан-ішек жолдары, сондай-ақ бас, сүйек, кеуде және өкпенің фотографиялық экспозициясы үшін, сондай-ақ асқазан-ішек жолдарын рентгендік тексеру үшін пайдаланылуы мүмкін.
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Динамикалық жазық панельді детектор
	Детектор: бекітілген динамикалық детектор
Детектор технологиясы: аморфты кремний технологиясын қолдана отырып, TFT матрицасына қосылған цезий йодидіне негізделген сцинтиллятор (CsI).
Сурет өлшемі: 43 × 43 см 
Пиксель матрицасы: 3072×3072
Пиксель өлшемі: 140 мкм
	1 дана

	
	
	2
	Жоғары кернеулі жоғары жиілікті генератор
	Шығу номиналды электр қуаты: 50 кВт 
 Фотографиялық түтік кернеуі
- 40-150 кВ, үздіксіз реттеу, 1 кВ қадам;
Рентген түтігінің кернеу диапазоны
- 40-120 кВ, үздіксіз реттеу, 1 кВ қадам;
Рентген режиміндегі рентген түтігінің тогы-10-650 мА;
Импульстік рентген түтігінің токты реттеу диапазоны
— 1-20 мА;
Үздіксіз рентген түтігінің токты реттеу диапазоны-0,5 -10 мА
Ағымдағы өнім диапазоны-0,4-630 мАс;
Рентген түтігінің кернеуінің ауытқуы — ±10 %;
Рентгендік түтік тогының ауытқуы - ±20 %;
Ағымдағы өнімнің ауытқуы - ±(10% + 0,2 мА·с);
Жерге қосу кабелі бар 3 фазалы 4 ядролы жүйе;  
Кіріс қуаты - 90 кВА
	1 дана

	
	
	3
	Рентген түтігінің торабы
	Рентген түтігінің максималды кернеуі - 150 кВ (рентген режимі);
Фокустық нүктенің өлшемдері-0,6 / 1,2 мм;
Нысана бұрышы-12°;
Анодтың жылу сыйымдылығы-400 kHU;
Мақсатты материал-рений-Молибден негізіндегі вольфрам нысаны.
	1 дана

	
	
	4
	Коллиматор
	Коллиматор, рентген сәулесінің тікбұрышты өрісін қалыптастыруға және шектеуге, зерттелетін анатомиялық аймаққа сәйкес сәулелену өрісінің өлшемдерін реттеуге, сондай-ақ жарық көрсеткіші арқылы өріс шекараларын визуалды бақылауға арналған. Жүйенің жұмыс режиміне сәйкес рентгендік сүзуді және өрісті Автоматты/моторлы ашуды және жабуды қамтамасыз етеді. жергілікті сүзу ≤2,0 мм Al 120 кВ кезінде; индикатордың уақыт шегі 30 ± 5 С..
	1 дана

	
	
	5
	Динамикалық қашықтық үстелі
	Үстелдің көлбеу/айналу диапазоны: -15° - тан +90° - қа дейін, электр жетегі, рұқсат етілген ауытқу ±2°;
Үстелдің биіктігі: 730 мм, рұқсат етілген ауытқу ±50 мм артық емес;
Үстел палубасының көлденең қозғалысы: 250 мм, рұқсат етілген ауытқу ±5 %;
Детектордың каретка бойымен бойлық қозғалысы: кемінде 950 мм;
Рентген түтігінің фокустық нүктесінен детектор жазықтығына (SID) дейінгі қашықтық: 1000-1800 мм, рұқсат етілген ауытқу ±5 %;
Үстел палубасына максималды жүктеме: 150 кг, қалыпты жұмысты қамтамасыз ете отырып;
Бағанның айналасындағы рентген түтігінің айналу бұрышының диапазоны: ±35°, рұқсат етілген ауытқу ±2°.
	1 дана

	
	
	6
	Консоль
	Басқару консолі: сенсорлық экран; электрлік және қолмен басқару; айнымалы токтағы 24 кіріс қуаты; кішірейтілген терезенің кері байланыс функциясы; шаршы көру өрісін басқару.  Бұрыш бойынша орналасу дәлдігі: ±2°; -35° және +35° экстремалды позицияларда тек теріс ауытқуға жол беріледі;
Бұрыштың көрсеткіші: бұрыштың нақты мәні 1°дискретті СКД мониторында көрсетіледі;
0° позицияға жеткенде тоқтату: консоль 0° позицияға ауысқанда, қозғалыс тоқтайды; басқару түймесі босатылғаннан кейін одан әрі қозғалыс мүмкін болады;
 Қысу құрылғысымен өзара әрекеттесу: SID = 1,15 м кезінде, егер қысу құрылғысы жоғарғы күйде болмаса, консольді жылжытқанда қысу құрылғысы автоматты түрде жоғары қарай жылжиды; еркін қозғалыс ауқымы: 90° - тан басқа үстел жағдайында және Sid = 1,15 м консоль -35°...+35°диапазонында қозғала алады.
	1 дана

	
	
	7
	Суретті өңдеу жүйесі (негізгі басқару компьютері, монитор)
	Суреттерді көруге және өңдеуге арналған дәрігердің қосымша жұмыс станциясы.
Жад: 4 ГБ, қатты диск: 500 ГБ
Монитор: 24 дюйм, ажыратымдылығы: 1280*1024 пиксель
	1 жинақ

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шығын материалдары және тозатын тораптар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	1
	Бағдарламалық жасақтама
	Roi тану технологиясы арқылы тиімді әсер ету аймағын тани алатын және сұр аймақтың орнын толтыра алатын арнайы технология. Әр түрлі экспозиция параметрлерінде raw кескіндерін өңдеуді жақсарту және кескін сапасын жоғары деңгейде ұстау.
Тіндердің интеллектуалды туралануы. iTE Intelligent Tissue Equalization сүйектердің, жұмсақ тіндердің және қабаттасатын құрылымдардың ең жақсы визуалды әсерлерін қамтамасыз ететін сұр оңтайландыру және динамикалық диапазонды қысу технологиясы арқылы кескіннің ұйымдық құрылымын талдайды.
Контекстті жақсартумен интеллектуалды шуды жою. Технология флюороскопиялық кескіндерді бұлыңғырлық пен артефактілерсіз өңдеу кезінде шуды азайту үшін қозғалысты өтейтін уақытша сүзу әдісін қолданады. Ол кескіннің құрылымы мен бөлшектері туралы пайдалы ақпаратты анықтай алады және шеттер мен контрастты күшейте отырып, шуды айтарлықтай басады. Кескінді жұмсарту үшін өңдеуден кейін Текстураның тереңдігін күшейтіңіз.
Металдарды интеллектуалды тану. Ол кескіндегі металл аймақтарды интеллектуалды түрде талдап, тани алады және металдың айналасындағы артефактілерді болдырмау үшін оларды арнайы кескін өңдеумен өңдей алады және
қате диагноз.
Кескіннің керемет әсерін сақтау үшін тор артефактілерін ақылмен тани алатын арнайы технология.
Суреттерді тігу. Ортопедиялық бөлім үшін клиникалық операция алдында маңызды диагностикалық базаны алу және операциядан кейінгі бағалау үшін нақты ұсыныстар беру үлкен клиникалық маңызға ие.
	1 дана

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Температура -10℃-40 ℃ительная салыстырмалы ылғалдылық: 30%-75%
Атмосфералық қысым:700 hPa-1060hpa；
Қуат кернеуі: 3N~380V питания қуат жиілігі: 50Hz немесе 60Hz；
Қуат кедергісі: кернеу кезінде рұқсат етілген максималды кедергі 0.2 Ом
380V

	4
	Жеткізуді жүзеге асыру шарттары
медициналық техниканың (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP баратын жер

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары
	МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: 
- жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу;
- медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.


[bookmark: z116]      Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.

































Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DTP576
Производство: Shenzhen Angell Technology Co., Ltd. Китай 
№ РК-МИ (МТ)-0№024424
Дата регистрации (перерегистрации): 27.05.2022
Дата истечения: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DTP576
	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система
Назначение: рентген в качестве источника света для съемки изображений, которое может быть использовано для обычной, желудочно-кишечной рентгенодиагностической фотографии, чтобы получить изображения для клинической диагностики. 
грудной клетки, легких и желудочно-кишечного тракта, так же может использоваться для фотографической экспозиции головы, кости, грудной клетки и легких, а также использоваться для рентгеновского осмотра желудочно-кишечного тракта.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Динамический плоскопанельный детектор
	Детектор: фиксированный динамический детектор
Технология детектора: сцинтиллятор на основе йодида цезия (CsI), соединенный с матрицей TFT с использованием технологии аморфного кремния.
Размер изображения: 43 × 43 см 
Пиксельная матрица: 3072×3072
Размер пикселя: 140 мкм

	1 шт.

	
	
	2
	Высокочастотный генератор высокого напряжения
	Выходная номинальная электрическая мощность: 50 кВт 
 Напряжение фотографической трубки
— 40–150 кВ, непрерывная регулировка, шаг 1 кВ;
Диапазон напряжения рентгеновской трубки
— 40–120 кВ, непрерывная регулировка, шаг 1 кВ;
Ток рентгеновской трубки в режиме рентгенографии — 10–650 мА;
  Диапазон регулировки тока импульсной рентгеновской трубки
— 1–20 мА;
Диапазон регулировки тока непрерывной рентгеновской трубки – 0,5 -10 мА
 Диапазон токового произведения — 0,4–630 мАс;
  Отклонение напряжения рентгеновской трубки — ±10 %;
 Отклонение тока рентгеновской трубки — ±20 %;
 Отклонение токового произведения — ±(10 % + 0,2 мА·с);
3-фазная 4-жильная система с заземляющим кабелем;  
Входная мощность — 90 кВА

	1 шт.

	
	
	3
	Узел рентгеновской трубки
	 Максимальное напряжение рентгеновской трубки — 150 кВ (режим рентгенографии);
 Размеры фокусного пятна — 0,6 / 1,2 мм;
 Угол мишени — 12°;
Теплоёмкость анода — 400 kHU;
 Материал мишени — рений-вольфрамовая мишень на основе молибдена.

	1 шт.

	
	
	4
	Коллиматор
	Коллиматор, предназначен для формирования и ограничения прямоугольного поля рентгеновского излучения, регулирования размеров поля облучения в соответствии с исследуемой анатомической областью, а также для визуального контроля границ поля с помощью светового указателя. Обеспечивает фильтрацию рентгеновского излучения и автоматическое/моторизированное открытие и закрытие поля в соответствии с режимом работы системы.
собственная фильтрация ≤2,0 мм Al при 120 кВ;  ограничение времени индикатора 30 ± 5 с..

	1 шт.

	
	
	5
	Динамический дистанционный стол
	  Диапазон угла наклона/вращения стола: от −15° до +90°, электропривод, допустимое отклонение ±2°;
  Высота стола: 730 мм, допустимое отклонение не более ±50 мм;
 Поперечное перемещение деки стола: 250 мм, допустимое отклонение ±5 %;
 Продольное перемещение детектора по каретке: не менее 950 мм;
Расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до плоскости детектора (SID): 1000–1800 мм, допустимое отклонение ±5 %;
  Максимальная нагрузка на деку стола: 150 кг, с обеспечением нормальной работы;
 Диапазон угла вращения рентгеновской трубки вокруг колонны: ±35°, допустимое отклонение ±2°.
	1 шт.

	
	
	6
	Консоль
	
Консоль управления: сенсорный экран; электрическое и ручное управление; входное питание 24 В AC; функция обратной связи положения уменьшенного окна; управление квадратным полем зрения.  Точность позиционирования по углу: ±2°; при крайних положениях −35° и +35° допускается только отрицательное отклонение;
Индикация угла: фактическое значение угла отображается на ЖК-мониторе с дискретностью 1°;
Остановка при достижении положения 0°: при движении консоли до положения 0° происходит остановка движения; дальнейшее движение возможно после отпускания кнопки управления;
 Взаимодействие с компрессионным устройством: при SID = 1,15 м, если компрессионное устройство не находится в верхнем положении, при перемещении консоли компрессионное устройство автоматически перемещается вверх;  Диапазон свободного перемещения: при положении стола, отличном от 90°, и SID = 1,15 м консоль может перемещаться в диапазоне −35°…+35°.
	1 шт.

	
	
	7
	Система обработки изображений (компьютер главного управления, монитор)
	Дополнительная рабочая станция врача для просмотра и работы с изображениями.
Память: 4 ГБ, жесткий диск: 500 ГБ
Монитор: 24 дюйма, разрешение: 1280*1024 пикселей
	1 комплект

	
	
	Принадлежности:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 

	
	
	1
	Программное обеспечение
	Специальная технология, которая может распознавать эффективную зону воздействия с помощью технологии распознавания ROI и компенсировать серую область. Чтобы улучшить обработку изображений RAW при различных параметрах экспозиции и сохранить качество изображения на более высоком уровне.
Интеллектуальное выравнивание тканей. iTE Intelligent Tissue Equalization анализирует организационную структуру изображения с помощью оптимизации серого и технологии сжатия динамического диапазона, обеспечивая наилучшие визуальные эффекты костей, мягких тканей и перекрывающихся структур.
Интеллектуальное шумоподавление с улучшением контекста. Технология использует технику временной фильтрации с компенсацией движения, чтобы уменьшить шум при обработке рентгеноскопических изображений без размытия и артефактов. Он может идентифицировать полезную информацию о текстуре и деталях изображения и значительно подавлять шум, сохраняя при этом усиление краев и контрастности. Чтобы смягчить изображение, усилите глубину фактуры после обработки.
Интеллектуальное распознавание металлов. Он может интеллектуально анализировать и распознавать металлические области на изображении и обрабатывать их с помощью специальной обработки изображений, чтобы избежать артефактов вокруг металла и
неправильный диагноз.
Специальная технология, которая может разумно распознавать артефакты сетки, чтобы сохранить выдающийся эффект изображения.
Сшивка изображений. Для ортопедического отделения большое клиническое значение имеет получение важной диагностической базы перед клинической операцией и предоставление точных рекомендаций для послеоперационной оценки.
	1 шт.

	3
	Требования условиям эксплуатации
	Температура -10℃-40℃；Относительная влажность: 30%-75%
Атмосферное давление：700 hPa -1060hPa；
Напряжение питания: 3N~380V；Частота питания: 50Hz или 60Hz；
Сопротивление питания: допустимое максимальное сопротивление 0.2 Ом при напряжении
380V


	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)2020
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 (сто двадцать) календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


      Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.
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