Техникалық ерекшелік 
	№ 
р / с
	Критерийлер
	Сипаттама

	1
	Медициналық бұйымның саудалық атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін, тіркеу нөмірін және тіркеудің қолданылу мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік тізілімге сәйкес)
	Электроэнцефалограф Neurofax EEG 1200K,

Өндірісі: Nihon Kohden Corporation, Жапония
РУ РК-МТ-7№007054, 31.03.2022 ж., мерзімсіз

	2
	Жинақтауыштарға қойылатын талаптар
	Р/с№
	Медициналық техникаға арналған жинақтауыштың атауы (медициналық техниканы тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөліктің атауы)
	Медициналық техниканың құрамдас бөліктерінің техникалық сипаттамалары
	Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін

көрсете

отырып)

	
	
	Негізгі компоненттер:

	
	
	1
	Негізгі модуль: Электроэнцефалограф Neurofax EEG 1200K
	Аппарат мынадай зерттеулерді жүргізуге арналған:
Фотостимуляциямен және гипервентиляциямен рутиндік электроэнцефалография. 
ЭЭГ-мониторинг және ми өлімін диагностикалау.
Эпилепсияны ұзақ мерзімді мониторингтеу және диагностикалау.
Техникалық сипаттамалары:

ЭЛЕКТРОДТАРДЫ КОММУТАЦИЯЛАУ БЛОГЫ:

ЭЭГ арналарының саны: 38

Биполярлы арналар саны: 7 (14/2)

DC (тұрақты ток) арналарының саны: 4

Интеграцияланған SpO2/CO2 кірістері

Күшейткішке интеграцияланған пульсоксиметр қосқышы (разъемы)

DC арналарының кіріс ұяшықтарфының саны: 4

Электродтарды қосуға арналған миниблокты пайдалану (пациенттердің жайлылығын қамтамасыз ету және полисомнографиялық зерттеулер жүргізу үшін мүмкін)

Жоғары жиіліктер фильтрі: 300 Гц

Төменгі жиіліктер фильтрі: 0,08 Гц (уақыт тұрақтысы: 2 с)

ЭЭГ арналарының / қосымша арналардың кіріс кедергісі: 100 МОм

DC арналарының кіріс кедергісі: 1,5 МОм

Кіріс ағу тогы: 5 нА

ЭЭГ арналарының / қосымша арналардың ішкі шу деңгейі: 1,5 мкВп-п (0,53 - 60 Гц диапазонында)

DC арналарының ішкі шу деңгейі: 10 мВп-п

ЭЭГ арналарының / қосымша арналардың фазалас сигналдарды бәсеңдету коэффициенті: 105 дБ

DC арналарының фазалас сигналдарды бәсеңдету коэффициенті: 100 дБ

АЦП (аналогты-цифрлық түрлендіргіш): 16 бит

Жазуды және ұстап тұруды жүзеге асыру: барлық электродтар бір уақытта

Тармақтардан келетін кіріс сигналдарының дискретизация жиілігі: 100, 200, 500, 1000 Гц

Көп арналы цифрлық күшейткіштер мен электродтық блоктарды қосымша қосу мүмкіндігі: 64-тен 256 арнаға дейін

Кіріс блоктарына арналған LAN-конвертер арқылы қосымша электродтарды коммутациялау блоктарын қосу мүмкіндігі

Қосымша LAN-конвертердің көмегімен жергілікті желіге қосылу мүмкіндігі

Жүйені максималды кеңейту кезіндегі дискретизация жиілігі: 10 000 Гц
ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ:

Сезімталдық:

– ЭЭГ кірісі, 1-200 мкВ/мм диапазонында, өшіру режимі

– DC кірісі, 10-200 мкВ/мм диапазонында, өшіру режимі

Уақыт тұрақтысы, 0,001 – 10,0 с диапазонында

Желілік фильтр (АС), 50 немесе 60 Гц (бәсеңдету коэффициенті: 1/25 немесе одан жоғары)

Төменгі жиіліктер фильтрі (бағдарламалық): 0.016, 0.03, 0.08, 0.16, 0.27, 0.53, 1.6, 5.3, 53, 159 Гц

Жоғары жиіліктер фильтрі (бағдарламалық): 15, 30, 35, 60, 70, 120 Гц, 300 Гц

Калибрлеу толқыны:

толқын пішіні – 0,25 Гц сатылы қисық немесе 10 Гц синусоида

кернеуі – 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 мкВ; (DC кіріс сигналы үшін х1000)

ЭКГ фильтрі / бәсеңдетуі, тіркеу және өңдеу режимдерінде қолжетімді болуы тиіс

Тері/электрод кедергісін тексеру (экранда, электродтарды коммутациялау блогында):

– электродтарды коммутациялау блогындағы индикация

– тіркеу бағдарламасындағы индикация

Шектік кедергі: 2, 5, 10, 20 және 50 кОм

Монтаждар мен баптаулар шаблондарының саны: күшейткіштің бағдарламаланатын жеке баптауларымен біріктірілген бағдарламаланған монтаждық схемалардың 36 жинағы

Тиянақты электродты таңдау: A1→A2, A1←A2, A1↔A2, A1+A2, VX, AV (сәйкес келмейтін электродты жою функциясымен), Aav, Org, SD және OFF

Функционалдық сынамаларды белгілеу: фотостимуляция белгілері, гипервентиляция белгілері

Ерікті оқиғаларды белгілеу

ДИСПЛЕЙ:

Экран рұқсаты: 1600х1200

Экранда көрсетілетін арналар саны: 64 арнаға дейін және белгілердің бір арнасы

Жазуды басқару: Автоматты / қолмен

Қисықтардың көрсетілуін қосу және өшіру

Қисықтардың орналасуын реттеу

Қисықтарды қатыру (тоқтату) функциясы

Жайма жылдамдығы: 5, 10, 15, 20, 30, 60 с/бет, 5 мин/бет немесе пайдаланушы орнатқан жылдамдық

Уақытша белгілер: 0,1; 1 с

Уақыт шкаласы: OFF, 0.2, 1 с

ЭЭГ-ні масштабтау мүмкіндігі

Дисплейде ақпаратты көрсету:

Маңызды фрагменттер тізімі:

– Тармақтар

– Монтаждық схема

– Белгілері бар уақыт шкаласы

Сызғыш функциясы

Кейіннен салыстыру үшін ЭЭГ фрагменттерін сақтау: 1000 ЭЭГ фрагменті

Басқа пациенттердің деректерімен кейіннен салыстыру үшін ЭЭГ-нің типтік фрагменттерін сақтау: 100 ЭЭГ фрагменті

ЭЭГ фрагментін үлкейту терезесі:

– орын ауыстыру кезінде ЭЭГ толқынының кесіндісін жылдам егжей-тегжейлі үлкейту

– толқынның амплитудасы мен ұзақтығын өлшеу

Деректерді тіркеу немесе қарау кезінде түсініктемелерді өз бетінше енгізу: ЭЭГ арналары бойынша 100 түсініктеме

Пациент картасын және медициналық қорытынды шаблонын қалыптастыру

Ұзақ мерзімді ЭЭГ мониторингін жүргізу

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ:

Стандартты ЭЭГ жазу/қарау бағдарламасындағы DSA тренді

Стандартты ЭЭГ жазу/қарау бағдарламасындағы вольтажды 3D-карталау

Windows ОЖ бар кез келген компьютерде қарау мүмкіндігімен ЭЭГ деректерін компакт-дискіге/портативті тасымалдағышқа жазу

ЭЭГ жазу кезінде бір уақытта қарау функциясы (осы жазбаның сақталған бөлігін қарау)

Жазу процесінде жиіліктерді карталау

ЭЭГ жазудың автоматты режимін бағдарламалау функциясы

Бапталатын автоматты режим

Таймер функциясы

Деректерді сақтау құрылғысы: қатты диск (HDD)

Көрсету режимдері: үздіксіз, жоғары жылдамдықты, кідірістері бар жоғары жылдамдықты, қолмен беттеу, қолмен секундтау

Ауысу (шарлау) функциясы: белгілі бір оқиғаға, бет бойынша, белгілі бір уақыт аралығына

Электрлік сипаттамалары:

Жұмыс кернеуі:

Оқшаулағыш модуль: айнымалы 220-240 В

Жиілігі: 50/60 Гц

Тұтынылатын қуат:

макс. 750 ВА (ДК модулі мен дисплей үшін)

1 кВА (ДК блогы, дисплей, фотостимуляторды басқару блогы және аналогтық шығыс блогы)

Электрлік қорғаныс түрі: 1 класс

Жұмыс режимі: үздіксіз
	1 дана.

	
	
	2
	ДК жүйелік блогы, тінтуір, пернетақта
	Windows 10 операциялық жүйесі.
Кемінде 2 USB қосқышы, Video қосқышы, RS-232C қосқышы, пернетақта/тінтуір қосқышы, жергілікті желі қосқышы бар. Тінтуірмен және пернетақтамен жиынтықта жеткізіледі..
	1 жиынтық

	
	
	3
	Спектрлерді топографиялық карталауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету
	Бағдарламалардың болуы:

– Алты түрлі ракурстан кернеу картасы (Voltage maps). Карталар электродтардың потенциалдары негізінде көрсетіледі.

– Жиіліктер картасы бағдарламасы (9 картаны көрсету)

– Спектр карталары бағдарламасы

– Нақты уақыт режиміндегі жиіліктер картасы бағдарламасы
	1 дана

	
	
	4
	Бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету
	1 пайдаланушыға арналған лицензиясы бар БҚ.

Стандартты ЭЭГ жазу/қарау бағдарламасындағы DSA тренді.

Стандартты ЭЭГ жазу/қарау бағдарламасындағы вольтажды 3D-карталау.

Windows ОЖ бар кез келген компьютерде қарау мүмкіндігімен ЭЭГ деректерін компакт-дискіге/портативті тасымалдағышқа жазу.
	1 дана

	
	
	5
	ЭЭГ талдауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету
	ЭЭГ қисықтарын талдауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.
Бөлінген фрагментте ЭЭГ жиіліктері мен спектріне талдау жүргізуге мүмкіндік береді.
	1 дана

	
	
	6
	38 арналы электродтық қорап
	Схемалық жоспарда 25 электрод ұяшығы, кеңейтілген сигналдар мен респирация сигналдарын өлшеуге арналған 14 биполярлы ұяшығы (7 жұп), SpO2 қосқышы, CO2 қосқышы және қашықтан белгілеу қосқышы бар 4 кіріс DC қосқышы бар блок.
	1 дана

	
	
	7
	Электродтық қорапқа арналған тіреуіш
	Биіктігі реттелетін, екі жәшігі бар, дөңгелекті тіреуіш.
	1 дана

	
	
	Қосымша жинақтауыштар:

	
	
	1
	Құлақ электроды
	Клипсасы бар құлақ электроды
	3 дана.

	
	
	2
	Клипсалық электродтарға арналған жалғағыш кабель
	Кабель ұзындығы: 2 м.
ЭКГ клипса-электродтарын электродтық қораппен жалғайды.

Халықаралық стандарттарға сәйкес түстік маркалануы бар..
	1 дана

	
	
	3
	Ересектерге арналған клипса-электродтар
	Қол-аяққа арналған ЭКГ клипса-электродтары, ересектерге арналған, 4 дана/қап.
	1 орам

	
	
	4
	Күміс электродтар
	Материалы: күміс. Диаметрі: 10 мм, кабель ұзындығы: 0,7 м. 12 дана/қап.
	2 орам

	
	
	5
	Көпіршелі (мостиковые) электродтар
	кабелі бар көпіршелі электродтар. 23 дана/қап.
	1 орам

	
	
	6
	Электроэнцефалографиялық шапочка
	Силиконды ЭЭГ шапочкасы, әмбебап, иекке арналған бау бауы бар
	1 дана

	
	
	7
	Электроэнцефалографқа арналған арба
	Электроэнцефалографқа арналған арба, 4 бұғатталатын дөңгелегі бар. Арбаны жылжытуға арналған тұтқаның болуы. Өлшемдері: 1320 мм (Б) x 530 мм (Э) x 610 мм (Т). Салмағы: 65 кг.
	1 дана

	
	
	8
	Фотостимуляторды басқару блогы
	Блок ЭЭГ аппаратындағы стимуляция параметрлерінің баптауларына сәйкес фотостимуляциялық лампаны басқарады.
	1 дана

	
	
	9
	Фотостимуляциялық лампа
	Жарқылдарды генерациялауға арналған лампа.
Фотостимуляция сынамасын жүргізуге мүмкіндік береді, генерацияланатын жарқылдар жиілігі 1-60 Гц аралығында.
	1 дана

	
	
	10
	Фотостимуляторға арналған тіреуіш
	Биіктігі реттелетін, екі жәшігі бар, дөңгелекті тіреуіш (стойка).
	1 дана

	
	
	11
	Монитор ұстағышы
	Сұйық кристалды (СҚ) мониторға арналған ұстағыш, арбаға орнатылады.
	1 дана

	
	
	12
	Түсті монитор
	Диагоналі 21 дюймдік түсті монитор.
	1 дана

	
	
	13
	Лазерлік принтер
	Лазерлік принтер.

Рұқсаты: 600×600 dpi.

Басып шығару жылдамдығы: минутына 20 беттен бастап.
	1 дана

	
	
	14
	Үздіксіз қуат беру көзі
	Шығыс қуаты: 1000 Вт.

Шығыс сигнал пішіні: Таза синусоида.

Ақпаратты көрсету: СҚ-дисплей (LCD).
	1 дана

	
	
	15
	Миниэлектродтық қорап
	Ұзындығы 5 м жалғағыш кабелі бар 32 арналы миниэлектродтық қорап, тасымалдауға арналған сөмкесімен жиынтықта.
	1 дана

	
	
	16
	Бағдарламалық қамтамасыз етуі және бейнекамераға арналған USB адаптері бар бейнемониторинг жүйесі
	Бағдарламалық қамтамасыз ету MPEG-4 бейнесін WMV9 немесе H.264 форматында кодтайды.
Жиынтықта: жоғары рұқсатты HD-матрицасы бар ішкі қолдануға арналған күмбезді PTZ-камера. Матрица кем емес: прогрессивті жаймасы бар 1/2,8" КМОП. Тиімді кескін элементтері: 1945 x 1097 (2,13 Мп). Объективтің фокустық қашықтығы: 5,3-тен 64 мм-ге дейін 12 еседен артық үлкейту (F1.6–F2.8). Шолу аймағы (FOV): 4,9–58,5°. Фокустау: қолмен түзетілетін автоматты. Диафрагма: авто. Цифрлық үлкейту: 16 еседен артық.
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын тораптар:

	
	
	1
	Өткізгіш паста
	Тюбик: 180 г.
	2 дана.

	
	
	2
	Электродтарға арналған гель
	ЭКГ электродтарына арналған паста, тюбик: 100 г.
	2 дана.

	
	
	3
	Теріні тазалауға арналған гель
	Теріні дайындауға арналған гель, тері импедансын төмендетеді, тюбик: 135 г.
	2 дана. 

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ауа температурасы +10°C-тан +35°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық 30%-дан 80%-ға дейін.

Атмосфералық қысым 70-тен 106 кПа-ға дейін.

Тасымалдау және сақтау шарттары:

Ауа температурасы –20°C-тан +60°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық 10%-дан 80%-ға дейін.

Атмосфералық қысым 70-тен 106 кПа-ға дейін.

	4
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP жеткізу орны: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	90 күнтізбелік күн
Мекенжай: 070002, ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Абай даңғылы, 18

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Ілеспе қызметтерге қойылатын  талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады..


Техническая спецификация 
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Электроэнцефалограф Neurofax EEG 1200K, 
производство Nihon Kohden Corporation, Япония
РУ РК-МТ-7№007054, от 31.03.2022г.,бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной модуль Электроэнцефалограф Neurofax EEG 1200K
	Аппарат предназначен для проведения:

Рутинной электроэнцефалографии с фотостимуляцией и гипервентиляцией.

ЭЭГ-мониторинга и диагностики смерти мозга.

Длительного мониторинга и диагностики эпилепсии.

Технические характеристики:

БЛОК КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ:

Количество каналов ЭЭГ   38.

Количество биполярных каналов   7 (14/2).

Количество каналов DC   4.

Интегрированные входы SpO2/CO2.

Разъём пульсоксиметра, интегрированный в усилитель.

Количество входных гнезд каналов DC,   4-х.

Использование миниблока подключения электродов (возможно для обеспечения комфорта пациентов, для проведения полисомнографических исследований).

Фильтр высоких частот,   300 Гц.

Фильтр низких частот,   0,08 Гц (постоянная времени: 2 с).

Входное сопротивление каналов ЭЭГ/доп. каналов,   100 Мом.

Входное сопротивление каналов DC,   1,5 Мом.

Входной ток утечки   5 нА.

Уровень внутренних шумов каналов ЭЭГ/доп. каналов,   1,5 µvp-p (в диапазоне   0,53- 60 Гц).

Уровень внутренних шумов каналов DC,   10 mvp-p.

Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов ЭЭГ/доп. Каналов,   105 дБ.

Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов DC,   100 дБ.

АЦП (аналогово-цифровой преобразователь),   16 бит

Осуществление записи и удержания, все электроды одновременно.

Частота дискретизации входных сигналов с отведений, 100, 200, 500, 1000 Гц.

Возможность дополнительного подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков, от 64 до 256 каналов.

Возможность подключения доп. блоков коммутации электродов через LAN-конвертер для входящих блоков.

Возможность включения в локальную сеть при помощи дополнительного LAN-конвертера.

Частота дискретизации при максимальном расширении системы   10 000 Hz.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

Чувствительность:

– вход ЭЭГ в диапазоне   1-200 мкВ/мм, режим выкл.

 - вход DC, в диапазоне   10-200 мкВ/мм, режим выкл.

Постоянная времени, в диапазоне   0,001 – 10,0 с.

Сетевой фильтр (АС),50 или 60 Гц (коэффициент подавления: 1/25 или более).

Фильтр низких частот (программный),  , 0.016, 0.03, 0.08, 0.16, 0.27, 0.53, 1.6, 5.3, 53, 159 Гц.

Фильтр высоких частот (программный),  , 15, 30, 35, 60, 70, 120 Гц, 300 Гц.
Калибровочная волна:

форма волны- 0,25 Гц ступенчатая кривая или 10 Гц синусоида;

напряжение - 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 мкВ; (х1000 для входного сигнала DC).

Фильтр\подавление ЭКГ, должно быть доступно в режимах регистрации и обработки

Проверка сопротивления кожа\электрод (на экране, на блоке коммутации электродов):

– индикация на блоке коммутации электродов.

– индикация в программе записи.

Пороговое сопротивление,   2, 5, 10, 20 и 50 кОм.

Количество шаблонов монтажей и настроек   36 наборов запрограммированных монтажных схем в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя

Выбор опорного электрода: A1→A2, A1←A2, A1↔A2, A1+A2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF.

Маркировка функциональных проб: метки фотостимуляции, метки гипервентиляции. 

Маркировка произвольных событий.

ДИСПЛЕЙ:

Разрешение экрана,   1600х1200.

Количество отображаемых на экране каналов, до 64 и один канал меток.

Управление записью, Автоматическое / ручное.

Включение и выключение отображения кривых.

Регулировка положения кривых.

Функция заморозки кривых.

Скорость развертки   5, 10, 15, 20, 30, 60 с/стр., 5 мин/стр. или заданная пользователем.

Временные метки,0,1; 1 с.

Временная шкала, OFF, 0.2, 1 с.

Возможность масштабирование ЭЭГ.

Отображение информации на дисплее:

Список значимых фрагментов:

– Отведения.

– Монтажная схема.

– Шкала времени с метками.

Функция линейки.

Сохранение фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения   1000 фрагментов ЭЭГ.

Сохранение типовых фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения с данными других пациентов   100 фрагментов ЭЭГ

Окно увеличения фрагмента ЭЭГ:

– Быстрое детальное увеличение отрезка волны ЭЭГ при перемещении;

– измерение амплитуды и продолжительности волны.

Самостоятельный ввод комментариев во время регистрации или просмотра полученных данных   100 комментариев по каналам ЭЭГ.

Формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения.

Проведение длительного ЭЭГ мониторинга.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

DSA тренд в стандартной программе записи\просмотра ЭЭГ.

3D-картирование вольтажа в стандартной программе записи\просмотра ЭЭГ.

Запись данных ЭЭГ на компакт-диск\портативный носитель с возможностью просмотра на любом компьютере с ОС Windows.
Функция одновременного просмотра при записи ЭЭГ (просмотр уже сохраненной части этой же записи).

Картирование частот в процессе записи.

Функция программирования автоматического режима записи ЭЭГ.

Настраиваемый автоматический режим.

Функция таймера.

Устройство хранения данных, жесткий диск (HDD).

Режимы отображения непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный.

Функция перемещения, на определенное событие, постранично, на определенный промежуток времени.

Электрические характеристики:

Рабочее напряжение: 

Изолирующий модуль: перем. 220-240 В

Частота: 50/60 Hz

Потребляемая мощность: макс. 750 ВА (для модуля ПК и дисплея)

1 кВА (блок ПК, дисплей, блок управления фотостимулятором и блок аналогового выхода)

Тип электрозащиты: класс 1

Режим работы: непрерывный
	1 шт.

	
	
	2
	Системный блок ПК, мышь, клавиатура
	Операционная система Windows 10.
  2-х USB разъёмов, наличие Video разъема, RS-232C разъема, разъема клавиатуры/мыши, разъема локальной сети. Поставляется в комплекте с мышью и клавиатурой.
	1 комплект

	
	
	3
	Программное обеспечение для топографического картирования спектров
	Наличие программ:

 - Карта напряжений (Voltage maps) с шести разных точек зрения. Карты отображаются на основе потенциалов электродов.

- программа карт частот (отображение   9 карт) 

- программа карт спектра

- программа карт частот в реальном времени
	1 шт.

	
	
	4
	Программно-методическое обеспечение
	ПО с лицензией на 1-го пользователя

DSA тренд в стандартной программе записи\просмотра ЭЭГ.

3D-картирование вольтажа в стандартной программе записи\просмотра ЭЭГ.

Запись данных ЭЭГ на компакт-диск\портативный носитель с возможностью просмотра на любом компьютере с ОС Windows.
	1 шт.

	
	
	5
	Программное обеспечение для анализа ЭЭГ
	Программное обеспечение для анализа кривых ЭЭГ

Позволяет проводить анализ частот, спектра ЭЭГ на выделенном фрагменте.
	1 шт.

	
	
	6
	Электродная коробка 38 канальная
	Блок, имеющий   25 гнезд электродов на схематическом плане,   14 биполярных гнезд (7 пар) для измерения расширенных сигналов и сигналов респирации, разъем SpO2, разъем CO2 и 4 входных разъема DC с разъемом удаленной метки
	1 шт.

	
	
	7
	Стойка для электродной коробки
	Регулируемая по высоте стойка с двумя ящиками, на колёсах
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Ушной электрод
	Ушной электрод с клипсой
	3 шт.

	
	
	2
	Соединительный кабель для клипсовых электродов
	Длина кабеля   2 м.
Соединяет электроды-клипсы ЭКГ с электродной коробкой
Цветовая маркировка согласно международным стандартам.
	1 шт.

	
	
	3
	Электроды-клипсы для взрослых
	Электроды-клипсы ЭКГ для конечностей, для взрослых,   4 шт./уп.
	1 уп.

	
	
	4
	Серебрянные электроды
	Материал: серебро. Диаметр   10 мм, длина кабеля   0,7 м.   12 шт./уп.
	2 уп.

	
	
	5
	Мостиковые электроды
	Мостиковые электроды с кабелем.   23 шт./уп.
	1 уп.

	
	
	6
	Электроэнцефалографическая шапочка
	Силиконовая ЭЭГ шапочка, универсальная, с ремешком для подбородка
	1 шт.

	
	
	7
	Тележка к электроэнцефалографу
	Тележка к электроэнцефалографу,   4-х блокируемых колеса. Наличие ручки для перемещения тележки. Габариты,  : 1320 мм (В) x 530 мм (Ш) x 610 мм (Г). Вес   65 кг.
	1 шт.

	
	
	8
	Блок контроля фотостимулятора
	Блок контролирует фотостимуляционную лампу согласно установкам параметров стимуляции на аппарате ЭЭГ.
	1 шт.

	
	
	9
	Лампа фотостимуляционная
	Лампа для генерации вспышек

Позволяет проводить пробу с фотостимуляцией, частота генерируемых вспышек в пределах 1-60 Гц.
	1 шт.

	
	
	10
	Стойка для фотостимулятора
	Регулируемая по высоте стойка с двумя ящиками, на колёсах
	1 шт.

	
	
	11
	Держатель для монитора
	Держатель для ЖК-монитора, устанавливается на тележку
	1 шт.

	
	
	12
	Цветной монитор 

	Цветной монитор диагональю   21 дюйм
	1 шт.

	
	
	13
	Лазерный принтер 
	Лазерный принтер, 
Разрешение: 600×600 dpi
Скорость печати: от 20 страниц в минуту.
	1 шт.

	
	
	14
	Источник бесперебойного питания
	Мощность на выходе   1000 Вт.
Форма выходного сигнала: Чистая синусоида
Отображение информации: ЖК-дисплей (LCD)
	1 шт.

	
	
	15
	Миниэлектродная коробка 
	Миниэлектродная коробка   32 канала с соединительным кабелем длиной   5 м, в комплеке с сумкой для переноски
	1 шт.

	
	
	16
	Система для видеомониторинга с программным обеспечением и USB адаптером для видеокамеры
	Программное обеспечение кодирует видео MPEG-4 в формате WMV9 или H.264. В комплекте: купольная PTZ-камера для внутреннего применения с HD-матрицей высокого разрешения. Матрица не хуже: КМОП 1/2,8" с прогрессивной разверткой. Эффективные элементы изображения  : 1945 x 1097 (2,13 Мп). Фокусное расстояние Объектива: Увеличение   чем 12-кратное от 5,3 до 64 мм (F1.6–F2.8). Зона обзора  : (FOV) 4,9– 58,5°. Фокусировка: Автоматический с ручной коррекцией. Диафрагма: Авто. Цифровое увеличение:   чем 16-кратное. 
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Проводящая паста 
	Тюбик   180 г.
	2 шт.

	
	
	2
	Гель для электродов
	Паста для ЭКГ электродов, тюбик   100 г.
	2 шт.

	
	
	3
	Гель для очистки кожи 
	Гель для подготовки кожи, снижает импеданс кожи, тюбик   135 г.
	2 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура воздуха от +10°C до +35°C. 

Относительная влажность воздуха от 30% до 80%.

Атмосферное давление от 70 до 106 кПа. 

Условия транспортировки и хранения:

Температура воздуха от –20°C до +60°C. 

Относительная влажность воздуха от 10% до 80%.

Атмосферное давление от 70 до 106 кПа.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: 070002, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


