Техникалық ерекшелік

	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттама

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	Жиынтықтағы LEON Рlus анестезиологиялық жұмыс станциясы (наркозды-тыныс алу аппараты)
Өндіріс: Lowenstein Medical SE & Co. KG, Германия 
№ РК-МТ-7№004285 
Тіркеу (қайта тіркеу) күні: 21.04.2020 г. 
Жарамдылық мерзімі: Мәңгілік

	2
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Негізгі блок
	Анестезиологиялық жұмыс станциясы (анестезиялық-тыныс алу аппараты) ингаляциялық анестезияның барлық стандартты әдістерін, соның ішінде 200 мл/мин-ден 18 л/мин-ге дейінгі диапазондағы төмен ағынды және ең аз ағынды анестезияны жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.  
Пациенттер санаттары: ересектер, балалар.

Пневматикалық және электрлік басқарылатын желдеткіш, ілулі жүні бар және қысымды шектеуді және икемділікті өтеуді қамтамасыз етеді. 
Контурды ашпай, аппарат жұмыс істеп тұрған кезде абсорбердің сыйымдылығын "ыстық" ауыстыру мүмкіндігі. Абсорбер сыйымдылығының болмауы немесе дұрыс орналаспауы кезіндегі сенсор және дабыл. Сорбентті толтыру сыйымдылығы: 1750 мл.
Бет маскасы арқылы пациентке оттегін бөлек (тыныс алу тізбегі арқылы емес) ингаляциялау мақсатында тыныс алу шлангісін қосуға болатын аппараттан қосымша шығу. 
4 - ші антистатикалық дөңгелегі бар арба, барлығы тежегіш механизмі бар.
Аксессуарларды сақтауға арналған есіктері бар 3 кең жәшік, аксессуарларды сақтауға арналған есігі бар шкаф.
Қосымша жабдықты аппараттың бүйір беттеріне бекіту және орналастыру мүмкіндігі.
Құрылғының оңай қозғалуы үшін бүйірлік беттердегі тұтқалар.
Аппараттың артқы бетіне газ баллондарын бекіту мүмкіндігі.

Құрылғы кіріктірілген батареядан автономды жұмысты қамтамасыз етеді, жұмыс уақыты 100 минут. 
Батарея қуаты монитор экранында, ал алдыңғы панельде орналасқан индикатормен зарядтау процесі көрсетіледі.

Газбен қамтамасыз ету:
Аппарат стандартты жоғары қысымды оттегі Көзінен O2 (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, оттегі баллондары), air Сығылған ауадан (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, портативті компрессор), N2O азот оксидінен (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, азот оксиді баллондары) жұмыс істеуге арналған.
Диапазондағы қысым: 2,8-ден 6 барға дейін.
Басқару дисплейіне индикатор шығысымен қысымды бақылау.
Қосылу түрі: NIST стандарты.

Газды реттеу: 
Жаңа газ генераторы: 3 газға арналған ротаметр блогы.

Басқару дисплейі:
Жалпы қабылданған Халықаралық аббревиатуралар мен терминдерді қоспағанда, орыс тілінде ұсынылатын барлық ақпарат. 
Басқару сенсорлық экранның көмегімен де, айналмалы-басу құрылғысының (кодер) көмегімен де, қосымша функционалды жылдам қол жеткізу түймелерінің көмегімен де жүзеге асырылады. 
Ақаулы сенсорлық экран функцияның шектелуіне әкелмейді. 
Үш сатылы басқару тұжырымдамасының болуы: таңдау-теңшеу-растау.
Басқару дисплейі-15 дюймдік түсті, TFT сенсорлы экран.
 
Желдету режимдері мен әдістері:
2 ӨЖЖ режимі с көлем бойынша басқару:
Көлемді басқарылатын желдету (IMV).
Синхрондалған мәжбүрлі желдету (SIMV). 
Қысымды басқарумен 2 желдеткіш режимі:
Қысыммен басқарылатын желдету (PCV). 
Қысымды басқарумен синхрондалған желдету (S-PCV).
Қысым/ағынды басқарумен желдеткіш режимінің болуы:
Қысыммен желдету (PSV).
Қолмен желдеткіш режимінің болуы / желдеткіштің стихиялық режимі: 
Пациенттің өздігінен желдету мүмкіндігі бар резервуар қапшығымен қолмен желдету (Manual/Spont). 

Реттелетін параметрлер:
Көлемді басқарылатын желдету (IMV): 
Тыныс алу көлемі: 20 – 1600 мл. 
Тыныс алу жиілігі минутына 4-80 (режимге байланысты). 

Синхрондалған мәжбүрлі желдету (SIMV):
Тыныс алу көлемі: 20 – 1600 мл.
Тыныс алу жиілігі минутына 4-60 (режимге байланысты). 
Ингаляция уақыты: 0,2 -10 сек.

Қысыммен басқарылатын желдету (PCV):
Тыныс алу жиілігі минутына 4-80 (режимге байланысты). 

Қысымды басқарумен синхрондалған желдету (S-PCV):
Тыныс алу жиілігі минутына 4-60 (режимге байланысты). 
Ингаляция уақыты: 0,3 -10 сек. ересектер үшін.
Ингаляция уақыты: 0,2 -2,9 сек. балаларға арналған.

Тыныс алу және газды бақылау:
Тыныс алу жолдарының қысымы: Шың, орташа, PEEP, Үстірт, CPAP. Түрі: пьезорезистивті. Ауқымы: -10-100 Pa × 100 (mbar). Дәлдік: ± 4% мин.
Тыныс алу көлемі Vt: 
Диапазон 0-5000 мл. көрсеткіш дәлдігі ±10% немесе 5 мл. ажыратымдылық 1 мл.
Минуттық көлем: 
Диапазон 0-50 л. көрсеткіш дәлдігі ±10% немесе 50 мл. ажыратымдылығы 10 мл.
Жиілік (өздігінен): 
Ауқымы 0 – 150 1/мин. дәлдік ± 1 / мин. көрсеткіш ажыратымдылығы 1 / мин.
Ағынды өлшеу: 
Түрі термоанемометриялық шығын өлшегіш. Диапазон -200-200 л/мин.дәлдігі ±10%. Индикация рұқсаты 0,1 л/мин.
Өкпенің қызметі: статикалық / динамикалық икемділік. C20 / C. Қарсылық. Ілмектер.
Графикалық кескіндердің тұсаукесері: 
Нақты уақыттағы 4 қисыққа дейін бір уақытта презентацияны таңдау. Тренд (тренд) индикациясы бар деректерді басқарудың толық көлемі.

Трендтер: 
Әр бес секунд сайын жаңартылатын кесте түрінде 12 мәнді бір уақытта көрсете отырып, 72 сағаттық трендтерді сақтау.
Жад: 
Құрылғы соңғы 3000 оқиғаны сақтайды, одан кейін оқиғалар журналын қарау мүмкіндігі бар. 
Оқиғалар журналы келесі параметрлерді саралап көрсетеді:
аппаратты тестілеу нәтижелері;
барлық дабылдар;
желдетуді бастау/тоқтату;
таңдалған желдету режимдері;
аппаратты орнату;
құрылғы параметрлерін өзгерту.
Қисықтардың құрылысы: 
Қысым. Ағын. Көлемі. O2. CO2. N2O. Ұшпа анестетик (опция болған жағдайда, бөлек сатып алынады).
Тыныс алу ілмектері: 
көлем-қысым, көлем-ағын, қысым-ағын. 
Экранның жарықтығын өзгерту.

Дабыл дабылы:
Құрылғы маңыздылық дәрежесі бойынша басымдықтарды ескеретін көп деңгейлі жарық, түс және дыбыстық дабылды қамтамасыз етеді. 
Құрылғы экранға тиісті мәтіндік хабарламаларды шығарады. 
Дабыл дыбысын уақытша өшіру мүмкіндігі. 
Дабыл дыбысының дыбыс деңгейін реттеу мүмкіндігі. 
Құрылғы келесі жағдайларда іске қосылады:
Берілген ауа қысымының жеткіліксіздігі. 
Оттегінің жеткіліксіз қысымы. 
Аппаратқа берілетін ауаның шамадан тыс жоғары қысымы. 
Орталықтандырылған электр қуатының жоғалуы. 
Батарея заряды таусылды. Екі деңгей: айтарлықтай разряд және толық дерлік разряд (10-15 минуттық жұмыс).
Батарея ақауы. 
Батарея жинағын дұрыс орнатпау. 
Абсорбер сыйымдылығының болмауы. 
Тыныс алу тізбегінің бөлінуі (герметизациясы). 
Аппараттың техникалық ақаулығы. 
Ағынды сенсордың ақаулығы. 
Ағындық сенсордың болмауы (қосылмауы). 
Оттегі сенсорын қайта калибрлеу қажеттілігі. Оттегі сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі. 
Газ араластырғыштың ақаулығы. 
Қажетті РЕЕРГЕ қол жеткізілмейді. 
Тыныс алу жолдарындағы жоғары / төмен қысым. Жоғары / төмен тыныс алу көлемі. 
Жоғары / төмен минуттық желдету көлемі. Жоғары / төмен тыныс алу жиілігі (қолмен/өздігінен желдету режимінде). 
Апное (қолмен/өздігінен желдету режимінде және қысыммен қолдау). 
Ингаляциядағы оттегінің жоғары / төмен концентрациясы.

Қауіпсіздік:
O2 минималды концентрациясы: O2/N2O газ қоспасында O2 концентрациясы 25% - дан төмен түспейтін жаңа газды орнатуды электронды басқару. Қамтамасыз ету жаңа газ ағыны O2 (100%) - 200 мл/мин (HLM қоспағанда). O2 жетіспейтін N2O құлпы
Қауіпсіздік клапандары: реттелетін қысымды төмендететін клапандар. Қысымның тым жоғары болуына байланысты қауіптің алдын алатын автоматты қауіпсіздік клапаны. Қысымның тым төмен болуына байланысты қауіптің алдын алатын автоматты қауіпсіздік клапаны

Интерфейс:
Сериялық: COM1, COM2 D-SUB, Розетка (стандартты, 9 полюсті) гальваникалық айырбастау, 3 кВ.
Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5.
USB: жаңарту.
VGA: D-SUB, Розетка (стандартты, 15 полюсті), гальваникалық айырбастау, 5 кВ.
	1 дана.

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Компрессор
	Мобильді негізде орналасқан портативті компрессор. Қоршаған ортадан тазартылған ауаны медициналық Сығылған ауаға дейін дайындауға және оны КЕЙІННЕНДАА-ға беруге арналған. Болашақта медициналық оттегімен араластыру және медициналық газдардың түзілуі жүреді. Өнімділік 40-тан 60 л/мин. 2 литрлік қабылдағыштың болуы. 7 барда қауіпсіздік клапанының іске қосылуы. Шу 50 дБ.
	1 дана.

	
	
	2
	Булағыш
	Севофлуран үшін арнайы калибрленген Ұшпа анестетикалық буландырғыш. Әр түрлі температурада және ағын жылдамдығында, әсіресе төмен және минималды ағындарда дозаның дәлдігін қамтамасыз етеді.
	1 дана.

	
	
	3
	Тыныс алу контурының модулі
	Айналым жүйесі: жаңа газды ажыратумен, жылытумен (конденсаттың пайда болуын болдырмау үшін), абсорбер сыйымдылығымен (пайдалану процесінде ауыстыру мүмкіндігі). 
Ингаляция және дем шығару кезінде ағынды (ағынды) өлшеу, APL клапаны
Тыныс алу жүйесінің барлық компоненттерінде латекс жоқ.
Науқасты қосу: сыртынан 22 мм / ішкі жағынан 15 мм, ISO конустары.
Салмағы (сіңіргіш жоқ): 9,3 кг.
Ағып кету: 150 мл/мин.
APL клапанының баптау диапазоны: өздігінен тыныс алу және реттелетін тыныс алу параметрлері минимум 90Pa × 100 дейін, бекітпеде айтарлықтай бекітіледі. Дәлдік: ± 5%.
	1 дана.

	
	
	4
	Екі булағышқа арналған бекіту жүйесі
	Қосылыс түрі: Inter-Lok брендімен үйлесімді 2 анестетикалық буландырғышқа арналған selectatec үйлесімді анестетикалық буландырғышты бекіту.
	1 дана.

	
	
	5
	Опция: Мультигазды анализатор, анестезиологиялық газды автоматты түрде идентификациялау функциясымен
	Мультигазды анализатор газ мониторингін қамтамасыз етеді: ингаляция мен дем шығарудағы оттегінің концентрациясы, жауап беру уақыты 600 мс; ингаляция мен дем шығарудағы СО2 мөлшері, жауап беру уақыты 250 мс; ингаляция мен дем шығарудағы N2O концентрациясы, жауап беру уақыты 250 мс; ингаляция мен дем шығарудағы Ұшпа анестетиктердің 5 түрінің көлемдік концентрациясы, жауап беру уақыты 300-350 мс, альвеолярлық концентрация (MAC).
Техникалық сипаттама:
Дәлдік: 
СО2 - ± 0,1% - ± 0,5%
N2O - ± 2% - ± 3%
Анестетик - ± 0,15% - ± 0,6%
Жауап беру уақыты:
СО2-250 мс
N2O-250 мс
Анестетик-300-350 мс.
	1 дана.

	
	
	6
	Шлангтер: оттегі, ауа, азот қышқылы, "жаңа газ"
	Шлангтар: медициналық оттегі көзіне қосылу, DIN стандарты, ұзындығы 5 метр; медициналық ауа көзіне қосылу, DIN стандарты, ұзындығы 5 метр; азот оксиді көзіне қосылу, DIN стандарты, ұзындығы 5 метр.
	1 жиынтық.

	
	
	7
	Ересектерге арналған тыныс алу контуры (бір рет қолданылатын )
	Ересек пациенттерге арналған тыныс алу анестезиологиялық контуры, бір рет қолдану.
	1 жиынтық.

	
	
	8
	Көрсеткіштер: ағынды
	Бірнеше рет қолданылатын термоанемометриялық ағын сенсоры (автоклавталған).
	2 дана.

	
	
	9
	Ауа жіберу желісінің ылғал жинағышы
	Газ беру желісі бар ылғал жинағыш газ талдау функциясы болған кезде пайдаланылады. (ересек, бір реттік, 10 дана)
	1 жиынтық.

	
	
	10
	Сорбент
	Құрамында көмірқышқыл газын сіңіру үшін 5 кг натрий әк бар Сорбент канистрлері.
	2 дана

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шығын материалдары және тозатын тораптар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Қоршаған ауаның температурасы +15°C-тан +35°C-қа дейін
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 20% - дан 80% - ға дейін, конденсациясыз
Ауа қысымы 700-1060 PA × 100
240 в желілік кернеу (перем. +10 %/-15 %, 50/60 Гц
Тұтыну қуаты 120 ВА (оның ішінде 20 Вт жылыту)

	4
	Жеткізуді жүзеге асыру шарттары
медициналық техниканың (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP баратын жер: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары
	МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: 
- жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу;
- медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.


[bookmark: z116]      Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.




























Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Анестезиологическая рабочая станция LEON Рlus (наркозно-дыхательный аппарат) в комплекте
Производство: Lowenstein Medical SE & Co. KG, Германия
№ РК-МТ-7№004285
Дата регистрации (перерегистрации): 21.04.2020 г.
Дата истечения: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Базовый блок
	Анестезиологическая рабочая станция (наркозно-дыхательный аппарат) обеспечивает возможность проведения всех стандартных методов ингаляционной анестезии, включая низкопотоковую и минимально потоковую анестезию в диапазоне от 200 мл/мин до 18 л/мин.  
Категории пациентов: взрослые, дети.

Вентилятор с пневматическим приводом и электрическим управлением, с висящим мехом и обеспечивает ограничение давления и компенсацию податливости. 
Возможность «горячей» замены емкости абсорбера во время работы аппарата, без разгерметизации контура. Датчик и сигнализация при отсутствии или неправильного положения емкости абсорбера. Емкость заполнения сорбента: 1750 мл.
Дополнительный выход из аппарата, к которому можно подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через дыхательный контур) ингаляции пациенту кислорода через лицевую маску. 
Тележка с 4-мя антистатическими колесами, все с тормозным механизмом. 
3 вместительных ящика у основания с доводчиками для хранения принадлежностей, шкафчик с дверцей для хранения принадлежностей.
Возможность крепления и размещения дополнительного оборудования на боковых поверхностях аппарата.
Поручни на боковых поверхностях для удобства перемещения аппарата.
Возможность крепления газовых баллонов на задней поверхности аппарата. 

Аппарат обеспечивает автономную работу от встроенного аккумулятора, с временем работы 100 минут. 
Степень заряда батареи отображается на экране монитора, а процесс зарядки индикатором, расположенным на передней панели.

Газообеспечение:
Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого давления кислорода O2 (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, кислородные баллоны), сжатого воздуха Air (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, портативный компрессор), закиси азота N2O (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, баллоны для закиси азота).
Давление в диапазоне: от 2,8 до 6 Bar.
Контроль за давлением с выводом индикации на дисплей управления.
Тип подсоединения: стандарт NIST.

Регулирование газа: 
Генератор свежего газа: Блок ротаметров для 3-х газов. 

Дисплей управления:
Вся предоставляемая информация на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. 
Управление осуществляться как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью поворотно-нажимного устройства (энкодер), а также с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа. 
Неисправный сенсорный экран не приводит к ограничению функции. 
Наличие трех-шаговой концепции управления: выбор-настройка-подтверждение.
Дисплей управления – представляет собой цветной, сенсорный TFT экран с диагональю 15 дюймов.
 
Режимы и методы вентиляции:
2  режима ИВЛ с управление по объему:
Вентиляция с контролем по объему (IMV). 
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV). 
2  режима ИВЛ с управлением по давлению:
Вентиляция с контролируемым давлением (PCV). 
Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-PCV).
Наличие режима ИВЛ с управлением по давлению/потоку:
Вентиляция с поддержкой давлением (PSV).
Наличие ручного режима ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ: 
Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). 

Регулируемые параметры:
Вентиляция с контролем по объему (IMV): 
Дыхательный объем в пределах: 20 – 1600 мл. 
Частота дыхания в пределах: 4-80 в минуту (в зависимости от режима). 

Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV):
Дыхательный объем в пределах: 20 – 1600 мл.
Частота дыхания в пределах: 4-60 в минуту (в зависимости от режима). 
Время вдоха в пределах: 0,2 -10 сек.

Вентиляция с контролируемым давлением (PCV):
Частота дыхания в пределах: 4-80 в минуту (в зависимости от режима). 

Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-PCV):
Частота дыхания в пределах: 4-60 в минуту (в зависимости от режима). 
Время вдоха в пределах: 0,3 -10 сек. для взрослых.
Время вдоха в пределах: 0,2 -2,9 сек. для детей.

Дыхательный и газовый мониторинг:
Давление в дыхательных путях: Пик, среднее, PEEP, плато, CPAP. Тип: пьезорезистивный. Диапазон: -10 − 100 Pa × 100 (mbar). Точность: ± 4% мин.
Дыхательный объем Vt: 
Диапазон 0 − 5000 мл. Точность индикации ±10 % или 5 мл. Разрешение 1 мл.
Минутный объем: 
Диапазон 0 − 50 л. Точность индикации ±10 % или 50 мл. Разрешение 10 мл.
Частота (спонтанная): 
Диапазон 0 – 150 1/мин. Точность ± 1/мин. Разрешение индикации 1/мин.
Измерение потока: 
Тип термоанемометрический расходомер. Диапазон -200 − 200 л/мин. Точность ±10 %. Разрешение индикации 0,1 л/мин.
Функция легких: Статическая/динамическая податливость. C20/C. Сопротивление. Петли.
Презентация графических изображений: 
Выбор одновременной презентации до 4-х кривых в реальном времени. Полный объем управления данными с индикацией тренда (тенденции).

Тренды: 
Сохранение трендов 72 часов с одновременным отображением 12-ти значений в виде таблицы, которая обновляется через каждые пять секунд.
Память: 
Аппарат сохраняет последние 3000 событий с возможностью последующего просмотра журнала событий. 
Журнал событий дифференцированно выделяет следующие параметры:
результаты тестирования аппарата;
все тревоги;
начало/остановка вентиляции;
выбранные режимы вентиляции;
установки аппарата;
изменения настроек аппарата.
Построение кривых: 
Давление. Поток. Объем. O2. CO2. N2O. Летучие анестетик (при наличии опции, приобретается отдельно).
Дыхательные петли: 
объем-давление, объем-поток, давление-поток. 
Изменение степени яркости экрана. 

Тревожная сигнализация:
Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. 
Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения. 
Возможность временного отключения звука тревоги. 
Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. 
Аппарат срабатывает при следующих состояниях:
Недостаточное давление подаваемого воздуха. 
Недостаточное давление подаваемого кислорода. 
Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. 
Утрата централизованного электропитания. 
Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (10-15 минут работы). 
Неисправность аккумуляторной батареи. 
Неправильная установка аккумуляторной батареи. 
Отсутствие емкости абсорбера. 
Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. 
Техническая неисправность аппарата. 
Неисправность потокового датчика. 
Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. 
Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. 
Неисправность газового смесителя. 
Не достигается желаемое РЕЕР. 
Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. 
Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). 
Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). 
Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. 

Безопасность:
Минимальная концентрация O2: Электронное управление настройкой свежего газа, за счет чего в газовой смеси O2/N2O концентрация O2 не падает ниже 25%. Обеспечение поток свежего газа O2 (100%) - 200 мл/мин (за исключением HLM). Блокировка N2O при нехватке O2
Предохранительные клапаны: Клапаны с настраиваемым сбросом давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком высокого давления. Автоматический предохранительный клапан, предупреждающий опасность из-за слишком низкого давления

Интерфейс:
Последовательный: COM1, COM2 D-SUB, гнездо (стандартное, 9-полюсное) с гальванической развязкой, 3 кВ.
Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5.
USB: обновление.
VGA: D-SUB, гнездо (стандартное, 15-полюсное) с гальванической развязкой, 5 кВ.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Компрессор
	Портативный компрессор, расположенный на мобильном основании. Предназначен для подготовки очищенного воздуха из окружающей среды до медицинского сжатого воздуха и последующей его подачи в НДА. В дальнейшем происходит смешивание с медицинским кислородом и образование медицинских газов. Производительность от 40 до 60 л/мин. Наличие ресивера объемом 2 литра. Срабатывание предохранительного клапана при 7 бар. Шум 50 дБ.
	1 шт.

	
	
	2
	Испаритель
	Испаритель летучих анестетиков, специально калиброванный для Севофлюрана. Обеспечивает точность дозировки при различных температурах и скоростях потока, особенно при низких и минимальных потоках.
	1 шт.

	
	
	3
	Модуль дыхательного контура
	Циркуляционная система: с развязкой свежего газа, с обогревом (для предотвращения образования конденсата), в комплекте с емкостью абсорбера (возможность замены в процессе эксплуатации). 
Измерение потока (расхода) на вдохе и выдохе, клапан APL
Все компоненты дыхательной системы не содержат латекс.
Подсоединение пациента: 22 мм снаружи/15 мм внутри, ISO-конусы.
Вес (без абсорбера): 9,3 кг.
Утечка:150 мл/мин.
Диапазон настройки клапана APL: Спонтанное дыхание и настраиваемые параметры дыхания до минимум 90Pa × 100 с ощутимой фиксацией в креплении. Точность: ± 5%.
	1 шт.

	
	
	4
	Система крепления для двух испарителей
	Тип соединения: Крепление испарителя анестезирующих средств, совместимое с Selectatec, для 2-х испарителей анестезирующих средств, совместимых с маркой Inter-Lok.
	1 шт.

	
	
	5
	Опция: Мультигазовый анализатор с функцией автоматической идентификацией анестезиологического газа
	Мультигазовый анализатор обеспечивает газовый мониторинг: концентрация кислорода на вдохе и выдохе, время отклика 600 мс; Содержание СО2 на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс; Концентрация N2O на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс; Объемная концентрация 5 видов летучих анестетиков на вдохе и выдохе, время отклика 300-350 мс, Определение минимальной альвеолярной концентрации (MAC).
Техническая спецификация:
Точность: 
СО2 - ± 0,1% - ± 0,5%
N2O - ± 2% - ± 3%
Анестетик - ± 0,15% - ± 0,6%
Время отклика:
СО2 – 250 мс
N2O – 250 мс
Анестетик – 300-350 мс.
	1 шт.

	
	
	6
	Шланги: кислородный, воздушный, закиси азота
	Шланги служат для: подключения к источнику медицинского кислорода, DIN стандарт, длина 5 метра; подключения к источнику медицинского воздуха, DIN стандарт, длина 5 метра; подключения к источнику закиси азота, DIN стандарт, длина 5 метра.
	1 компл.

	
	
	7
	Дыхательный контур (одноразовый) для взрослых
	Дыхательный анестезиологический контур для взрослых пациентов, однократного применения.
	1 компл.

	
	
	8
	Датчики: потоковый
	Термоанемометрический датчик потока многократного применения (автоклавируемый).
	2 шт.

	
	
	9
	Влагосборник линии подачи воздуха
	Влагосборник с линией подачи газа используются при наличии функции газоанализа. (взрослый, одноразовый, 10 шт. в комплекте)
	1 компл.

	
	
	10
	Сорбент
	Канистры сорбента, содержащие по 5 кг натронной извести для поглощения углекислого газа.
	2 шт.

	
	
	Принадлежности:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 

	
	
	
	
	
	

	3
	Требования условиям эксплуатации
	Температура окружающего воздуха от +15°C до +35°C
Относительная влажность воздуха от 20 % до 80 %, без конденсации
Давление воздуха 700 − 1060 Pa × 100
Сетевое напряжение 240 В (перем. тока) +10 %/-15 %, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 120 ВА (в т.ч. обогрев 20 Вт) 

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 (сто двадцать) календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


      Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.
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