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	Бүйректі алмастыратын терапия аппараты
Жүйе пациенттің қанын бір реттік жиынтық сүзгісі арқылы айдайды және науқасқа қайтарады. Емдеу қан сүзгіден өткен кезде жүзеге асырылады. Емдеу сұйықтықты және/немесе еріген заттарды кетіруді, сондай-ақ терапияға байланысты қан құрамын түзетуді қамтуы мүмкін. Құрылғы-кем дегенде 2 дәрежелі қорғаныс дисплейі бар жабық типтегі пластикалық шкаф, ол бір аяқты негіздің үстіне орнатылады.  Электр сигналдарын аппарат арқылы бағыттайтын кем дегенде 20 кабель бар, сигналдардың көп бөлігін қамтитын ПХД жақтауының артқы тақтасына қосылатын кем дегенде үш бастапқы кабель бар
Клиникалық қолдану:
Аппарат гемодиализ, гемодиафильтрация, гемофильтрация, ультрафильтрация, плазмалық алмасу, гемоперфузияның ұзартылған жоғары алмасу процедураларын пациенттің су балансын, трансмембраналық қысымды, қайтару алу қысымын, процедура кезінде алдын ала және постдилюция режимдерін ауыстыруды автоматты түрде дәл бақылаумен жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Құрылғының сипаттамасы:
Жүйе басқару блогынан, бір реттік жиынтықтан, бір реттік ерітінділерден және қосымша керек-жарақтардан тұрады. Жиынтықтар, ерітінділер мен керек-жарақтар бөлек сатып алынады.
Жүйе пациент пен емдеу мәліметтерін енгізуді, бақылауды және басқаруды жеңілдететін графикалық пайдаланушы интерфейсі бар бірдей түсті сенсорлық экранды қамтиды. Графикалық пайдаланушы интерфейсі жақсы көрінетін күй индикаторын қамтиды, сонымен қатар кескінді оңтайлы көру үшін айналу мен қисаюды қолдайды.
Басқару блогы автоматты түрде бір реттік жиынтықтарды жүктейді және толтырады. Бір реттік жиынтықтарға мыналар жатады: кем дегенде сүзгі, Қысым датчиктерінің күмбездері және қан мен сұйықтық ағындарына арналған құбырлар. Қосымша автоэффлюент (AE) тиістілігі эффлюент пакеттерін толтырады және ағызады, терапия кезінде эффлюент пакеттерін дренаждау және ауыстыру қажеттілігін жояды. Құрылғының бағдарламалық құралы желінің қанша уақыт пайдаланылатынын бақылайды және желінің максималды пайдалану мерзіміне жеткенде еске салғыш дабылын белсендіреді.
Басқару блогының эргономикалық дизайны сөмкелерді ілу ыңғайлы болатындай етіп орналастырылған салмақ пен сөмке ілгектерімен ерекшеленеді. Электрондық бақыланатын ерітінді сорғылары, таразылар және қысым датчиктері дәл енгізу мен бақылауды қамтамасыз етеді. Таразы мен түтік сызықтары оңай сәйкестендіру үшін түспен кодталған.
Алдыңғы панельдің ортасында орналасқан қан сорғысы пациенттің қанын кіру жолына жібереді, оны сүзгі мен түтіктер арқылы айдайды, содан кейін қанды науқастың қан айналым жүйесіне қайтарады.
Жүйеде жүйелік антикоагуляцияны және аймақтық цитратты антикоагуляцияны қолдануды қолдайтын шприц сорғысы бар.
Кіру, сүзгі, эффлюент және қайтару магистральдарындағы қысым датчиктері ағынның жолын ажыратылған немесе бітелген магистральды көрсетуі мүмкін қалыптан тыс қысымға бақылайды. Қысым датчиктері сүзгідегі қан ұйығышының күйін де бақылайды.
Жүйе барлық пакеттердің салмағы күтілетіндей өзгеретініне көз жеткізу үшін ерітінді таразыларын бақылайды, сонымен қатар ерітінді пакеті іс жүзінде бос болған кезде немесе эффлюент пакеті іс жүзінде толған кезде хабарландырулар береді.
Басқару блогының негізіндегі ағып кету детекторы жабдықтың ағып кетуін үнемі қадағалап отырады.
Басқару блогының артқы жағындағы қосқыштар-Ethernet, USB, сериялық және қашықтағы дабылдан кем емес-деректерді жинауды және кеңейтілген бақылауды қамтамасыз етеді.
Қол жеткізу қысымын, сүзгіні және эффлюентті бақылау
Кіру сызығындағы, сүзгідегі және эффлюент сызығындағы қысым көрсеткіштерін бақылау үшін құрылғы Қысым датчиктерінің күмбездерін де, қысымды тікелей өлшеуді де қолданады.
Сорғылар мен таразылар
Сұйық сорғы контроллері таразыдан келетін деректерді пайдалана отырып, сорғылардан қажетті ағындарды анықтайды. Перистальтикалық сорғылар бірдей көлемді окклюзиялық сорғылар болып табылады. Таразыларда бір реттік магистральдар мен экрандағы мәліметтерге сәйкес келетін түсті кодтау бар.
Ауаны бақылау 
Құрылғы ағындағы ауа көпіршіктерінің санын азайту үшін деаэрация камерасын қамтиды. Камерадан кейінгі ауа детекторы қалған ауаны кем дегенде 20 микролитр (мкл) анықтайды. Ауыстырудан кейін мүмкіндігінше инфузияны қолдану ұсынылады. Камераның жоғарғы жағындағы инфузиялық сұйықтықтың бұл қосымша сөзі Қан мен ауаның өзара әрекеттесуіне жол бермейді және қан ұйығышын азайтады.
Техникалық сипаттамалары:
Құрылғының жұмыс көлемі: қалыпты жұмыс кезінде аппараттан 0,5 м кем емес қашықтықта өлшеу кезінде 24 сағат ішінде 65 дБ (А) артық емес (дабыл шартынсыз).
Сұйықтықты қорғау: IEC 60529-да көрсетілгендей кем дегенде IPX1 (сұйықтықтың тік тамшыларынан қорғау).
Физикалық сипаттамалары 
Салмағы: белгіленген опцияларға байланысты сұйық пакеттерсіз немесе бір реттік жиынтықсыз 75-80 кг-нан аспайды.
Биіктігі: 140 см кем емес-170 см артық емес
Негізі: кем дегенде 70 x 70 см
Ені: 51 см артық емес
Микропроцессорлар: жүйеге бірнеше процессорлар кіреді. Негізгі процессор (басқару процессоры) 600 МГц-тен аспайтын жиілікте жұмыс істейді. Көмекші процессорларға мыналар кіреді
* Қауіпсіздік процессоры кем дегенде 96 МГц жиілікте жұмыс істейді
* Жүйенің қуат контроллері кем дегенде 24 МГц жиілікте жұмыс істейді
* Экранды басқару процессоры кем дегенде 24 МГц жиілікте жұмыс істейді
Сақтау құрылғылары: жүйеде emms және 512 МБ SD жедел жады сияқты флэш-жады қолданылады.
SDHC картасы: Microsoft Windows үйлесімді форматында деректерді сақтауға арналған сыйымдылығы кемінде 32 ГБ SDHC картасы
Экран: кіріктірілген түсті СКД мониторы кем дегенде 1024 x768 16 бит.
Паллет: егер паллет 50 мл-ден астам ағып кетуді анықтаса, дабыл пайда болады

Электрмен жабдықтау
Желі кернеуі: кем дегенде 100-240 В айнымалы ток, 50/60 Гц
Жеткіліксіз және артық кернеу: жүйенің электрондық тізбектері IEC 60601-1-2 стандартына сәйкес жеткіліксіз және артық кернеуден қорғалған: медициналық электр жабдықтары. 
Қуат көзі: ең жоғары күйінде кемінде 350 VA
Батарея сипаттамалары: номиналды кернеу: кем дегенде 25,4 В
Сыйымдылығы: кемінде 3500 мА-сағ
Литий-ионды қайта зарядталатын батарея (LIB)
Батареяның минималды сыйымдылығы батареяның сыйымдылығы кем дегенде 100 разряд циклі үшін кемінде 3,3 А-сағ құрайды. Толық зарядталғаннан кейін батарея кем дегенде 30 минут бойы қан айналымын толық сақтай алады.
Батареяны қайта зарядтау жүйе айнымалы ток қуаты болған кезде батареяны 4 сағаттан артық емес толық зарядтайды.

Дабыл туралы хабарлама
Дыбыстық дабылдың көлемі: кемінде 70-тен 100% - ға дейін (алдын ала)
IEC 60601-2-16, IEC 60601-8 талаптарына сәйкес келеді.
Магистральдық қысым сенсорының сипаттамалары
Жұмыс диапазоны мен дәлдігі-кемінде -250-ден +450 мм сын.бағ. - ға дейін. дәлдігі: кем дегенде ±15 мм сын.бағ. ст.
Қайтару сызығының қысым сенсорының сипаттамалары
Жұмыс диапазоны мен дәлдігі-кемінде -50-ден +350 мм сын.бағ. - ға дейін. дәлдігі: кем дегенде ±5 мм сын. бағ. ст.
Сүзгі қысым сенсорының сипаттамалары
Жұмыс диапазоны мен дәлдігі -50-ден +450 мм сын.бағ. аспайды. дәлдігі: кем дегенде ±15 мм сын.бағ. ст.
Эффлюент магистралінің қысым датчигі
Жұмыс ауқымы-кемінде -350-ден +400 мм сын.бағ. - ға дейін. ст.
Абсолютті атмосфералық қысым сенсоры
Жұмыс диапазоны кемінде 525-795 мм сын. бағ. ст. (кемінде 70-106 кПа)
Ауа көпіршігі детекторы (DPV) сенсор қайтару желісіндегі ауаны анықтаса, ескерту дабылы пайда болады. Бұл сенсор көпіршік сенсор арқылы өткен сәттен бастап кемінде 5 мс ішінде кемінде 20 мкл қан ағымы үшін кемінде 0-ден 450 мл/мин-ге дейін бір көпіршікті немесе көбікті анықтаған кезде пайда болады.
Көбіктің сезімталдығы Өгіз қанының көмегімен тексеріледі: ауа сүзгіге дейін сүзгіге дейін 1 мл/мин-ден аспайтын жылдамдықпен еніп, сүзгіден кейін қанда көбік пайда болады.
Журнал деректері
Жүйе барлық журнал деректерін келесі оқиғаларға сақтайды:
* Басқару блогын қосу немесе өшіру
* Басқару блогы батареяның жұмысына ауысады
* Пациенттің идентификаторы енгізілді немесе енгізілмеді
* Науқастың салмағы мен Ht енгізілді
* Параметрлерде терапия және антикоагуляция әдісі таңдалады
* Жүктелген бір реттік жиынтық
* Жиынтық штрих-кодты оқу құралымен анықталады немесе оператор қолмен енгізеді
* Ерітінді идентификаторы қолмен енгізілген
* Штрих-код сканерін қалпына келтіру
* Толтыруды тексеру өтті немесе өтпеді.
* Дабыл пайда болды
* Оператор экрандағы дабыл экранын кішірейтеді
* Түймені басу
* Емдеу тоқтайды
* Емдеу басталады
* Шприц орнатылған немесе шприц сорғысынан алынған
* Антикоагуляциялық болюстің дозасы шприц сорғысы арқылы, соның ішінде болюстің үзілген кірісі арқылы енгізіледі
* Емдеу кезінде ағынның жылдамдығы немесе антикоагуляция параметрі өзгереді
* Деаэрация камерасындағы деңгей автоматты түрде немесе қолмен реттеледі.
* Пакеттің рұқсат етілген көлемі өзгертілді
* "ДУК-ты қалыпқа келтіру" жүйелік құралы қолданылады
Бүйректі алмастыратын терапия аппараты терапия кезінде қолдануға болатын келесі қан жылытқыштарын қолдайды
Жаман емес: PrismaComfort.

Тіркелген деректер
Аппарат мәліметтерді тіркей және экспорттай алады:
* әр жиынтыққа арналған оқиғалар журналы;
* емдеу деректері (қысым, таразы, сорғы, оқиға, тенденция, доза және көлем) кем дегенде 10 секундтық аралықта;
* емдеу уақытының ұзақтығы;
* пациент журналы (әр пациенттің қолданылатын жиындары және МӨЗ дозасы);
* емдеу журналы, оның ішінде жалпы емдеу уақыты (қан сорғысының айналу уақыты), жалпы енгізу уақыты (сұйық сорғының айналу уақыты) және жалпы тоқтау уақыты (емдеу уақыты минус енгізу уақыты).
Жүйе деректерді өзінің қоймасында күтілетін пайдаланудың кемінде 10 жылы (жылына кемінде 1200 сағат) тіркеуге қабілетті. Егер сақтау орны толып кетсе, бүйрек алмастырғыш жаңа журнал деректері үшін сақтау орнын құру үшін ескі журнал деректерін жояды.
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	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Қоршаған ауаның жұмыс қысымы 70-106 кПа (525-тен 795 мм сын.бағ.). ст.)
Қоршаған ортаның температурасы 16-38 °C (61-100 °F)
Қоршаған ортаның жұмыс ылғалдылығы төменгі шегі: 16 – 38 °C (61 – 100 °F) температурада 15% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)
Жоғарғы шегі: 85% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз) 16 – 28 °C (61-82 °F)
28 – ден 38 °C-қа дейінгі температурада (82-100 °F) жоғарғы шек әр °c үшін 2% - ға азаяды.максималды жұмыс салыстырмалы ылғалдылығы 65 % (конденсациясыз), қоршаған ортаның максималды температурасы 38 °C (100 °F).
Тасымалдау және сақтау температурасы -18-ден +54 °C-қа дейін (0-ден 130 °F-қа дейін)
Пайдалану алдында құрылғы қолайлы жұмыс температурасы бар ортада кемінде бір сағат болуы керек.

	4
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары
 (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары DDP шарт талаптарына сәйкес

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн. Жеткізу мекенжайы-Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақжар ауылы, Мұратбаев көшесі 44

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техниканы кепілдік сервистік талқылау кемінде 37 ай.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жылына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
* Пайдаланылған құрамдас бөліктерді ауыстыру 
* Медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру 
* Осы өнімге тән бұйымдарды баптау реттеу және т. б.
* Тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу 
* Бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-түйінді бөлшектеумен)
· * Пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар
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	Аппарат для заместительной почечной терапии 




















































































































































































































































	Аппарат для заместительной почечной терапии
Система прокачивает кровь пациента через фильтр одноразового сета и возвращает обратно пациенту. Лечение осуществляется при прохождении крови через фильтр. Лечение может включать удаление жидкости и/или растворенных веществ, а также коррекцию состава крови в зависимости от терапии. Аппарат представляет собой пластиковый шкаф закрытого типа с дисплеем не менее 2-й степени защиты, который монтируется поверх основания с одиночной ножкой.  Имеется не менее 20 кабелей, которые направляют электрические сигналы через аппарат, с не менее тремя первичными кабелями, которые подключаются к объединительной плате каркаса для печатных плат в сборе, содержащей большинство сигналов
Клиническое применение:
Аппарат позволяет осуществлять продленные высокообменные  процедуры  гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации, ультрафильтрации, плазмообмена, гемоперфузии с автоматическим  прецизионным контролем  водного баланса пациента,  трансмембранного давления, давления забора  возврата, переключений режимов пре- и постдилюции  во время процедуры.
Описание устройства:
Система состоит из блока управления, одноразовый сет, одноразовые растворы и дополнительные принадлежности. Сеты, растворы и принадлежности приобретаются отдельно.
Система включает не менее цветной сенсорный экран с графическим интерфейсом пользователя, который упрощает ввод, наблюдение и управление сведениями о пациенте и лечении. Графический интерфейс пользователя включает хорошо видимый индикатор состояния, а также поддерживает вращение и наклоны для оптимального просмотра изображения.
Блок управления автоматически загружает и заполняет одноразовые сеты. Одноразовые сеты включают: не менее фильтр, купола датчиков давления и магистрали трубок для потоков крови и жидкости. Дополнительная принадлежность автоэффлюента (АЭ) заполняет и дренирует пакеты эффлюента, устраняя потребность в дренаже и замене пакетов эффлюента во время терапии. Программное обеспечение аппарата отслеживает, как долго используется сет, и активирует сигнал тревоги напоминания при достижении максимального срока использования сета.
Эргономичная конструкция блока управления отличается весами и крючками для пакетов, которые располагаются таким образом, чтобы подвешивание пакетов было удобным. Электронно контролируемые насосы растворов, весы и датчики давления обеспечивают точный ввод и контроль. Весы и магистрали трубок имеют цветовую кодировку для более удобной идентификации.
Насос для крови, который располагается по центру передней панели, пропускает кровь пациента в магистраль доступа, прокачивает ее через фильтр и трубки, а затем возвращает кровь в кровеносную систему пациента.
Система содержит насос шприца, которые поддерживает использование системной антикоагуляции и региональной цитратной антикоагуляции.
Датчики давления на магистралях доступа, фильтра, эффлюента и возврата отслеживают путь потока на предмет аномального давления, которое может указывать на отсоединенную или закупоренную магистраль. Датчики давления также отслеживают состояние тромбообразования в фильтре.
Система отслеживает весы растворов, чтобы убедиться в том, что вес всех пакетов меняется ожидаемо, а также предоставляет уведомления, когда пакет с раствором становится практически пустым или если пакет для эффлюента становится практически полным.
Детектор утечки в основании блока управления постоянно отслеживает оборудование на предмет утечек.
Разъемы — не менее Ethernet, USB, последовательный и удаленной сигнализации – на тыльной стороне блока управления обеспечивают сбор данных и расширенный мониторинг.
Мониторинг давления доступа, фильтра и эффлюента
Для отслеживания показателей давления в магистрали доступа, фильтре и магистрали эффлюента аппарат использует и купола датчиков давления и прямые измерения давления.
Насосы и весы
Контроллеры жидкостных насосов определяют требуемые потоки из насосов с использованием данных, поступающих с весов. Перистальтические насосы являются не менее объемными окклюзионными насосами. Весы содержат цветовую кодировку для соответствия одноразовым магистралям и сведениям на экране.
Контроль воздуха 
Аппарат включает камеру деаэрации для уменьшения количества воздушных пузырьков в потоке. Детектор воздуха после камеры определяет оставшийся воздух не менее 20 микролитров (мкл). Рекомендуется использовать по возможности инфузии после замещения. Этот дополнительный слов жидкости для инфузии в верхней части камеры предотвращает взаимодействие крови и воздуха и снижает тромбообразование.
Технические характеристики:
Громкость работы устройства: не более 65 дБ (А) за 24 ч при измерении на расстоянии не менее 0,5 м от аппарата во время нормальной работы (без условий тревоги).
Защита жидкости: не менее IPX1 (защита от вертикальных падающих капель жидкости), как указанно в IEC 60529.
Физические характеристики 
Вес: Не более 75-80 кг без пакетов для жидкости или одноразового сета в зависимости от установленных опций.
Высота: не менее 140 см – не более 170 см
Основание: не менее 70 x 70 см
Ширина: не более 51 см
Микропроцессоры: Система включает несколько процессоров. Основной ЦП (управляющий процессор) работает на частоте не более 600 МГц. Вспомогательные процессоры включают следующее
· Процессора обеспечения безопасности  работает на частоте не менее 96 МГц
· Контроллер питания системы работает на частоте не менее 24 МГц
· Управляющий процессор экрана работает на частоте не менее 24 МГц
Запоминающие устройства: В системе используется флэш-память не хуже еММС и 512 МБ ОЗУ SD.
Карта SDHC: Карта SDHC  емкостью не менее 32 ГБ  для хранения данных в формате, совместимом с Microsoft Windows
Экран: Встроенный цветной ЖК-монитор не менее 1024 x768 16-бит.
Поддон: Тревога возникает, если поддон обнаруживает  утечку более 50 мл

Электропитание
Напряжение сети: не менее 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Недостаточное и избыточное напряжение: Электронные цепи системы защищены от недостаточного и избыточного напряжения в соответствии со стандартом IEC 60601-1-2: Медицинское электрическое оборудование. 
Электропитание: не менее 350 VA в пиковом состоянии
Характеристики батареи: Номинальное напряжение: не менее 25,4 В
Емкость: не менее 3500 мА-ч
Литиево-ионная аккумуляторная батарея (LIB)
Минимальная емкость батареи Емкость батареи составляет не менее 3,3 А-ч для не менее 100 циклов разрядки. После полной подзарядки батарея может поддерживать полноценную циркуляцию крови в течение не менее 30 минут.
Подзарядка батареи Система полностью подзаряжает батарею в течение не более 4 часов при наличии питания переменного тока.

Уведомление о сигнале тревоги
Громкость звукового сигнала тревоги: от не менее 70–до не более 100 % (предварительно)
Соответствует требованиям IEC 60601-2-16, IEC 60601-8.
Характеристики датчика давления магистрали доступа
Рабочий диапазон и точность От не менее -250 до не более  +450 мм рт. ст. Точность: не менее ±15 мм рт. ст.
Характеристики датчика давления магистрали возврата
Рабочий диапазон и точность От не менее -50 до не более +350 мм рт. ст. Точность: не менее ±5 мм рт. ст.
Характеристики датчика давления на фильтре
Рабочий диапазон и точность От не менее -50 до не более +450 мм рт. ст. Точность: не менее ±15 мм рт. ст.
Датчик давления магистрали эффлюента
Рабочий диапазон От не менее -350 до не более +400 мм рт. ст. 
Датчик абсолютного атмосферного давления
Рабочий диапазон не менее 525–795 мм рт. ст. (не менее 70–106 кПа)
Детектор пузырьков воздуха (ДПВ) Возникает предупреждающий сигнал тревоги, если датчик определяет воздух в магистрали возврата. Это происходит, когда датчик определяет один пузырек или пену на не менее 20 мкл потока крови от не менее 0 до не более 450 мл/мин в течение не менее 5 мс с момента прохождения пузырька через датчик.
Чувствительность пены проверяется с использованием бычьей крови: воздух попал в магистраль крови до фильтра на скорости не более 1 мл/мин, что создает пену в крови после фильтра.
Данные журнала
Система сохраняет все данные журнала для следующих событий:
•	Включение или выключение блока управления
•	Блок управления переключается на работу от батареи
•	Введен либо не введен идентификатор пациента
•	Введен вес и Ht пациента
•	В настройках выбран метод терапии и антикоагуляции
•	Загружен одноразовый сет
•	Сет определен считывателем штрихкодов или вручную введен оператором
•	Идентификатор раствора введен вручную
•	Сброс сканера штрихкодов
•	Проверка заполнения пройдена или не пройдена.
•	Возник сигнал тревоги
•	Оператор сворачивает экран сигнала тревоги на экране
•	Нажатие кнопки
•	Лечение останавливается
•	Лечение начинается
•	Шприц установлен или извлечен из насоса шприца
•	Доза болюса антикоагуляции введена через насос шприца, включая прерванный ввод болюса
•	Скорость потока или настройка антикоагуляции изменены во время лечения
•	Уровень в камере деаэрации отрегулирован автоматически или вручную.
•	Допустимый объем пакета был изменен
•	Используется системный инструмент "Нормализация ДУК"

Аппарат для заместительной почечной терапии поддерживает следующие нагреватели крови, которые могут использоваться во время терапии
Не хуже: PrismaComfort.

Зарегистрированные данные
Аппарат может регистрировать и экспортировать сведения:
•	журнал событий для каждого сета;
•	данные лечения (давление, весы, насос, событие, тенденция, дозировка и объем) через не менее 10-секундные интервалы;
•	продолжительность времени лечения;
•	журнал пациента (используемые сеты и доза НПЗТ каждого пациента);
•	журнал лечения, включая общее время лечение (время вращения насоса крови), общее время ввода (время вращения жидкостного насоса) и общее время простоя (время лечение минус время ввода).
Система способна регистрировать в своем хранилище данные в течение не менее 10 лет ожидаемого использования (не менее 1200 ч в год). Если хранилище переполняется, аппарат для заместительной почечной терапии удаляет более старые данные журнала, чтобы создать пространство хранения для новых данных журнала.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие
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	Руководство оператора
	Руководство оператора 
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	-
	-
	-
	-
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	Требования к условиям эксплуатации 
	Рабочее давление окружающего воздуха 70–106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.)
Температура окружающего воздуха  от 16–38 °C (61–100 °F)
Рабочая влажность окружающей среды  Нижний предел: 15 % относительной влажности (без конденсации) при 16 – 38 °C (61 – 100 °F)
Верхний предел: 85 % относительной влажности (без конденсации) при 16 – 28 °C (61 – 82 °F)
При температурах от 28 до 38 °C (82 – 100 °F) верхний предел уменьшается на 2 % на каждый °C. Максимальная рабочая относительная влажность равна 65 % (без конденсации) при максимальной температуре окружающей среды 38 °C (100 °F).
Температура при транспортировке и хранении От –18 до +54 °C (от 0 до 130 °F)
Перед началом эксплуатации устройство должно не менее часа находиться в среде с приемлемой рабочей температурой.
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	Условия осуществления поставки медицинской техники
 (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Условия осуществления поставки медицинской техники DDP  согласно условия Договора 
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	Сроки поставки медицинской техники и место дислокации 
	Срок поставки 90 календарных дней с даты  подписания договора. Адрес поставки- Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул. Муратбаева 44
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	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники  поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлеченем третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обсуживание медицинской техники не менее 37  месяцев.
Плановое техническое обслуживание  должно  проводиться не реже чем 1 раз в год
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии  с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
· Замену отработавших ресурс составных частей 
· Замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники 
· Настройку  регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.
· Чистку, смазку и при необходимости переборку основных  механизмов и узлов 
· Удаление пыли,  грязи, следов коррозии и окисления  с наружных и внутренних поверхностей корпуса  изделия его составных  частей (с частичной блочно-узловой разборкой)
· Иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



